Vitros AMYL – amilazės nustatymo reagentai

Tik in vitro diagnostikai

	Pakuotė


	C8112724 Vitros AMYL 90 tyr

C1202670 Vitros AMYL 300 tyr


Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas amilazės nustatymui serume, plazmoje ar šlapime. Šio parametro nustatymo pagrindas-dažyto krakmolo hidrolizė su amilazės serumu.

Amilazės koncentracija matuojama žalios šviesos diapazone.

	Principas


	Dažytas krakmolas (((((((( dažyti sacharidai

(didelė molekulinė masė)                    (maža molekulinė masė)


Tyrimo procedūra: užlašinti 10 (l tiriamo mėginio.
Mėginys: serumas, plazma ir šlapimas. 
Reagentai: dažytas amilopektinas ir mordantas.
Prietaisas: 5,1 FS, 950, 750,550,250. 
Vienetai: U/L (tradiciniai ir SI vienetai). 
Bangos ilgis: 540 nm (žalios šviesos diodas)
Inkubatoriaus temperatūra: 37oC.

Tyrimo laikas: apie 5 min. 
Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 (C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 (C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Amilazės reagentų laikymas ir stabilumas:
	Slaidai
	Laikymo sąlygos
	
	Stabilumas

	Neatidaryti
	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	(4 savaitės

	
	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	Iki galiojimo datos

	Atidaryti
	Analizatoriuje
	Kai sistema įjungta
	( 2 savaitės

	
	Analizatoriuje
	Kai sistema išjungta
	( 2 valandos


Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

· jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

· po kasečių su reagentu išėmimo iš analizatoriaus ir vėliau vėl naudojimo.  
Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:
	Laikymas
	temperatūra
	Stabilumas

	Kambario temperatūroje
	180 – 280C (640-820F)
	(7 dienas

	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	( 1 mėnuo

	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	Nerekomenduojama


Mėginio laikymas ir stabilumas šlapime:
	Laikymas
	temperatūra
	Stabilumas

	Kambario temperatūroje
	180 – 280C (640-820F)
	(7 dienas

	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	( 1 mėnuo

	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	Nerekomenduojama


Analizatoriaus ribos: 5 - 900 U/L

Normos: 
Serume*:
30-110** U/L
Šlapime***: 
32-641 U/L
*Plazmos koncentracijos yra maždaug 20 aukštesnės negu serumo koncentracijos

**Suaugusiems; normos vaikų, kuriems <nei 1 metai yra žemesnės.  

***2-4 val. mėginiams. 

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 3. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais etalonais. Paruoštus etalonus naudoti vienos valandos laikotarpyje.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros  kontroliniais rinkiniais.
Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1. 

Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:
· Vitros 250 sistemos kalibratorius 3.

· kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

· VITROS specialus skiediklis.

· fiziologinis tirpalas.

· BSA/ fiziologinis tirpalas.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29. 
