Vitros AST - aspartato aminotransferazės nustatymo reagentai
Tik in vitro diagnostikai

	Pakuotė


	C8433815 Vitros AST 300 tyr


Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas AST nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas - fermentinė oksidacijos reakcija (NADH į NAD+). 

Oksidacijos reakcijos lygis matuojamas netiesiogiai spektrofotometru 37 (C temperatūroje.

	Principas


	                                                      AST

aspartatas + (-Ketogliutaratas ((((( Oksalacetatas + Gliutamatas

                                                      P-5-P
                                                    Oksaloacetato 

                                                               dekarboksilazė
Oksaloacetatas + NADH + H+ (((((( Piruvatas + CO2
                                                                 Piruvato  oksidazė
Piruvatas + Fosfatas + O2   (((((( vandenilio peroksidas + acetil-fosfatazė
Vandenilio peroksidas + leuko dažomoji medžiaga (((((( dažomoji m-ga.



Tyrimo procedūra: užlašinti 10 (l tiriamo mėginio.

Mėginys: serumas, heparino ir ETDA plazma. Nerekomenduojama naudoti su hemolizuotu mėginiu. 
Reagentai: natrio aspartatas, natrio (-ketogliutaratas, natrio piridoksal-5-fosfatas, natrio fosfatas, 2-(3,5-dimetoksi-4-hidroksifenilas)-4,5-bis(4-ditemilaminofenilas)imidazolis (leuko dažanti medžiaga), piruvato oksidazė, peroksidazė ir oksaloacetato dekarboksilazė. 
Kitos sudėtinės dalys: fermento kofaktoriai, pigmentas, rišamoji medžiaga, buferis, surfaktantai, stabilizatorius, dažų tirpiklis ir kt.  
Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250. 
Vienetai: U/L (tradiciniai ir SI vienetai). 
Bangos ilgis: 670 nm. 
Inkubatoriaus temperatūra: 37oC.

Tyrimo laikas: apie 5 min. 
Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 (C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 (C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Aspartato aminotransferazės reagento laikymas ir stabilumas:
	Slaidai
	Laikymo sąlygos
	
	Stabilumas

	Neatidaryti
	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	(3 mėn. 

	
	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	Iki galiojimo datos

	Atidaryti
	Analizatoriuje
	Kai sistema įjungta
	( 2 savaitės

	
	Analizatoriuje
	Kai sistema išjungta
	( 2 valandas


Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

· jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

· po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui. 
Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:
	Laikymas
	temperatūra
	Stabilumas

	Kambario temperatūroje
	180 – 280C (640-820F)
	(3 dienas

	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	( 7 dienas

	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	(3 mėn. 


Normos:  3.0 – 750.0 U/L. 
Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės): 
Suaugusiems:  15-46 U/L





Moterims:        14-36 U/L






Vyrams:           17-59 U/L 

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 3. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais etalonais. Paruoštus etalonus naudoti vienos valandos laikotarpyje.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.
Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:
· Vitros 250 sistemos kalibratorius 3.

· Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

· VITROS Specialus Skiediklis.

· Fiziologinis tirpalas.

· BSA/ fiziologinis tirpalas.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29. 
