Vitros BuBc – konjuguoto, nekonjuguoto bilirubino nustatymo reagentai
Tik in vitro diagnostikai

	Pakuotė


	C1612365 Vitros BuBc 90 tyr
C8383051 Vitros BuBc 300 tyr. 


Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas BuBC nustatymui serume arba plazmoje. 
	Principas


	kompleksinis bilirubinas ((((( bilirubinas (Bu + Bc)
bilirubinas + dažus fiksuojanti medžiaga (((((( bilirubino ir dažus fiksuojančios medžiagos kompleksas



Tyrimo procedūra: užlašinti 10 (l tiriamo mėginio.

Mėginys: serumas, heparino plazma. 
Reagentai: kofeinas, natrio benzoatas ir dažus fiksuojanti medžiaga. 
Kitos sudėtinės dalys: rišamoji medžiaga, pigmentas, buferis, surfaktantai, stabilizatorius ir kt. Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250. 
Vienetai: µmol/L (SI vienetai)

  mg/dL (tradiciniai vienetai). 
Bangos ilgis: 400 ir 460 nm. 
Inkubatoriaus temperatūra: 37oC.

Tyrimo laikas: apie 5 min. 
Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 (C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 (C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Konjuguoto, nekonjuguoto bilirubino reagento laikymas ir stabilumas:
	Slaidai
	Laikymo sąlygos
	
	Stabilumas

	Neatidaryti
	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	Iki galiojimo datos

	
	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	Iki galiojimo datos

	Atidaryti
	Analizatoriuje
	Kai sistema įjungta
	( 2 savaitės

	
	Analizatoriuje
	Kai sistema išjungta
	( 2 valandas


Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

· jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

· po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui. 
Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:
	Laikymas
	temperatūra
	Stabilumas

	Kambario temperatūroje
	180 – 280C (640-820F)
	(4 val. 

	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	( 7 dienas

	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	(6 mėn. 


Normos:  
Bu:
0.0 – 27.0 µmol/L ir 0.0 – 462.0 mg/dL. 
Bc:
0.0 – 27.0 µmol/L ir 0.0. – 462.0 mg/dL. 
Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės): 

Suaugusiems:  
Bu:
0 – 19.0
µmol/L ir 0.0 – 1.1 mg/dL
Bc:
0 – 5.0 µmol/L ir 0.0 – 5.0 mg/dL
Naujagimiams:        

Bu:
10.0 – 180.0µmol/L ir 0.6 – 10.5 mg/dL
Bc:
  0.0 - 10.0   µmol/L ir 0.0 – 0.6 mg/dL
Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 4. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais etalonais. Paruoštus etalonus naudoti vienos valandos laikotarpyje.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.
Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:
· Vitros 250 sistemos kalibratorius 4.

· Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

· VITROS Specialus Skiediklis.

· Fiziologinis tirpalas.

· BSA/ fiziologinis tirpalas.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29. 
