Vitros BUN/UREA – šlapalo nustatymo reagentai
Tik in vitro diagnostikai

	Pakuotė


	C8102204 Vitros Bun/UREA 300 tyr.


Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas UREA nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas – šlapimo hidrolizė į amoniaką ir anglies dioksidą. Amoniakas reaguoja su aukšto spalvingumo dažais. Spalvos intensyvumas yra proporcingas šlapimo nitratų kiekiui mėginyje.

Šlapalo koncentracija matuojama raudonos šviesos diapazone 37 (C temperatūroje.

.

	Reakcijos principas


	                                               Ureazė

H2NCONH2 + H2O (((((((( 2NH3 + CO2 
NH3 + amoniako indikatorius (((((( dažai



Tyrimo procedūra: užlašinti 5,5 (l tiriamo serumo ar plazmos, šis tūris priklauso nuo reagento formato ir tai automatiškai nustato analizatorius. Sluoksniuoti reagentai su numeriu <3201 reikalauja 10(l tiriamo mėginio. 
Mėginys: serumas, plazma ir šlapimas. 
Reagentai: Ureazė ir N – propil - 4- (2,6 – dinitro–4-chlorobenzil)- kvinoliniumetano sulfonatas.

Kitos sudėtinės dalys: pigmentas, rišamoji medžiaga, buferis,  surfaktantai, stabilizatorius ir kt. 
Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250. 
Vienetai:   mmol/l šlapalo (SI vienetai). 

    mg/dL šlapalo N (tradiciniai vienetai). 


Inkubatoriaus temperatūra: 37oC  
Analizatoriaus ribos: 20- 110 g/l
Bangos ilgis: 670 nm. 
Tyrimo laikas: 
5 min.  

Tyrimo tipas: kolorimetrinis 
Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 (C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 (C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Šlapalo reagento laikymas ir stabilumas:
	Slaidai
	Laikymo sąlygos
	
	Stabilumas

	Neatidaryti
	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	Iki galiojimo datos.

	
	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	Iki galiojimo datos.

	Atidaryti
	Analizatoriuje
	Kai sistema įjungta
	( 2 savaitės. 

	
	Analizatoriuje
	Kai sistema išjungta
	( 2valandos.


Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

· jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

· po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui. 
Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:
	Laikymas
	temperatūra
	Stabilumas

	Kambario temperatūroje
	180 – 280C (640-820F)
	( 1 dienos.  

	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	( 5 dienos.

	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	( 6 mėn.


Mėginio laikymas ir stabilumas: šlapime:
	Laikymas
	temperatūra
	Stabilumas

	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	Užšaldyti mėginiai, kurie negali būti ištirti iš karto. 


Normos:   
serume:

0.71 – 42.83 mmol/l šlapalo (SI vienetais). 


2.0 – 120.0 mg/dL šlapalo N (tradiciniai vienetai). 

šlapime*:
14.91 – 899.43 mmol/l šlapalo (SI vienetais).



42.0 – 2520.0 mg/dL šlapalo N (tradiciniai vienetai). 

Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės): 

serume:

vyrai:

3.2 – 7.1 mmol/l šlapalo (SI vienetais)




9.0 – 20.0 mg/dL šlapalo N (tradiciniai vienetai).

moterys:

2.5  –  6.1 mmol/l šlapalo (SI vienetais)



7.0 – 17.0 mg/dL šlapalo N (tradiciniai vienetai).

šlapime:


24 – val.

428 – 714 mmol/dienoje** (SI vienetais). 



12.0 – 20.0 g/dienoje* (tradiciniai vienetai). 
*šlapalo azoto koncentracija (mg/dL) x 24-valandų apimtis (dL) ( mg/dienoje. Konvertuojant mg/dienoje į g/dienoje, dalinant iš 1000.
** šlapalo azoto koncentracija (mmol/L) x 24-valandų apimtis (L) ( mmol/dienoje.

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 1. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais kalibratoriais. Paruoštus kalibratorius naudoti vienos valandos laikotarpyje. Jei nenaudojate kalibratorių vienos valandos laikotarpyje, laikykite 2 – 8 (C temperatūroje.
Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros 250  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.
Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:
· Vitros 250 sistemos kalibratorius 1.

· Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

· VITROS Specialus Skiediklis.

· Fiziologinis tirpalas.

· BSA/ fiziologinis tirpalas.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29. 
