Vitros Ca2+ – kalcio nustatymo reagentai
Tik in vitro diagnostikai

	Pakuotė


	C1450261Vitros Ca2+ 300 tyr.


Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas Ca2+ nustatymui serume, plazmoje ir šlapime. Šio parametro nustatymo pagrindas - potencialų skirtumo, priklausančio nuo Ca2+ koncentracijos, matavimas naudojant jautrų voltmetrą.

Kalcio koncentracija matuojama 25 (C temperatūroje.
	Principas


	                                                 pH 5.6

Ca2+ + Arsenazas III (((((((( Spalvinis kompleksas                                          


Tyrimo procedūra: užlašinti 10 (l tiriamo serumo, plazmos ar šlapimo. 

Mėginys: serumas, plazma, šlapimas. 
Reagentai: arsenalo III dažomoji medžiaga 60 µg. 

Kitos sudėtinės dalys: pigmentas, rišamoji medžiaga, surfaktantai, mišinio susiejimo priedas, ėsdiklis. 
Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250. 
Vienetai: mmol/L (SI vienetai).

  mg/dL (tradiciniai vienetai).  
Inkubatoriaus temperatūra: 37oC  
Tyrimo laikas: 
5 min. 
Tyrimo tipas: kolorimetrinis 
Bangos ilgis: 680 nm

Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 (C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 (C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Kalcio reagento laikymas ir stabilumas:
	Slaidai
	Laikymo sąlygos
	
	Stabilumas

	Neatidaryti
	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	Iki galiojimo datos.

	
	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	Iki galiojimo datos.

	Atidaryti
	Analizatoriuje
	Kai sistema įjungta
	( 4 val.  

	
	Analizatoriuje
	Kai sistema išjungta
	( 2 val.


Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

· jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

· po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui. 
Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:
	Laikymas
	temperatūra
	Stabilumas

	Kambario temperatūroje
	180 – 280C (640-820F)
	( 4 val.  

	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	( 22 dienos.

	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	( 1 metai. 


Mėginio laikymas ir stabilumas: šlapime:
	Laikymas
	temperatūra
	Stabilumas

	Kambario temperatūroje
	180 – 280C (640-820F)
	( 5 dienos.   

	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	( 5 sav.

	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	( 6 mėn.  


Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės): 

serume:
0.25 – 3.49 mmol/L (SI vienetais)

1.0 - 4.00 mg/dL (tradiciniai vienetai)

šlapime:
0.25 – 4.44 mmol/L (SI vienetai)


1.00 – 17.80 mg/dL (tradiciniai vienetai)


Rekomenduojami intervalai:
	
	Tradiciniai vienetai
	SI vienetai

	Serume
	8.4 – 10.2 mg/dL
	2.10 – 2.55 mmol/L

	Šlapime (Mitybinis, dietinis Ca suvartojimas) 
	
	

	Ca-laisvas
	5-40 mg/dienai*
	0.13-1.00 mmol/dienai**

	Žemiausias vidurkis
	5-150 mg/dienai*
	1.25 – 3.75 mmol/dienai**

	Vidurkis
	100-300 mg/dienai* 
	2.50 – 7.50 mmol/dienai**


*Kalcio koncentracija (mg/dL) x 24-valandų apimties skaičius (dL) = mg/dienai.
** Kalcio koncentracija (mg/dL) x 24-valandų apimties skaičius (L) = mg/dienai.

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 1. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais etalonais. Paruoštus etalonus naudoti vienos valandos laikotarpyje.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.
Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:
· Vitros 250 sistemos kalibratorius 1.

· Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.
· Izotoninis tirpalas arba raegento-kokybės vanduo.

· 6N HCL
· VITROS Specialus Skiediklis arba 7% BSA skiediklis.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29. 
