Vitros CHOL – cholesterolio nustatymo reagentai
Tik in vitro diagnostikai

	Pakuotė


	C1669829 Vitros CHOL 300 tyr


Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas CHOL nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas - eilė reakcijų slaide, kurių rezultatas -spalvinis kompleksas.

Cholesterolio koncentracija matuojama žalios šviesos diapazone.

	Principas


	                           Surfaktantas

Lipoproteinai (((((((( Cholesterolis + Cholesterolio esteris + Proteinas

                               TX100

                                              Cholesterolis

Cholesterolio esteris + H2O (((((((( Cholesterolis + Riebiosios rūgštys

                                              Esterio hidrolazė

                                Cholesterolis

Cholesterolis + O2 ((((((( Cholest-4-en-3-one + H2O2
                                   Oksidazė

                                            Peroksidazė

H2O2 + Leuko dažai ((((((((((( Dažai + 2 H2O




Tyrimo procedūra: užlašinti 5,5 (l tiriamo mėginio.

Mėginys: serumas, plazma. 
Reagentai: triton X-100, cholesterolio oksidazė, cholesterolio esterio hidrolazė, peroksidazė ir 2-(3,5-dimetoksi-4-hidroksifenil)-4,5-bis(4-dimetilaminofenyl)imidazolis

Kitos sudėtinės dalys: rišamoji medžiaga, pigmentas, buferis, surfaktantai, stabilizatorius ir kt. Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250. 
Vienetai: mmol/L (SI vienetai).

  mg/dL (tradiciniai vienetai). 
Bangos ilgis: 540  
Inkubatoriaus temperatūra: 37oC.

Tyrimo laikas: apie 5 min. 
Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 (C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 (C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Cholesterolio reagento laikymas ir stabilumas:
	Slaidai
	Laikymo sąlygos
	
	Stabilumas

	Neatidaryti
	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	(6 mėn. 

	
	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	Iki galiojimo datos

	Atidaryti
	Analizatoriuje
	Kai sistema įjungta
	( 2 savaitės

	
	Analizatoriuje
	Kai sistema išjungta
	( 2 valandas


Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

· jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

· po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui. 
Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:
	Laikymas
	temperatūra
	Stabilumas

	Kambario temperatūroje
	180 – 280C (640-820F)
	Nerekomenduojama. 

	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	( 3 dienas

	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	(3 savaitės 


Normos:  
1.29 – 8.40 mmol/L (SI vienetais).
50.0 – 325.0 mg/dL (tradiciniais vienetais). 
Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės): 

Serume:

Pageidaujamos reikšmės: 

<200 mg/dL (tradiciniais vienetais).





<5.2 mmol/L (SI vienetais).

Abejojamas (tarpinis) taškas:
200-239 mg/dL (tradiciniais vienetais).





5.2 – 6.2 mmol/L (SI vienetais).

Maksimumas (aukščiausias taškas):
(240 mg/dL (tradiciniais vienetais).





(6.2 mmol/L (SI vienetais).

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 2. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais etalonais. Paruoštus etalonus naudoti vienos valandos laikotarpyje.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.
Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:
· Vitros 250 sistemos kalibratorius 2.

· Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

· VITROS Specialus Skiediklis.

· Fiziologinis tirpalas.

· BSA/ fiziologinis tirpalas.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29. 
