Vitros Cl- – chloro nustatymo reagentai
Tik in vitro diagnostikai

	Pakuotė


	C8445207 Vitros Cl 250 tyr.


Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas Cl- nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas - potencialų skirtumo, priklausančio nuo Cl- koncentracijos, matavimas naudojant jautrų voltmetrą.

Clorido koncentracija matuojama 25 (C temperatūroje.

Tyrimo procedūra: užlašinti 10 (l tiriamo serumo ar plazmos bei 10 (l atraminio skysčio.

Mėginys: serumas, plazma. 
Reagentai: sidabras ir sidabro chloridas 
Kitos sudėtinės dalys: polimeras, plastikas, surfaktantai, nikelis. 
Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250. 
Vienetai: mmol/L (SI vienetai). 
Inkubatoriaus temperatūra: 37oC  (prietaisams 5,1 FS, 950, 250)



      25 oC (prietaisams 750 ir 550)

Analizatoriaus ribos: 65-140 mmol/l

Tyrimo laikas: 
prietaisams 750 ir 550 – 3  min., 


prietaisams 5,1 FS, 950, 250 – 2 min.  

Tyrimo tipas: potenciometrinis

Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 (C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 (C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Chloro reagento laikymas ir stabilumas:
	Slaidai
	Laikymo sąlygos
	
	Stabilumas

	Neatidaryti
	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	Iki galiojimo datos.

	
	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	Iki galiojimo datos.

	Atidaryti
	Analizatoriuje
	Kai sistema įjungta
	( 2 savaitės. 

	
	Analizatoriuje
	Kai sistema išjungta
	( 2 valandos.


Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

· jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

· po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui. 
Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:
	Laikymas
	temperatūra
	Stabilumas

	Kambario temperatūroje
	180 – 280C (640-820F)
	( 7 dienos.  

	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	( 4 savaitės.

	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	Neribotas. 


Normos:   50.0 – 175.0 mmol/L (SI vienetais). 
Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės): 

suaugusiems:
98.0 – 107.0 mmol/L (SI vienetais)

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 2. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais etalonais. Paruoštus etalonus naudoti vienos valandos laikotarpyje.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.
Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:
· Vitros 250 sistemos kalibratorius 2.

· Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

· VITROS Specialus Skiediklis.

· Fiziologinis tirpalas.

· BSA/ fiziologinis tirpalas.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29. 
