Vitros CREA – kreatinino nustatymo reagentai
Tik in vitro diagnostikai

	Pakuotė


	C8141947 Vitros CREA 300 tyr.


Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas kreatinino nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas – kreatinino hidrolizė, sudarant amoniaką. Kreatinino ir amoniako reagentuose amoniakas reaguoja su indikatoriumi ir susitaro mėlynas spalvinis kompleksas. Spalvos intensyvumas proporcingas kreatinino koncentracijai mėginyje.

Kreatinino koncentracija matuojama geltonos šviesos diapazone 37 (C temperatūroje.

.

	Reakcijos principas


	                                    Kreatininas

Kreatininas + H2O ((((((( kreatininas

                                  amidohidrolazė

                                    Kreatininas

Kreatininas + H2O ((((((( sarkosinas + šlapalas

                               Amidinohidrolazė

                                        sarkosinas

Sarkosinas + O2 + H2O ((((((( glicinas + formaldehidas + H2 O2
                                          oksidazė

H2 O2 + leuko dažai ((((((( dažai +2 H2O. 

	
	


Tyrimo procedūra: užlašinti 6 (l tiriamo serumo ar plazmos, šis tūris priklauso nuo reagento formato ir tai automatiškai nustato analizatorius. Sluoksniuoti reagentai su numeriu <3201 reikalauja 10(l tiriamo mėginio. 
Mėginys: serumas, plazma ir šlapimas. 
Reagentai: kreatinino amidohidrolazė, kreatino amidinohidrolazė, sacharozino oksidazė, peroksidazė, imidazolis (leuko dažai).
Kitos sudėtinės dalys: pigmentas, rišamoji medžiaga, buferis,  surfaktantai, stabilizatorius, dažų tirpiklis ir kt. 
Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250. 
Vienetai:   µmol/l (SI vienetai). 

    mg/dL (tradiciniai vienetai). 


Inkubatoriaus temperatūra: 37oC  
Bangos ilgis: 670 nm. 
Tyrimo laikas: 
5 min.  

Tyrimo tipas: dviejų taškų. 
Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 (C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 (C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Creatinino reagento laikymas ir stabilumas:
	Slaidai
	Laikymo sąlygos
	
	Stabilumas

	Neatidaryti
	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	( 4 savaitės. 

	
	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	Iki galiojimo datos.

	Atidaryti
	Analizatoriuje
	Kai sistema įjungta
	( 2 savaitės. 

	
	Analizatoriuje
	Kai sistema išjungta
	( 2 valandos.


Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

· jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

· po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui. 
Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:
	Laikymas
	temperatūra
	Stabilumas

	Kambario temperatūroje
	180 – 280C (640-820F)
	( 5 dienos.  

	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	( 30 dienų.

	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	( neribotas (neapibrėžtas). 


Mėginio laikymas ir stabilumas: šlapime:
	Laikymas
	temperatūra
	Stabilumas

	Kambario temperatūroje
	180 – 280C (640-820F)
	( 5 dienos.  

	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	( 30 dienų.

	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	( neribotas (neapibrėžtas). 


Normos:   
serume:

4.0  – 1238.0  µmol/l (SI vienetais). 


0.05 – 14.0 mg/dL (tradiciniai vienetai). 

šlapime:

84.0 – 30639* µmol/l (SI vienetais).


1.05 – 346.5* mg/dL (tradiciniai vienetai). 



* po padauginimo iš skiedimo reagento 21.
Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės): 

serume:

vyrai:

71.0  – 133.0 µmol/l (SI vienetais). 




0.8 – 1.5 mg/dL (tradiciniai vienetai).

moterys:

62.0 – 106.0 µmol/l (SI vienetais).


0.7 – 1.2 mg/dL (tradiciniai vienetai).

šlapime:


24 – val.

7000 - 25000 µmol /dienoje** (SI vienetais). 



800 - 2800 mg/dienoje* (tradiciniai vienetai). 
*    kreatinino koncentracija (mg/dL) x 24-valandų apimtis (dL) ( mg/dienoje. 

**  kreatinino koncentracija (µmol/l) x 24-valandų apimtis (L) ( µmol/dienoje.

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 1. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais kalibratoriais. Paruoštus kalibratorius naudoti vienos valandos laikotarpyje. Jei nenaudojate kalibratorių vienos valandos laikotarpyje, laikykite 2 – 8 (C temperatūroje.
Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros 250  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.
Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:
· Vitros 250 sistemos kalibratorius 1.

· Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

· VITROS Specialus Skiediklis.

· Fiziologinis tirpalas.

· BSA/ fiziologinis tirpalas.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29. 
