Vitros CRP Control I ir Control II –  CRP Kontrolė 1 ir CRP Kontrolė 2
Tik in vitro diagnostikai

	Pakuotė


	C8936049 CRP Kontrolė I
C8597452 CRP Kontrolė II


Vitros kontrolė 1 ir 2 yra analizės kontrolės, kurios naudojamos patvirtinimo atlikimui Vitros cheminėje sistemoje 
Reagentai: Vitros kontrolė yra paruošta iš perdirbto žmogaus serumo, kuris buvo papildytas išgrynintu žmogaus C-reaktyviniu, neorganine druska ir konservantais. 
Atstatymas (atkūrimas) – nereikalaujamas. 
CRP Kontrolės 1 ir 2 laikymas ir stabilumas
	Kalibratorių rinkinys
	Laikymo sąlygos
	
	Stabilumas

	Neatidarytas
	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	Iki galiojimo datos.

	Atnaujinti
	Šaldytuve
	2oC – 8oC (36oF – 46oF)
	Laikyti tik  gerai užkimštą (uždarytą) 


Reikalingos medžiagos:
· 6 buteliukai (1 ml kiekviename) Vitros CRP kontrolės I. 
· 6 buteliukai (1 ml kiekviename) Vitros CRP kontrolės II. 

Tyrimo procedūra:

VITROS CRP kontrolė turi būti ištirta tokiu pačiu metodu kaip ir paciento mėginys. 
1. leiskite buteliukas atšilti (atitirpti). 
2. Sumaišykite buteliuką keletą kartų švelniai jį paversdami. NEKRATYKITE.

3. Po sumaišymo atkimškite kiekvieno buteliuko kamštelius tik prieš naudojimą. Laikykite visus buteliukus gerai užkimštus, jeigu jų nenaudojate. 

4. Įpilkite skystį į dubenėlį ir uždenkite jį su skylėtu dubenėliu.

5. Užkimškite buteliuką ir nedelsiant įdėkite į šaldytuvą.

6. Padėkite dubenėlį kambario temperatūroje, 18 – 28oC (64 – 82oF), prieš atliekant tyrimus (apie 10 min. atšaldytoms medžiagoms).
7. Tirkite pagal VITROS Operatoriaus instrukcijų vadovą.

8. Išmeskite nepanaudotą dalį į kitą mėginio dubenėlį. 

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29. 
