Vitros CRP – c-reaktyvinio baltymo nustatymo reagentai
Tik in vitro diagnostikai

	Pakuotė


	C1926740 VITROS 250 CRP 250 tyr.


Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas c-reaktyvinio baltymo nustatymui serume arba plazmoje. C-reaktyvinio baltymo koncentracija matuojama 37 (C temperatūroje.

.

	Reakcijos principas


	                                            Ca2+
CRP+ PC*+Ab•HRP ((((((( PC*-CRP- Ab•HRP+ Ab•HRP

                                                                                               Plovimas 
Imuno plovimo tirpalas+ PC*-CRP-Ab•HRP + Ab•HRP ((((((( PC*-CRP- Ab•HRP
H2O+leuko dažai+PC*-CRP- Ab•HRP ((((((( dažai +2 H2O. 
PC* = fosforilcholino rutuliukai

Ab•HRP = anti-CRP monokloninis antikūnis pažymėtas krienų peroksidaze. 

	
	


Tyrimo procedūra: užlašinti 11 (l tiriamo serumo ar plazmos. 
Mėginys: serumas, plazma. 
Reagentai: fiksuojantis fosfororilcholinas, anti-CRP antikūnis pažymėtas krienų peroksidaze, kalcio chloridas, imidazolis (leuko dažai). 
Kitos sudėtinės dalys: rišamoji medžiaga, buferis,  surfaktantai, proteinai, polimero rutuliukai, stabilizatorius, plovimo susekimo dažai kt. 
Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250. 
Vienetai:   mg/L (SI vienetai). 

    mg/dL (tradiciniai vienetai). 


Inkubatoriaus temperatūra: 37oC  
Bangos ilgis: 670 nm. 
Tyrimo laikas: 
2 -2.5 min.  

Tyrimo tipas: fiksuoto taško – imuno koeficiento. 
Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 (C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 (C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Creatinino reagento laikymas ir stabilumas:
	Slaidai
	Laikymo sąlygos
	
	Stabilumas

	Neatidaryti
	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	Iki galiojimo datos.

	Atidaryti
	Analizatoriuje
	Kai sistema įjungta
	( 48 val. 

	
	Analizatoriuje
	Kai sistema išjungta
	( 2 val.


Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

· jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

· po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui. 
Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:
	Laikymas
	temperatūra
	Stabilumas

	Kambario temperatūroje
	180 – 280C (640-820F)
	( 4 val.  

	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	( 3 dienos.

	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	( 6 mėn.  


Normos:   
3.0 – 90.0  mg/L (SI vienetais). 


0.3 – 9.0 mg/dL (tradiciniai vienetai). 

Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės): 



mažiau negu 10 mg/L (SI vienetais).



mažiau negu 1.0 mg/dL (tradiciniais vienetais). 

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 7. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais kalibratoriais. Paruoštus kalibratorius naudoti vienos valandos laikotarpyje. Jei nenaudojate kalibratorių vienos valandos laikotarpyje, laikykite 2 – 8 (C temperatūroje.
Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros 250  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.
Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:
· Vitros 250 sistemos kalibratorius 7.

· Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS CRP Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

· VITROS Specialus Skiediklis.

· Imuno plovimo tirpalas. 
Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29. 
