Vitros dHDL – tiesioginio HDL cholesterolio nustatymo reagentai

Tik in vitro diagnostikai

	Pakuotė


	C6801895 Vitros dHDL 300 tyr.


Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas dHDL nustatymui serume arba plazmoje. 
	Principas


	                                      PTA/MgCl2
HDL + non-HDL (((((((( Aukšto tankumo lipoproteinai + non-HDL(↓)

                                                    Emulgenas-B66

Aukšto tankumo lipoproteinai (((((((( Cholesterolis + Cholesterolio esteriai + baltymai

                                              Cholesterolio esterio hidrolizė

HDL cholesterolio esteriai + H2O ((((((( Cholesterolis + riebalinės rūgštys

                                            Peroksidazė

H2O2 + Leuko dažai ((((((((((( Dažai + 2 H2O




Tyrimo procedūra: užlašinti 10 (l tiriamo serumo ar plazmos. 
Mėginys: serumas, plazma. 
Reagentai: emulgenas B-66 0.7 mg.,  fosfotungstinė rūgštis 0.3 mg., magnio chloridas 0.2 mg., cholesterolio oksidazė (Celulomonas, E.C.1.1.3.6) 0.8 U., cholesterolio esterio hidrolizė (Candida rugosa, E.C.3.1.1.3) 1.2 U., peroksidazė (horseradish root, E.C.1.11.1.7) 2.2 U: ir 2-(3,5-dimetoksi-4-hidroksifenil)-4,5-bis-(4dimetil-aminofenil) imidazolis (leuko dažai) 0.02 mg. 
Kitos sudėtinės dalys: pigmentas, rišamoji medžiaga, buferis, surfaktantai, stabilizatoriai, atliekų ieškiklis ir mišinio sumaišymo (susiejimo) priedas
Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250. 
Vienetai: mmol/L (SI vienetai). 

   mg/dL (tradiciniai vienetai). 

Inkubatoriaus temperatūra: 37oC  

Tyrimo laikas: 
5 min. 
Tyrimo tipas: kolorimetrinis
Bangos ilgis: 670 nm.

Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 (C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 (C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

dHDL reagento laikymas ir stabilumas:
	Slaidai
	Laikymo sąlygos
	
	Stabilumas

	Neatidaryti
	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	( 12 sav. 

	
	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	Iki galiojimo datos.

	Atidaryti
	Analizatoriuje
	Kai sistema įjungta
	( 7 dienos. 

	
	Analizatoriuje
	Kai sistema išjungta
	( 2 valandos.


Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:
	Laikymas
	temperatūra
	Stabilumas

	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	( 3 dienos.

	Šaldymo kameroje
	( - 200C ((-40F)
	( 3 sav.


Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės): 

0.13 – 2.84 mmol/L (SI vienetais)

5.0 – 110.0 mg/dL (tradiciniai vienetai)

Rekomeduojami intervalai:

	
	Tradiciniai vienetai
(mg/dL)
	SI vienetai
(mmol/L)

	Žemi
	<40.0
	<1.03

	Aukšti
	≥60.0
	≥1.55


Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 25. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais etalonais. Paruoštus etalonus naudoti vienos valandos laikotarpyje.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.
Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:
· Vitros 250 sistemos kalibratorius 25.

· Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

· 7 % BSAskiediklis.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29. 
