Vitros FE – geležies nustatymo reagentai
Tik in vitro diagnostikai

	Pakuotė


	C1515808 VITROS Geležis 300 tyr.
C1924547 VITROS Geležis 90 tyr. 


Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas Fe nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas - spalvinio komplekso formavimasis tarp geležies jonų ir dažų.

Geležies koncentracija matuojama spektrofotometru 37 (C temperatūroje.

.

	Principas


	                                        pH 4.0

Transferinas - Fe+3((((((( Transferinas + Fe+3 

Fe+3  + askorbino rūgštis (((((( Fe+2
Fe+2 + dažai (((((((( Fe+2 - dažai (spalvinis kompleksas) 




Tyrimo procedūra: užlašinti 10 (l tiriamo serumo, plazmos (heparinas). 
Mėginys: serumas, plazma. 
Reagentai: askorbino rūgštis, N-(4-(2,4-bis(1,1-dimetilpropil)fenoksi)butil)-5- metoksi-6((2,3,6,7-tetrahidro-8-1H,5H-benzo-kvinolizinas-9-il)azo)-3-pyridino sulfonamidas.

Kitos sudėtinės dalys: stabilizatorius, pigmentas, rišamoji medžiaga, buferis,  surfaktantai ir kt.

Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250. 
Vienetai:   µmol/l (SI vienetai). 

    µg/dL (tradiciniai vienetai). 


Inkubatoriaus temperatūra: 37oC  
Bangos ilgis: 600 nm. 
Tyrimo laikas: 
5 min.  

Tyrimo tipas: dviejų taškų. 
Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 (C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 (C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Šlapimo rūgšties reagento laikymas ir stabilumas:
	Slaidai
	Laikymo sąlygos
	
	Stabilumas

	Neatidaryti
	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	Iki galiojimo datos.

	Atidaryti
	Analizatoriuje
	Kai sistema įjungta
	( 4 savaitės. 

	
	Analizatoriuje
	Kai sistema išjungta
	( 2 valandos.


Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

· jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

· po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui. 
Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:
	Laikymas
	temperatūra
	Stabilumas

	Kambario temperatūroje
	180 – 280C (640-820F)
	( 4 dienos.  

	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	( 7 dienos.

	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	( 3 mėn.


Normos:   


0.36 – 107.46  µmol/l (SI vienetais). 


2.0  -  600.0 µg/dL (tradiciniai vienetai). 

Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės): 

moterims: 
6.6 – 30.4 µmol/l (SI vienetais).


37.0 – 170.0 µg/dL (tradiciniai vienetai).

vyrams:

8.8 – 32.4 µmol/l (SI vienetais).


49.0 – 181.0 µg/dL (tradiciniai vienetai).

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 4. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais kalibratoriais. Paruoštus kalibratorius naudoti vienos valandos laikotarpyje. Jei nenaudojate kalibratorių vienos valandos laikotarpyje, laikykite 2 – 8 (C temperatūroje.
Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros 250  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.
Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:
· Vitros 250 sistemos kalibratorius 4.

· Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

· VITROS Specialus Skiediklis.

· Fiziologinis tirpalas.

· BSA/ fiziologinis tirpalas.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29. 
