Vitros GGT – (-Gliutamyltransferazės nustatymo reagentai
Tik in vitro diagnostikai

	Pakuotė


	C8257289 Vitros GGT  250 tyr


Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas gama-gliutamyltransferazės nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas – GGT katalizuojama reakcija kurios pasekoje susidaro glicilglicinas bei p-nitroanilinas.

GGT koncentracija matuojama spektrofotometru 37 (C temperatūroje.

	Reakcijos principas
	                                                                              GGT

L-(-gliutamil–p-nitroanilidas + glicilglicinas (( p-nitroanilinas + (-gliutamil glicilglicinas




Tyrimo procedūra: užlašinti 11 (l tiriamo mėginio.

Mėginys: serumas, plazma. 
Reagentai: 4-(N-karboksimetissulfamyl), benzeno diazoniumo heksafruorofosfatas, difilinas.

Kitos sudėtinės dalys: rišamoji medžiaga, pigmentas, buferis, surfaktantai, stabilizatorius ir mordanas. Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250. 
Vienetai: U/L.
Bangos ilgis: 400 nm. 
Inkubatoriaus temperatūra: 37oC.

Tyrimo laikas: apie 5 min. 
Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 (C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 (C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Bendro bilirubino reagento laikymas ir stabilumas:
	Slaidai
	Laikymo sąlygos
	
	Stabilumas

	Neatidaryti
	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	Iki galiojimo datos

	
	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	Iki galiojimo datos

	Atidaryti
	Analizatoriuje
	Kai sistema įjungta
	( 4 savaitės

	
	Analizatoriuje
	Kai sistema išjungta
	( 2 valandas


Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

· jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

· po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui. 
Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:
	Laikymas
	temperatūra
	Stabilumas

	Kambario temperatūroje
	180 – 280C (640-820F)
	( 7 dienas

	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	( 7 dienas

	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	( 2 mėn. 


Normos:  5.0 – 1400.0 U/L.
Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės): 

suaugusiems:

12.0 – 58.0 U/L.
moterims:

12.0 – 43.0 U/L.

vyrams:


15.0 – 73.0 U/L. 

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 3. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais etalonais. Paruoštus etalonus naudoti vienos valandos laikotarpyje.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.
Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:
· Vitros 250 sistemos kalibratorius 3.

· Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

· VITROS Specialus Skiediklis.

· Fiziologinis tirpalas.

· BSA/ fiziologinis tirpalas.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29. 
