Vitros GLU – gliukozės nustatymo reagentai
Tik in vitro diagnostikai

	Pakuotė


	C1707801 VITROS Gliukozė 300 tyr.


Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas GLU nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas - fermentais katalizuojama gliukozės reakcija su molekuliniu deguonimi, ko pasekoje gaunamas aukšto spalvingumo raudoni dažai.

Gliukozės koncentracija matuojama žalios šviesos diapazone.

.

	Principas


	                                         Gliukozės oksidacija

(-D gliukozė + O2 + H2O (((((((( D-gliukozės rūgštis + H2O2
                                                                                        peroksidazė

2 H2O2 + 4-aminoantipyrinas + 1.7-dihidroksinaftalenas ((((( raudoni dažai




Tyrimo procedūra: užlašinti 10 (l tiriamo serumo, plazmos, šlapimo ar didžiųjų stuburo smegenų skysčio.

Mėginys: serumas, plazma, šlapimas ir didžiųjų stuburo smegenų skystis. 
Reagentai: gliukozės oksidazė, peroksidazė, 1.7-dihidroksinaftalenas ir 4-aminoantipyrino hidrochloridas.

Kitos sudėtinės dalys: stabilizatorius, pigmentas, rišamoji medžiaga, buferis,  surfaktantai ir kt.

Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250. 
Vienetai:   mmol/l (SI vienetai). 

    mg/dL (tradiciniai vienetai). 


Inkubatoriaus temperatūra: 37oC  
Bangos ilgis: 540 nm. 
Tyrimo laikas: 
5 min.  

Tyrimo tipas: kolorimetrinis. 
Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 (C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 (C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Šlapimo rūgšties reagento laikymas ir stabilumas:
	Slaidai
	Naudojamas mėginio tipas
	Laikymo sąlygos
	
	Stabilumas

	Neatidaryti
	Visi paminėti mėginiai
	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	Iki galiojimo datos.

	
	Plazma ( natrio floridas/kalio oksalatas) 
	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	( 4 mėn. 

	
	Serumas, plazma (EDTA, heparinas), šlapimas, CSF
	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	Iki galiojimo datos.

	Atidaryti
	Visi paminėti mėginiai
	Analizatoriuje
	Kai sistema įjungta
	( 1 savaitės. 

	
	
	Analizatoriuje
	Kai sistema išjungta
	( 2 valandos.


Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

· jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

· po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui. 
Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:
	Laikymas
	temperatūra
	Stabilumas

	Kambario temperatūroje
	180 – 280C (640-820F)
	( 24 val.  

	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	( 7 dienos.

	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	( 1 m.


Mėginio laikymas ir stabilumas: šlapime:
	Laikymas
	temperatūra
	Stabilumas

	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	Neterminuota. 


Mėginio laikymas ir stabilumas: CSF:
	Laikymas
	temperatūra
	Stabilumas

	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	( 7 dienos.


Normos:   
serume:

1.11 – 34.69  mmol/l (SI vienetais). 


20.0  -  625.0 mg/dL (tradiciniai vienetai). 

šlapime:

1.11 – 36.08 mmol/l (SI vienetais).


20.0  -  625.0 mg/dL (tradiciniai vienetai). 

CSF:

1.11 – 36.08 mmol/l (SI vienetais).


20.0  -  625.0 mg/dL (tradiciniai vienetai). 

Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės): 

šlapime:

atsitiktinės 
<1.7 mmol/l (SI vienetais).


<30 mg/dL (tradiciniai vienetai).

24 – val.

<2.8 mmol/dienoje** (SI vienetai) 



<500 mg/dL *(tradiciniai vienetai).

CSF:

2.2 – 3.9 mmol/l (SI vienetais).


40.0 – 70.0 mg/dL (tradiciniai vienetai).

*    gliukozės koncentracija (mg/dL) x 24-valandų apimtis (dL) ( mg/dienoje. 

**  gliukozės koncentracija (mmol/l) x 24-valandų apimtis (L) ( mmol/dienoje.

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 1. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais kalibratoriais. Paruoštus kalibratorius naudoti vienos valandos laikotarpyje. Jei nenaudojate kalibratorių vienos valandos laikotarpyje, laikykite 2 – 8 (C temperatūroje.
Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros 250  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.
Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:
· Vitros 250 sistemos kalibratorius 1.

· Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

· VITROS Specialus Skiediklis.

· Fiziologinis tirpalas.

· BSA/ fiziologinis tirpalas.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29. 
