Vitros K+ – kalio nustatymo reagentai
Tik in vitro diagnostikai

	Pakuotė


	C8157596 Vitros K+ 250 tyr. 


Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas K+ nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas - potencialų skirtumo, priklausančio nuo kalio koncentracijos, matavimas naudojant jautrų voltmetrą.

Kalio koncentracija matuojama 37 (C temperatūroje.
Tyrimo procedūra: užlašinti 10 (l tiriamo serumo ar plazmos bei 10 (l atraminio skysčio.

Mėginys: serumas, plazma ir šlapimas. 
Reagentai: sidabras, sidabro chloridas, kalio chloridas ir valinomicinas.
Kitos sudėtinės dalys: rišamoji medžiaga, plastikas, surfaktantai, stabilizatorius, nikelis. 
Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250. 
Vienetai: mmol/L (SI vienetai). 
Inkubatoriaus temperatūra: 37oC.

Tyrimo laikas: 
prietaisams 750 ir 550 – 3  min., 


prietaisams 5,1 FS, 950, 250 – 2 min.  

Tyrimo tipas: potenciometrinis

Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 (C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 (C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Kalio reagento laikymas ir stabilumas:
	Slaidai
	Laikymo sąlygos
	
	Stabilumas

	Neatidaryti
	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	Iki galiojimo datos

	
	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	Iki galiojimo datos

	Atidaryti
	Analizatoriuje
	Kai sistema įjungta
	( 2 savaitės

	
	Analizatoriuje
	Kai sistema išjungta
	( 2 valandas


Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

· jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

· po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui. 
Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:
	Laikymas
	temperatūra
	Stabilumas

	Kambario temperatūroje
	180 – 280C (640-820F)
	( 6 savaitės 

	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	( 6 savaitės

	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	(1 metai 


Mėginio laikymas ir stabilumas: šlapime:
	Laikymas
	temperatūra
	Stabilumas

	Kambario temperatūroje
	180 – 280C (640-820F)
	( 4 dienos 

	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	( 7 dienos

	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	( 6 mėn. 


Normos:  

serume/plazmoje: 
1.00 – 14.00 mmol/L (SI vienetais). 


šlapime:


2.50 – 175.00* mmol/L (SI vienetais).  
* padauginus iš 5 skiedimo faktorių. 
Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės): 

Serume: 

3.5 – 5.1 mmol/L.
Plazmoje: 
0.1 – 0.7 mmol/L žemesnis negu serumo lygis. 

Šlapime:

25.0 – 125.0 mmol/dienoje (priklausomai nuo laiko). 

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 2. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais etalonais. Paruoštus etalonus naudoti vienos valandos laikotarpyje.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.
Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:
· Vitros 250 sistemos kalibratorius 2.

· Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

· VITROS Specialus Skiediklis.

· Fiziologinis tirpalas.

· BSA/ fiziologinis tirpalas.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29. 
