Vitros Control I ir Control II – Kontrolė 1 ir Kontrolė 2
Tik in vitro diagnostikai

	Pakuotė


	C8067324 Kontrolė I
C8231474 Kontrolė II


Vitros kontrolė 1 ir 2 yra analizės kontrolės, kurios naudojamos Vitros cheminės sistemos kontrolei patvirtinti.   
Reagentai: Vitros kontrolė yra paruošta iš perdirbto žmogaus serumo, kuris buvo papildytas fermentais, elektrolitais, stabilizatoriais ir konservantais. 
Fermentai įeinantys į produktą ir fermentų šaltiniai: 
	Fermentai įeinantys į žmogaus serumo pagrindinį klaną
	Šaltinis

	Rūgštinė Fosfatazė (AcP)
	Žmogaus embrioninis skystis

	Alaninė Aminotransferazė (ALT)
	Kiaulės širdis

	Šarminė Fosfatazė (ALKP)
	Kiaulės inkstas

	Amilazė (AMYL)
	Kiaulės kasa

	Aspartato aminotransferazė (AST)
	Kiaulės širdis

	Cholinesterazė (CHE)
	Žmogaus serumas

	Kreatinkinazė (CK)
	Kiaulės širdis

	Gama Gliutamiltransferazė (GGT)
	Galvijo inkstas

	Laktato Dehidrogenazė (LDH)
	Vištos širdis

	Lipazė (LIPA)
	Kiaulės kasa


Vitros Kontrolės skiediklis yra pagamintas iš perdirbto vandens, kuris papildytas neorganinėmis druskomis. 
Atstatymas (atkūrimas): 
1. Medžiagos turi būti kambario temperatūroje, 18o – 28oC (64o – 82oF), prieš atstatymą (atkūrimą). Buteliukai turi būti laikomi kambario temperatūroje apie 60 min., išėmus juos iš šaldymo kameros. 
2. Lėtai paverskite buteliuką keletą kartų, kad sumaišyti. NEKRATYKITE.

3. Švelniai patapšnokite liofilizuotą buteliuką į paviršių, kad atliptų visos nereikalingos medžiagos, kurios yra ant kamščio.

4. Nuimkite plombą ir kamštį nuo buteliuko tik prieš pilant skiediklį. Nepalikite buteliukų atidarytų.

5. Įpilkite 3.0 mL skiediklio į kiekvieną buteliuką. Naudokite švarią ir sausą pipetę kiekvienam buteliukui. Išmeskite skiediklio likučius.

6. Užkimškite švelniai kamštelį ir keletą kartų paverskite buteliuką. NEKRATYKITE.

7. Atstatymas (atkūrimas) su atsitiktine inversija gali trukti apie 30 min. Vizualiai įsitikinkite, kad visos biofilizuotos medžiagos yra skystos ir paruoštos naudojimui.

8. kai nenaudojate, laikykite visus skysčius gerai užkimštus.

9. Atstatyti (atkurti) produktai turi būti panaudoti nedelsiant arba laikomi šaldytuve, 2o – 8oC (36o – 46oF) temperatūroje. 

Kontrolės 1 ir 2 laikymas ir stabilumas
	Kalibratorių rinkinys
	Laikymo sąlygos
	
	Stabilumas

	Neatidarytas
	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	Iki galiojimo datos.

	
	Šaldytuve
	2oC – 8oC (36oF – 46oF)
	( 6 mėn. 

	Atnaujinti
	Šaldytuve
	2oC – 8oC (36oF – 46oF)
	Laikyti tik  gerai užkimštą (uždarytą) 


Reikalingos medžiagos:
· Vitros 250 sistemos kontrolė 1.
· Vitros 250 sistemos kontrolė 2. 

· 12 buteliukų su liofilizuota kontrole. 
· 12 buteliukų (5 ml kiekviename) kontrolės skiediklio. 

Tyrimo procedūra:

1. Jei reikia išimkite atkurtas medžiagas iš šaldytuvo.

2. Sumaišykite buteliuką keletą kartų švelniai jį paversdami. NEKRATYKITE.

3. Įpilkite skystį į dubenėlį ir uždenkite jį su skylėtu dubenėliu.

4. Užkimškite buteliuką ir nedelsiant įdėkite į šaldytuvą.

5. Padėkite dubenėlį kambario temperatūroje, 18 – 28oC (64 – 82oF), prieš atliekant tyrimus (apie 10 min. atšaldytoms medžiagoms).
6. Tirkite pagal VITROS Operatoriaus instrukcijų vadovą.

7. Išmeskite nepanaudotą dalį į kitą mėginio dubenėlį. 

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29. 
