Vitros Mg – magnio nustatymo reagentai
Tik in vitro diagnostikai

	Pakuotė


	C1921204 Vitros   Mg  90 tyr.

C8255093 Vitros   Mg  300 tyr.


Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas Mg nustatymui serume, plazmoje ir šlapime. Šio parametro nustatymo pagrindas - magnio reakcija su indikatoriaus dažais, suformuojant spalvinį kompleksą. 

Magnio koncentracija matuojama raudonos šviesos diapazone 37 (C temperatūroje.
	Principas


	                              Chelatorius 

Mg2+ + Ca+2 ((((((((( Mg2+ + Ca+2 chelatoriaus kompleksas
                                                     pH 9.75

Mg2+  + formazano dažai  ((((((((( Mg2+  + dažų kompleksas


Tyrimo procedūra: užlašinti 5 (l tiriamo serumo, plazmos ar šlapimo, šis tūris priklauso nuo reagento formato ir tai automatiškai nustato analizatorius. Sluoksniuoti reagentai su numeriu <3201 reikalauja 10(l tiriamo mėginio. 
Mėginys: serumas, plazma ir šlapimas. 
Reagentai: kalcio chelatorius: 1,2-bis(o-aminofekoksi)etano-N,N,N`,N`-tetracetiko rūgštis ir dažai: 1,5-bis(2-hidroksi-3,5-dichlorofenil)-3-cianoformazanas.
Kitos sudėtinės dalys: rišamoji medžiaga, pigmentai, surfaktantai, dažų stabilizatorius, buferis ir kt. 
Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250. 
Vienetai: mmol/L (SI vienetai). 

  mg/dL (tradiciniai vienetai).

Inkubatoriaus temperatūra: 37oC.

Bangos ilgis: 630 nm.

Tyrimo laikas: 
5 min.  

Tyrimo tipas: kolorimetrinis
Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 (C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 (C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Kalio reagento laikymas ir stabilumas:
	Slaidai
	Laikymo sąlygos
	
	Stabilumas

	Neatidaryti 
	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	Iki galiojimo datos

	Atidaryti
	Analizatoriuje
	Kai sistema įjungta
	( 2 savaitės

	
	Analizatoriuje
	Kai sistema išjungta
	( 2 valandas


Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

· jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

· po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui. 
Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:
	Laikymas
	temperatūra
	Stabilumas

	Kambario temperatūroje
	180 – 280C (640-820F)
	( 1 savaitės 

	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	( 1 savaitės

	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	(1 mėn. 


Mėginio laikymas ir stabilumas: šlapime:
	Laikymas
	temperatūra
	Stabilumas

	Kambario temperatūroje
	180 – 280C (640-820F)
	( 1 savaitės 

	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	( 1 savaitės

	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	(1 mėn. 


Normos:  

serume: 

0.08 – 4.11 mmol/L (SI vienetais). 




0.20 – 10.0 mg/dL (tradicininiai vienetai).


šlapime*:

0.49 – 24.68 mmol/L (SI vienetais). 




1.20 – 60.0  mg/dL (tradicininiai vienetai).
* padauginus iš 6 skiedimo faktorių. 
Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės): 

Serume: 


0.7 – 1.0 mmol/L (SI vienetais). 



1.6 – 2.3 mg/dL (tradicininiai vienetai).

Šlapime (24-val):

3.0 – 5.0 mmol/dienoje**.



73.0 – 122.0 mg/dienoje*

*magnio koncentracija (mg/dL) x 24-val apimties (dL) = mg/dienoje, tam kad konvertuoti mg/dienoje 5 g/dienoje  reikia padalinti iš  1000. 

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 1. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais etalonais. Paruoštus etalonus naudoti vienos valandos laikotarpyje.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.
Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:
· Vitros 250 sistemos kalibratorius 1.

· Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

· VITROS Specialus Skiediklis.

· Fiziologinis tirpalas.

· BSA/ fiziologinis tirpalas.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29. 
