Vitros TBIL – bendro bilirubino nustatymo reagentai
Tik in vitro diagnostikai

	Pakuotė


	C8159931 Vitros TBIL 300 tyr


Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas TBIL nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas - bilirubinų reakcija su diazoniumo druska, gaunant didelio spalvingumo dažus. 

Bendra bilirubinų koncentracija matuojama žalios šviesos diapazone 37 (C temperatūroje.

	Principas


	                                                    difylinas

Bendras bilirubinas ((((((((((((((( azobilirubino chromoforos

                             (4-(N-karboksimetissulfamyl)-benzeno

                                  diazoheksafruorofosfatas)        




Tyrimo procedūra: užlašinti 10 (l tiriamo mėginio.

Mėginys: serumas, plazma. 
Reagentai: 4-(N-karboksimetissulfamyl), benzeno diazoniumo heksafruorofosfatas, difilinas.

Kitos sudėtinės dalys: rišamoji medžiaga, pigmentas, buferis, surfaktantai, stabilizatorius ir mordanas. Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250. 
Vienetai: µmol/L (SI vienetai).

   mg/dL (tradiciniai vienetai)
Bangos ilgis: 540 ir 460 nm. 
Inkubatoriaus temperatūra: 37oC.

Tyrimo laikas: apie 5 min. 
Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 (C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 (C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Bendro bilirubino reagento laikymas ir stabilumas:
	Slaidai
	Laikymo sąlygos
	
	Stabilumas

	Neatidaryti
	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	Iki galiojimo datos

	
	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	Iki galiojimo datos

	Atidaryti
	Analizatoriuje
	Kai sistema įjungta
	( 2 savaitės

	
	Analizatoriuje
	Kai sistema išjungta
	( 2 valandas


Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

· jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

· po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui. 
Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:
	Laikymas
	temperatūra
	Stabilumas

	Kambario temperatūroje
	180 – 280C (640-820F)
	(4 val. 

	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	( 7 dienas

	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	(6 mėn. 


Normos:  1.7 – 461,7 µmol/L

  0.10 – 27.00 mg/dL
Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės): 
3.0 – 22.0 µmol/L ir 0.2 – 1.3 mg/dL
Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 4. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais etalonais. Paruoštus etalonus naudoti vienos valandos laikotarpyje.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.
Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:
· Vitros 250 sistemos kalibratorius 4.

· Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

· VITROS Specialus Skiediklis.

· Fiziologinis tirpalas.

· BSA/ fiziologinis tirpalas.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29. 
