Vitros TP – bendro baltymo nustatymo reagentai
Tik in vitro diagnostikai

	Pakuotė


	Vitros TP 250 tyr.


Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas TP nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas - proteino reakcija su vario jonais(Cu2+) sudarant violetinį spalvinį kompleksą .

Bendra proteino koncentracija matuojama žalios šviesos diapazone 37 (C temperatūroje.

	Principas


	                                                             LiOH

Proteinas + Vario tartratas ((((((((( spalvinis kompleksas


Tyrimo procedūra: užlašinti 10 (l tiriamo serumo ar plazmos.

Mėginys: serumas, plazma. 
Reagentai: vario sulfatas, tartariko rūgštis ir ličio hidroksidas.
Kitos sudėtinės dalys: polimero rutuliukai (lašeliai), rišamoji medžiaga, surfaktantai. 
Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250. 
Vienetai: g/l (SI vienetai). 
Inkubatoriaus temperatūra: 37oC  
Analizatoriaus ribos: 20- 110 g/l
Bangos ilgis: 540 nm. 
Tyrimo laikas: 
5 min.  

Tyrimo tipas: kolorimetrinis 
Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 (C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 (C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Bendro baltymo reagento laikymas ir stabilumas:
	Slaidai
	Laikymo sąlygos
	
	Stabilumas

	Neatidaryti
	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	Iki galiojimo datos.

	
	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	Iki galiojimo datos.

	Atidaryti
	Analizatoriuje
	Kai sistema įjungta
	( 4 savaitės. 

	
	Analizatoriuje
	Kai sistema išjungta
	( 2 valandos.


Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

· jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

· po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui. 
Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:
	Laikymas
	temperatūra
	Stabilumas

	Kambario temperatūroje
	180 – 280C (640-820F)
	( 4 valandos.  

	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	( 3 dienos.

	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	( 6 mėn.


Normos:   20.0 – 110.0 g/l (SI vienetais). 
Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės): 

serume:

63.0 – 82.0 g/l (SI vienetais)

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 4. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais etalonais. Paruoštus etalonus naudoti vienos valandos laikotarpyje.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.
Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:
· Vitros 250 sistemos kalibratorius 4.

· Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

· VITROS Specialus Skiediklis.

· Fiziologinis tirpalas.

· BSA/ fiziologinis tirpalas.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29. 
