Vitros TRIG – triglicerido nustatymo reagentai
Tik in vitro diagnostikai

	Pakuotė


	C1336544 Vitros TRIG 300 tyr


Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas TRIG nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas - eilė reakcijų, kurios suformuoja spalvinį junginį. Trigliceridų koncentracija matuojama žalios šviesos diapazone 37 (C temperatūroje.

	Principas


	                                Surfaktantas

Lipoproteinai ((((((((( trigliceridai + Proteinai

                                       Lipazė

Trigliceridai + H2O ((((((( Glicerolis + Riebiosios rūgštys

                                   Glicerolkinazė

Glicerolis + ATP ((((((((((( L-(-Glicerofosfatas + ADP

                                           MgCl2
                                L-(-Glicerofosfato oksidazė

(-Glicerofosfatas + O2 (((((((((( Dihidroksiacetono fosfatas + H2O2
                                    Peroksidazė

H2O2 + Leuko dažai ((((((( Dažai + 2 H2O


Tyrimo procedūra: užlašinti 5,5 (l tiriamo mėginio, šis tūris priklauso nuo reagento formato ir tai automatiškai nustato analizatorius. Sluoksniuoti reagentai su numeriu <3201 reikalauja 10(l tiriamo mėginio. 
Mėginys: serumas, plazma. 
Reagentai: lipazė, peroksidazė, askorbato oksidazė, glicerolio kinazė, L-(-Glicerofosfato oksidazė, 2- (3,5-dimetoksi-4-hidroksifenil)- 4.5-bis (4-dimetilamino fenil)imidazolis, adenozino trifosfatas ir Triton X-100.
Kitos sudėtinės dalys: rišamoji medžiaga, pigmentas, buferis, surfaktantai, stabilizatorius, fermento kofaktoriai, dažų tirpiklis ir kt. 
Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250. 
Vienetai: mmol/L (SI vienetai).

   mg/dL (tradiciniai vienetai)
Bangos ilgis: 540 nm. 
Inkubatoriaus temperatūra: 37oC.

Tyrimo laikas: apie 5 min. 
Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 (C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 (C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Triglicerido reagento laikymas ir stabilumas:
	Slaidai
	Laikymo sąlygos
	
	Stabilumas

	
	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	Iki galiojimo datos

	Atidaryti
	Analizatoriuje
	Kai sistema įjungta
	( 1 savaitės

	
	Analizatoriuje
	Kai sistema išjungta
	( 2 valandas


Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

· jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

· po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui. 
Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:
	Laikymas
	temperatūra
	Stabilumas

	Kambario temperatūroje
	180 – 280C (640-820F)
	(3 dienas. 

	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	( 7 dienas

	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	(6 mėn. 


Normos:  0.11 – 5.93 mmol/L

  10.0 – 525.0 mg/dL
Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės): 

Norminės (normalios) ribos
<1.69 mmol/L




<150 mg/dL

Tarpinės ribos:


1.69 – 2.25 mmol/L




150 – 199 mg/dL

Aukštos:



2.26 -5.64 mmol/L




200 – 499 mg/dL

Labai aukštos:


(5.65 mmol/L




( 500 mg/dL

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 2. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais etalonais. Paruoštus etalonus naudoti vienos valandos laikotarpyje.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.
Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:
· Vitros 250 sistemos kalibratorius 2.

· Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

· VITROS Specialus Skiediklis.

· Fiziologinis tirpalas.

· BSA/ fiziologinis tirpalas.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29. 
