Vitros URIC– šlapimo rūgšties nustatymo reagentai
Tik in vitro diagnostikai

	Pakuotė


	C1943927 Vitros URIC 300 tyr.


Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas URIC nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas – šlapimo rūgšties virsmas į amoniaką ir anglies dioksidą. Amoniakas reaguoja su aukšto spalvingumo dažais. Spalvos intensyvumas yra proporcingas šlapimo nitratų kiekiui mėginyje.

Šlapimo nitratų koncentracija matuojama raudonos šviesos diapazone 37 (C temperatūroje.

.

	Reakcijos principas


	                                                      urikazė

2H2O + Šlapimo rūgštis  (((((((( Alantoinas + H2O+ CO2

                                               peroksidazė

H2O2 + Leuko dažai  ((((((((( dažai + 2H2O



	
	


Tyrimo procedūra: užlašinti 10 (l tiriamo serumo, plazmos ar šlapimo.

Mėginys: serumas, plazma ir šlapimas. 
Reagentai: urikazė, peroksidazė, askorbato oksidazė, 2-(3,5-dimetoksi 4-hidroksifenil)-4,5-bis (4-dimetilaminofenil) imidazolis.

Kitos sudėtinės dalys: stabilizatorius, pigmentas, rišamoji medžiaga, buferis,  surfaktantai, dažų tirpiklis ir kt. 
Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250. 
Vienetai:   µmol/l (SI vienetai). 

    mg/dL (tradiciniai vienetai). 


Inkubatoriaus temperatūra: 37oC  
Bangos ilgis: 670 nm. 
Tyrimo laikas: 
5 min.  

Tyrimo tipas: kolorimetrinis. 
Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 (C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 (C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Šlapimo rūgšties reagento laikymas ir stabilumas:
	Slaidai
	Laikymo sąlygos
	
	Stabilumas

	Neatidaryti
	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	Iki galiojimo datos.

	
	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	Iki galiojimo datos.

	Atidaryti
	Analizatoriuje
	Kai sistema įjungta
	( 2 savaitės. 

	
	Analizatoriuje
	Kai sistema išjungta
	( 2 valandos.


Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

· jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

· po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui. 
Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:
	Laikymas
	temperatūra
	Stabilumas

	Kambario temperatūroje
	180 – 280C (640-820F)
	( 3 dienos.  

	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	( 5 dienos.

	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	( 6 mėn.


Mėginio laikymas ir stabilumas: šlapime:
	Laikymas
	temperatūra
	Stabilumas

	Kambario temperatūroje
	180 – 280C (640-820F)
	( 3 dienos.  

	Šaldytuve
	20 – 80C (360-460F)
	nerekomenduojama. 

	Šaldymo kameroje
	( - 180C ((00F)
	nerekomenduojama. 


Normos:   
serume:

29.7 – 1101.2  µmol/l (SI vienetais). 


0.50 -  17.00 mg/dL (tradiciniai vienetai). 

šlapime:

327.1 – 11122.8* µmol/l (SI vienetais).


5.50 – 187.00* mg/dL (tradiciniai vienetai). 



* po padauginimo iš skiedimo reagento 11.
Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės): 

serume:

vyrai:

208.0 – 506.0 µmol/l (SI vienetais). 




3.5 – 8.5 mg/dL (tradiciniai vienetai).

moterys:

149.0 – 369.0 µmol/l (SI vienetais).


2.5 – 6.2 mg/dL (tradiciniai vienetai).

šlapime:


24 – val.

1480 - 4430 µmol /dienoje** (SI vienetais). 



250 - 750 mg/dienoje* (tradiciniai vienetai). 
*    šlapimo rūgšties koncentracija (mg/dL) x 24-valandų apimtis (dL) ( mg/dienoje. 

**  šlapimo rūgšties koncentracija (µmol/l) x 24-valandų apimtis (L) ( µmol/dienoje.

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 1. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais kalibratoriais. Paruoštus kalibratorius naudoti vienos valandos laikotarpyje. Jei nenaudojate kalibratorių vienos valandos laikotarpyje, laikykite 2 – 8 (C temperatūroje.
Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros 250  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.
Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:
· Vitros 250 sistemos kalibratorius 1.

· Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

· VITROS Specialus Skiediklis.

· Fiziologinis tirpalas.

· BSA/ fiziologinis tirpalas.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29. 
