PAGE  
[image: image5.png]¥ Ortho-Clinical Diagnostics
a vacnagwﬂvmm company




Vitros reagentai
1


[image: image1.png]¥ Ortho-Clinical Diagnostics
a vacnagwﬂvmm company




Vitros reagentai

Darbui su biocheminiais analizatoriais

Tik in vitro diagnostikai

Turinys


psl.

Vitros ACET reagentai
2

Vitros AcP reagentai
3

Vitros ALB reagentai
4

Vitros ALC reagentai
5

Vitros ALKP reagentai
8

Vitros ALT reagentai
9

Vitros AMON reagentai
10

Vitros AMYL reagentai
11

Vitros AST reagentai
12

Vitros BuBc reagentai
13

Vitros BUN/UREA reagentai
15

Vitros Ca reagentai
16

Vitros CHE reagentai
17

Vitros CHOL reagentai
18

Vitros CK reagentai
19

Vitros CKMB reagentai
20

Vitros Cl- reagentai
23

Vitros CRBM reagentai
24

Vitros CREA reagentai
25

Vitros CRP reagentai
26

Vitros DGXN reagentai
27

Vitros ECO2 reagentai
28

Vitros Fe reagentai
29

Vitros GGT reagentai
30

Vitros GLU reagentai
31

Vitros Magnetinis HDLC rinkinys
32

Vitros K+ reagentai
35

Vitros LAC reagentai
36

Vitros LDH reagentai
37

Vitros Li reagentai
38

Vitros LIPA reagentai
39

Vitros Mg reagentai
40

Vitros Na+ reagentai
41

Vitros PHBR reagentai
42

Vitros PHOS reagentai
43

Vitros PHYT reagentai
44

Vitros PROT reagentai
45

Vitros SALI reagentai
46

Vitros TBIL reagentai
47

Vitros THEO reagentai
50

Vitros TIBC rinkinys
51

Vitros TP reagentai
53

Vitros TRIG reagentai
54

Vitros UPRO reagentai
55

Vitros URIC reagentai
56

Vitros Calibrator Kit 1
57

Vitros Calibrator Kit 2
58

Vitros Calibrator Kit 3
59

Vitros Calibrator Kit 4
60

Vitros Calibrator Kit 5
61

Vitros Calibrator Kit 6
62

Vitros Calibrator Kit 7
63

Vitros Calibrator Kit 8
64

Vitros Calibrator Kit 9
65

Vitros Calibrator Kit 10
66

Vitros CRP Performance Verifier I ir II
67

Vitros Isoenzyme Performance Verifier I ir II
68

Vitros Liquid Performance Verifier I ir II
69

Vitros Performance Verifier I ir II
70

Vitros TDM Performance Verifier I, II ir III
71

Vitros UPRO Performance Verifier I ir II
72

Vitros 7 ( BSA
73

Vitros Specialty Diluent
74

Vitros Urine Electrolyte Diluent
75

Vitros 250 Reference Fluid
76

Vitros 950 Reference Fluid
77

Vitros Reference Fluid
78

Vitros Immuno-Wash Fluid
79

Vitros Citric Acid Solution
80

Išvestiniai testai
81

Papildomi reagentai
82

Vitros ACET reagentai

Acetaminofeno analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas acetaminofeno nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas – arilacilamidazės (AAA) veikiama hidrolizės reakcija, po kurios susidaro p-aminofenolis. Po šios reakcijos vyksta p-aminofenolio oksidacija fericianidu ir jungimasis su 1–(3–sulfopropil–1,2,3,4–tetrahidrokvinolinu [THQ]) suformuojant dažus.

	Reakcijos principas


	


AAA

Acetaminofenas  (————————( p–aminofenolis + acetatas

p–aminofenolis + fericianidas + TQH —————( dažai




Klinikinė reikšmė: Acetaminofenas dažnai naudojamas kaip terapinis vaistas su analgetinėmis ir antipiretinėmis savybėmis. Acetaminofeno matavimai naudojami stipraus perdozavimo, kuris gali sukelti stiprų hepatoksiškumą ir nefrotoksiškumą, diagostikai ir gydymui.
Tyrimo metodas: kolorimetrinis.

Mėginys: Serumas; ličio heparino ir EDTA plazma. Nerekomenduojama naudoti natrio fluorido/kalio oksalato ir natrio citrato kaip antikoagulianto.

Reagentai: aril acil amidazė, fericianidas, 1–(3–sulfopropil–1,2,3,4–tetrahidrokvinolinas).

Matavimo vienetai: (mol/L.

Bangos ilgis: 670 nm.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos:
 66 – 1323 (mol/L.

Normos ribos (tikėtinos reikšmės):

Terapinis lygis:

66 –199 (mol/L;







Toksiškas:

992 – 1323 (mol/L;







Labai toksiškas:

> 1323 (mol/L.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti -18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldiklio ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 60 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldiklį tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 5 savaičių.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 9.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros TDM Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Mėginius skiesti Vitros Specialty skiedikliu. Rekomenduojamas skiedimo santykis 1:1.

Veikimo apribojimai:


Pastebėti šie interferentai, iškreipiantys matavimo rezultatus:

	Interferentas
	Interferento koncentracija
	Nuokrypis

	Bendras baltymas
	40 g/L

90 g/L
	+ 99.2 (mol/L

– 49.6 (mol/L


Vitros AcP reagentai

Rūgščios fosfatazės analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas rūgščios fosfatazės nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas – reakcijų seka, kurios rezultatas – spalvinis kompleksas

	Reakcijos principas


	


AcP

(-naftyl fosfatas (————————( (-naftolis

(-naftolis + Fast Red TR druska —————( azo dažų kompleksas




Klinikinė reikšmė: Rūgščia fosfataze vadinama fosfatazių grupė su optimaliu aktyvumu prie pH mažesnio nei 7.0 ir randama įvairiuose audiniuose (kepenyse, prostatoje, blužnyje, eritrocituose, trombocituose). Rūgštinės fosfatazės stebėjimas padeda diagnozuoti prostatos karcinomą.
Tyrimo metodas: dviejų taškų kinetinis.

Mėginys: Serumas; ličio heparino ir EDTA plazma. Nerekomenduojama naudoti hemolizuotų mėginių.

Mėginius reikia parūgštinti. 1 mL mėginio įpilkite 50 (L Vitros Citric Acid Solution.
Reagentai: (-naftyl fosfatas, Fast Red TR druska.

Matavimo vienetai: U/L.

Bangos ilgis: 600 nm.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos:
 0.1 – 20.0 U/L.

Normos (tikėtinos reikšmės):


Vyrams:

0.3 –0.7 U/L;







Moterims:
0.2 – 0.6 U /L;

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti 2-8 (C temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 30 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuva tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 1 savaitės.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 3.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Mėginius skiesti parūgštintu Vitros 7 ( BSA skiedikliu. 1 mL Vitros 7 ( BSA įpilkite 50 (L Vitros Citric Acid Solution. Rekomenduojamas skiedimo santykis 1:1.

Vitros ALB reagentai

Albumino analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas ALB nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas - albumino jungimasis su bromkresolo žaliuoju.
	Reakcijos principas


	Albuminas + Bromkresolo žaliasis (BCG) (( BCG-albumino kompleksas


Klinikinė reikšmė: Albuminas yra baltymas kurio koncentracija serume yra didžiausia. Albuminas palaiko onkotinį slėgį plazmoje ir perneša daug medžiagų. Didėjantis albumino kiekis serume gali reikšti dehidrataciją arba hiperinfuziją su albuminu; albumino mažėjimas parodo greitą hidrataciją, superhidrataciją, didelę maitinimosi stoką, malabsorbciją, smarkiai išplitusią kepenų ligą, kaip cirozę, ūmią kepenų nekrozę, chroninį aktyvų hepatitą ir neoplaziją. Dažniausiai albuminą sumažina chroninis alkoholizmas, nėštumas, renalinis baltymų praradimas, skydliaukės disfunkcija, peptinė opa, lėtiniai uždegimai.
Tyrimo metodas: kolorimetrinis.

Mėginys: Serumas; ličio ir natrio heparino bei EDTA plazma.

Reagentai: bromkresolio žaliojo dažai.

Matavimo vienetai: g/L.

Bangos ilgis: 630 nm.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos: 10.0 – 60.0 g/L.

Normos (tikėtinos reikšmės): 35 -50 g/L.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti 2-8 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 30 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 1 savaitės.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 4.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Mėginius skiesti izotoniniu druskos tirpalu. Rekomenduojamas santykis 10 dalių mėginio ir 1 skiediklio.

Veikimo apribojimai:
· Albumino rezultatai sumažėja maždaug 6 ( kiekvienam 1 g/L hemoglobino.

Vitros ALC reagentai

Etilo alkoholio analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas kiekybiniam etanolio (etilo alkoholio) nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas – etanolio oksidacija alkoholio dehidrogenaze (ADH) į acetaldehidą.

Klinikinė reikšmė: Etanolis yra plačiai paplitęs toksinė medžiaga. Etanolio matavimas naudojamas diagnozuoti bei gydyti intoksikaciją bei apsinuodijimą alkoholiu. Ilgalaikis alkoholio naudojimas gali sukelti kepenų ligas, aukštą kraujo spaudimą, širdies ligas ir apsigimimus. Staigus apsinuodijimas etanoliu gali sukelti komą ir mirtį.
Tyrimo principas: 10 (L paciento serumo ar plazmos lašas užlašinamas ant slaido ir paviršiniame sluoksnyje yra paskirstomas į kitus sluoksnius. Alkoholio dehidrogenazė (ADH) oksiduoja etanolį mėginyje į acetaldehidą. Kofermentinis nikotinamidų adeninų dinukleotidas (NAD+) yra transformuojamas į pakaitinę formą (NADH). Tris(hidroksimetil)aminometano (TRIS) buferis reakcijos sluoksnyje, reaguodamas su acetaldehidu, užbaigia reakciją. Etanolio koncentracija mėginyje nustatoma matuojant NADH koncentracijos padidėjimą 340nm filtru po 5 minučių inkubavimo 37 (C temperatūroje.

	Reakcijos principas


	


ADH

Etanolis + NAD+  (——————( acetaldehidas + NADH

Acetaldehidas + TRIS ——————————( acetaldehido – TRIS kompleksas




Tyrimo metodas: kolorimetrinis.

Bangos ilgis: 340 nm.

Tyrimo laikas ir temperatūra: apie 5 min esant 37 (C temperatūrai.

Mėginio paėmimas ir paruošimas: 

Paciento paruošimas: Kraujo paėmimo vietos nevalykite alkoholiu ar kitais pakaitiniais dizinfektantais. Naudokite tik vandeninius dizinfektantus.


Rekomenduojami mėginio tipai:

Serumas; heparino natrio fluorido/kalio oksalato plazma.


Specialūs įspėjimai:

· Nenaudokite merkurio chlorido kaip koncervanto.

· Stebėkite ir eliminuokite alkoholį iš išorinių šaltinių, jei yra.

· Pomirtiniai ar priešmirtiniai mėginiai gali rodyti klaidingai teigiamus rezultatus. Remkitės „procedūros apribojimai“.


Mėginio paėmimas ir paruošimas
· Mėginius paimkite naudodami standartines laboratorijos procedūras.

· Analizatoriaus darbo aprašyme rasite rekomendacijas dėl minimalių mėginių tūrių sistemoje.

· Centrifuguokite mėginius ir nutraukite serumą nuo kręšulio per 3 valandas po paėmimo.
· Ištirkite kambario temperatūros mėginius.


Darbo ir saugojimo sąlygos
· Elkitės su mėginiais kaip su pavojingomis medžiagomis.
· Laikykite ir saugokite mėginius užkimštuose konteineriuose, kad išvengti užteršimo ir nugaravimo.

· Užkimškite visus mėgintuvėlius.

· Jei testą reikia pakartoti, naudokite šviežiai užpildytą mėgintuvėlį.

· Laikykite mėginius gerai užkimštuose konteineriuose su kuo mažesniu oro tarpu.

· Saugojimo reikalavimai:

· Saugokite kambario temperatūroje iki 3 valandų.

· Saugokite šaldytuve 2 – 8 (C temperatūroje iki vienos savaitės

· Ilgesniam nei savaitė saugojimui mėginius reikia užšaldyti; Užšaldyti mėginiai stabilūs mažiausiai 6 mėnesius.
Reagentai:

Slaido ingradientai

Reaktyvūs ingradientai yra alkoholio dehidrogenazė (mielės, E.C.1.1.1.1); nikotinamido adenino dinukleotidas (NAD+) ir tris (hidroksimetil) aminometanas.

Kiti ingradientai yra pigmentas, rišamoji medžiaga, stabilizatorius, surfaktantas, baltymas ir tarpusavyje susiję agentai.


Slaidų žymėjimas
Kasečių kartoninė pakuotėje nurodyta testo pavadinimas, slaido serijos numeris, galiojimo data ir reikiama saugojimo temperatūra.


Slaidų kasečių laikymas

ĮSPĖJIMAS: Prieš atidarant saugokite apsauginį kasetės maišelį nuo pažeidimų.
· Nemėtykite dėžutės su kasetėmis.

· Atidarant dėžutę aštriu daiktu nepraplėškite apsauginio maišelio.

Slaidų saugojimas
Neatidarytas slaidų kasetes saugokite žemesnėje nei -18 (C temperatūroje (šaldiklyje).

Kastes analizatoriaus reagentų skyriuje:

· Laikykite ne ilgiau vienos savaitės, po to pakeiskite nauja kasete.

· Galite palikti kasetę analizatoriuje, jei analizatorius išjungiamas trumpesniam nei 2 val. laikotarpiui.

· Patikrinkite charakteristikas su kontrolinėmis medžiagomis:

· Jei analizatorius buvo išjungtas ilgiau nei dviems valandoms.

· Pakartotinai įdėtoms kasetėms, kurios buvo išimts ir saugomos vėlesniam naudojimui.

Slaidų stabilumas

Vitros ALC slaidai yra stabilūs iki galiojimo datos, nurodytos ant kartoninės pakuotės, kai jie yra laikomi pagal reikalavimus.

Slaidų paruošimas

· Išimkite kasetę iš saugojimo vietos.

· Slaidų kasetė turi pasiekti kambario temperatūrą 18 – 28 (C, prieš praplešiant maišelį ir įdedan kasetę į reagentų skyrių. Jei kasetė išimama iš šaldiklio, leiskite jai įšilti mažiausiai 60 minučių.

· Nuplėškite apsauginį maišelį ir tuojau pat įdėkite kasetę į reagentų skyrių.

PASTABA: Įdėkite kasetę per 24 valandas po to, kai ji pasiekė kambario temperatūrą.
Skiedimas: Mėginius skiesti Vitros 7( BSA skiedikliu. Rekomenduojamas 1:1.

Kalibravimas


Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 8.


Kalibravimo modelis: fiksuoto taško kolorimetrinis.


Referentinis metodas: Kalibravimas atitinka dujų chromatografijos metodą (K.M.Dubovskio metodo modifikacija).


Kada kalibruoti?

· Kalibruokite pasikeitus slaidų serijos numeriui.

· Kalibruokite, kai priežiūros ar remonto metu buvo pakeistos svarbios analizatoriaus dalys.

· Kalibravimas gali būti reikalingas, jei kokybės kontrolės rezultatai pastoviai yra už reikiamų ribų. Daugiau informacijos rasite darbo aprašyme.

· Kalibruokite, kai to reikalauja vyriausybės taisyklės. Pvz. JAV vyriausybė reikalauja, kad kalibravimas ar kalibravimo patikrinimas būtų atliekami ne rečiau kaip kartą į šešis mėnesius.
Kokybės kontrolė

Procedūros rekomendacijos

· Su kontrolinėmis medžiagomis elkitės kaip su pavojingomis.

· Kontrolines medžiagas matuokite tokiu pačiu būdu kaip ir pacientų mėginius.

· Sistemos charakteristikų patikrinimui atlikite kontrolės matavimą ne rečiau kaip vieną kartą per dieną.

· Pasirinkite kontrolių lygius pagal klinikines ribas.

· Daugiau informacijos rasite darbo aprašyme.

Kontrolinės medžiagos pasirinkimas

· Vitros Liquid Performance Verifier kontroliniai serumai buvo specialiai sukurti darbui su Vitros sistemomis.
· Kitoskontrolinės medžiagos gali rodyti skirtumus, lyginant su kitais metodais, jei jos:

· Yra pagamintos iš žmogaus serumo/plazmos.
· Sudėtyje yra didelė stabilizatoriaus, konservanto ar kitos nefiziologinės medžiagos koncentracija.

· Nenaudokite kontrolinių medžiagų, stabilizuotų etileno glikoliu.

Kontrolinių medžiagų paruošimas ir saugojimas


Remkitės gamintojo pateiiama literatūra.
Tikėtinos reikšmės ir rezultatų išvedimas:

	Referntinis intervalas
	
	Matavimo vienetai ir vienetų keitimas

	
	mg/dL
	mmol/L
	g/L
	
	Tarptautiniai vienetai
	SI vienetai
	Alternatyvūs vienetai

	Neigiama
	< 10
	< 2
	<0.1
	
	mg/dL
	mmol/L
	g/L

	Toksiška
	50 - 100
	11-22
	0.5 – 1.0
	
	
	0.217 x mg/dL
	0.01 x mg/dL

	CNS sutrikimai
	> 100
	> 22
	> 1.0
	
	
	
	

	Užfiksuoti mirties atvejai
	> 400
	> 87
	> 4.0
	
	
	
	


Analizatoriaus ribos:
10 – 300 mg/dL (Tarptautiniai vienetai)




2.2 – 65.1 mmol/L (SI vienetai)



0.1 – 3.0 g/L (Alternatyvūs vienetai)

Veikimo apribojimai:

Pastebėti šie interferentai, iškreipiantys matavimo rezultatus:

	Interferentas
	Interferento koncentracija
	Analitės koncentracija
	Nuokrypis

	Metronidazolis
	0.73 mmol/L

1.46 mmol/L
	20.6 mmol/L

20.6 mmol/L
	0 mmol/L

4.1 mmol/L

	Metotroksatas
	1 mmol/L
	21.3 mmol/L
	2.4 mmol/L


Vitros ALKP reagentai

Šarminės fosfatazės analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas ALKP nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas - šarminė fosfatazė katalizuoja  p-nitrofenil fosfato virtimą p-nitrofenoliu. 

	Reakcijos principas


	


ALKP

p-nitrofenil fosfatas (((((((( p-nitrofenolis + H3PO4 




   Mg2+, AMP


Klinikinė reikšmė: Šarminė fosfatazė randama kauluose, kepenyse, inkstuose, žarnose, placentoje ir plaučiuose. Šarminė fosfatazė serume gali padidėti padidėjus kaulų metabolizmui, pvz.: jaunystėje arba gyjant lūžiams; pirminiam arba antriniam hiperparatiroidizmui; “Paget’s” kaulų ligai; metastazinei kaulų karcinomai; osteogeninei sarkomai; ir “Hotkšino” ligai jei pažeisti kaulai. Cholestazės, kepenų uždegimo arba kepenų cirozės metu ALKP aktyvumas padidėjima. ALKP koncentracija serume gali padidėti dėl inkstų infarkto arba nepakankamumo ir dėl gimdymo komplikacijų. Žema šarminė fosfatazė kartais pastebima esant hipotiroidizmui.
Tyrimo metodas: daugelio taškų kinetinis.

Mėginys: Serumas; heparino plazma. Nerekomenduojama kaip antikoaguliantų naudoti EDTA, citrato ir fluorido/oksalato.

Reagentai: p-nitrofenilo fosfatas, 2-amin-2-metil-1-propanolis ir magnio sulfatas.

Matavimo vienetai: U/L.

Bangos ilgis: 400 nm.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos:


20 - 1500 U/L.

Normos (tikėtinos reikšmės): 

38 126 U/L.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti 2-8 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 30 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 2 savaičių.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 3.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Mėginius skiesti Vitros 7( BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Veikimo apribojimai: 


Pastebėti šie interferentai, iškreipiantys matavimo rezultatus:

	Interferentas
	Interferento koncentracija
	Analitės koncentracija
	Nuokrypis

	Bilirubinas
	20 mg/dL
	138 U/L
	+ 31 U/L

	Metotreksatas
	200 (g/mL
	150 U/L
	+ 27 U/L


	Nitrofurantoinas
	40 (g/L
	150 U/L
	+ 27 U/L


Vitros ALT reagentai

Alanininės aminotransferazės analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas ALT nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas - fermentinė oksidacijos reakcija (NADH į NAD+).

	Reakcijos principas:


	                                                        ALT

Alaninas + (-Ketogliutaratas ((((( Piruvatas + Gliutamatas

                                                        P-5-P

                                                 LDH

Piruvatas + NADH + H+ (((((( Laktatas + NAD+



Klinikinė reikšmė: Didelė alanininės aminotransferazės koncentracija randama kepenyse, skersaruožiuose raumenyse, širdyje ir inkstuose. ALT gali būti naudojama kaip kepenų funkcijos testas: jautrus kepenų ląstelių pažeidimams bei šiam tikslui labiau būdingas nei AST. Serume ALT kiekis greitai padidėja esant kepenų ląstelių nekrozei dėl vienos iš šių priežasčių: hepatitas, kepenų cirozė, kepenų auglys, obstrukcinė gelta; taip pat plati skersaruožių raumenų trauma, miokarditas ir miokardo infarktas. 

Tyrimo metodas: daugelio taškų kinetinis.

Mėginys: Serumas; heparino ir EDTA plazma. Nerekomenduojama naudoti hemolizuotų mėginių.

Reagentai: laktatdehidrogenazė, L-alaninas, Na ketogliutaratas, nikotinamido adenino dinukleotidas ir Na pyridoksal-5-fosfatas.

Matavimo vienetai: U/L.

Bangos ilgis: 340 nm.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos: 3 - 1000 U/L.

Normos (tikėtinos reikšmės): 


Suaugusiems
11 – 66 U/L;

Vyrams
21 -
72 U/L;







Moterims
9 - 52 U/L.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti 2-8 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 30 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 1 savaitės.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 3.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Mėginius skiesti Vitros 7( BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Veikimo apribojimai:
· Didelis bendro baltymo kiekis paciento mėginyje gali sąlygoti KE kodų pasirodymą ir didesnius nei normos rezultatus.

Vitros AMON reagentai

Amoniako analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas NH3 nustatymui plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas - amoniako selektyvi migracija per pusiau laidžią membraną į sluoksnį, turintį indikatoriaus dažų.

Amoniako koncentracija matuojama geltonos šviesos diapazone.

	Reakcijos principas:


	NH3 + bromfenolio mėlis (((((( Mėlyni dažai

       (amoniako indikatorius)


Klinikinė reikšmė: Amoniakas yra baltymų katabolizmo galutinis produktas, kuris yra potencialiai toksiškas centrinei nervų sistemai. Padidėjęs amoniakas plazmoje gali reikšti kepenų encefalopatiją ir kepenų komą paskutiniame kepenų cirozės lygyje, kepenų nepakankamumą, ūmią ar poūmią kepenų nekrozę ir “Reye’s” sindromą. 

Tyrimo metodas: kolorimetrinis.

Mėginys: Ličio ir natrio heparino plazma. Serumo naudoti nerekomenduojama, nes amoniakas gaminasi krešėjimo procese.

Reagentai: bromfenolio mėlis.

Matavimo vienetai: (mol/L.

Bangos ilgis: 600 nm.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos:


1.0 – 500.0 (mol/L.

Normos (tikėtinos reikšmės):

9 -33 (mol/L

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti -18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldiklio ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 60 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldiklį tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 1 savaitės.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 5.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Liquid Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti steriliu distiliuotu vandeniu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Veikimo apribojimai:
· Dideli gliukozės (33.3 mmol/L) kiekiai gali sumažinti amoniako rezultatus 8 – 40 (mol/L.

Vitros AMYL reagentai

Amilazės analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas AMYL nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas - dažyto amilopektino hidrolizė su serumo amilaze.

	Reakcijos principas:


	


      amilazė

Dažytas amilopektinas  (((((((((( dažyti sacharidai




Klinikinė reikšmė: Amilazė yra virškinimo fermentas, gaminamas kasoje ir seilių liaukose. Amilazė serume padidėja dėl ūmaus kasos uždegimo, kasos absceso arba pseudocistos, kasos traumos, amiloidozės, kasos neoplazmos, bendrų tulžies kanalų kliūčių ir po torakalinės chirurgijos. Amilazė gali padidėti dėl parotito ir inkstų nepakankamumo.
Tyrimo metodas: dviejų taškų kinetinis.

Mėginys: Serumas; ličio ir natrio heparino plazma, šlapimas. Koncentracija plazmoje apie 20 U/L didesnė nei serume.
Reagentai: dažytas amilopektinas.

Matavimo vienetai: U/L.

Bangos ilgis: 540 nm.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos: 

30 - 1200 U/L (plazmai reikšmės apie 20 U/L didesnėsnei serume).

Normos (tikėtinos reikšmės):


Serume:

30-110 U/L







Šlapime:
32 – 641 U/L (2-4 valandų mėginyje)

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti -18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 60 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldiklį tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 2 savaičių.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 3.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Serumo mėginius skiesti Vitros Specialty skiedikliu, paciento mėginiu su maža AMYL koncentracija arba 2( jaučio serumo albuminu izotoniniame druskos tirpale.

Šlapimo mėginius skieskite izotoniniu druskos tirpalu. Rekomenduojamas skiedimo santykis 1:1.

Veikimo apribojimai: Nenustatyta.

Vitros AST reagentai

Aspartatinės aminotransferazės analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas AST nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas – eilė reakcijų, kurių rezultatas – spalvinis kompleksas. Spalvos intensyvumas proporcingas AST koncentracijai serume. 

	Reakcijos principas:
	                                                            AST

Aspartatas  + (-Ketogliutaratas ((((( Oksaloacetatas + Gliutamatas

                                                           P-5-P



Oksaloacetato dekarboksilazė

Oksaloacetatas –––––––––––––––––––––––––( piruvatas + CO2



  Piruvato oksidazė

Piruvatas + fosfatas + O2 ————————( vandenilio peroksidas + acetilfosfatas






peroksidazė

Vandenilio peroksidas + leuko dažai ((——((——(( Dažai




Klinikinė reikšmė: Didelė aspartatinės aminotransferazės koncentracija randama širdyje, skersaruožiuose raumenyse ir kepenyse. Padidėjęs AST serume paprastai stebimas esant miokardo infarktui, plaučių embolitui, skersaruožių raumenų traumai, alkoholinei cirozei, virusiniams hepatitams, ir vaistų sukeltiems hepatitams. Jei AST didesnė nei ALT, reiškia, kad yra žymūs kepenų pažeidimai.

Tyrimo metodas: daugelio taškų kinetinis.

Mėginys: Serumas; heparino plazma.

Reagentai: Natrio aspartatas, natrio (-ketoglutaratas, natrio pyridoksal-5-fosfatas, natrio fosfatas, imidazolo dažai.

Matavimo vienetai: U/L.

Bangos ilgis: 670 nm.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos: 3 - 750 U/L.

Normos (tikėtinos reikšmės): 


Suaugusiems:
15 – 46 U/L;
Vyrams

17 - 59 U/L;







Moterims
14 - 36 U/L.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti -18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 60 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldiklį tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 2 savaičių.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 3.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Mėginius skiesti Vitros 7( BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Veikimo apribojimai:

Pastebėti šie interferentai, iškreipiantys matavimo rezultatus:

	Interferentas
	Interferento koncentracija
	Analitės koncentracija
	Nuokrypis

	Tolazamidas
	1.7 mmol/L
	25 U/L
	-11 U/L

	N-acetilcisteinas
	13.0 mmol/L
	25 U/L
	-6 U/L


Vitros BuBc reagentai

Nekonjuguoto ir konjuguoto bilirubino analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas Bu ir Bc nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas – eilė reakcijų, kurių rezultatas – dviejų tipų spalviniai kompleksai. Bu ir Bc matavimas atliekamas  skirtingais bangų ilgiais.

	Reakcijos principas:


	Bilirubinų kompleksas  ((((( bilirubinas (Bu +Bc)

Bilirubinas +mordantas  (((((( bilirubinų – mordanto kompleksas




Klinikinė reikšmė: Gelta klasifikuojama kaip konjuguota ir nekonjuguota hiperbilirubinemija. Plazmoje nekonjuguotas bilirubinas padidėja dėl hemolitinių sutrikimų, Gilberto sindromo, Krigerio-Najjaro sindromo, naujagimių geltos ir neefektyvios eritropoezės ir esant vaistų, reaguojančių su gliukuronidais. Konjuguoto bilirubino padidėjimas susijęs su hepatobiliarinių takų intrahepatine arba ekstrahepatine obstrukcija, Dubino–Johnsono sindromu ir Rotor sindromu.


Naujagimių bilirubinas, Bu ir Bc suma, padidėja dėl naujagimių hemolitinių ligų, kurios sukelia geltą pirmomis dviejomis gyvenimo dienomis. Kitos naujagimių geltos priežasys: fiziologinė gelta, hematoma/hemoragija, hipotiroidizmas ir obstrukcinė gelta.

Tyrimo metodas: kolorimetrinis (prie dviejų bangų ilgių).

Mėginys: Serumas; heparino plazma. Nerekomenduojama naudoti hemolizuotų mėginių.

Reagentai: laktatdehidrogenazė, L-alaninas, Na ketogliutaratas, nikotinamido adenino dinukleotidas ir Na piridoxal-5-fosfatas.

Matavimo vienetai: (mol//L.

Bangos ilgis: 400 ir 460 nm.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos:
 
Bu:
0.0 – 462 (mol//L;





Bc:
0.0 – 462 (mol//L.

Normos (tikėtinos reikšmės): 

Suaugusiems
Bu:
0.0 – 19 (mol//L;









Bc:
0.0 – 5 (mol//L;







Naujagimiams
Bu:
10 – 180 (mol//L;









Bc:
0.0 – 10 (mol//L.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti 2-8 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 30 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 2 savaičių.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 4.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Mėginius skiesti su normaliu paciento mėginiu Vitros 7( BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Veikimo apribojimai:

Pastebėti šie interferentai, iškreipiantys matavimo rezultatus:

	Interferentas
	Interferento koncentracija
	Nuokrypis ((mol//L)

	
	
	Bu
	Bc

	Hemoglobinas
	0.031 mmol/L

0.124 mol/L
	-7

-14
	+7

+14

	Ampotericinas B
	4.3 (mol//L
	-3
	+51

	Biliverdinas
	68.6 (mol//L
	-31
	+41

	Levodopa
	1.52 mmol/L
	-5
	+14

	Metotreksatas
	0.11 mmol/L
	-12
	+19

	Nitrofurantoinas
	84 (mol//L
	-31
	+58

	Fenazopiridinas
	0.32 mmol/L
	+5
	+34

	Piroksikamas
	30 (mol//L
	-7
	+12

	Sulfasalazinas
	0.10 mmol/L
	-39
	+77


Vitros BUN/UREA reagentai

Šlapalo analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas UREA nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas – šlapalo hidrolizė į amoniaką ir anglies dioksidą. 

	Reakcijos principas:


	                                               Ureazė

H2NCONH2 + H2O (((((((( 2NH3 + CO2 
NH3 + amoniako indikatorius (((((( dažai




Klinikinė reikšmė: Pagrindinis azoto išskyrimo būdas yra šlapalas, kuris sintezuojamas kepenyse, perduodamas į kraują ir išvalomas inkstuose. Šlapalo kiekis serume padidėja dėl glomerulonefrito, šoko, šlapimo trakto pažeidimų, pielonefrito ir kitais ūmaus ir lėtinio inkstų nepakankamumo atvejais. “Uremija” yra paciento su stipria azotemija ir ūmiu bei lėtiniu inkstų nepakankamumu ženklų ir simptomų visuma. Stiprus širdies nepakankamumas, persivalgymas, diabetinė ketoacidozė, dehidratacija ir virškinamojo trakto kraujavimas padidina šlapalo kiekį serume. Žemas šlapalo kiekis serume atsiranda dėl normalaus nėštumo, sumažėjusio gaunamų baltymų kiekio, ūmaus kepenų nepakankamumo bei intraveniniu būdu gaunant skysčius.

Tyrimo metodas: kolorimetrinis.
Mėginys: Serumas; ličio ir natrio heparino bei EDTA plazma, praskiestas šlapimas (1:20).

Reagentai: Ureazė ir N – propilo - 4- (2,6 – dinitro–4-chlorobenzil)- kvinoliniumetano sulfonatas.

Matavimo vienetai: mmol/L.

Bangos ilgis: 670 nm.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos:

Serume:

0.71 – 42.83 mmol/L;





Šlapime:
14.91 – 899.43 mmol/L (praskiedus 1:20).

Normos (tikėtinos reikšmės):
Serume:
Vyrams

3.2 - 7.1 mmol/L;







Moterims
2.5 – 6.1 mmol/L;







Šlapime:
428 –714 mmol/diena.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti 2-8 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 30 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 1 savaitės.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 1.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Šlapimo mėginius prieš matavimą reikia praskiesti distiliuotu vandeniu santykiu 1:20. Jei rezultatai viršija analizatoriaus dinaminį diapazoną, serumo mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu, o praskiestą šlapimą reikia papildimai skiesti distiliuotu vandeniu arba izotoniniu druskos tirpalu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Veikimo apribojimai:


Pastebėti šie interferentai, iškreipiantys matavimo rezultatus:

	Interferentas
	Interferento koncentracija
	Analitės koncentracija
	Nuokrypis

	Serumas

	Hemoglobinas
	31 (mol(Fe)/L
	10 mmol/L
	+0.4 mmol/L

	Šlapimas

	Ledinio acetiko rūgštis
	10 mL/L
	428.4 (mol/L
	-39.3 mmol/L

	Hidrochlorido rūgštis
	67 mL/L
	428.4 (mol/L
	-25.0 mmol/L

	Boro rūgštis
	5.3 g/L
	428.4 (mol/L
	-25.0 mmol/L

	Boro milteliai
	300 mg/200 mL
	428.4 (mol/L
	-32.1 mmol/L


Vitros Ca reagentai

Kalcio analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas Ca nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas - kalcio reakcija su arsenazu III dažais.

	Reakcijos principas:
	Ca+2 + Arsenazas III ((((((( Spalvinis kompleksas 

pH 5.6


Klinikinė reikšmė: Kalcis yra pagrindinis kaulų mineralinis komponentas; 99 ( kūno kalcio yra kauluose. Kalcio jonai vaidina svarbų vaidmenį perduodant nervų impulsus ir užtikrinant normalius raumenų susitraukimus. Nenormali kalcio koncentracija serume gali rodyti paratiroidinių liaukų sutrikimus, kaulų ligas, karcinomą, blogą maitinimąsi ir (arba) malabsorbcijos sindromą, vitamino D deficitą, kalcio turinčio antacido perdozavimą ir inkstų ligas.

Tyrimo metodas: kolorimetrinis.

Mėginys: Serumas; ličio ir natrio heparino plazma, parūgštintas šlapimas. Nerekomenduojama naudoti EDTA, fluorido, oksalato ir citrato.

Šlapimo paruošimas: Į 5 mL mėginio įpilkite 100 (L druskos rūgšties (6N HCl). Mėginio pH turi buti nuo 1.5 iki 5.0.

Reagentai: arsenazo III dažai.

Matavimo vienetai: mmol/L.

Bangos ilgis: 680 nm.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos:

Serume:

0.25 – 3.49 mmol/L;





Šlapime:
0.25 – 4.44 mmol/L.

Normos (tikėtinos reikšmės):
Serume:

2.10 – 2.55 mmol/L.






Šlapime:
žemas

0.13 – 1.00 mmol/diena;








žemas-vidutinis
1.25 – 3.75 mmol/diena;








vidurkis

2.50 – 7.50 mmol/diena.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti 2-8 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 30 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 4 savaičių.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 1.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Mėginius skiesti distiliuotu vandeniu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Veikimo apribojimai:

Pastebėti šie interferentai, iškreipiantys matavimo rezultatus:

	Interferentas
	Interferento koncentracija
	Analitės koncentracija
	Nuokrypis

	Glacial acetic rūgštis
	10 mL/L
	3.5 mmol/L
	-0.3 mmol/L

	HCl (perteklinė)
	10 mL/L
	2.9 mmol/L
	-0.45 mmol/L

	Citratas
	10mmol/L
	1.8 mmol/L
	-0.2 mmol/L

	Timolas
	6.7mL/l
	2.5 mmol/L
	-0.1 mmol/L


Vitros CHE reagentai

Cholinesterazės analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas CHE nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas - butiriltriocholino hidrolizė į triocholiną ir butiratą, katalizuojant cholinesterazei. Išlaisvintas triocholinas pakeičia kalio fericianidą į kalio ferocianidą.

	Reakcijos principas:
	                                                    CHE

Butiriltiocholinas + H20 ((((((( tiocholinas + butiratas

2 tiocholinas + 2 kalio fericianidas ((( cholinas + 2 kalio ferocianidas


Klinikinė reikšmė: Yra du cholinesterazės tipai: acetilcholinesterazė, kuri randama raudonuosiuose kraujo kūneliuose bei nervų audiniuose ir cholinesterazė, kuri randama plazmoje, kepenyse, širdyje ir kituose audiniuose. Cholinesterazės tyrimai daugiausiai naudojami šių ligų diagnozei:

a) apsinuodijimas pesticidais

b) kepenų ligos

c) jautrumas sukcinilcholino įsisavinimui.

Tyrimo metodas: daugelio taškų kinetinis.

Mėginys: Serumas; heparino plazma. Nerekomenduojama naudoti hemolizuotų mėginių.

Reagentai: butiriltiocholinas ir kalio fericianidas.

Matavimo vienetai: U/L.

Bangos ilgis: 400 nm.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos:
200 - 12500 U/L.

Normos (tikėtinos reikšmės):


Vyrams: 5900 - 12220 U/L ,







Moterims: 4650 - 10440 U/L.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti -18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldiklio ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 60 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldiklį tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 4 savaičių.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 6.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Mėginius skiesti Vitros 7( BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Veikimo apribojimai:
· Ibuprofeno dideli kiekiai (virš 400 g/L) iki 19 ( sumažina CHE rezultatus.

· Žemas pH (6.8) iki 15 ( sumažina CHE rezultatus.

· Procainamidas yra žinomas kaip cholinesterazės inhibitorius.

· Fenazopyridinas (virš 800 (g/L) sąlygoja CHE sumažėjimą iki 34 ( (prie 4500 U/L).

Vitros CHOL reagentai

Cholesterolio analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas CHOL nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas - eilė reakcijų, kurių rezultatas -spalvinis kompleksas.

	Reakcijos principas:
	                             Surfaktantas

Lipoproteinai (((((((( Cholesterolis + Cholesterolio esteris + Proteinas

                                 TX100

                                                      Cholesterazė

Cholesterolio esteris + H2O (((((((( Cholesterolis + Riebiosios rūgštys

                                   Cholesterolio oksidazė

Cholesterolis + O2 ((((((( Cholestenonas + H2O2
                                                Peroksidazė

H2O2 + Leuko dažai ((((((((((( Dažai




Klinikinė reikšmė: Cholesterolis randamas audiniuose ir plazmos lipoproteinuose kaip cholesterolis ir kaip cholesterolio esteris. Cholesterolis yra esminis ląstelių membranų ir išorinio plazmos lipoproteinų sluoksnio komponentas ir yra visų steroidinių hormonų: lytinių, adrenalino, tulžies rūgščių ir vitamino D prekursorius. MTL yra tarpininkas cholesterolį ir cholesterolio esterius perduodant į audinius. Cholesterolio reikšmės serume priklauso nuo daugelio faktorių: amžius ir lytis.


Cholesterolio matavimai serume naudojami įvertinti koronarinės arterijos okliuzijos išsivystymo, aterosklerozės, miokardo infarkto ir cerebrovaskuliarinės ligos lygį. Koronarinė aterosklerozė susijusi su aukštu plazmos MTL/DTL cholesterolio santykiu. Mažas cholesterolio lygis atsiranda blogos mitybos, malabsorbcijos, išsivysčiusio piktybinio naviko ir hipertiroidizmo atvejais.

Tyrimo metodas: kolorimetrinis.

Mėginys: Serumas; heparino plazma. Nerekomenduojama naudoti šių antikoaguliantų: natrio citrato, EDTA ir natrio fluorido/kalio oksalato.

Reagentai: cholesterolio oksidazė, cholesterolio esterio hidrolazė, peroksidazė ir 2-(3,5-dimetoksi-4-hidroksifenil)-4,5-bis(4-dimetilaminofenyl)imidazolis.

Matavimo vienetai: mmol/L.

Bangos ilgis: 540 nm.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos:
1.29 - 8.40 mmol/L.

Normos (tikėtinos reikšmės): 

<5.2 mmol/L - normalus lygis,







5.2 – 6.2 mmol/L - ribinis lygis,







>6.2 mmol/L - aukštas lygis.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti -18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldiklio ir palaikyti kambario temperatūroje 60 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldiklį tolimesniam laikymui. Šaldytuve (2 – 8 (C temperatūroje) kasetes su reagentais galima laikyti iki 6 mėnesių.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 2 savaičių.

Kalibravimas: Vitros Chemistry Calibrator Kit 2.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Mėginius skiesti Vitros 7( BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Veikimo apribojimai:
· Daugiau, nei 100 g/L baltymo koncentracija gali sąlygoti 0.47 mmol/L žemesnius cholesterolio rezultatus (jei tikroji CHOL reikšmė – 6.47 mmol/L).

Vitros CK reagentai

Kreatinkinazės analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas CK nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas - eilė reakcijų, kurių rezultatas spalvinis junginys.

	Reakcijos principas:
	                                                    CK

Kreatinfosfatas + ADP ((((((( kreatinas + ATP 

                                              NAC, Mg2+
                                       GK

ATP + Glicerolis (((((( (-glicerofosfatas + ADP

                                      (-GPO

(-glicerofosfatas + O2 (((((((( dihidroksiacetono fosfatas + H2O

                                           POD

H2O2 + leuko dažai (((((((( dažai + H2O




Klinikinė reikšmė: Kreatinkinazė, taip pat minima kaip kreatino fosfokinazė, yra ląstelinis fermentas plačiai pasiskirstęs audiniuose. CK daugiausiai yra skersaruožiuose ir širdies raumenyse. CK fiziologinis vaidmuo yra susijęs su ATP generavimu. CK serume beveik visada padidėja dėl miokardo infarkto ir (arba) skersaruožių raumenų pažeidimų. Fermentas dažnai padidėja miokardito metu. CK taip pat padidėja raumenų distrofijos atvejais: “Duchenne’s” raumenų distrofijos atveju CK padidėja 20 – 200 kartų. Žema CK gali rodyti sumažėjusią raumenų masę. Tikėtinos CK reikšmės turi būti nustatytos atsižvelgiant į amžių, lytį ir asmens fizinį aktyvumą. Mažas CK kiekis paprastai būna pagyvenusiems, išsekusiems ir su plačiai išplitusiu piktybiniu procesu žmonėms.

Tyrimo metodas: daugelio taškų kinetinis.

Mėginys: Serumas; heparino plazma. Nerekomenduojama naudoti stipriai hemolizuotų mėginių.

Reagentai: l-(-glicerofosfato oksidazė, peroksidazė, askorbato oksidazė, glicerolio kinazė, kreatino fosfatas, N-acetilcisteinas, magnio acetatas, glicerolis, 2-(3,5-dimetoksi-4-hidroksifenil)-4,5-(4-dimetilaminofenil) imidazolis ir adenozino difosfatas.

Matavimo vienetai: U/L.

Bangos ilgis: 670 nm.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos:
20 - 1600 U/L.

Normos (tikėtinos reikšmės):

Vyrams:

55 - 170 U/L,







Moterims:
30 - 135 U/L.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti 2-8 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 30 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 2 savaičių.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 3.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Mėginius skiesti izotoniniu druskos tirpalu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Veikimo apribojimai:
Didelis (40 mmol/L) CO2 kiekis gali sumažinti CK rezultatus iki 30 %.

· Vitros CKMB reagentai

Kreatinkinazės MB analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas CKMB nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas – eilė reakcijų, kurių rezultatas spalvinis kompleksas.

	Reakcijos principas:
	                                       Anti CK-M antikūnai

CK-MM + CK-MB (((((((((((( CK-M slopinimas

                                          Kreatinkinazės-B

Kreatinfosfatas + ADP ((((((((( kreatinas + ATP

                                       Glicerolio kinazė

Glicerolis + ATP ((((((((((( L-(-Glicerofosfatas + ADP

                                      L-(-Glicerofosfato oksidazė

L-(-Glicerofosfatas + O2 ((((((((( Dihidroksiacetono fosfatas + H2O2

                                                         Peroksidazė

H2O2 + Leuko dažai  ((((((((( dažai


Klinikinė reikšmė: Kreatinkinazės MB izofermentas randamas širdies raumenyse; tačiau, nedideli kiekiai randami ir skersaruožiuose raumenyse. CK-MB paprastai išauga po ūmaus miokardo infarkto. Paprastai CK-MB pikas būna 12 – 24 valandos po miokardo infarkto ir normalizuojasi po 48 – 72 valandų jei nebūna komplikacijų. CK-MB paprastai padidėja miokardito, “Duchenne’s” raumenų distrofijos, polimiozitų, rabdomiolizės ir kitų miokardinių.

Tyrimo metodas: daugelio taškų kinetinis.

Mėginys: Serumas. Nerekomenduojama naudoti EDTA ir heparino.

Reagentai: L-(-Glicerofosfato oksidazė, krienų peroksidazė, askorbato oksidazė, glicerolio kinazė, kreatinfosfatas, N-acetylcisteinas, ožio anti-žmogaus CK-M antikūnai, EGTA, magnio acetatas, glicerol 2 - (3,5 - dimetoksi- 4- hidroksifenil) -4,5- (4-dimetilaminofenil) imidazolis, adenozino monofosfatas ir adenozino difosfatas.

Matavimo vienetai: U/L.

Bangos ilgis: 670 nm.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.
Analizatoriaus ribos:
1.0 – 300.0 U/L.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti -18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldiklio ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 60 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldiklį tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 1 savaitės.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 6.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Isoenzyme Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Mėginius skiesti Vitros 7( BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Veikimo apribojimai:

Pastebėti šie interferentai, iškreipiantys matavimo rezultatus:

	Interferentas
	Interferento koncentracija
	Analitės koncentracija
	Nuokrypis

	Askorbino rūgštis
	170 (mol/L
	40 U/L
	- 6 U/L

	Diatrizoatas
	13.1 (mol/L
	40 U/L
	- 12 U/L


Rezultatų interpretavimas:

Aukštas CK-MB aktyvumas yra jautrus ir būdingas miokardo infarkto indikatorius. Miokardo infarkto diagnozė neturėtų remtis vien tiktai CK-MB rezultatais, bet ir kitais klinikiniais bei laboratoriniais parametrais. CK-MB rezultatų interpretavimas remiantis pavieniais nustatymais yra ribotas, nes CK-MB pikas trunka labai trumpai. Kaip ir bet kuriame kitame CK-MB metode, jei mėginys buvo paimtas žymiai anksčiau arba vėliau už piką, rezultatas gali būti neigiamas. Dauguma klinikinių studijų rekomenduoja , kad mėginiai būtų imami kas 8 – 12 valandų.


CK-MB rezultatai yra laikomi teigiamais, kai yra išpildytos šios trys sąlygos:

1. Pastebimas žymus CK-MB aktyvumo lygis. Rekomenduojama 16 U/L riba (CUTOFF). Reikšmės mažesnės už 16 U/L yra laikomos CK-MB neigiamos ir ( CK-MB neturėtų būti skaičiuojamas.

2. CK-MB rezultatas turi patekti į 4 ( - 25( ribas nuo bendros CK reikšmės. Jei ( CK-MB nepatenka į šias ribas, tai gali reikšti, kad CK-MB lygį galėjo sukelti ne miokardo infarktas, o kiti faktoriai.

( CK-MB = CK-MB x 100



       CK

Pavyzdžiui:

CK-MB < 4 (. Skeleto raumenys turi šiek tiek CK-MB ir žymūs skeleto raumenų pažeidimai gali sąlygoti padidėjusį CK-MB aktyvumą. CK-MB koncentracija raumenyse yra žema, tačiau CK-MB, kaip procentas nuo bendro CK gali išlikti normalus (< 4 ().

CK-MB > 25 (. Slaido rezultatai faktiškai yra CK-MB subvieneto B matavimas, todėl CK-BB arba makro CK tipas I ar tipas II gali rodyti iki 2 kartų didesnius CK-MB rezultatus, nei laukiama pagal bendrą CK aktyvumą. Rezultatai didesni nei 25 ( gali parodyti CK-BB arba makro CK tipo I ar tipo II buvimą.Tokie rezultatai turi būti patikrinti alternatyviniais metodais.

3. CK-MB aktyvumo kilimas į piką maždaug 18 valandų po infarkto ir po to sekantis aktyvumo kritimas yra miokardo infarkto charakteristika. CK yra santykinai stabilus ir neparodo kilimo ir kritimo formos.

Šiuos miokardo infarkto diagnozės kriterijus pasiūlė Dr. T. C. Kwong. Šis metodas remiasi 134 pacientų stebėjimu Ročesterio medicinos centre Niujorke. Kiekviena laboratorija turi patvirtinti šių kriterijų galiojimą.


Kriterijai buvo parinkti siekiant maksimizuoti diagnostikos efektyvumą:


[image: image2.wmf]100

.

.

×

+

=

pacientai

Visi

neigiami

Tiksl

teigiami

Tiksl

s

efektyvuma

os

Diagnostik


Žemiau pateiktoje lentelėje parodytas jautrumo ir būdingumo efektas prie skirtingų CUTOFF reikšmių.

	CK-MB CUTOFF (U/L)
	Jautrumas (()
	Būdingumas (()
	Efektyvumas (()

	10
	96
	79
	86

	12
	96
	89
	92

	14
	93
	93
	93

	16
	91
	94
	93

	18
	85
	95
	91

	20
	82
	96
	90

	22
	78
	96
	89

	24
	78
	98
	90


[image: image5.png]



Vitros Cl- reagentai

Chloridų analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas Cl- nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas - potencialų skirtumo, priklausančio nuo Cl- koncentracijos, matavimas naudojant jautrų voltmetrą.

Klinikinė reikšmė: Chloridai yra pagrindiniai ekstraląstelinį skysčių anijonas; jo fiziologinė reikšmė yra užtikrinti reikiamą kūno aprūpinimą skysčiais, osmosinį slėgį ir normalų anijonų – katijonų balansą ektraląsteliniame skystyje. Chloridai padidėja dehidratacijos, inkstų geldelių acidozės (hiperchloremijos metabolinė acidozės) ir per didelės fiziologinio tirpalo infuzijos atvejais. Chloridai sumažėja dėl per didelės hidratacijos, lėtinės kvėpavimo acidozės, druskų trūkumo nefrito, metabolinės alkalozės ir  stiprių širdies sutrikimų.

Tyrimo metodas: potenciometrinis.

Mėginys: Serumas; heparino plazma. 

Vitros Reference Fluid yra būtinas.

Reagentai: sidabras ir sidabro chloridas.

Matavimo vienetai: mmol/L.

Tyrimo laikas: apie 2 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos:

50.0-175.0 mmol/L.

Normos (tikėtinos reikšmės):
Suaugusiems:
98-107 mmol/L.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti 2-8 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 30 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 2 savaičių.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 2.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Mėginių skiesti nereikia.

Veikimo apribojimai:
· 1 mmol/L bromido sumažina chloridų rezultatus 3 mmol/L.

· Didelė bendro baltymo bei trigliceridų koncentracija gali pakeisti chloridų rezultatus.

Vitros CRBM reagentai

Karbamazepino analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas karbamazepino nustatymui serume ir plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas – imunofermentinė reakcija, kurios rezultatas – spalvinis kompleksas.

	Reakcijos principas:
	CRBM + CRBM* + Ab (((((( CRBM-Ab + CRBM*-Ab + CRBM + CRBM*
                                                                                                           Plovimas

Imuno ploviklis + CRBM-Ab + CRBM *-AB+ CRBM + CRBM * (( CRBM-Ab + CRBM*-Ab
H2O2 + Leuko dažai + CRBM *-Ab ((((((( Dažai + H2O

CRBM * = karbamazepino-peroksidazės konjugatas


Klinikinė reikšmė: Karbamazepinas yra dažnai išrašomas antikonvulsantas, naudojamas gydant koordinacijos sutrikimus. Karbamazepinas taip pat naudojamas gydant depresyvius pacientus kaip alternatyva ličio terapijai. Karbamazepino matavimas naudojamas stebint pacientų terapiją ir potencialų perdozavimą.
Tyrimo metodas: daugelio taškų imuninis – kinetinis.

Mėginys: Serumas; ličio arba natrio heparino, citrato plazma. Plazmos reikšmės apie 10% didesnės nei serumo. Nenaudokite kaip koagulianto EDTA ar natio fluorido/kalio oksalato. Taip pat nanaudokite hemolizuotų mėginių.

Vitros Immuno-Wash Fluid yra būtinas.

Reagentai: pelės anti-karbamazepino antikūnai; karbamazebino peroksidazės konjugatas, imidazolo dažai.

Matavimo vienetai: (mol/L.

Bangos ilgis: 670 nm.

Tyrimo laikas: apie 7.5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos:

8.5 – 84.6 (mol/L;

Normos (tikėtinos reikšmės):
terapinis lygis:
16.9 – 50.8 (mol/L.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti -18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldiklio ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 60 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldiklį tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 1 savaitės.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 9.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros TDM Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Serumo mėginius skiesti Vitros  Specialty arba Vitros 7% BSA skiedikliais. Rekomenduojamas skiedimo santykis 1:1.

Veikimo apribojimai: Pastebėti šie interferentai, iškreipiantys matavimo rezultatus:

	Interferentas
	Interferento koncentracija
	Analitės koncentracija
	Nuokrypis

	Etamsilatas
	0.11 mmol/L
	50.8 (mol/L
	+7.2 (mol/L

	N-acetilcisteinas
	6.11 mmol/L
	50.8 (mol/L
	+15.7 (mol/L

	Konjuguotas bilirubinas
	0.34 mmol/L
	50.8 (mol/L
	+7.6 (mol/L

	Hemoglobinas
	0.12 mmol/L
	50.8 (mol/L
	-8.5 (mol/L

	Etanolis
	85.5 mmol/L
	50.8 (mol/L
	-7.6 (mol/L


Vitros CREA reagentai

Kreatinino analizė (Vieno slaido metodas)

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas kreatinino nustatymui serume, plazmoje ir šlapime. Šio parametro nustatymo pagrindas – fermentinis metodas, kurio rezultatas – spalvinis kompleksas. Spalvos formavimo greitis proporcingas kreatinino koncentracijai mėginyje.

	Reakcijos principas:
	                                           Kreatinin amidohidrolazė

Kreatininas + H2O ((((((((( Kreatinas

                                         Kreatinin amidohidrolazė

Kreatinas + H2O ((((((((( sarkozinas + Šlapalas

                                          Sarkozinoksidazė

Sarkozinas + O2 + H2O (((Glicinas + Formaldehidas + Vandenilio peroksidas

                                         Peroksidazė

H2O2 + Leuko dažai ((((((( Dažai




Klinikinė reikšmė: Vyrų kreatinino kiekis yra didesnis nei moterų. Truputis kreatinino šlapime išsiskiria dėl sekrecijos. Kreatininas serume ir 24 valandų šlapimo kreatinino kiekis gali būti naudojamas įvertinti glomerulų filtravimo greitį.


Serume kreatininas padidėja dėl ūmaus ar lėtinio inkstų nepakankamumo, šlapimo takų obstrukcijos, pakitusios inkstų kraujotakos, šoko, dehidratacijos ir rabdomiolizės. Kreatininas serume sumažėja dėl raumenų masės sumažėjimo ir susilpnėjimo. Pratimai gali padidinti kreatinino išsiskyrimą. Kreatinino pašalinimo greitis yra nepatikimas, jei šlapimo kiekis mažas.
Tyrimo metodas: dviejų taškų kinetinis.

Mėginys: Serumas; ličio ir natrio heparino plazma, praskiestas šlapimas. Šlapimą praskiesti santykiu 1:20 (Skiedimą galima užprogramuoti analizatoriuje).

Reagentai: kreatinino amidohidrolazė, kreatino amidohidrolazė, sarkazino oksidazė, peroksidazė, askorbato oksidazė ir leuko dažai.

Matavimo vienetai: (mol/L.

Bangos ilgis: 670 nm.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos:

Serume:

4 – 1238 (mol/L;





Šlapime:
4 – 1459 (mol/L.

Normos (tikėtinos reikšmės):
Serume:

Vyrams:

71 - 133 (mol/L;







Moterims:
62 – 106 (mol/L.







Šlapime:
7 – 25 mmol/diena

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti -18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldiklio ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 60 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldiklį tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 2 savaičių.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 1.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Šlapimo mėginiu prieš matavimąreikia praskiesti distiliuotu vandeniu santykiu 1:20. Jei rezultatas viršija analizatoriaus dinaminįdiapazoną, serumo mėginius skiesti Vitros 7( BSA skiedikliu, o praskiestus šlapimo mėginius papildomai skiesti distiliuotu vandeniu. Rekomenduojamas skiedimo santykis 1:1.

Veikimo apribojimai:

Pastebėti šie interferentai, iškreipiantys matavimo rezultatus:

	Interferentas
	Interferento koncentracija
	Analitės koncentracija
	Nuokrypis

	Lidokainas (ilgalaikė terapija)
	12 (mol/L
	88 (mol/L
	+88 (mol/L

	Dipironas (Metamizolis)
	1.13 (mol/L
	88 (mol/L
	-53 (mol/L


Vitros CRP reagentai

C - reaktyvaus baltymo analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas C – reaktyvaus baltymo nustatymui serume ir plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas – imunofermentinė reakcija, kurios rezultatas – spalvinis kompleksas.

	Reakcijos principas:
	                                                        Ca2+

CRP + PC* + Ab(HRP  (((((((((( PC* – CRP – Ab(HRP

                                                                                          Plovimas

Imuno ploviklis + PC* – CRP – Ab(HRP + Ab(HRP(((( PC* – CRP – Ab(HRP 

H2O2 + Leuko dažai + PC* – CRP – Ab(HRP ((((((( Dažai + H2O

PC* = fosforilcholino rutuliukai

Ab(HRP = anti-CRP monoklonaliniai antikūniai, pažymėti krienų POD.


Klinikinė reikšmė: C – reaktyvus baltymas yra sintezuojamas kepenyse ir yra vienas iš ūmios fazės baltymų. CRP koncentracijos matavimai naudojami uždegimų, audinių pažeidimų ir infekcijų nustatymui ir įvertinimui.
Tyrimo metodas: imuninis – kinetinis.

Mėginys: Serumas; ličio heparino, natrio citrato ir EDTA plazma.

Vitros Immuno-Wash Fluid yra būtinas.

Reagentai: konjuguotas fosforilcholinas, pelės anti-CRP antikūniai; CaCl2 ir leuko dažai.

Matavimo vienetai: mg/L.

Bangos ilgis: 670 nm.

Tyrimo laikas: apie 7.5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos:

7.0 – 110.0 mg/L;

Normos (tikėtinos reikšmės):
mažiau nei 10 mg/L;

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti -18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldiklio ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 60 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldiklį tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 48 valandų.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 7.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros CRP Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Serumo mėginius skiesti Vitros Speciality skiedikliu arba pacientų su žemu CRP kiekiu mėginiu. Rekomenduojamas skiedimo santykis 1:1.

Veikimo apribojimai:

Pastebėti šie interferentai, iškreipiantys matavimo rezultatus:

	Interferentas
	Interferento koncentracija
	Analitės koncentracija
	Nuokrypis

	Etamsilatas
	0.11 mmol/L
	20 mg/L
	-7.6 mg/L

	N-acetilcisteinas
	1.50 mmol/L

6.10 mmol/L
	20 mg/L

20 mg/L
	-8.2 mg/L

-20.0 mg/L

	Hemoglobinas
	0.16 mmol/L
	20 mg/L
	+11.3 mg/L


Vitros DGXN reagentai

Digoksino analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas digoksino nustatymui serume ir plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas – heterogeninė konkurentinė imunofermentinė reakcija, kurios rezultatas – spalvinis kompleksas.

	Reakcijos principas:
	DGXN + DGXN* + Ab (((((( DGXN-Ab + DGXN*-Ab+DGXN+ DGXN*
                                                                                                           Plovimas

Imuno ploviklis + DGXN-Ab + DGXN*-AB+DGXN+ DGXN* ((( DGXN-Ab + DGXN*-Ab
H2O2 + Leuko dažai + DGXN*-Ab ((((((( Dažai + H2O

DGXN* = digoksino-peroksidazės konjugatas


Klinikinė reikšmė: Digoksinas yra dažnai išrašomas širdies glikozidas, naudojamas gydant širdies nepakankamumą bei superventrikuliarines aritmijas. Digoksino matavimas naudojamas stebint pacientų terapiją ir potencialų perdozavimą.
Tyrimo metodas: daugelio taškų imuninis – kinetinis.

Mėginys: Serumas; heparino plazma.

Vitros Immuno-Wash Fluid yra būtinas.

Reagentai: pelės anti-digoksino antikūnai; digoksino peroksidazės konjugatas, leuko dažai.

Matavimo vienetai: nmol/L.

Bangos ilgis: 670 nm.

Tyrimo laikas: apie 7.5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos:

0.51 – 5.12 nmol/L;

Normos (tikėtinos reikšmės):
terapinis lygis:
1.0 – 2.6 nmol/L.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti -18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldiklio ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 60 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldiklį tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 1 savaitės.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 9.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Serumo mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas skiedimo santykis 1:1.

Veikimo apribojimai:

Pastebėti šie interferentai, iškreipiantys matavimo rezultatus:

	Interferentas
	Interferento koncentracija
	Analitės koncentracija
	Nuokrypis

	N-acetilcisteinas
	5.50 mmol/L
	2.6 nmol/L
	+1.42 nmol/L

	Konjuguotas bilirubinas
	0.34 mmol/L
	2.6 nmol/L
	+0.69 nmol/L

	Hemoglobinas
	0.19 mmol/L
	2.6 nmol/L
	-0.72 nmol/L


Vitros ECO2 reagentai

Anglies dioksido analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas ECO2 nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas – keletas reakcijų, kurių rezultatas – spalvinis kompleksas, kurio spalvos intensyvumas priklauso nuo ECO2 kiekio mėginyje..

	Reakcijos principas:
	                                             Fosfofenolpiruvato karboksilazė

HCO3- + fosfoenolpiruvatas (((((((((((( oksalacetatas + PO4-3

                                                Malato dehidrogenazė

Oksalacetatas + NADH + H+  ((((((((( malatas + NAD+

                                                       


Klinikinė reikšmė: Viena svarbiausių buferinių sistemų, kuri palaiko kraujo pH, yra anglies rūgšties – bikarbonatų buferis. Bendras plazmos CO2 (t. y. bikarbonatai plius ištirpęs CO2) matavimas naudojamas kartu su kita laboratorine ir klinikine informacija (arteriniu pH ir PCO2) rūgščių – bazių balanso įvertinimui. Bendras plazmos CO2 paprastai padidėja dėl kvėpavimo acidozės, metabolinės alkalozės ir per didelio šarmų patekimo į organizmą. CO2 sumažėja dėl kompensuotos kvėpavimo alkalozės, metabolinės acidozės ir inkstų pakitimų, kai H+ jonai negali būti pašalinti.

Tyrimo metodas: fermentinis.

Mėginys: Serumas; heparino plazma. Nerekomenduojama naudoti citrato.

Reagentai: fosfoenolpiruvato karboksilazė, malato dehidrogenazė, fosfoenolpiruvatas ir nikotinamido adenino dinukleotidas.

Matavimo vienetai: mmol/L.

Bangos ilgis: 340 nm.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos: 5.0 – 40.0 mmol/L.

Normos (tikėtinos reikšmės): 22-30 mmol/L.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti 2-8 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvoir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 60 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvątolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 4 savaičių.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 2.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Mėginius skiesti izotoniniu druskos tirpalu. Rekomenduojama praskiesti visus mėginius santykiu 1:1.

Veikimo apribojimai:
· Laktatdehidrogenazės koncentracija  4500 U/L gali padidinti CO2 rezultatus iki 3 mmol/L.

Vitros Fe reagentai

Geležies analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas Fe nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas - spalvinio komplekso formavimasis tarp geležies jonų ir dažų.

	Reakcijos principas:
	                                           pH 4.0

Transferinas - Fe+3((((((( Transferinas + Fe+3 

Fe+3  + askorbo rūgštis (((((( Fe+2
Fe+2 + dažai (((((((( Fe+2 - dažai (spalvinis kompleksas) 




Klinikinė reikšmė: Daugiausia geležies yra hemoglobine. Geležies matavimas serume naudojamas diferencinei anemijos diagnostikai, geležies stygiaus anemijos, talasemijos, galimos sideroblastinės anemijos ir apsinuodijimo geležimi diagnozei nustatyti. 

Tyrimo metodas: dviejų taškų kinetinis.

Mėginys: Serumas; heparino plazma. Nerekomenduojama naudoti hemolizuotų mėginių.

Reagentai: askorbo rūgštis, N-(4-(2,4-bis(1,1-dimetilpropil)fenoksi)butil)-5- metoksi-6((2,3,6,7-tetrahidro-8-1H,5H-benzo-kvinolizinas-9-il)azo)-3-piridino sulfonamidas.

Matavimo vienetai: (mol/L

Bangos ilgis: 600 nm

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos:
0.36 – 107.46 (mol/L

Normos (tikėtinos reikšmės):

Vyrams: 8.8 – 32.4 (mol/L 







Moterims: 6.6 – 30.4 (mol/L

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti 2-8 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 30 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 4 savaičių.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 4.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Mėginius skiesti dejonizuotu vandeniu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Veikimo apribojimai:
· EDTA, NaF, kalio oksalato ir citrato plazmos neturi būti naudojamos.

· Jei mėginyje yra daugiau kaip 25 mg/L Desferolio (deferoksamino mezilato), Fe rezultatai bus žemiau analizatoriaus dinaminio diapazono.

· Kupraminas (penicilaminas) sumažina Fe rezultatus.

· Imferonas padidina Fe rezultatus.

Vitros GGT reagentai

(-Gliutamiltransferazės analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas gama-gliutamiltransferazės nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas – GGT katalizuojama reakcija kurios pasėkoje susidaro glicilglicinas bei p-nitroanilinas.

	Reakcijos principas:
	                                                                              GGT

L-(-gliutamil–p-nitroanilidas + glicilglicinas (—( p-nitroanilinas + (-gliutamil glicilglicinas




Klinikinė reikšmė: Gama-gliutamiltransferazė vaidina pagrindinį vaidmenį gliutatijono metabolizme ir amino rūgščių rezorbcijoje iš glomelurinio filtrato. Ji taip pat svarbi amino rūgščių absorbcijai iš žarnų. Daugiausia GGT randama kepenyse, kasoje ir inkstuose, tačiau maži GGT kiekiai randami daugelyje organų. Serumo GGT yra jautrus hepatobiliarinės ligos indikatorius ir naudojamas obstrukcinės geltos ir chroninio alkoholizmo diagnozei ir po to senkančiam chroninio alkoholizmo gydymui ir hepatoksiškumo nustatymui. GGT yra jautresnis biliarinės obstrukcijos indikatorius nei AST, ALT ar ALKP. GGT taip pat padidėja hepatomos, kasos karcinomos ir metastatinės kepenų karcinomos atvejais.

Tyrimo metodas: daugelio taškų kinetinis.

Mėginys: Serumas; heparino ir EDTA plazma. Nerekomenduojama hemolizuotų mėginių, jei hemoglobino koncentracija viršija 150 mg/dL..

Reagentai: L-(-gliutamil–p-nitroanilidas ir glicilglicinas.

Matavimo vienetai: U/L.

Bangos ilgis: 400 nm.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos: 
5 – 1400 U/L.

Normos (tikėtinos reikšmės): 


Suaugusiems:
12 – 58 U/L

Vyrams:

15 - 73 U/L;







Moterims:
12 – 43 U/L

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti 2-8 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 30 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 4 savaičių.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 3.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Mėginius skiesti Vitros 7( BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Veikimo apribojimai:

Pastebėti šie interferentai, iškreipiantys matavimo rezultatus:

	Interferentas
	Interferento koncentracija
	Analitės koncentracija
	Nuokrypis

	Bilirubinas
	684 (mol/L
	140 U/L

1000 U/L
	+11 U/L

-400 U/L


Vitros GLU reagentai

Gliukozės analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas GLU nustatymui serum, plazmoje, šlapime ir likvore. Šio parametro nustatymo pagrindas - fermentais katalizuojama gliukozės reakcija su molekuliniu deguonimi, ko pasėkoje gaunami raudoni dažai.

	Reakcijos principas:


	                                            Gliukozės oksidazė

(-D gliukozė + O2 + H2O (((((((( D-gliukono rūgštis + H2O2
                                                                                         peroksidazė

2 H2O2 + 4-aminoantipyrinas + 1.7-dihidroksinaftalenas ((((( raudoni dažai




Klinikinė reikšmė: Gliukozė yra pagrindinis ląstelių energijos šaltinis. Gliukozės koncentracijos plazmoje ir gliukozės dozių poveikio stebėjimas padeda diagnozuoti diabetą ir karbohidratų metabolizmo sutrikimus. Gliukozė plazmoje naudojama diabetikų insulino terapijos stebėjimui ir pacientams su dehidratacija, koma, hipoglikemija, insulinoma, acidoze ir ketoacidoze.

Tyrimo metodas: kolorimetrinis.

Mėginys: Serumas; heparino, natrio fluorido/kalio oksalato ir EDTA plazma, šlapimas ir likvoras.

Reagentai: gliukozės oksidazė, peroksidazė, 1.7-dihidroksinaftalenas ir 4-aminoantipirino hidrochloridas.

Matavimo vienetai: mmol/L.

Bangos ilgis: 540 nm (žalia šviesa).

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos:

Serume :

1.11 – 34.69 mmol/L;





Šlapime ir likvore:
1.11 – 36.08 mmol/L.

Normos (tikėtinos reikšmės):


Serume:

Vyrams

4.2-6.1 mmol/L;









Moterims
3.6-5.8 mmol/L;







Šlapime:
24 val

<2.8 mmol/diena;









Pavieniai
<1.7 mmol/L;







Likvore:

2.2 – 3.9 mmol/L.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti 2-8 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 30 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 2 savaičių.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 1.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę serumo ir šlapimo mėginiams rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais. Kokybės kontrolę likvoro mėginiams rekomenduojama atlikti su Vitros Liquid Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Serumo ir plazmos mėginius skiesti Vitros 7( BSA skiedikliu. Šlapimo mėginius skiesti izotoniniu druskos tirpalu arba distiliuotu vandeniu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Veikimo apribojimai:
· Pacientui, vartojančiam 500 mg vitamino C keturis kartus per dieną, GLU rezultatai gali būti daugiau nei 0.17 mmol/L mažesni.

· Hemolizė sumažina GLU rezultatus.

· Žemas bendras baltymas nežymiai sumažina gliukozės rezultatus. Aukštas bendras baltymas padidina rezultatus (iki 5 ().

· Smulkios dalelės mėginyje gali sumažinti GLU rezultatus.

 Vitros Magnetinis HDLC rinkinys

DTL cholesterolio analizė naudojant Vitros Magnetic HDL - Cholesterol regentą

Vitros Magnetic HDL-Cholesterol reagentas naudojamas mėginio paruošimui DTL cholesterolio analizei. Po mėginio paruošimo, DTL cholesterolis matuojamas naudojant Vitros CHOL reagentus.

Didelio tankio lipoproteinai atskiriami nusodinant mažo ir labai mažo tankio lipoproteinus naudojant dekstrano sulfatą ir magnio chloridą. Reagento sudėtyje taip pat yra geležies dalelių, padengtų polimeru, kuris pritraukia mažo ir labai mažo tankio lipoproteinus. Nereikalingi lipoproteinai nusodinami patalpinus juos į magnetinį lauką. Paruoštas serumas užlašinamas ant reagentinės plokštelės ir po elės reakcijų joje susiformuoja mėlynos spalvos kompleksas. Spalvos intensyvumas proporcingas DTL cholesterolio koncentracijai.

	Reakcijos principas
	                                                 Surfaktantas

Didelio tankio lipoproteinai ((((( Cholesterolis + Cholesterolio esteriai + Baltymai

                                                           Cholesterolis

Cholesterolio esteriai + H2O ((((((((( Cholesterolis + Riebiosios rūgštys

                                                       Esterio hidrolazė

                                     Cholesterolis

Cholesterolis + O2 (((((((Cholest-4-en-3 + H2O2
                                       Oksidazė

                                          Peroksidazė

H2O2 + Leuko dažai (((((((( Dažai




Klinikinė reikšmė: Didelio tankio lipoproteinų cholesterolis (DTLC) yra koronarinių širdies ligų rizikos faktorius;  Koronarinės ligos rizika didėja, esant mažai HDL koncentracijai.

Tyrimo metodas: kolorimetrinis.

Mėginys: Serumas; ličio heparino plazma. Nerekomenduojama naudoti EDTA plazmos.

Reikalingos medžiagos ir priemonės: 
· Vitros Magnetic HDL-Cholesterol reagentas;

· Vitros Magnetic HDL-Cholesterol mėgintuvėliai;

· Vitros Magnetic HDL-Cholesterol adapteriai

· Sukalibruota 500 (L pipetė pacientų mėginiams.

· Sukalibruota 100 (L pipetė magnetiniam reagentui..

Mėginio paruošimas: 

1. Pilnai įstatykite Vitros Magnetic HDL-Cholesterol adapterius į analizatoriaus padėklą.

2. Įstatykite atitinkamai pažymėtus Magnetic HDL-Cholesterol mėgintuvėlius į adapterius. Mėgintuvėlį tik įstatykite į adapterį, bet neįstumkite iki galo.

[image: image3.png]Adapteris





3. Į mėgintuvėlį įlašinkite 500 (L paciento serumo.

4. Sumaišykite reagentą buteliuke ir į mėgintuvėlį įlašinkite 100 (L reagento. Tuojau pat pamaišykite mėgintuvėlio turinį nuo 5 iki 10 sekundžių.

5. Mėgintuvėlį įstatykite atgal į adapterį, tačiau dar neįstumkite iki galo. Taip palikite mėginį mažiausiai 1 minutei.

6. Švelniai įstumkite mėgintuvėlį pilnai į adapterį. Neatskirkite mėgintuvėlio nuo adapterio, kol analizė nebus baigta.

[image: image4.png]



7. Po trijų minučių patikrinkite ar mėgintuvėlio turinys yra skaidrus. Normaliai tam reikia apie 3 minučių, tačiau gali reikti iki 15 minučių stipriai lipeminiams mėginiams. Jei mėginys po 15 minučių lieka drumstas, jį reikia praskiesti.

8. Įstatykite padėklą į analizatorių ir leiskite jam tiesiogiai pasisimti mėginius iš mėgintuvėlių adapteriuose.

PASTABA: Kalibratorių specialiai paruošti nereikia !

Reagentai: Triton X-100, cholesterolio oksidazė, cholesterolio esterio hidrolazė, peroksidazė.

Vitros Magnetic HDL-Cholestrol Reagent:
ingradientai:

· Dekstrano sulfatas;

· Magnio chloridas;

· Geležies dalelės;

· Nereaktyvūs ingradientai;

· 0.01 ( natrio azidas;

· stabilizatoriai.

Reagentas yra stabilus iki galiojimo datos, nurodytos ant buteliuko, kai saugomas 2–8 (C temperatūroje. Kambario temperatūroje saugomas reagentas išlieka stabilus iki 140 dienų. Naudokite tik kambario temperatūros reagentą. Prieš naudojimą kelis kartus švelniai apverskite buteliuką. Nemaišykite skirtingų serijos numerių reagentų.

Reagentai: cholesterolio oksidazė, cholesterolio esterio hidrolazė, peroksidazė ir 2-(3,5-dimetoksi-4-hidroksifenil)-4,5-(4-dimetilaminofenil) imidazolis (Naudojamos CHOL reagentinės plokštelės).

Matavimo vienetai: mmol/L.

Bangos ilgis: 670 nm.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos:

0.08 – 2.60 mmol/L.

Normos (tikėtinos reikšmės):
( 0.91 mmol/L.

Rezultatų interpretavimas:


DTL cholesterolis naudojamas įvertinti koronarinių širdies ligų rizikos faktorių. JAV nacionalinis širdies institutas nustatė, kad DTL cholesterolio koncentracija mažesnė nei 0.91 mmol/L reiškia padidintą širdies ligų riziką. Koronarinių širdies ligų rizika mažėja didėjant DTL cholesterolio koncentracijai.

	Santykinė koronarinių širdies ligų rizika kaip DTL cholesterolio funkcija

(Vidutinė rizika =1.00)

	HDL cholesterolis
	Santykinė rizika

	mmol/L

0.78

0.91

1.03

1.16

1.29

1.42

1.55

1.68

1.81
	Moterys

—

—

1.94

1.55

1.25

1.00

0.80

0.64

0.52
	Vyrai

1.82

1.49

1.22

1.00

0.82

0.67

0.55

0.45

—


Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su Vitros CHOL reagentais laikyti -18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldiklio ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 60 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldiklį tolimesniam laikymui. Šaldytuve (2 – 8 (C temperatūroje) kasetes su reagentais galima laikyti iki 6 mėnesių.

Analizatoriuje kasetes su  reagentais laikyti ne ilgiau 2 savaičių.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 2.

Kalibratorių paruošti nereikia !
Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Neparuoštus mėginius skieskite Vitros 7( BSA skiedikliu. Rekomenduojamas skiedimo santykis 1:1.

Veikimo apribojimai:

Pastebėti šie interferentai, iškreipiantys matavimo rezultatus:

	Interferentas
	Interferento koncentracija
	Analitės koncentracija
	Nuokrypis

	Askorbo rūgštis
	170 (mol/L
	1.14 mmol/L
	-0.18 mmol/L

	Dipironas
	3.6 mmol/L
	0.34 mmol/L
	-0.18 mmol/L

	Dopaminas
	25.0 mmol/l
	1.08 mmol/L
	-0.21 mmol/L


Vitros K+ reagentai

Kalio analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas K+ nustatymui serume, plazmoje ir šlapime. Šio parametro nustatymo pagrindas - potencialų skirtumo, priklausančio nuo kalio koncentracijos, matavimas naudojant jautrų voltmetrą.

Klinikinė reikšmė: Kalis yra pagrindinis intraląstelinio skysčio katijonas. Kalio serume matavimas yra naudojamas įvertinti elektrolitų balansą, širdies ritmo sutrikimus, raumenų silpnumą, kepenų encefalopatiją ir inkstų nepakankamumą. Kalis turi būti stebimas gydant daugelį ligų, atliekant bet kokią skysčių papildymo terapiją.

Žemas kalis būdingas dėl vėmimo, diarėjos, alkoholizmo bei rūgščių trūkumo. Aukštas kalis gali būti ypatingai svarbus, jei jis išauga per trumpą laiką; kalis išauga dėl greitos kalio infuzijos, paskutinės stadijos inkstų nepakankamumo, hemolizės, traumos, “Addison’o” ligos, metabolinės acidozės, ilgo badavimo ir dehidratacijos.

Kalis yra laisvai filtruojamas, bet gali būtireabsorbuojamas, jei kalis serume yra žemas. Šlapime kalis gali padidėti dėl hiperaldosteronizmo, inkstų geldelių acidozės ir alkalozės.

Tyrimo metodas: potenciometrinis.

Mėginys: Serumas; heparino plazma, šlapimas. Nerekomenduojama naudoti fluorido/kalio oksalato, EDTA ar citrato bei hemolizuotų mėginių.

Vitros Reference Fluid yra būtinas.

Reagentai: sidabras, sidabro chloridas, kalio chloridas ir valinomicinas.

Matavimo vienetai: mmol/L.

Tyrimo laikas: apie 2 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos:

Serume:
1.00 - 11.00 mmol/L;





Šlapime:2.50 – 175.00 mmol/L (praskiedus 1:4).

Normos (tikėtinos reikšmės):

Serume:
3.6-5.0 mmol/L;







Plazmoje:
0.1 – 0.7 mmol/L mažiau negu serume;







Šlapime:
25.0 – 125.0 mmol/diena, vidurkis apie

40.0 mmol/diena











(priklausomai nuo dietos)

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti 2-8 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 30 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 2 savaičių.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 2.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Serumo ir plazmos mėginių skiesti nereikia. Šlapimo mėginius skiesti su Vitros Urine Electrolyte Diluent. Rekomenduojamas pradinis skiedimo santykis 1:4.

Veikimo apribojimai:


Pastebėti šie interferentai, iškreipiantys matavimo rezultatus:

	Interferentas
	Interferento koncentracija
	Analitės koncentracija mmol/L
	Nuokrypis %

	Konc. HCl
	10 mL/L šlapimo
	60
	5

	Toluenas
	1.3 mL/L šlapimo
	60
	12

	Timolis
	6.7 mL/L šlapimo
	60
	45

	Heksametileno tetraminas
	1 tabletė/30 mL šlapimo
	60
	34

	Boro rūgštis
	144 mg/27 mL šlapimo

300 mg/27 m3 šlapimo
	60

60
	9

100


Vitros LAC reagentai

Laktato analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas LAC nustatymui plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas – reakcijų, kurių rezultatas spalvinis kompleksas, seka. Spalvos intensyvumas proporcingas LAC koncentracijai serume.

Laktato koncentracija matuojama žalios šviesos diapazone.

	Reakcijos principas:


	                                                Laktato oksidazė

L(+)Pieno rūgštis + O2 (((((((((( Piruvatas + H2O2
                                                                                              peroksidazė

2 H2O2 + 4-aminoantipirinas + 1,7-dihidroksinaftalenas (((((((( raudoni dažai




Klinikinė reikšmė: Laktatas yra gliukozės anaerobinio metabolizmo galutinis produktas. Laktatas serume paprastai išauga dėl sunkių fizinių pratimų ar infekcijų. Laktatinė acidozė (vietinės audinių hipoksijos rezultatas) priežastys: dehidratacija, bloga perfuzija, kaip apytakos sutrikimo ar širdies nepakankamumo rezultatas. Padidintas laktato lygis taip pat pastebimas esant metabolinei acidozei, diabetinei ketoacidozei arba neketozinei acidozei, glikogeno saugojimo ligos I tipui, fermentų defektams, alkoholizmui, neoplazijai ir apsinuodijimui, įskaitant apsinuodijimą salicilatais.

Tyrimo metodas: kolorimetrinis.

Mėginys: Natrio fluorido/kalio oksalato plazma.

Reagentai: laktato oksidazė, peroksidazė, 1.7-dihidroksi-naftalenas ir 4-aminoantipirino hidrochloridas.

Matavimo vienetai: mmol/L.

Bangos ilgis: 540 nm.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos: 


0.50 – 12.00 mmol/L.

Normos (tikėtinos reikšmės): 
0.7 - 2.1 mmol/L.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentus laikyti -18 (C temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldiklio ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 60 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldiklį tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 2 savaičių.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 3.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti izotoniniu druskos tirpalu arba distiliuotu vandeniu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Veikimo apribojimai: nenustatyta.

Vitros LDH reagentai

Laktatdehidrogenazės analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas LDH nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas – piruvato ir NADH virtimas į laktatą ir NAD+. Atspindžio spektrofotometru stebint NADH oksidaciją, išmatuojamas laktato dehidrogenazės aktyvumas. 

Laktato dehidrogenazės koncentracija matuojama spektrofotometru 37 (C temperatūroje.

	Reakcijos principas:


	                                                    LDH

Piruvatas + NADH + H+ (((((((( Laktatas + NAD+




Klinikinė reikšmė: Laktatdehidrogenazė yra fermentas, randamas visų žmogaus ląstelių citozolyje. Aukštas LDH susijęs su neoplastinėmis būsenomis, hipoksinėmis kardiorespiratorinėmis ligomis, miokardo infarktu, hemolizine anemija, megaloblastine anemija, kepenų ciroze, inkstų infarktu, trauma, raumenų pažeidimais, raumenų distrofija, šoku ir hipotenzija. Miokardo infarkto atveju, LDH pradeda kilti maždaug po 12 valandų po infarkto ir paprastai grįžta prie normalių reikšmių po 5 dienų.

Tyrimo metodas: kinetinis.

Mėginys: Serumas, heparino plazma.

Reagentai: nikotinamido adenino dinukleotidas, natrio piruvatas.

Matavimo vienetai: U/L.

Bangos ilgis: 340 nm.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos: 
100 – 2150 U/L.

Normos (tikėtinos reikšmės):
suaugusiems
313 - 618 U/L.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentus laikyti -18 (C temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldiklio ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 60 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldiklį tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 2 savaičių.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 3.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Veikimo apribojimai:

· Aukštas bendras baltymas (>120 g/L), susijęs su dideliu imunoglobulinų procentu (pacientams su daugybine myeloma) gali padidinti rezultatus. Tokius mėginius reikia praskiesti izotoniniu druskos tirpalu.

Vitros Li reagentai

Ličio analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas ličio koncentracijos nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas – spalvinio komplekso formavimas tarp ličio ir chromoforo.

	Reakcijos principas:
	Litis + kraun-eterio dažai ((((((((((( spalvinis kompleksas

                400 nm                                                                  630 nm


Klinikinė reikšmė: Litis yra naudojamas psichikos ligos gydymui. Ličio matavimai naudojami stebint pacientų būklę ir terapiją bei diagnozuoti potencialų perdozavimą. Apsinuodijimo ličiu simptomai: tingumas, mieguistumas, raumenų silpnumas ir ataksija.

Tyrimo metodas: kolorimetrinis.

Mėginys: Serumas; natrio heparino bei EDTA plazma. Nerekomenduojama naudoti natrio fluorido/kalio oksalato arba ličio heparino.

Reagentai: kraun eterio dažai (6-dodecil-6-[2’-hidroksi-5’-(2’’,4’’-dinitrofenilazo)benzyl]-13, 13-dimetil-1,4,8,11-tetraoksaciklotetradecanas

Matavimo vienetai: mmol/L.

Bangos ilgis: 600 nm.

Tyrimo laikas: apie 2.3 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos: 0.20 – 4.00 mmol/L.

Normos (tikėtinos reikšmės):


Terapinis lygis

0.6 – 1.2 mmol/L,







Potencialiai toksiškos
> 1.5 mmol/L,







Stipriai toksiškos
> 2.5 mmol/L.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti -18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldiklio ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 30 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldiklį tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 5 savaičių.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 1.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Mėginius skiesti Vitros 7( BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Veikimo apribojimai:

· Metilparabenas, sutinkamas kai kuriuose kontroliniuose serumuose, ir N-acetilcisteinas gali pakeisti Li rezultatus.

· Hemoglobinas prie 16 (mol/L sumažina ličio koncentraciją 1 mmol/L.

Vitros LIPA reagentai

Lipazės analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas lipazės nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas – eilė reakcijų, kurių rezultatas yra spalvinio komplekso suformavimas.

	Reakcijos principas:
	                                                   Lipazė, kolipazė

1-Oleoil-2,3-Diacetilglicerolis (((((((( 2,3-Diacetilglicerolis – Oleino rūgštis

                                                                 pH 8.4

                                                   Diacetinazė

2,3-Diacetilglicerolis (((((((((((( Glicerolis + Acto rūgštis

                                  Glicerol kinazė

Glicerolis + ATP (((((((( L-(-Glicerofosfatas + ADP

                                       MgCl2
                                                 L-(-Glicerofosfato oksidazė

L-(-Glicerofosfatas + O2 (((((((((((((dihidroacetono fosfatas + H2O2
                                       Peroksidazė

H2O2 + Leuko dažai ((((((( Dažai + 2H2O


Klinikinė reikšmė: Lipazė yra virškinimo fermentas gaminamas kasoje. Jos fiziologinė paskirtis yra trigliceridų ilgų grandžių hidrolizė plonojoje žarnoje. Serume lipazė greitai padidėja pacientams su ūmiu ar pasikartojančiu pankreatitu, kasos abscesu ar pseudocista, kasos trauma, kasos vėžiu, bendra tulžies kanalų kliūtimi ir pacientams, perdozavus toksiškus kasai vaistus. Taip pat padidėja daugeliu uždegiminių būsenų pilvo ertmėje, dėl biliarinio trakto ligų, dėl pilvo pūlinio ir inkstų nepakankamumo. Lipazė dadidėjimas yra labiau specifinis nei amilazės kiekio padidėjimas ūmių pankreatitų atvejais.

Tyrimo metodas: dviejų taškų kinetinis.

Mėginys: Serumas. Plazma gali būti naudojama, tačiau joje lipazės aktyvumas mažesnis apie 15 %.
Reagentai: diacetinazė, glicerolkinazė, L-(-Glicerofosfato oksidazė, peroksidazė, kolipazė, adenozino trifosfatas, magnio chloridas, leuko dažai ir 1-oleoil-2,3-diacetil glicerolis.

Matavimo vienetai: U/L.

Bangos ilgis: 540 nm.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos: 
10 – 2000 U/L.

Normos (tikėtinos reikšmės): 
23 – 300 u/L.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti -18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldiklio ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 60 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldiklį tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 2 savaičių.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 3.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Mėginius skiesti Vitros 7( BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Veikimo apribojimai:

· 5-aminosalicilatas sumažina lipazės rezultatus iki 14 (.

· Natrio dezoksicholatas (4 mmol/L) padidina lipazės rezultatus 23 U/L (prie 200 U/L).

· Karboksilesterazė iki 51000 U/L neturi įtakos į lipazės rezultatus.

Vitros Mg reagentai

Magnio analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas Mg nustatymui serume, plazmoje ir šlapime. Šio parametro nustatymo pagrindas - magnio reakcija su indikatoriaus dažais, suformuojant spalvinį kompleksą. 

	Reakcijos principas:


	

    chelatorius

Mg2+ + Ca2+ ——————————( Mg2+ + Ca2+-chelatorių kompleksas.

                                                        pH 9.75

Mg2+ + formazano dažai ((((((((( Mg-dažų kompleksas




Klinikinė reikšmė: Magnis yra vyraujantis intraląstelinis katijonas ir yra esminis ATP, kuri užtikrina pagrindines ląstelės funkcijas, aktyvavimui. Magnio trūkumas gali sukelti silpnumą, drebulį ir konvulsijas. Hipomagnezemija susijusi su hipokalcemija, alkoholizmu, kai kuriais atvejais su bloga mityba, malabsorbcija, lėtine hemodialize ir nėštumu. Žemas magnio kiekis serume taip pat pastebimas hiperaldosteronizmo, hiperparatiroidizmo ir diabeto atvejais. Padidėjęs magnio kiekis serume būna pacientams su inkstų nepakankamumu, dehidratacija ir audinių traumomis. Dėl didelio magnio kiekio susilpnėja refleksai, atsiranda mieguistumas is skatinamas širdies blokas. Pacientams, gydomiems nuo eklampsijos arba preeklampsijos magnio sulfatu dažnai reikia stebėti serumo koncentracijas.

Magnio išskyrimas su šlapimu padidėja dėl etanolio, kai kurių diuretikų, kortikosteroidų, cis-platinum ir aldosterono. Magnio išsaugojimą inkstuose sumažina hiperkalcirija, druskų praradimo būsenos ir netinkamas antidiuretinių hormonų išskyrimas.

Tyrimo metodas – kolorimetrinis.

Mėginys: Serumas; ličio heparino plazma, paruošts šlapimas. Nerekomenduojama kaip antikoaguliantų naudoti EDTA, citrato ir fluorido/oksalato ir citrato.

Šlapimo paruošimas: Į 5 mL mėginio įlašinkite druskos rūgšties (6N HCl). Po kiekvieno lašinimo patikrinkite mėginio pH.Mėginio pH turi buti nuo 3.0 iki 4.0. Jei pH < 3, mėginį išmeskite ir pakartokite paruošimo procedūrą.

Reagentai: kalcio chelatorius: 1,2-bis(o-aminofekoksi)etano-N,N,N`,N`-tetracto rūgštis ir dažai: 1,5-bis(2-hidroksi-3,5-dichlorofenil)-3-cianoformazanas.

Matavimo vienetai: mmol/L.

Bangos ilgis: 630 nm.

Analizatoriaus ribos:

Serume:

0.08 – 4.11 mmol/L;





Šlapime:
0.49 – 24.68 mmol/L (praskiedus 1:5).

Normos (tikėtinos reikšmės):
Serume:

0.7 – 1.0 mmol/L;






Šlapime:
3.0 – 5.0 mmol/L.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti -18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldiklio ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 60 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldiklį tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 2 savaičių.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 1.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Serumo ir plazmos mėginius skiesti izotoniniu druskos tirpalu arba steriliu distiliuotu vandeniu. Rekomenduojamas skiedimo santykis 1:1. Šlapimo mėginius skiesti distiliuotu vandeniu. Rekomenduojamas pradinis skiedimo santykis 1:5. Jei rezultatas žemiau analizatoriaus dinaminio diapazono, skieskite santykiu 1:2, jei virš – 1:9.

Veikimo apribojimai:
· Labai dideli kalcio kiekiai mėginyje gali padidinti magnio rezultatus (5 mmol/L kalcio padidina magnio rezultatus apie 0.12 mmol/L).

· Didelis neorganinio fosforo kiekis mėginyje gali sąlygoti mažus magnio rezultatus.

Vitros Na+ reagentai

Natrio analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas Na+ nustatymui serume, plazmoje arba šlapime. Šio parametro nustatymo pagrindas - potencialų skirtumo, priklausančio nuo natrio koncentracijos, matavimas naudojant jautrų voltmetrą.

Klinikinė reikšmė: Natris yra pirminis ekstraląstelinis katijonas. Natrio kiekis kūne parodo pusiausvyrą tarp natrio įsisavinimo ir pašalinimo. Natrio matavimas svarbus nustatant rūgščių-bazių balansą, skysčių balansą, skysčių intoksikaciją ir dehidrataciją.


Hipernatremija (aukštas natris) atsiranda dėl dehidratacijos, padidėjusio inkstų natrio išsaugojimo hiperaldosteronizmo atveju, “Cushing’o” sindromo, diabetes inspidus, diabetinės acidozės ir per didelės druskų terapijos.  Hiponatremija (žemas natrio kiekis) paprastai atsiranda dėl mažo gaunamo natrio kiekio, vėmimo, diarėjos, per didelio prakaitavimo, nefrotinio sindromo, metabolinės acidozės, hipoproteinemijos, pirminio ir antrinio antinksčių žievės nepakankamumo ir didelio širdies nepakankamumo.

Tyrimo metodas: potenciometrinis.

Mėginys: Serumas; heparino plazma, šlapimas. Natrio heparinas padidina rezultatus maždaug 0.5 mmol/L

Vitros Reference Fluid yra būtinas.

Reagentai: sidabras, sidabro chloridas, natrio chloridas ir metilmonesinas.

Matavimo vienetai: mmol/L.

Tyrimo laikas: apie 2 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos:

Serume, plazmoje:
75.0 – 250.0 mmol/L;





Šlapime:

5.0 – 250.0 mmol/L (praskiedus 1:4).

Normos (tikėtinos reikšmės):

Serume, plazmoje:
137-145 mmol/L;






Šlapime:

40 – 220 mmol/diena;









30 – 90 mmol/L.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti -18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldiklio ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 60 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldiklį tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 10 dienų.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 2.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Serumo ir plazmos mėginių skiesti nereikia. Šlapimo mėginius skiesti su Vitros Urine Electrolyte Diluent. Rekomenduojamas pradinis skiedimo santykis 1:4.

Veikimo apribojimai:
· Katijoniniai surfaktantai gali sąlygoti didelį rezultatų sumažėjimą.

· Didelis etanolio kiekis mėginyje gali sumažinti natrio rezultatus.

Vitros PHBR reagentai

Fenobarbitalio analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas fenobarbitalio nustatymui serume ir plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas – imunofermentinė heterogeninė konkurentinė reakcija, kurios rezultatas – spalvinis kompleksas.

	Reakcijos principas:
	PHBR + PHBR* + Ab (((((( PHBR-Ab + PHBR *-Ab+ PHBR + PHBR *
                                                                                                           Plovimas

Imuno ploviklis + PHBR -Ab + PHBR *-AB+ PHBR + PHBR * ((( PHBR -Ab + PHBR *-Ab
H2O2 + Leuko dažai + DGXN*-Ab ((((((( Dažai + H2O

PHBR * = digoksino-peroksidazės konjugatas


Klinikinė reikšmė: Fenobarbitalis yra dažnai išrašomas kaip antikonvulsantas. Fenobarbitalio matavimas naudojamas stebint pacientų terapiją ir potencialų perdozavimą.
Tyrimo metodas: daugelio taškų imuninis – kinetinis.

Mėginys: Serumas; heparino plazma.

Vitros Immuno-Wash Fluid yra būtinas.

Reagentai: pelės anti-fenobarbitalio antikūnai; fenobarbitalio peroksidazės konjugatas, leuko dažai.

Matavimo vienetai: (mol/L.

Bangos ilgis: 670 nm.

Tyrimo laikas: apie 7.5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos:

13 – 345 (mol/L;

Normos (tikėtinos reikšmės):
terapinis lygis:
65 – 172 (mol/L.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti -18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldiklio ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 60 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldiklį tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 5 dienų.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 9.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros TDM Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Serumo mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas skiedimo santykis 1:1.

Veikimo apribojimai:

Pastebėti šie interferentai, iškreipiantys matavimo rezultatus:

	Interferentas
	Interferento koncentracija
	Analitės koncentracija
	Nuokrypis

	N-acetilcisteinas
	5.50 mmol/L
	2.6 nmol/L
	+1.42 nmol/L

	Konjuguotas bilirubinas
	0.34 mmol/L
	2.6 nmol/L
	+0.69 nmol/L

	Hemoglobinas
	0.19 mmol/L
	2.6 nmol/L
	-0.72 nmol/L


Vitros PHOS reagentai

Fosforo analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas fosforo nustatymui serume, plazmoje ir šlapime. Šio parametro nustatymo pagrindas – fosforo reakcija su amonio molibdatu suformuojant spalvinį kompleksą, kuris po cheminės redukcijos yra tamsiai mėlynos spalvos.

	Reakcijos principas:


	……………………………………………………PH 4.2

Neorganinis fosfatas + Amonio molibdatas ((((( Amonio fosfomolibdato kompleksas





p-Metilaminofenolio sulfatas

Amonio fosfomolibdato kompleksas ((((((((( Heteropolimolibdatas mėlynas




Klinikinė reikšmė: Fosforas, kaip fosfatas, yra pasiskirstęs visame kūne. Padidėjusio fosforo serume priežastys yra dehidratacija, hipoparatiroidizmas hipervitaminozė D, kaulų metastazės, sarkoidozė, plaučių embolizmas, inkstų nepakankamumas ir diabetas su ketoacidoze.Mažo fosforo kiekio serume priežastys yra pirminis hiperparatiroidizmas ir kitos kalcio kiekio padidėjimo priežastys, sepsis, vitamino D deficitas, inkstų geldelių sutrikimas, lėtinė hemodializė, vėmimas ir kartais sumažėjęs gaunamų su maistu fosfatų kiekis.

Tyrimo metodas: kolorimetrinis.

Mėginys: Serumas; ličio ir natrio heparino plazma, paruoštas šlapimas.

Šlapimo paruošimas: Į 5 mL mėginio įpilkite 100 (L druskos rūgšties (6N HCl). Mėginio pH turi buti nuo 1.5 iki 5.0. Rekomenduojamas pradinis paruošto šlapimo skiedimo santykis – 1:10.

Reagentai: p-metilaminofenolio sulfatas ir amonio molibdatas.

Matavimo vienetai: mmol/L.

Bangos ilgis: 670 nm.

Analizatoriaus ribos:


Serume:

0.16 – 4.20 mmol/L;






Šlapime:
1.78 – 46.17 mmol/L.

Normos (tikėtinos reikšmės):

Serume:

0.81 – 1.45 mmol/L;






Šlapime:
12.9 – 42.0 mmol/diena.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti 2-8 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 30 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 4 savaičių.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 1.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Serumo ir plazmos mėginius skiesti izotoniniu druskos tirpalu arba steriliu distiliuotu vandeniu. Rekomenduojamas santykis 1:1. Paruoštą šlapimą skiesti distiliuotu vandeniu. Jei rezultatas yra mažesnis už analizatoriaus dinaminį diapazoną, naudokite 1:3 skiedimo santykį, jei didesnis – 1:20.

Veikimo apribojimai: nenustatyta.

Vitros PHYT reagentai

Fenitoino analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas fenitoino nustatymui serume ir plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas – imunofermentinė heterogeninė konkurentinė reakcija, kurios rezultatas – spalvinis kompleksas.

	Reakcijos principas:
	PHYT + PHYT * + Ab (((((( PHYT -Ab + PHYT *-Ab + PHYT + PHYT *
                                                                                                           Plovimas

Imuno ploviklis + PHYT -Ab + PHYT*-AB+ PHYT + PHYT* (( PHYT -Ab + PHYT *-Ab
H2O2 + Leuko dažai + PHYT*-Ab ((((((( Dažai + H2O

PHYT* = fenitoino-peroksidazės konjugatas


Klinikinė reikšmė: Fenitoinas yra dažnai išrašomas antikonvulsantas, naudojamas gydant agresyvumą. Fenitoino matavimas naudojamas stebint pacientų terapiją ir potencialų perdozavimą.
Tyrimo metodas: daugelio taškų imuninis – kinetinis.

Mėginys: Serumas; ličio/natrio heparino ir natrio citrato plazma. Plazmos reikšmės apie 10% didesnės nei serumo. Nenaudokite kaip koagulianto EDTA ar natio fluorido/kalio oksalato. Taip pat nanaudokite hemolizuotų mėginių.

Vitros Immuno-Wash Fluid yra būtinas.

Reagentai: pelės anti-fenitoino antikūnai; fenitoino-peroksidazės konjugatas, leuko dažai.

Matavimo vienetai: (mol/L.

Bangos ilgis: 670 nm.

Tyrimo laikas: apie 7.5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos:

11.88 – 158.40 (mol/L;

Normos (tikėtinos reikšmės):
terapinis lygis:
39.6 – 79.2 (mol/L.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti -18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldiklio ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 60 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldiklį tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 1 savaitės.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 9.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Serumo mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas skiedimo santykis 1:1.

Veikimo apribojimai: Pastebėti šie interferentai, iškreipiantys matavimo rezultatus:

	Interferentas
	Interferento koncentracija
	Analitės koncentracija
	Nuokrypis

	Etamsilatas
	0.11 mmol/L
	79.2 (mol/L
	+28.1 (mol/L

	N-acetilcisteinas
	5.5 mmol/L
	79.2 (mol/L
	+28.5 (mol/L

	Konjuguotas bilirubinas
	0.34 mmol/L
	79.2 (mol/L
	+30.9 (mol/L

	Hemoglobimas
	0.12 mmol/L
	79.2 (mol/L
	-23.4 (mol/L


Vitros PROT reagentai

Baltymo likvore analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas baltymo nustatymui likvore. Šio parametro nustatymo pagrindas – spalvinio komplekso formavimasis tarp baltymo ir vario jonų.

	Reakcijos principas:


	



          LiOH

Cu+2 + azo dažų kompleksas + baltymas ——( Cu+2 - baltymų kompleksas + azo dažai




Klinikinė reikšmė: Baltymas likvore lieka po plazmos ultrafiltravimo pro choroidalines kapiliarų sieneles. Kai kurie baltymai, būdingi tik likvorui yra sintezuojami centrinėje nervų sistemoje. Bendru atveju, ligos, kurio pažeidžia endotelinių pertvarų vientisumą padidina baltymo kiekį likvore. Baltymas likvore padidėja esant visiems meningito tipams, cerebraliniam infarktui, smegenų abscesui, meningovaskuliariniam sifiliui, subarachnoidinei hemoragijai, kai kuriems smegenų augliams, smegenų traumoms, kai kuriais sklerozės atvejais, encefalomielito bei degeneratyvinės nervų ligos atvejais. Likvoro baltymas sumažėja dėl intoksikacijos skysčiais, likvoro rinorėjos ar otorėjos ir hipertiroidizmo.

Tyrimo metodas: kolorimetrinis.

Mėginys: Likvoras.

Reagentai: vario cikloheksanbutiratas, fenilazo piridinolis (dažai) ir ličio hidroksidas.

Matavimo vienetai: mg/L.

Bangos ilgis: 670 nm.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos:
 100 – 3000 mg/L.

Normos (tikėtinos reikšmės):
120 – 600 mg/L.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti -18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldiklio ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 60 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldiklį tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 1 savaitės.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 5.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Liquid Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Mėginius skiesti izotoniniu druskos tirpalu. Rekomenduojamas skiedimo santykis 1:1.

Veikimo apribojimai:

Pastebėti šie interferentai, iškreipiantys matavimo rezultatus:

	Interferentas
	Interferento koncentracija
	Analitės koncentracija (mg/L)
	Nuokrypis

(mg/L)

	Dekstranas
	5 mg/L
	500
	480

	Askorbo rūgštis
	170 (mol/L
	500
	130

	Salicilinė rūgštis
	2.53 (mol/L

5060 (mol/L
	500

500
	7

245

	Manitolis
	5.4 mmol/L
	500
	120

	Vankomicinas
	69 (mol/L
	500
	135

	Ampicilinas
	286 (mol/L
	500
	210


Vitros SALI reagentai

Salicilato analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas salicilato nustatymui serume ir plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas – salicilato formuojamas spalvinis kompleksas.

	Reakcijos principas:


	


      Salicilato hidroksilazė

Salicilatas + NADH + H+ + O2 ———————( katecholis + CO2 + NAD+ + H2O




       tirozinazė

Katecholis + MBTH + O2 ———————( raudonų dažų kompleksas




Klinikinė reikšmė: Salicilatas naudojamas kaip analgetinis, antipiretinis ir anti-uždegiminis vaistas, prie kurių priskiriamas ir aspirinas. Salicilato matavimai naudojami įvertinti salicilato perdozavimą naudojant salicilato terapiją.

Tyrimo metodas: kolorimetrinis.

Mėginys: Serumas; ličio ir natrio heparino plazma. Nerekomenduojama kaip antikoagulianto naudoti kalio oksalato/natrio fluorido, citrato ir EDTA.

Reagentai: slicilato hidroksilazė, MBTH ir nikotinamido adenino dinukleotidas.

Matavimo vienetai: mmol/L.

Bangos ilgis: 540 nm.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos:
 0.07 – 2.90 mmol/L.

Normos (tikėtinos reikšmės):

Neigiamas:
< 0.1 mmol/L;







Terapinis:
< 1.5 mmol/L;







Toksiškas:
> 2.2 mmol/L;







Mirtinas:
> 4.3 mmol/L.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti -18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldiklio ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 60 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldiklį tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 5 savaičių.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 1.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas skiedimo santykis 1:1.

Jei pradinis paciento rezultatas didesnis nei 2.9 mmol/L, jį reikia praskiesti arba Vitros 7% BSA skiedikliu arba normaliu paciento mėginiu.

Veikimo apribojimai:

Pastebėti šie interferentai, iškreipiantys matavimo rezultatus:

	Interferentas
	Interferento koncentracija
	Analitės koncentracija (mmol/L)
	Nuokrypis (mmol/L)

	Fenolis
	1.1 mmol/L
	1.81
	1.09


Vitros TBIL reagentai

Bendro bilirubino analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas TBIL nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas - bilirubinų reakcija su diazo druska, gaunant spalvinę reakciją. 

	Reakcijos principas:


	                                                           difylinas

Bendras bilirubinas ((((((((((((((( azobilirubino chromoforos

                                     (4-(N-karboksimetissulfamyl)-benzeno

                                          diazoniumo heksafruorofosfatas) 


Klinikinė reikšmė: Bendras bilirubinas serume arba plazmoje tai konjuguoto, nekonjuguoto, delta ir susijungusio su kraujo albuminais, suma. Bendro bilirubino kiekis didėja geltos metu.

Tyrimo metodas: kolorimetrinis.

Mėginys: Serumas; heparinizuota plazma. Pacientų mėginių, jaunesnių nei 14 dienų, nerekomenduojama naudoti.

Reagentai: (4-(N-karboksimetilsulfamyl)-benzeno diazo heksafluorofosfatas), mordentas.

Matavimo vienetai: (mol/L.

Bangos ilgis: 540 ir 460 nm.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos: 
1.7 – 462.7 (mol/L.

Normos (tikėtinos reikšmės): 
3 – 22 (mol/L.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti 2-8 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 30 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 2 savaičių.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 4.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Mėginius skiesti steriliu distiliuotu vandeniu arba normaliu paciento mėginiu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Veikimo apribojimai:
· Naujagimio mėginys nerekomenduojamas. Jei toks mėginys naudojamas, galimas 10 ( rezultatų neatitikimas.

· Vaistai ar kiti komponentai, kurie yra diazo reaktyvūs arba absorbuoja šviesą, gali įtakoti rezultatus.

· Levadopa, 5 – aminosalicilinė rūgštis, fenazopiridinas, kefotiamas (pansporinas), kefuroksimas (Kefurox, Zinace), Biliverdinas gali įtakoti TBIL rezultatus.

Bilirubino metodikos priedas

Bendra informacija:

Paprastai tiek laborantai, tiek gydytojai naudoja tiesioginio bilirubino (turima omenyje konjuguotą bilirubiną (Bc)) ir netiesioginio bilirubino (turint omenyje nekonjuguotą bilirubiną (Bu)) sąvokas. Kiekvienos skirtingos bilirubino formos serume koncentracija, lyginant ją su bendro bilirubino (TBIL) koncentracija, suteikia gydytojui papildomą ir labai svarbią diagnostikai informaciją. Ši informacija gali padėti gydytojui diagnozuojant, gydant ir stebint esamą ligos būklę.

Priklausomai nuo naudojamo analitinio metodo dalinės bilirubino frakcijos gali būti išmatuojamos tiesiogiai arba apskaičiuojamos iš kitų frakcijų tiesioginių matavimų rezultatų. Vitros biocheminiuose analizatoriuose TBIL, Bu ir Bc matuojami tiesiogiai. Kiti labiau įprasti bilirubino metodai, ypatingai naudojant diazo cheminius metodus, tiesiogiai matuoja bendrą bilirubiną ir tiesioginio bilirubino frakciją (apytiksliai lygią Bc), tačiau negali tiesiogiai išmatuoti nekonjuguoto bilirubino (Bu).

Šiais diazo cheminiais metodais nekonjuguotas bilirubinas (Bu) yra apskaičiuojamas žinant bendro bilirubino ir tiesioginio bilirubino rezultatus (Netiesioginis bilirubinas = Bendras bilirubinas – Tiesioginis bilirubinas). Kadangi ši lygtis yra labai dažnai naudojama, svarbu pažymėti, kad vienos iš išmatuotų frakcijų svyravimai ir klaidos gali žymiai sąlygoti klaidas įvertinant netiesioginio bilirubino rezultatus. Kadangi Vitros biocheminiuose analizatoriuose nekonjuguotas bilirubinas (Bu) matuojamas tiesiogiai, naudojant BuBc reagentus pastebimi žymiai mažesni analitiniai svyravimai nustatant nekonjuguotą bilirubiną.

	Bilirubino frakcijos Vitros biocheminiuose analizatoriuose



	Žymėjimas
	Analitė
	Referentinis intervalas; (mol/L
	Matuojamas/ apskaičiuojamas Vitros sistemoje
	Įtrauktos bilirubino frakcijos

	TBIL
	Bendras bilirubinas
	3 – 22
	Matuojamas
	Visos bilirubino frakcijos (nerekomenduojama naujagimiams)

	Bu
	Nekonjuguotas bilirubinas
	Suaugusiems:

0 – 19

Naujagimiams:

10 – 180
	Matuojamas
	Nekonjuguotas bilirubinas

	Bc
	Konjuguotas bilirubinas
	Suaugusiems:

0 – 5

Naujagimiams:

0 – 10
	Matuojamas
	Bilirubino mono- ir di-gliukoronidai

	DBIL
	Tiesioginis bilirubinas
	0 – 7
	Apskaičiuojamas:

DBIL = TBIL-Bu
	Konjuguotas bilirubinas ir delta bilirubinas

	DELB
	Delta bilirubinas
	0 – 3
	Apskaičiuojamas:

DELB = TBIL – (Bu + Bc)
	Bilirubinas kovalentiškai prijungtas prie albumino

	NBIL
	Naujagimių bilirubinas
	17 - 180
	Apskaičiuojamas:

NBIL = Bu + Bc
	Nekonjuguotas bilirubinas ir konjuguotas bilirubinas


Ryšys tarp TBIL ir BuBc matavimų:

Kadangi Vitros biocheminiuose analizatoriuose TBIL, Bu ir Bc kiekvienas matuojamas nepriklausomai, pasitaiko, kad rezultatų suma (Bu + Bc) gali būti nevisiškai lygi TBIL rezultatams. Nepaisant to, kiekvienas iš šių tyrimų Vitros biocheminiuose analizatoriuose yra gana tikslūs. Normalus nepriklausomų TBIL, Bu ir Bc matavimų svyravimas gali sąlygoti, kad suma (Bu+Bc) gali būti truputi mažesnė arba truputi didesnė ( iki ( 5 (mol/L) už TBIL rezultatą, net jei tikros (Bu + Bc) ir TBIL koncentracijos yra identiškos.

PASTABA: Norint minimizuoti svyravimus dėl kalibratorių praskiedimo, kalibravimo laiko ir prietaiso priežiūros, Vitros TBIL ir Vitros BuBc tyrimus reikėtų kalibruoti tuo pačiu metu. Vien tik kalibravimas neeliminuos (Bu+Bc) ir TBIL skirtumų dėl atsitiktinių matavimo svyravimų, tačiau minimizuos bet kokiuos sistemingus skirtumus.

· Neigiamas DBIL rezultatas Vitros biocheminiame analizatoriuje gali gautis normaliomis sąlygomis, kai mėginyje vyrauja tik Bu. Neigiamas rezultatas gaunamas iš lygybės (Vitros apskaičiuotas DBIL = TBIL – Bu), kai išmatuotas Bu yra nežymiai didesnis nei TBIL rezultatas.
· Tiesioginio bilirubimo matavimai gali būti skirtingi, priklausomai nuo to, koks diazo metodas naudojamas. Esant mažoms ir normalioms bilirubino koncentracijoms serume, šie metodai linkę per aukštai įvertinti konjuguotą bilirubiną. Tačiau , esant didesnei tiesioginio bilirubino koncentracijai, o tai paprasati pastebima pacientams su obstrukcine gelta, dauguma šių metodų pilnai neįvertina tiesiogiai reaguojančių bilirubino frakcijų (konjuguoto ir delta bilirubino). Šios analitinės klaidos taip pat sąlygoja nepakankamą apskaičiuojamo netiesioginio bilirubino įvertinimą esant normaliems bilirubino lygiams ir per aukštą ivertinimą pacientams su padidintu bilirubinu.
· Delta bilirubino (DELB) paprastai nerandama pas sveikus suaugusius ir naujagimius. Nesant kepenų patalogijos, jei suma (Bu + Bc) yra mažesnė nei TBIL rezultatas ir abi reikšmės yra normaliose ribose, teigiamas apskaičiuotas DELB rezultatas neturėtų būti interpretuojamas kaip padidėjęs delta bilirubinas.
· Skirtumai tarp Vitros TBIL ir Vitros BuBc metodų dėl bilirubino fotodegeneracijos efekto ir/arba interferencijos (pvz. hemolizės atveju) gali taip pat sukelti atvejį kai suma (Bu + Bc) nėra lygi TBIL rezultatui.
Klinikinės bilirubino frakcijų savybės

	Jei nekonjuguoto bilirubino frakcija (Bu) yra padidėjusi:
	Jei konjuguoto bilirubino frakcija (Bc) yra padidėjusi:



	Mechanizmas:
	Susirgimas:
	Mechanizmas:


	Susirgimas:

	Susilpnėjusi konjugacija
	Fiziologinė gelta

Kringlerio – Najaro sindromas
	Biliarinė obstrukcija
	Biliary calculi

	Padidėjusi gamyba
	Hemolitinė gelta

(kernicterus in neonates)
	Susilpnėjęs išskyrimas
	Dubino – džonsono sindromas

	Susilpnėjusi apytaka
	Gilberto liga
	
	


Bilirubinas naujagimių mėginiuose

Rekomenduojamas metodas

Vitros BuBc reagentai turėtų būti naudojami matuojant naujagimių bilirubiną naujagimių mėginiuose. Išduodami Bu, Bc ir naujagimių bilirubino rezultatai (NBIL) suteikia gydytojui pilną klinikinį vaizdą.

Labai svarbu išlaikyti vientisumą bilirubino metodologijoje. Nepaisant kūdikio amžiaus, jei pradžioje paciento stebėjimui yra naudojamas BuBc, tai ir reikėtu tęsti stebėjimą, naudojant BuBc. Nepradėkite matuoti TBIL nepriklausomai nuo paciento amžiaus.

TBIL reagentai nenaudotini naujagimių mėginiams. Nukrypimai iki ( 10 % buvo pastebėti su šiais mėginiais naudojant Vitros TBIL reagentus.

Patarimai naudojant BuBc

· Padidėjęs bilirubino kiekis dėl fetalinio hemoglobino katabolizmo ir gliukuronidazės deficitas gali sumažinti gebėjimą konjuguoti bilirubiną. Todėl pagrindinė bilirubino frakcija naujagimių mėginiuose yra Bu. Sveikiems naujagimiams konjuguotas bilirubinas paprastai būna artimas 0 (mol/L. Delta bilirubinas yra nereikšmingas naujagimiams, jaunesniems nei 14 – 21 diena; tačiau, jei yra, tai susiję su padidėjusiu Bc rezultatu. Klinikinės delta – bilirubino reikšmės nėra.

· In vivo švitinimas šviesa gali keisti bilirubino chemines ir spektrines savybes dėl to, kad formuojamas fotobilirubinas. Pacientų, kuriems atliekama intensyvi fototerapija, mėginiai taip pat gali parodyti padidėjusius Bc rezultatus. Taip atsitinka dėl in vivo formuojamo fotobilirubino.

Bilirubinas suaugusių mėginiuose

Rekomenduojamas metodas

Vitros BuBc reagentai arba Vitros BuBc ir Vitros TBIL reagentų kombinacija turėtų būti naudojama matuojant bilirubiną ir jo frakcijas suagusių mėginiuose. BuBc ir TBIL rezultatai suteikia informaciją, padedančią gydytojui geriau diagnozuoti, gydyti ir stebėti pacientų susirgimų būklę. Paprastai tik Bu bilirubino frakcija vyrauja normaliuose pacientų mėginiuose.

Kaip laboratorijos pateikia bilirubino rezultatus

Laboratorijos pateikia daugybę bilirubino rezultatų kombinacijų, kurios priklauso nuo kiekvienos laboratorijos ir nuo aptarnaujamų gydytojų poreikio. Žemiau pateikiami kai kurie ataskaitų pavyzdžiai naudojant Vitros bilirubino metodus:

· Pateikiami TBIL, Bu ir Bc rezultatai suteikia pilną visų matojamų rezultatų klinikinę informaciją.

Bc rezultatai laikomi naudingesniais nei apskaičiuotas tiesioginis bilirubinas (DBIL), nes Bc yra geresnis hepatobiliarinės obstrukcijos indikatorius nei DBIL. Į apskaičiuotus tiesioginio bilirubino rezultatus įtraukiamos ir delta – bilirubino frakcijos, kurios išlieka padidėjusios ilgiau nei Bc ir pablogina klinikinį vaizdą.

· TBIL ir DBIL rezultatų pateikimas arčiausiai atitinka istorinę praktiką. DBIL rezultatai Vitros sistemoje yra apskaičiuojami (DBIL = TBIL – Bu).
· TBIL, Bu, Bc, DBIL ir DELB rezultatų išdavimas pateikia visus išmatuotus ir apskaičiuotus Vitros sistemos rezultatus.
Vitros THEO reagentai

Teofilino analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas teofilino nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas – jaučio kepenų šarminės fosfatazės aktyvumo slopinimas teofilinu. Šarminė fosfatazė katalizuoja p-nitrofenilo fosfato hidrolizės reakciją į p-nitrofenolį ( pH apie 8.2).

	Reakcijos principas:
	                                              Jaučio kepenų ALKP

p-Nitrofenilo Fosfatas ((((((((((( p-nitrofenolis + H3PO4
                                                             MgCl2


Klinikinė reikšmė: Teofilinas yra vaistas, naudojamas gydant astminę būklę, charakterizuojamą padidėjusiu trachėjos ir bronchų jautrumu įvairiems dirgikliams ir kvėpavimo takų susiaurėjimu. Teofilinas yra efektyvus bronchodilatorius. Terapinis ir toksiškas teofilino veikimas yra susiję su vaisto koncentracija plazmoje.

Tyrimo metodas: dviejų taškų kinetinis.

Mėginys: Serumas; ličio ir natrio heparino plazma. Nerekomenduojama naudoti EDTA, oksalato ir citrato.

Reagentai: jaučio kepenų šarminė fosfatazė, p-nitrofenilo fosfatas ir magnio chloridas.

Vienetai: (mol/L.

Bangos ilgis: 400 nm.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos: 
6.55 – 222.00 (mol/L.

Normos (tikėtinos reikšmės): 
55.5 – 111.0 (mol/L.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti -18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldiklio ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 60 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldiklį tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 1 savaitės.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 1.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Mėginius skiesti Vitros 7( BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Veikimo apribojimai:

· Pacientų su uremija mėginių teofilino rezultatai aukštesni.

· Salicilatas padidina teofilino rezultatus iki 15 (.

· Didelis šarminės fosfatazės aktyvumas gali sumažinti teofilino rezultatus.

Vitros TIBC rinkinys

Bendros geležies surišimo gebos analizė

Tai reagentas, naudojamas kartu su Vitros Fe slaidais, skirtas bendros geležies surišimo gebos nustatymui serume. Šio parametro nustatymo pagrindas – mėginio paruošimas naudojant Starr metodą.

	Reakcijos principas:
	apotransferinas - Fe+3((((((( Fe-transferinas + laisva Fe+3 

Fe-transferinas + Fe+3 + aliuminas (((((( Fe-transferinas + aliumino-Fe




Klinikinė reikšmė: Daugiausia geležies yra hemoglobine. Geležies matavimas serume naudojamas diferencialinei anemijos, geležies stygiaus anemijos, talasemijos, galimos sideroblastinės anemijos ir apsinuodijimo geležimi diagnozei. Serume TIBC padidėja esant Fe deficitui. Serumo TIBC sumažėja lėtinės ligos anemijos atveju.

Tyrimo metodas: dviejų taškų kinetinis.

Mėginys: Serumas.

Reikalingos medžiagos ir priemonės: 
· Vitros Iron Saturating reagentas;

· Vitros TIBC stulpelis.

Mėginio paruošimas:

Pastaba: Įsitikinkite, kad naudojate to paties serijos numerio komponentus.
1. Į stiklinį ar plastikinį mėgintuvėlį įlašinkite 0.5 mL serumo

2. Į serumą įlašinkite 1.0 mL Vitros Iron Saturating reagento.

3. Mėgintuvėlį užkimškite ir gerai išmaišykite.

4. Palikite nusistovėti maždaug 5 minutėms.

5. Įdėkite TIBC stulpelį į tyrimo mėgintuvėlį ir supilkite mišinį į stulpelį. Tai galima padaryti tiesiai iš mėgintuvėlio, kuriame maišėte mėginį arba pipete.

6. Leiskite mišiniui pratekėti pro stulpelį. Tam paprastai reikia nuo 6 iki 15 minučių.

Pastaba: Jei mišinys prateka pro stulpelį greičiau nei per 2 minutes, stulpelį reikia išmesti. Reikia pakartoti 1 – 6 žingsnius naudojant naują stulpelį.

7. Atskirkite stulpelį nuo mėgintuvėlio, pamaišykite, supilkite turinį į mėginio indelį ir per 30 minučių ištirkite su Vitros sistema.

8. Nenaudokite stulpelių daugiau kaip vieną kartą. Juos išmeskite tokiu pat būdu kaip serumo mėginius.

Pastaba: Kalibratorių specialiai paruošti nereikia !

Vitros TIBC stulpelio ingradientai:

· 300 mg aktyvuoto aliumino.

Vitros Iron Saturating reagento ingradientai:

· 87 (M geležies chlorido heksahidratas.

TIBC stulpelius saugoti kambario temperatūroje, vengaiant tiesioginių saulės spindulių. Jei atidaryta folijos pakuotė, stulpelius galima naudoti 2 savaites.

Reagentai: askorbo rūgštis, N-(4-(2,4-bis(1,1-dimetilpropil)fenoksi)butil)-5- metoksi-6((2,3,6,7-tetrahidro-8-1H,5H-benzo-kvinolizinas-9-il)azo)-3-piridino sulfonamidas.

Matavimo vienetai: (mol/L

Bangos ilgis: 600 nm

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos:

0.4 – 116.3 (mol/L

Normos (tikėtinos reikšmės):
44.8 – 80.6 (mol/L 

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti 2-8 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 30 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 4 savaičių.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 4. Kalibratorių specialiai paruošti nereikia !
Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Mėginius skiesti dejonizuotu vandeniu be geležies. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Veikimo apribojimai: nenustatyta.

Vitros TP reagentai

Bendro baltymo analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas TP nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas - baltymo reakcija su vario jonais (Cu2+) sudarant violetinį spalvinį kompleksą 

	Reakcijos principas:


	                                                             LiOH

Baltymas + Vario tartratas ((((((((( spalvinis kompleksas


Klinikinė reikšmė: Baltymai serume transportuoja vaistus ir metabolitus bei palaiko plazmos osmosinį slėgį. Dauguma serumo baltymų, išskyrus gama globuliną, yra sintetinami kepenyse. Vienas labiausiai svarbių serumo baltymų, gaminamų kepenyse,  yra albuminas. Bendras baltymas serume gali būti naudojamas maitinimosi būklės įvertinimui.


Aukštas bendras baltymas parodo dehidrataciją, Waldenstrom’o makroglobulinemiją, daugybinę mielomą, hiperglobulinemiją, granulomą ir kai kurias trofines ligas. Bendras baltymas atsitiktinai sumažėja dėl kolageno ligų , lupus erythematosus, kai kurių chroninių infekcijų ar uždegimų. Žemą bendrą baltymą serume sąlygoja nėštumas, per didelis intraveninių skysčių kiekis, cirozė ir kitos kepenų ligos, lėtinis alkoholizmas, širdies ligos, nefrotinis sindromas, glomerulonefritas, neoplazija, baltymų sumažėjimo enteropatija, malabsorbcija ir labai bloga mityba.

Tyrimo metodas: kolorimetrinis.

Mėginys: Serumas; heparino plazma. Nerekomenduojama naudoti natrio fluorido/kalio oksalato.

Reagentai: vario sulfatas, vyno rūgštis ir ličio hidroksidas.

Matavimo vienetai: g/L.

Bangos ilgis: 540 nm.

Analizatoriaus ribos:

20.0- 110.0 g/L.

Normos (tikėtinos reikšmės):
63-82 g/L.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti 2-8 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 30 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 4 savaičių.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 4.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti izotoniniu druskos tirpalu arba distiliuotu vandeniu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Veikimo apribojimai:

· Dextran sąlygoja TP rezultatų sumažėjimą.

· Hemolizė sąlygoja TP rezultatų sumažėjimą.

Vitros TRIG reagentai

Triglicerido analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas TRIG nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas - eilė reakcijų, kurios suformuoja spalvinį junginį.

	Reakcijos principas:


	                                 Surfaktantas

Lipoproteinai ((((((((( trigliceridai + baltymai

                                           Lipazė

trigliceridas + H2O ((((((( Glicerolis + Riebalų rūgštys

                                          Glicerolio Kinazė

Glicerolis + ATP ((((((((((( L-(-Glicerofosfatas + ADP

                                                  MgCl2
                                       L-(-Glicerofosfato oksidazė

L-(-Glicerofosfatas + O2 (((((((((( Dihidroksiacetono fosfatas + H2O2
                                         Peroksidazė

H2O2 + Leuko dažai ((((((( Dažai + H2O




Klinikinė reikšmė: Trigliceridai tai riebalų rūgščių ir glicerolio esteris; Jų pirminė funkcija yra saugoti ir aprūpinti ląsteles energija. Trigliceridų koncentracija plazmoje duotu laiku yra pusiausvyra tarp įsisavinimo ir pašalinimo greičių. Trigliceridų koncentracija serume keičiasi dėl amžiaus ir lyties. Nedidelis padidėjimas atsiranda augant ir vystantis. Trigliceridai naudojami hiperlipidemijos įvertinimui; didelė koncentracija gali atsirasti dėl hipotiroidizmo, nefrotinio sindromo ir diabeto. Labai didelis trigliceridų kiekis yra būdingas ūmiam pankreatitui.

Tyrimo metodas: kolorimetrinis.

Mėginys: Serumas; heparino plazma. EDTA plazmos nerekomenduojama naudoti.

Reagentai: lipazė M, peroksidazė, askorbato oksidazė, glicerolio kinazė, L-(-Glicerofosfato oksidazė, 2- (3,5-dimetoksi-4-hidroksifenil)- 4.5-bis (4-dimetilamino fenil)imidazolis, adenozino trifosfatas ir magnio chloridas

Matavimo vienetai: mmol/L.

Bangos ilgis: 540 nm (žalia šviesa)

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos:

0.11 - 4.93 mmol/L.

Normos (tikėtinos reikšmės): 

<2.26 mmol/L

normalus kiekis;






2.26 – 4.5 mmol/L
viršutinė riba;






4.5 – 11.3 mmol/L
aukštas kiekis;






>11.3 mmol/L

labai aukštas kiekis.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti -18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldiklio ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 60 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldiklį tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 1 savaitės.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 2.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7 ( BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Veikimo apribojimai:  Glicerolis gali sąlygoti padidintus trigliceridų rezultatus.

Vitros UPRO reagentai

Baltymo šlapime analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas baltymo nustatymui šlapime. Šio parametro nustatymo pagrindas – spalvinio komplekso formavimasis tarp baltymo ir pirokatecholio violetinių dažų.

	Reakcijos principas:


	Mo+6 + pirokatecholio violetiniai dažai + baltymas ——( spalvinis kompleksas




Klinikinė reikšmė: Plazmos baltymų filtravimas ir reabsorbcija išsiskiriant šlapimui svarbi sveikų ir gyvybingų inkstų funkcija. Padidėjęs baltymas šlapime (proteinurija) parodo inkstų ligą. Proteinurija taip pat pastebima pacientams su sisteminiais sutrikimais, kurie veikia inkstus: diabetas, neoplazija, apsinuodijimas vaistais, hipertenzija ir infekcinės ligos.

Tyrimo metodas: kolorimetrinis.

Mėginys: Šlapimas.

Reagentai: pirokatecholio violetiniai dažai, amonio molibdatas ir kalio oksalatas.

Matavimo vienetai: g/L.

Bangos ilgis: 670 nm.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos:
0.05 – 2.00 g/L.

Normos (tikėtinos reikšmės):
24 val:


0.04 –0.23 g/diena;






Pavieniai mėginiai:
< 0.12 g/L.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti -18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldiklio ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 60 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldiklį tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 2 savaičių.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 10.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros UPRO Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Mėginius skiesti normaliais pacientų mėginiais arba distiliuotu vandeniu. Rekomenduojamas skiedimo santykis 1:2.

Veikimo apribojimai:

Pastebėti šie interferentai, iškreipiantys matavimo rezultatus:

	Interferentas
	Interferento koncentracija
	Analitės koncentracija
	Nuokrypis

	Cefriaksonas
	10 mmol/L
	0.22 g/L
	+ 1.19 g/L

	Deferoksamino mezilatas
	11 mmol/L
	0.23 g/L
	+ 0.94 g/L

	Hemoglobinas
	7.8 (mol/L
	0.23 g/L
	+ 0.50 g/L

	NaCl
	400 mmol/L
	0.21 g/L
	+ 0.12 g/L


Vitros URIC reagentai

Šlapimo rūgšties analizė

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas URIC nustatymui serume, plazmoje ir šlapime. Šio parametro nustatymo pagrindas – šlapimo rūgšties oksidacija į alnatoiną ir peroksidą. Peroksidas reaguoja su leuko dažaisir gaunama spalvinė reakcija. Spalvos intensyvumas yra proporcingas šlapimo rūgšties kiekiui mėginyje.

	Reakcijos principas:
	………………………… ………….urikazė

2H2O + Šlapimo rūgštis + O2 (((((((( Alantoinas + H2O2+ CO2

                                             peroksidazė

H2O2 + Leuko dažai  ((((((((( dažai




Klinikinė reikšmė: Šlapimo rūgštis yra galinis purinų metabolizmo produktas. Šlapimo rūgšties kiekis serume padidėja dėl inkstų nepakankamumo, inkstų azotemijos, podagros, apsinuodijimo, didelio ląstelių naikinimo (pvz.: chemoterapijos), humolizinės anemijos, stipraus širdies nepakankamumo bei miokardo infarkto. Šlapimo rūgštis taip pat padidėja dėl kai kurių endokrininių sutrikimų, acidozės. Mažas šlapimo rūgšties kiekis gali atsirasti vartojant kai kuriuos vaistus (pvz.: mažas aspirino dozes), dėl mažo maiste purinų kiekio, esant inkstų geldelių defektams ir esant ksantinurijai.

Tyrimo metodas: kolorimetrinis.

Mėginys: Serumas; ličio ir natrio heparino bei EDTA plazma, paruoštas ir praskiestas šlapimas (1:10).

Šlapimo paruošimas: Į 5 mL mėginio įlašinkite 1N NaOH.Patikrinkite mėginio pH. Mėginio pH turi buti nuo 8.5 iki 10.0. Rekomenduojamas pradinis paruošto šlapimo mėginio skiedimas santykiu 1:10.

Reagentai: Urikazė, peroksidazė, askorbato oksidazė, 2-(3,5-dimetoksi 4-hidroksifenil)-4,5-bis (4-dimetilaminofenil)imidazolis.

Matavimo vienetai: (mol/L.

Bangos ilgis: 670 nm.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Inkubatoriaus temperatūra: 37 (C.

Analizatoriaus ribos:

Serume:

29.7 – 1011.2 (mol/L;





Šlapime:
327.1 – 11122.8 (mol/L (praskiedus 1:10).

Normos (tikėtinos reikšmės):

Serume:

Vyrams

208 - 506 (mol/L;





Moterims
(17-34 metų a.)
149 – 369 (mol/L;







(35-44 metų a.)
149 – 416 (mol/L;







((44 metų a.)
149 – 446 (mol/L;



Šlapime:
1480 – 4430 (mol/diena.

Reagentų laikymas ir paruošimas: kasetes su reagentais laikyti 2-8 (C ar žemesnėje temperatūroje. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 30 min. Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Analizatoriuje reagentus laikyti ne ilgiau 2 savaičių.

Kalibratorius: Vitros Chemistry Calibrator Kit 1.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti su Vitros Performance Verifier kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: Serumo ir plazmos mėginius skiesti Vitros 7( BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1. Paruoštą šlapimą skiesti distiliuotu vandeniu. Jei rezultatas yra mažesnis už analizatoriaus dinaminį diapazoną, naudokite 1:3 skiedimo santykį, jei didesnis – 1:20.

Veikimo apribojimai: nenustatyta.

Vitros Calibrator Kit 1

Vitros Kalibratorių rinkinys 1

Tik IN VITRO diagnostikai

Paskirtis:

Vitros Chemistry Calibrator Kit 1 yra skirtas BUN, Ca, CREA, GLU, LAC, Li, Mg, PHOS, SALI, THEO ir URIC kalibravimui Vitros biocheminiuose analizatoriuose.

Reagentai:

Kalibratoriai yra paruošti iš apdoroto jaučio serumo, į kurį papildomai pridėta organinių analičių, elektrolitų stabilizatorių ir konservantų.

Skiediklis yra pagamintas iš apdoroto vandens, į kurį pridėta neorganinių druskų.

Kalibravimo reikšmės:

Kalibratoriaus reikšmės, naudojamos BUN, Ca, CREA, GLU, LAC, Li, Mg, PHOS, SALI, THEO ir URIC kalibravimui yra sukurtos specialiai Vitros reagentams ir jos randasi kalibravimo disketėse. Daugiau informacijos rasite kiekvieno testo metodikoje.

Saugojimas:

* Vitros Chemistry Calibrator Kit 1 turi būti saugomas užšaldytas –18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Saugant tokiomis sąlygomis kalibratorius yra stabilus iki datos, nurodytos ant pakuotės.

* Praskiesti kalibratoriai turi būti naudojami kaip galima greičiau. Kalibratoriai gali būti naudojami 24 val. Po praskiedimo, jei saugomi 2-8 (C.

Pakuotę sudaro:

* po 4 liofilizuoto kalibratoriaus buteliukus 1, 2 ir 3.

* po 4 kalibratoriaus skiediklio buteliukus 1, 2 ir 3, kiekviename po 5 mL skiediklio.

Naudojimo instrukcija:

Pastaba: Įsitikinkite, kad komponentai yra to paties serijos numerio.

1.
Išimkite praskiestus kalibratorius iš šaldytuvo, nepraskiestus kalibratorius praskiesti su 3 ml to pačio numerio skiedikliu.

2.
Pamaišykite buteliukų turinį keletą kartų apversdami buteliukus. NEPLAKITE.

3.
Įpilkite kalibratoriaus į indelį ir jį uždenkite.

4.
Uždenkite buteliuką ir grąžinkite į šaldytuvą.

5.
Palaukite kol kalibratorius pasieks kambario temperatūrą (apie 15 minučių). 

6.
Kalibravimą atlikite pagal darbo su analizatoriumi aprašymą

7.
Nepanaudotą likusį kalibratorių išmeskite

8.
Praskiestas medžiagas išmeskite po 24 val.

Vitros Calibrator Kit 2

Vitros Kalibratorių rinkinys 2

Tik IN VITRO diagnostikai

Paskirtis:

Vitros Chemistry Calibrator Kit 2 yra skirtas CHOL, Cl-, ECO2, HDLC, K+, Na+ ir TRIG kalibravimui Vitros biocheminiuose analizatoriuose.

PASTABA: HDLC kalibravimui, kalibratorių papildomai paruošti nereikia.

Reagentai:

Kalibratoriai yra paruošti iš apdoroto jaučio serumo, į kurį papildomai pridėta organinių analičių, elektrolitų stabilizatorių ir konservantų.

Skiediklis yra pagamintas iš apdoroto vandens, į kurį pridėta neorganinių druskų.

Kalibravimo reikšmės:

Kalibratoriaus reikšmės, naudojamos CHOL, Cl-, ECO2, HDLC, K+, Na+ ir TRIG kalibravimui yra sukurtos specialiai Vitros reagentams ir jos randasi kalibravimo disketėse. Daugiau informacijos rasite kiekvieno testo metodikoje.

Saugojimas:

* Vitros Chemistry Calibrator Kit 2 turi būti saugomas užšaldytas –18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Saugant tokiomis sąlygomis kalibratorius yra stabilus iki datos, nurodytos ant pakuotės.

* Praskiesti kalibratoriai turi būti naudojami kaip galima greičiau. Kalibratoriai gali būti naudojami 24 val. Po praskiedimo, jei saugomi 2-8 (C.

Pakuotę sudaro:

* po 4 liofilizuoto kalibratoriaus buteliukus 1, 2, 3 ir 4.

* po 4 kalibratoriaus skiediklio buteliukus 1, 2, 3 ir 4, kiekviename po 5 mL skiediklio.

Naudojimo instrukcija:

Pastaba: Įsitikinkite, kad komponentai yra to paties serijos numerio.

1.
Išimkite praskiestus kalibratorius iš šaldytuvo, nepraskiestus kalibratorius praskiesti su 3 ml to pačio numerio skiedikliu.

2.
Pamaišykite buteliukų turinį keletą kartų apversdami buteliukus. NEPLAKITE.

3.
Įpilkite kalibratoriaus į indelį ir jį uždenkite.

4.
Uždenkite buteliuką ir grąžinkite į šaldytuvą.

5.
Palaukite kol kalibratorius pasieks kambario temperatūrą (apie 15 minučių). 

6.
Kalibravimą atlikite pagal darbo su analizatoriumi aprašymą

7.
Nepanaudotą likusį kalibratorių išmeskite

8.
Praskiestas medžiagas išmeskite po 24 val.

Vitros Calibrator Kit 3

Vitros Kalibratorių rinkinys 3

Tik IN VITRO diagnostikai

Paskirtis:

Vitros Chemistry Calibrator Kit 3 yra skirtas AcP, ALKP, ALT, AMYL, AST, CK, GGT, LDH ir LIPA kalibravimui Vitros biocheminiuose analizatoriuose.

Reagentai:

Kalibratoriai yra paruošti iš apdoroto jaučio serumo, į kurį papildomai pridėta organinių analičių, elektrolitų stabilizatorių ir konservantų.

Skiediklis yra pagamintas iš apdoroto vandens, į kurį pridėta neorganinių druskų.

Kalibravimo reikšmės:

Kalibratoriaus reikšmės, naudojamos AcP, ALKP, ALT, AMYL, AST, CK, GGT, LDH ir LIPA kalibravimui yra sukurtos specialiai Vitros reagentams ir jos randasi kalibravimo disketėse. Daugiau informacijos rasite kiekvieno testo metodikoje.

Saugojimas:

* Vitros Chemistry Calibrator Kit 3 turi būti saugomas užšaldytas –18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Saugant tokiomis sąlygomis kalibratorius yra stabilus iki datos, nurodytos ant pakuotės.

* Praskiesti kalibratoriai turi būti naudojami kaip galima greičiau. Kalibratoriai gali būti naudojami 24 val. Po praskiedimo, jei saugomi 2-8 (C.

Pakuotę sudaro:

* po 4 liofilizuoto kalibratoriaus buteliukus 1, 2 ir 3.

* po 4 kalibratoriaus skiediklio buteliukus 1, 2 ir 3, kiekviename po 5 mL skiediklio.

Naudojimo instrukcija:

Pastaba: Įsitikinkite, kad komponentai yra to paties serijos numerio.

1.
Išimkite praskiestus kalibratorius iš šaldytuvo, nepraskiestus kalibratorius praskiesti su 3 ml to pačio numerio skiedikliu.

2.
Pamaišykite buteliukų turinį keletą kartų apversdami buteliukus. NEPLAKITE.

3.
Įpilkite kalibratoriaus į indelį ir jį uždenkite.

4.
Uždenkite buteliuką ir grąžinkite į šaldytuvą.

5.
Palaukite kol kalibratorius pasieks kambario temperatūrą (apie 15 minučių). 

6.
Kalibravimą atlikite pagal darbo su analizatoriumi aprašymą

7.
Nepanaudotą likusį kalibratorių išmeskite

8.
Praskiestas medžiagas išmeskite po 24 val.

Vitros Calibrator Kit 4

Vitros Kalibratorių rinkinys 4

Tik IN VITRO diagnostikai

Paskirtis:

Vitros Chemistry Calibrator Kit 4 yra skirtas ALB, BuBc, Fe, TBIL, TIBC ir TP kalibravimui Vitros biocheminiuose analizatoriuose.

Reagentai:

Kalibratoriai yra paruošti iš apdoroto jaučio serumo, į kurį papildomai pridėta organinių analičių, elektrolitų stabilizatorių ir konservantų.

Skiediklis yra pagamintas iš apdoroto vandens, į kurį pridėta neorganinių druskų.

Kalibravimo reikšmės:

Kalibratoriaus reikšmės, naudojamos ALB, BuBc, Fe, TBIL, TIBC ir TP kalibravimui yra sukurtos specialiai Vitros reagentams ir jos randasi kalibravimo disketėse. Daugiau informacijos rasite kiekvieno testo metodikoje.

Saugojimas:

* Vitros Chemistry Calibrator Kit 4 turi būti saugomas užšaldytas –18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Saugant tokiomis sąlygomis kalibratorius yra stabilus iki datos, nurodytos ant pakuotės.

* Praskiesti kalibratoriai turi būti naudojami kaip galima greičiau. Kalibratoriai gali būti naudojami 24 val. Po praskiedimo, jei saugomi 2-8 (C.

Pakuotę sudaro:

* po 4 liofilizuoto kalibratoriaus buteliukus 1, 2, 3 ir 4.

* po 4 kalibratoriaus skiediklio buteliukus 1, 2, 3 ir 4, kiekviename po 5 mL skiediklio.

Naudojimo instrukcija:

Pastaba: Įsitikinkite, kad komponentai yra to paties serijos numerio.

1.
Išimkite praskiestus kalibratorius iš šaldytuvo, nepraskiestus kalibratorius praskiesti su 3 ml to pačio numerio skiedikliu.

2.
Pamaišykite buteliukų turinį keletą kartų apversdami buteliukus. NEPLAKITE.

3.
Įpilkite kalibratoriaus į indelį ir jį uždenkite.

4.
Uždenkite buteliuką ir grąžinkite į šaldytuvą.

5.
Palaukite kol kalibratorius pasieks kambario temperatūrą (apie 15 minučių). 

6.
Kalibravimą atlikite pagal darbo su analizatoriumi aprašymą

7.
Nepanaudotą likusį kalibratorių išmeskite

8.
Praskiestas medžiagas išmeskite po 24 val.

Vitros Calibrator Kit 5

Vitros Kalibratorių rinkinys 5

Tik IN VITRO diagnostikai

Paskirtis:

Vitros Chemistry Calibrator Kit 5 yra skirtas AMON ir PROT kalibravimui Vitros biocheminiuose analizatoriuose.

Reagentai:

Kalibratoriai yra paruošti iš apdoroto vandens, į kurį papildomai pridėta žmogaus baltymų, digoksino, fenitoino, fenobarbitalio, neorganinių druskų, polimerų, konservantų ir stabilizatorių.

Kalibravimo reikšmės:

Kalibratoriaus reikšmės, naudojamos AMON ir PROT kalibravimui yra sukurtos specialiai Vitros reagentams ir jos randasi kalibravimo disketėse. Daugiau informacijos rasite kiekvieno testo metodikoje.

Saugojimas:

* Vitros Chemistry Calibrator Kit 5 turi būti saugomas 2 - 8 (C temperatūroje. NEUŽŠALDYTI. Saugant tokiomis sąlygomis kalibratorius yra stabilus iki datos, nurodytos ant pakuotės.

Kalibratorių nereikia praskiesti

Pakuotę sudaro:

* po 4 kalibratoriaus buteliukus 1, 2, ir 3, kiekviename po 2 mL.

Naudojimo instrukcija:

Pastaba: Įsitikinkite, kad komponentai yra to paties serijos numerio.

1.
Išimkite praskiestus kalibratorius iš šaldytuvo.

2.
Pamaišykite buteliukų turinį keletą kartų apversdami buteliukus. NEPLAKITE.

3.
Įpilkite kalibratoriaus į indelį ir jį uždenkite.

4.
Uždenkite buteliuką ir grąžinkite į šaldytuvą.

5.
Palaukite kol kalibratorius pasieks kambario temperatūrą (apie 15 minučių). 

6.
Kalibravimą atlikite pagal darbo su analizatoriumi aprašymą

7.
Nepanaudotą likusį kalibratorių išmeskite

8.
Praskiestas medžiagas išmeskite po 24 val.

Vitros Calibrator Kit 6

Vitros Kalibratorių rinkinys 6

Tik IN VITRO diagnostikai

Paskirtis:

Vitros Chemistry Calibrator Kit 6 yra skirtas CK ir CKMB kalibravimui Vitros biocheminiuose analizatoriuose.

Reagentai:

Kalibratoriai yra paruošti iš apdoroto jaučio serumo, į kurį papildomai pridėta organinių analičių, elektrolitų stabilizatorių ir konservantų.

Skiediklis yra pagamintas iš apdoroto vandens, į kurį pridėta neorganinių druskų.

Kalibravimo reikšmės:

Kalibratoriaus reikšmės, naudojamos CK ir CKMB kalibravimui yra sukurtos specialiai Vitros reagentams ir jos randasi kalibravimo disketėse. Daugiau informacijos rasite kiekvieno testo metodikoje.

Saugojimas:

* Vitros Chemistry Calibrator Kit 6 turi būti saugomas užšaldytas –18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Saugant tokiomis sąlygomis kalibratorius yra stabilus iki datos, nurodytos ant pakuotės.

* Praskiesti kalibratoriai turi būti naudojami kaip galima greičiau. Kalibratoriai gali būti naudojami 24 val. Po praskiedimo, jei saugomi 2-8 (C.

Pakuotę sudaro:

* po 4 liofilizuoto kalibratoriaus buteliukus 1, 2 ir 3.

* po 4 kalibratoriaus skiediklio buteliukus 1, 2 ir 3, kiekviename po 5 mL skiediklio.

Naudojimo instrukcija:

Pastaba: Įsitikinkite, kad komponentai yra to paties serijos numerio.

1.
Išimkite praskiestus kalibratorius iš šaldytuvo, nepraskiestus kalibratorius praskiesti su 3 ml to pačio numerio skiedikliu.

2.
Pamaišykite buteliukų turinį keletą kartų apversdami buteliukus. NEPLAKITE.

3.
Įpilkite kalibratoriaus į indelį ir jį uždenkite.

4.
Uždenkite buteliuką ir grąžinkite į šaldytuvą.

5.
Palaukite kol kalibratorius pasieks kambario temperatūrą (apie 15 minučių). 

6.
Kalibravimą atlikite pagal darbo su analizatoriumi aprašymą

7.
Nepanaudotą likusį kalibratorių išmeskite

8.
Praskiestas medžiagas išmeskite po 24 val.

Vitros Calibrator Kit 7

Vitros Kalibratorių rinkinys 7

Tik IN VITRO diagnostikai

Paskirtis:

Vitros Chemistry Calibrator Kit 7 yra skirtas CRP kalibravimui Vitros biocheminiuose analizatoriuose.

Reagentai:

Kalibratoriai yra paruošti iš apdoroto jaučio serumo, į kurį papildomai pridėta organinių analičių, elektrolitų stabilizatorių ir konservantų.

Kalibravimo reikšmės:

Kalibratoriaus reikšmės, naudojamos CRP kalibravimui yra sukurtos specialiai Vitros reagentams ir jos randasi kalibravimo disketėse. Daugiau informacijos rasite kiekvieno testo metodikoje.

Saugojimas:

* Vitros Chemistry Calibrator Kit 7 turi būti saugomas užšaldytas –18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Saugant tokiomis sąlygomis kalibratorius yra stabilus iki datos, nurodytos ant pakuotės.

Praskiedimas nereikalingas

Pakuotę sudaro:

* po 2 kalibratoriaus buteliukus 1, 2 ir 3, kiekviename po 1 mL skysčio.

Naudojimo instrukcija:

Pastaba: Įsitikinkite, kad komponentai yra to paties serijos numerio.

1.
Išimkite praskiestus kalibratorius iš šaldytuvo.

2.
Pamaišykite buteliukų turinį keletą kartų apversdami buteliukus. NEPLAKITE.

3.
Įpilkite kalibratoriaus į indelį ir jį uždenkite.

4.
Uždenkite buteliuką ir grąžinkite į šaldytuvą.

5.
Palaukite kol kalibratorius pasieks kambario temperatūrą (apie 15 minučių). 

6.
Kalibravimą atlikite pagal darbo su analizatoriumi aprašymą

7.
Nepanaudotą likusį kalibratorių išmeskite

8.
Praskiestas medžiagas išmeskite po 24 val.

Vitros Calibrator Kit 8

Vitros Kalibratorių rinkinys 8

Tik IN VITRO diagnostikai

Paskirtis:

Vitros Chemistry Calibrator Kit 8 yra skirtas alkoholio (ALC) kalibravimui Vitros biocheminiuose analizatoriuose.

Reagentai:

Kalibratoriai yra pagaminti iš apdoroto jaučio serumo, į kurį papildomai pridėta organinių analičių, elektrolitų, konservantų ir stabilizatorių. Skiedikliai yra pagaminti iš apdoroto vandens, į kurį pridėta neorganinių druskų ir alkoholio.

Kalibravimo reikšmės:

Kalibratoriaus reikšmės, naudojamos ALC kalibravimui yra specifinės kiekvienai Vitros reagentų serijai ir pateikiamos kalibravimo disketėse. Daugiau informacijos rasite kiekvieno testo metodikoje.

Nominalios reikšmės:

Tai koncentracijos reikšmės, naudojamos kalibratorių gamybos procese. Papildomai priskirtos reikšmės (Supplementary Assigned Values) (SAV) yra specifinės kiekvienai serijai. Šias reikšmes galima peržiūrėti per OPTIONS – CALIBRATOR SAVs. Nominalios reikšmės, naudojamos produkto gamintojo parodytos žemiau.

	Analitė
	Kalibratorius

1 indelis*
	Kalibratorius

2 indelis*
	Kalibratorius

3 indelis*
	Vienetai

	Alkoholis
	0,4
	22
	65
	mmol/L


Saugojimas:

* Vitros Chemistry Calibrator Kit 8 turi būti saugomas 2 - 8 (C temperatūroje. NEUŽŠALDYTI. Saugant tokiomis sąlygomis kalibratorius yra stabilus iki datos, nurodytos ant pakuotės.

Pakuotę sudaro:

Vitros Chemistry Calibrator Kit 8 (Kat. Nr. 857 8163)

* po 2 liofilizuoto kalibratoriaus buteliukus 1, 2, ir 3.

* po 2 kalibratoriaus skiediklio buteliukus 1, 2 ir 3, kiekviename po 5 mL.

Praskiedimas:

1. Išimkite kalibratoriaus (calibrator) ir skiediklio (diluent) buteliukus iš šaldytuvo. Prieš atkemšant palaikykite kambario temperatūroje maždaug 60 minučių.

2. Kelis kartus švelniai apverskite skiediklio buteliukus, bet nekratykite jų.

3. Kai kalibratoriai su skiedikliais pasiekia kambario temperatūrą, galima praskiesti kalibratorius:

· pipete paimkite 3 ml skiediklio 1 turinio;

· 3 ml skiediklio įpilkite į kalibratoriaus 1 buteliuką;

· kalibratoriaus 1 buteliuką užkimškite kamščiu;

· likusį skiediklį išmeskite;

· pakartokite procedūrą su kitais kalibratorių buteliukais. Kiekvienam kalibratoriui naudokite naują pipetės antgalį.

4. Ištirpdykite visas daleles kalibratorių buteliukuose. Tam reikės iki 30 minučių. Keletą kartų švelniai apverskite buteliukus, bet NEPLAKITE.

5. Praskiesti kalibratoriai yra stabilūs 24 valandas. Juos reikia saugoti šaldytuve 2 - 8 (C temperatūroje.


Naudojimo instrukcija:

Pastaba: Įsitikinkite, kad komponentai yra to paties serijos numerio.

1.
Išimkite praskiestus kalibratorius iš šaldytuvo, nepraskiestus kalibratorius praskiesti su 3 ml to pačio numerio skiedikliu.

2.
Pamaišykite buteliukų turinį keletą kartų apversdami buteliukus. NEPLAKITE.

3.
Įpilkite kalibratoriaus į indelį ir jį uždenkite.

4.
Uždenkite buteliuką ir grąžinkite į šaldytuvą.

5.
Palaukite kol kalibratorius pasieks kambario temperatūrą (apie 15 minučių). 

6.
Kalibravimą atlikite pagal darbo su analizatoriumi aprašymą

7.
Nepanaudotą likusį kalibratorių išmeskite

8.
Praskiestus kalibratorius išmeskite po 24 val.

Vitros Calibrator Kit 9

Vitros Kalibratorių rinkinys 9

Tik IN VITRO diagnostikai

Paskirtis:

Vitros Chemistry Calibrator Kit 9 yra skirtas ACET, CRBM, DGXN, PHBR ir PHYT kalibravimui Vitros biocheminiuose analizatoriuose.

Reagentai:

Kalibratoriai yra paruošti iš apdoroto jaučio serumo, į kurį papildomai pridėta terapinių vaistų, neorganinių druskų ir konservantų.

Kalibravimo reikšmės:

Kalibratoriaus reikšmės, naudojamos ACET, CRBM, DGXN, PHBR ir PHYT kalibravimui yra sukurtos specialiai Vitros reagentams ir jos randasi kalibravimo disketėse. Daugiau informacijos rasite kiekvieno testo metodikoje.

Saugojimas:

* Vitros Chemistry Calibrator Kit 9 turi būti saugomas užšaldytas –18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Saugant tokiomis sąlygomis kalibratorius yra stabilus iki datos, nurodytos ant pakuotės.

Praskiedimas nereikalingas

Pakuotę sudaro:

* po 2 kalibratoriaus buteliukus 1, 2 ir 3, kiekviename po 2 mL skysčio.

Naudojimo instrukcija:

Pastaba: Įsitikinkite, kad komponentai yra to paties serijos numerio.

1.
Išimkite praskiestus kalibratorius iš šaldytuvo.

2.
Pamaišykite buteliukų turinį keletą kartų apversdami buteliukus. NEPLAKITE.

3.
Įpilkite kalibratoriaus į indelį ir jį uždenkite.

4.
Uždenkite buteliuką ir grąžinkite į šaldytuvą.

5.
Palaukite kol kalibratorius pasieks kambario temperatūrą (apie 15 minučių). 

6.
Kalibravimą atlikite pagal darbo su analizatoriumi aprašymą

7.
Nepanaudotą likusį kalibratorių išmeskite

8.
Praskiestas medžiagas išmeskite po 24 val.

Vitros Calibrator Kit 10

Vitros Kalibratorių rinkinys 10

Tik IN VITRO diagnostikai

Paskirtis:

Vitros Chemistry Calibrator Kit 10 yra skirtas UPRO kalibravimui Vitros biocheminiuose analizatoriuose.

Reagentai:

Kalibratoriai yra paruošti iš apdoroto vandens, į kurį papildomai pridėta jaučio serumo albumino, neorganinių druskų, polimerų, konservantų ir stabilizatorių.

Kalibravimo reikšmės:

Kalibratoriaus reikšmės, naudojamos UPRO kalibravimui yra sukurtos specialiai Vitros reagentams ir jos randasi kalibravimo disketėse. Daugiau informacijos rasite kiekvieno testo metodikoje.

Saugojimas:

* Vitros Chemistry Calibrator Kit 10 turi būti saugomas užšaldytas –18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Saugant tokiomis sąlygomis kalibratorius yra stabilus iki datos, nurodytos ant pakuotės.

Praskiedimas nereikalingas

Pakuotę sudaro:

* po 2 kalibratoriaus buteliukus 1, 2 ir 3, kiekviename po 2 mL skysčio.

Naudojimo instrukcija:

Pastaba: Įsitikinkite, kad komponentai yra to paties serijos numerio.

1.
Išimkite praskiestus kalibratorius iš šaldytuvo.

2.
Pamaišykite buteliukų turinį keletą kartų apversdami buteliukus. NEPLAKITE.

3.
Įpilkite kalibratoriaus į indelį ir jį uždenkite.

4.
Uždenkite buteliuką ir grąžinkite į šaldytuvą.

5.
Palaukite kol kalibratorius pasieks kambario temperatūrą (apie 15 minučių). 

6.
Kalibravimą atlikite pagal darbo su analizatoriumi aprašymą

7.
Nepanaudotą likusį kalibratorių išmeskite

8.
Praskiestas medžiagas išmeskite po 24 val.

Vitros CRP Performance Verifier I

Vitros CRP Performance Verifier II

Vitros CRP kontroliniai serumai I ir II 

Tik IN VITRO diagnostikai

Paskirtis:

Vitros CRP kontroliniai serumai I ir II yra skirti CRP matavimų stebėjimui Vitros biocheminiuose analizatoriuose.

Reagentai:

Kontroliniai serumai yra paruošti iš apdoroto žmogaus serumo, į kurį papildomai pridėta žmogaus C-reaktyvaus baltymo antigeno, neorganinių druskų ir stabilizatorių.

Saugojimas:

* Vitros CRP kontroliniai serumai turi būti saugomi užšaldyti –18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Saugant tokiomis sąlygomis kontroliniai serumai yra stabilūs iki datos, nurodytos ant pakuotės.

Pakuotę sudaro:

* 6 Vitros CRP kontrolinio serumo I indeliai (CAT Nr. 893 6049)

* 6 Vitros CRP kontrolinio serumo II indeliai (CAT Nr. 859 7452)

Naudojimo instrukcija:

1. Vitros kontroliniai serumai turi būti ištirti taip pat kaip ir pacientų mėginiai. Išmatuota reikšmė turi būti palyginta su vidurkio ribų (Range of Means) ir standartinio nuokrypio laboratorijos viduje (SD) reikšmėmis.

2. Įsitikinkite, kad skysčio serijos numeris kontrolės lape yra toks pat kaip ir ant kontrolinio serumo buteliuko.

3. Kiekvienos vidurkio ribos buvo nustatytos Vitros analizatoriais vienoje laboratorijoje. Jei rezultatai nepatenka į šias ribas, reikia nustatyti ir pašalinti to priežastis.

4. Kiekviena laboratorija turi patvirtinti analitės specifine vidurkio reikšmę.

Vitros Isoenzyme Performance Verifier I

Vitros Isoenzyme Performance Verifier II

Vitros Izofermentų kontroliniai serumai I ir II 

Tik IN VITRO diagnostikai

Paskirtis:

Vitros izofermentų kontroliniai serumai I ir II yra skirti matavimų stebėjimui Vitros biocheminiuose analizatoriuose.

Reagentai:

Kontroliniai serumai yra paruošti iš jaučio serumo albumino, į kurį papildomai pridėta žmogaus CKMM iš skeletinių raumenų, žmogaus CKMB iš širdies audinių, neorganinių druskų, stabilizatorių ir konservantų.

Saugojimas:

* Vitros izofermentų kontroliniai serumai turi būti saugomi užšaldyti –18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Saugant tokiomis sąlygomis kontroliniai serumai yra stabilūs iki datos, nurodytos ant pakuotės.

* Praskiesti kontroliniai serumai gali būti naudojami 7 dienas po praskiedimo, jei saugomi 2-8 (C.

Pakuotę sudaro:

Vitros izofermentų kontrolinis serumas I (CAT Nr. 872 1508)

Vitros izofermentų kontrolinis serumas II (CAT Nr. 874 8220)

· 6 liofilizuoto Vitros izofermentų kontrolinio serumo indeliai

· 6 Vitros izofermentų kontrolinio serumo skiediklio indeliai (5 mL kiekviename).

Naudojimo instrukcija:

1. Vitros kontroliniai serumai turi būti ištirti taip pat kaip ir pacientų mėginiai. Išmatuota reikšmė turi būti palyginta su vidurkio ribų (Range of Means) ir standartinio nuokrypio laboratorijos viduje (SD) reikšmėmis.

2. Įsitikinkite, kad skysčio serijos numeris kontrolės lape yra toks pat kaip ir ant kontrolinio serumo buteliuko.

3. Kiekvienos vidurkio ribos buvo nustatytos Vitros analizatoriais vienoje laboratorijoje. Jei rezultatai nepatenka į šias ribas, reikia nustatyti ir pašalinti to priežastis.

4. Kiekviena laboratorija turi patvirtinti analitės specifine vidurkio reikšmę.

Vitros Liquid Performance Verifier I

Vitros Liquid Performance Verifier II

Vitros skysti kontroliniai serumai I ir II 

Tik IN VITRO diagnostikai

Paskirtis:

Vitros skysti kontroliniai serumai I ir II yra skirti matavimų stebėjimui Vitros biocheminiuose analizatoriuose.

Reagentai:

Kontroliniai serumai yra paruošti iš apdoroto vandens, į kurį papildomai pridėta žmogaus baltymų, elektrolitų, stabilizatorių, konservantų ir kitų neorganinių analičių.

Saugojimas:

* Vitros skysti kontroliniai serumai turi būti saugomi 2 – 8 (C temperatūroje. NEUŽŠALDYTI. Saugant tokiomis sąlygomis kontroliniai serumai yra stabilūs iki datos, nurodytos ant pakuotės.

* Praskiesti kontroliniai serumai gali būti naudojami 7 dienas po praskiedimo, jei saugomi 2-8 (C.

Pakuotę sudaro:

6 Vitros skysto kontrolinio serumo I indeliai (2 mL kiekviename) (CAT Nr. 846 6492)

6 Vitros skysto kontrolinio serumo II indeliai (2 mL kiekviename) (CAT Nr. 138 4007)

Praskiedimas:

Praskiedimas nereikalingas.

Naudojimo instrukcija:

1. Vitros kontroliniai serumai turi būti ištirti taip pat kaip ir pacientų mėginiai. Išmatuota reikšmė turi būti palyginta su vidurkio ribų (Range of Means) ir standartinio nuokrypio laboratorijos viduje (SD) reikšmėmis.

2. Įsitikinkite, kad skysčio serijos numeris kontrolės lape yra toks pat kaip ir ant kontrolinio serumo buteliuko.

3. Kiekvienos vidurkio ribos buvo nustatytos Vitros analizatoriais vienoje laboratorijoje. Jei rezultatai nepatenka į šias ribas, reikia nustatyti ir pašalinti to priežastis.

4. Kiekviena laboratorija turi patvirtinti analitės specifine vidurkio reikšmę.

Vitros Performance Verifier I

Vitros Performance Verifier II

Vitros kontroliniai serumai I ir II 

Tik IN VITRO diagnostikai

Paskirtis:

Vitros kontroliniai serumai I ir II yra skirti matavimų stebėjimui Vitros biocheminiuose analizatoriuose.

Reagentai:

Kontroliniai serumai yra paruošti iš apdoroto žmogaus serumo, į kurį papildomai pridėta fermentų, elektrolitų, neorganinių druskų, stabilizatorių ir konservantų.

Saugojimas:

* Vitros kontroliniai serumai turi būti saugomi užšaldyti –18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Saugant tokiomis sąlygomis kontroliniai serumai yra stabilūs iki datos, nurodytos ant pakuotės.

* Praskiesti kontroliniai serumai gali būti naudojami 7 dienas po praskiedimo, jei saugomi 2-8 (C.

Pakuotę sudaro:

Vitros kontrolinis serumas I (CAT Nr. 806 7324)

Vitros kontrolinis serumas II (CAT Nr. 823 1474)

· 12 liofilizuoto Vitros izofermentų kontrolinio serumo indeliai

· 12 Vitros izofermentų kontrolinio serumo skiediklio indeliai (5 mL kiekviename).

Naudojimo instrukcija:

1. Vitros kontroliniai serumai turi būti ištirti taip pat kaip ir pacientų mėginiai. Išmatuota reikšmė turi būti palyginta su vidurkio ribų (Range of Means) ir standartinio nuokrypio laboratorijos viduje (SD) reikšmėmis.

5. Įsitikinkite, kad skysčio serijos numeris kontrolės lape yra toks pat kaip ir ant kontrolinio serumo buteliuko.

6. Kiekvienos vidurkio ribos buvo nustatytos Vitros analizatoriais vienoje laboratorijoje. Jei rezultatai nepatenka į šias ribas, reikia nustatyti ir pašalinti to priežastis.

7. Kiekviena laboratorija turi patvirtinti analitės specifine vidurkio reikšmę.

Vitros TDM Performance Verifier I

Vitros TDMPerformance Verifier II

Vitros TDMPerformance Verifier III

Vitros TDM kontroliniai serumai I, II ir III

Tik IN VITRO diagnostikai

Paskirtis:

Vitros TDM kontroliniai serumai I, II ir III yra skirti matavimų stebėjimui Vitros biocheminiuose analizatoriuose.

Reagentai:

Kontroliniai serumai yra paruošti iš jaučio serumo, į kurį papildomai pridėta vaistų, neorganinių druskų, stabilizatorių ir konservantų.

Saugojimas:

* Vitros TDM kontroliniai serumai turi būti saugomi užšaldyti –18 (C ar žemesnėje temperatūroje. Saugant tokiomis sąlygomis kontroliniai serumai yra stabilūs iki datos, nurodytos ant pakuotės.

Pakuotę sudaro:

Vitros TDM kontrolinis serumas I (CAT Nr. 896 2540)

Vitros TDM kontrolinis serumas II (CAT Nr. 179 2357)

Vitros TDM kontrolinis serumas III (CAT Nr. 818 2172)

Naudojimo instrukcija:

1. Vitros kontroliniai serumai turi būti ištirti taip pat kaip ir pacientų mėginiai. Išmatuota reikšmė turi būti palyginta su vidurkio ribų (Range of Means) ir standartinio nuokrypio laboratorijos viduje (SD) reikšmėmis.

2. Įsitikinkite, kad skysčio serijos numeris kontrolės lape yra toks pat kaip ir ant kontrolinio serumo buteliuko.

3. Kiekvienos vidurkio ribos buvo nustatytos Vitros analizatoriais vienoje laboratorijoje. Jei rezultatai nepatenka į šias ribas, reikia nustatyti ir pašalinti to priežastis.

4. Kiekviena laboratorija turi patvirtinti analitės specifine vidurkio reikšmę.

Vitros UPRO Performance Verifier I

Vitros UPRO Performance Verifier II

Vitros UPRO kontroliniai serumai I ir II 

Tik IN VITRO diagnostikai

Paskirtis:

Vitros UPRO kontroliniai serumai I ir II yra skirti matavimų stebėjimui Vitros biocheminiuose analizatoriuose.

Reagentai:

Kontroliniai serumai yra paruošti iš apdoroto vandens, į kurį papildomai pridėta jaučio serumo albumino, elektrolitų, stabilizatorių, konservantų ir kitų neorganinių analičių.

Saugojimas:

* Vitros skysti kontroliniai serumai turi būti saugomi 2 – 8 (C temperatūroje. NEUŽŠALDYTI. Saugant tokiomis sąlygomis kontroliniai serumai yra stabilūs iki datos, nurodytos ant pakuotės.

* Praskiesti kontroliniai serumai gali būti naudojami 7 dienas po praskiedimo, jei saugomi 2-8 (C.

Pakuotę sudaro:

6 Vitros UPRO kontrolinio serumo I indeliai (2 mL kiekviename) (CAT Nr. 680 0190)

6 Vitros UPRO kontrolinio serumo II indeliai (2 mL kiekviename) (CAT Nr. 680 0191)

Naudojimo instrukcija:

1. Vitros kontroliniai serumai turi būti ištirti taip pat kaip ir pacientų mėginiai. Išmatuota reikšmė turi būti palyginta su vidurkio ribų (Range of Means) ir standartinio nuokrypio laboratorijos viduje (SD) reikšmėmis.

2. Įsitikinkite, kad skysčio serijos numeris kontrolės lape yra toks pat kaip ir ant kontrolinio serumo buteliuko.

3. Kiekvienos vidurkio ribos buvo nustatytos Vitros analizatoriais vienoje laboratorijoje. Jei rezultatai nepatenka į šias ribas, reikia nustatyti ir pašalinti to priežastis.

4. Kiekviena laboratorija turi patvirtinti analitės specifine vidurkio reikšmę.

Vitros 7 % BSA

Vitros 7 % BSA skiediklis

Tik IN VITRO diagnostikai

Paskirtis:

Vitros 7 % BSA skiediklis yra skirtas žmogaus serumų skiedimui, tiriant juos Vitros biocheminiais analizatoriais, kai reikšmės viršija dinamines analizatoriaus ribas.

Reagentai:

Skiediklis yra paruoštas iš jaučio serumo albumino, į kurį papildomai pridėta neorganinių druskų ir stabilizatorių.

Saugojimas:

* Vitros 7 % BSA skiediklis turi būti saugomas žemesnėje nei 8 (C temperatūroje. Saugant tokiomis sąlygomis skiediklis yra stabilus iki datos, nurodytos ant pakuotės.

* Po atidarymo skiediklis gali būti naudojamas 28 dienas, jei saugomas 2-8 (C.

Pakuotę sudaro:

12 Vitros 7 % BSA skiediklio indelių (5 mL kiekviename). (CAT Nr. 628 2487)

Vitros Specialty Diluent

Vitros specialusis skiediklis

Tik IN VITRO diagnostikai

Paskirtis:

Vitros specialusis skiediklis yra skirtas žmogaus serumų skiedimui, tiriant juos Vitros biocheminiais analizatoriais, kai reikšmės viršija dinamines analizatoriaus ribas.

Reagentai:

Skiediklis yra paruoštas iš žmogaus serumo, į kurį papildomai pridėta neorganinių druskų ir stabilizatorių.

Saugojimas:

* Vitros specialusis skiediklis turi būti saugomas užšaldytas žemesnėje nei – 18 (C temperatūroje. Saugant tokiomis sąlygomis skiediklis yra stabilus iki datos, nurodytos ant pakuotės.

* Po atidarymo skiediklis gali būti naudojamas 30 dienų, jei saugomas 2-8 (C.

Pakuotę sudaro:

6 Vitros specialiojo skiediklio indeliai (3 mL kiekviename). (CAT Nr. 855 9825)

Vitros Urine Electrolyte Diluent

Vitros elektrolitų šlapime skiediklis

Tik IN VITRO diagnostikai

Paskirtis:

Vitros elektrolitų šlapime skiediklis yra skirtas žmogaus šlapimo mėginių  skiedimui, tiriant kalio ir natrio parametrus Vitros biocheminiais analizatoriais.

Reagentai:

Skiediklis yra paruoštas iš žmogaus serumo, į kurį papildomai pridėta neorganinių druskų ir stabilizatorių.

Saugojimas:

* Vitros elektrolitų šlapime skiediklis turi būti saugomas 2 – 8 (C temperatūroje. NEUŽŠALDYTI. Saugant tokiomis sąlygomis skiediklis yra stabilus iki datos, nurodytos ant pakuotės.

* Po atidarymo skiediklis gali būti naudojamas 7 dienas, jei saugomas 2-8 (C arba kambario temperatūroje.

Pakuotę sudaro:

12 Vitros specialiojo skiediklio indelių (10 mL kiekviename). (CAT Nr. 111 0352)

Vitros 250 Reference Fluid

Vitros 250 referentinis skystis

Tik IN VITRO diagnostikai

Paskirtis:

Vitros 250 referentinis skystis yra elektrolitų ir polimerinių agentų vandens tirpalas, naudojamas kaip referentinis tirpalas potenciometriniuose kalio, natrio ir chloro matavimuose Vitros 250 analizatoriuje.

Reagentai:

1.2 M cezio chloridas, 0.2 M natrio bikarbonatas,0.06 M kalio hidroksidas ir polivinilpirolidonas.

Saugojimas:

* Vitros 250 referentinis skystis turi būti saugomas 2 – 8 (C temperatūroje. NEUŽŠALDYTI. Saugant tokiomis sąlygomis skystis yra stabilus iki datos, nurodytos ant pakuotės.

* Po atidarymo skystis gali būti naudojamas 24 valandas.

Pakuotę sudaro:

30 Vitros 250 referentinio skysčio indelių (6 mL kiekviename). (CAT Nr. 176 5304)

Vitros 950 Reference Fluid

Vitros 950 referentinis skystis

Tik IN VITRO diagnostikai

Paskirtis:

Vitros 950 referentinis skystis yra elektrolitų ir polimerinių agentų vandens tirpalas, naudojamas kaip referentinis tirpalas potenciometriniuose kalio, natrio ir chloro matavimuose Vitros 950 analizatoriuje.

Reagentai:

1.2 M cezio chloridas, 0.2 M natrio bikarbonatas,0.06 M kalio hidroksidas ir polivinilpirolidonas.

Saugojimas:

* Vitros 950 referentinis skystis turi būti saugomas 2 – 8 (C temperatūroje. NEUŽŠALDYTI. Saugant tokiomis sąlygomis skystis yra stabilus iki datos, nurodytos ant pakuotės.

* Po atidarymo skystis gali būti naudojamas 24 valandas.

Pakuotę sudaro:

30 Vitros 950 referentinio skysčio indelių (16 mL kiekviename). (CAT Nr. 805 7812)

Vitros Reference Fluid

Vitros referentinis skystis

Tik IN VITRO diagnostikai

Paskirtis:

Vitros referentinis skystis yra elektrolitų ir polimerinių agentų vandens tirpalas, naudojamas kaip referentinis tirpalas potenciometriniuose kalio, natrio ir chloro matavimuose Vitros analizatoriuose.

Reagentai:

1.2 M cezio chloridas, 0.2 M natrio bikarbonatas, 0.06 M kalio hidroksidas ir polivinilpirolidonas.

Saugojimas:

* Vitros referentinis skystis turi būti saugomas 2 – 8 (C temperatūroje. NEUŽŠALDYTI. Saugant tokiomis sąlygomis skystis yra stabilus iki datos, nurodytos ant pakuotės.

* Po atidarymo skystis gali būti naudojamas 24 valandas.

Pakuotę sudaro:

18 Vitros referentinio skysčio indelių (10 mL kiekviename). (CAT Nr. 131 6363)

Vitros Immuno-Wash Fluid

Vitros imuno-plovimo skystis

Tik IN VITRO diagnostikai

Paskirtis:

Vitros imuno-plovimo skystis yra substratų vandeninis tirpalas, naudojamas imuniniuose-kinetiniuose matavimuose Vitros analizatoriuose.

Reagentai:

11.8 mM vandenilio peroksido, 0.005 M 4’-hidroksi-acetanilidas, buferiai konservantai ir stabilizatoriai.

Saugojimas:

* Vitros imuno-plovimo skystis turi būti saugomas 2 – 8 (C temperatūroje. NEUŽŠALDYTI. Saugant tokiomis sąlygomis skystis yra stabilus iki datos, nurodytos ant pakuotės.

* Po atidarymo skystis gali būti naudojamas 3 dienas.

Pakuotę sudaro:

30 Vitros imuno-plovimo skysčio indelių (6 mL kiekviename). (CAT Nr. 183 0033)

Vitros Citric Acid Solution

Vitros citrinos rūgšties tirpalas

Tik IN VITRO diagnostikai

Paskirtis:

Vitros citrinos rūgšties tirpalas yra vandeninis tirpalas skirtas rūgštinės fosfatazės (AcP) stabilizavimui serumo/plazmos mėginiuose.

Reagentai:

0.4 M citrinos rūgšties.

Saugojimas:

* Vitros citrinos rūgšties tirpalas turi būti saugomas žemesnėje nei 8 (C temperatūroje. Saugant tokiomis sąlygomis skystis yra stabilus iki datos, nurodytos ant pakuotės.

* Po atidarymo skystis gali būti naudojamas 3 mėnesius.

Pakuotę sudaro:

6 Vitros citrinos rūgšties tirpalo indeliai (10 mL kiekviename). (CAT Nr. 807 4452).

Išvestiniai testai (naudojant Vitros reagentus)

	Žymėjimas
	Parametro pavadinimas
	Formulė
	Mėginys
	Tikėtinos reikšmės
	Matavimo vienetai

	A/G
	Albumino/globulino santykis
	ALB/(TP-ALB)
	
	1.2 – 2.2
	—

	AGp
	Anijonų skirtumas be kalio
	(Na+) - (Cl- +  ECO2)
	
	7 – 16 
	mmol/L

	AGpK
	Anijonų skirtumas 
	(Na+ + K+) - (Cl- +  ECO2)
	
	
	

	B/CR
	Santykis BUN/kreatininas 
	BUN/CREA
	
	
	

	C/H
	Santykis cholesterolis/DTL cholesterolis
	CHOL/HDLC
	
	
	

	DBIL
	Tiesioginis bilirubinas
	TBIL - Bu
	Serumas, plazma
	0 – 7
	(mol/L

	DelB
	Delta bilirubinas
	TBIL – (Bu + Bc)
	Serumas, plazma
	0 – 3
	(mol/L

	GLOB
	Globulinas
	TP - ALB
	
	24 – 35 
	g/L

	LDL
	MTL cholesterolis
	(CHOL – HDLC) – (TRIG/2.2)
	
	Normalios:

< 3.36 mmol/L;

Ribinės:

3.36–4.11mmoL

aukštos:

( 4.43 mmol/L.
	mmol/L

	NBIL
	Naujagimių bilirubinas
	Bu + Bc
	Serumas, plazma
	17 – 180
	(mol/L

	OSMO
	Osmosinis slėgis
	(Na+ x 1.86) + (GLU/18) + (BUN/2.8)
	
	
	

	VLDL
	LMTL cholesterolis
	TRIG/2.2
	
	
	mmol/L

	% MB
	SantykisCKMB/CK
	(CKMB/CK) x 100
	
	
	%

	%Sat
	Geležies įsisotinimas
	(Fe/TIBC) x 100
	
	
	%


	Pavadinimas
	Katalogo Nr.
	Pakuotė
	Ilgą laiką saugoti
	Reikia praskiesti
	Stabilumas praskiedus/atidarius
	Paskirtis

	Kalibratoriai
	Calibrator Kit 1
	188 2208
	4 vnt
	- 18 (C
	Taip
	24 val.
	BUN, Ca, CREA, GLU, LAC, Li, Mg, PHOS, SALI, THEO ir URIC kalibravimui

	
	Calibrator Kit 2
	166 2659
	4 vnt.
	- 18 (C
	Taip
	24 val.
	CHOL, Cl-, ECO2, HDLC, K+, Na+ ir TRIG kalibravimui

	
	Calibrator Kit 3
	129 0709
	4 vnt.
	- 18 (C
	Taip
	24 val.
	AcP, ALKP, ALT, AMYL, AST, CK, GGT, LDH ir LIPA kalibravimui.

	
	Calibrator Kit 4
	120 4668
	4 vnt.
	- 18 (C
	Taip
	24 val.
	ALB, BuBc, Fe, TBIL, TIBC ir TP kalibravimui.

	
	Calibrator Kit 5
	114 9764
	4 vnt.
	2 - 8 (C (neužšaldyti)
	Ne
	24 val.
	AMON ir PROT kalibravimui.

	
	Calibrator Kit 6
	120 4247
	4 vnt.
	- 18 (C
	Taip
	24 val.
	CHE ir CKMB kalibravimui.

	
	Calibrator Kit 7
	132 0498
	2 vnt.
	- 18 (C
	Ne
	24 val.
	CRP kalibravimui.

	
	Calibrator Kit 8
	857 8163
	2 vnt.
	2 - 8 (C (neužšaldyti)
	Taip
	24 val.
	ALC kalibravimui.

	
	Calibrator Kit 9
	8568040
	2 vnt.
	- 18 (C
	Ne
	24 val.
	ACET, CRBM, DGXN, PHBR ir PHYT kalibravimui.

	
	Calibrator Kit 10
	680 0189
	2 vnt.
	2 - 8 (C (neužšaldyti)
	Ne
	24 val.
	UPRO kalibravimui.

	Kontroliniai serumai
	Performance Verifier I

Performance Verifier II
	806 7324

823 1474
	12 vnt.
	- 18 (C
	Taip
	7 paros
	Daugelio parametrų kontrolei

	
	CRP Performance Verifier I

CRP Performance Verifier II
	893 6049

859 7452
	6 vnt.
	- 18 (C
	Ne
	7 paros
	CRP kontrolei

	
	Isoenzyme Performance Verifier I

Isoenzyme Performance Verifier II
	872 1508

874 8220
	6 vnt.
	- 18 (C
	Taip
	5 paros
	CKMB kontrolei

	
	Liquid Performance Verifier I

Liquid Performance Verifier II
	846 6492

138 4007
	6 vnt.
	2 - 8 (C (neužšaldyti)
	Ne
	7 paros
	Serume: ALC, AMON, SALI.

Likvore: GLU, PROT.

Šlapime: K+, Na+.

	
	TDM Performance Verifier I

TDM Performance Verifier II

TDM Performance Verifier III
	896 2540

179 2357

818 2172
	6 vnt.
	- 18 (C
	Ne
	7 paros
	Daugelio parametrų kontrolei.

	
	UPRO Performance Verifier I

UPRO Performance Verifier II
	680 0190

680 0191
	6 vnt.
	2 - 8 (C
	Ne
	7 paros
	Šlapime: UPRO.

	Skie-dikliai
	7 % BSA
	826 2487
	12 vnt.
	< 8 (C
	Ne
	28 paros (2 - 8 (C)
	Mėginių skiedimui

	
	Specialty diluent
	855 9825
	6 vnt.
	- 18 (C
	Ne
	30 parų  (2 - 8 (C)
	Mėginių skiedimui

	
	Urine Electrolyte Diluent
	111 0325
	12 vnt.
	2 - 8 (C
	Ne
	30 parų  (2 - 8 (C)
	Šlapimo mėginių skiedimui atliekant K+ ir Na+ tyrimus.

	Kiti
	250 Reference Fluid
	176 5304
	30 vnt.
	2 - 8 (C
	Ne
	1 para
	Referentinis skystis reikalingas atliekant K+, Na+ ir Cl- tyrimus.

	
	Immuno-Wash Fluid
	183 0033
	30 vnt.
	2 - 8 (C
	Ne
	3 paros
	Imuno-plovimo skystis reikalingas atliekant imuninius tyrimus.


Miokardo infarkto įtarimas pagal klinikinius simptomus ir ženklus ?





Taip





Ne





Pikinė CK-MB reikšmė


16 U/L arba didesnė ?





Taip





Ne





Atlikite keletą CK-MB tyrimų





Tinkamam CK-MB rezultatų interpretavimui visais atvejais reikia tyrimų serijos





“Normalus” bendras CK nėra tvirtas rodiklis atmesti CK-MB tyrimą





Nagrinėkite kitas diagnozes





CK-MB neigiamas 


(Pastovus bet aukštas CK-MB gali būti netipinis makro CK arba CK-BB





Atitinka miokardo infarktą





CK-MB neigiamas


(CK-MB ( lygis, mažesnis nei 25 ( reiškia makro CK arba CK-BB)





Rezultatai turi būti patvirtinti alternatyviniais metodais  ir įvertinti naudojant kitus klinikinius bei laboratorinius parametrus





CK-MB neigiamas


(Aukštas CK-MB U/L l bet žemas ( lygis reiškia skeletinių raumenų pakitimus)





CK-MB neigiamas





Kilimo ir kritimo charakteristika ?





Taip





Ne





( CK-MB


ne daugiau 25 ( ?





Taip





Ne





( CK-MB


ne mažiau 4 ( ?





Taip





Ne









_1008951412.unknown

_1009706122.doc
[image: image1.png]¥ Ortho-Clinical Diagnostics
a vacnagwﬂvmm company







