Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Pirkimo dokumentų 1 priede „Techninėje specifikacijoje“ nustatyti prekės parametrai ir parametrų reikšmės |  | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, bei siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |  |
| 1. | Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai intraokuliniai lęšiai su filtru, mažinančiu mėlynos šviesos pralaidumą AcrySof IQ, SN60WF Alcon, JAV | Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai monolitiniai asfereriniai IOL su filtru, mažinačiu mėlynos šviesos pralaidųmą. Medžiaga: hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 1,5% vandens, nefotochrominė. UV spindulių filtravimas: pralaidumas ne daugiau 10% esant 400±3 nm bangos ilgiui. Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): filtravimas 400 – 475 nm ilgio bangų spektre. Nekenksminga mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neturi būti blokuojama. Bendras ilgis: 13.0 mm. Optinės dalies skersmuo: 6.0 mm. Optinės dalies savybės: asferinė priekinė lęšio dalis, abipus išgaubtas. Asferinės savybės: priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms. Laužiamoji galia: ne siauriau +6.0 iki +30.0 D (didėjimas kas 0.5D). Refrakcinis indeksas: ne mažiau nei 1.55. Konstrukcija: monolitiniai. Atraminių elementų forma: modifikuota „L“, „J“ arba „C“. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0°. Lęšio pateikimo sąlygos: sterilus. |  | Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai monolitiniai asfereriniai IOL su filtru, mažinačiu mėlynos šviesos pralaidųmą. Medžiaga: hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 0,2% vandens, Alcon hidrofobas.pdf nefotochrominė. UV spindulių filtravimas: pralaidumas ne daugiau 10% esant 401 nm bangos ilgiui. Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): filtravimas 400 – 475 nm ilgio bangų spektre. Nekenksminga mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neblokuojama. Bendras ilgis: 13.0 mm. Optinės dalies skersmuo: 6.0 mm. Optinės dalies savybės: asferinė priekinė lęšio dalis, abipus išgaubtas. Asferinės savybės: priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms. Laužiamoji galia: +6.0 iki +30.0 D (didėjimas kas 0.5D). Refrakcinis indeksas: 1.55. Konstrukcija: monolitiniai. Atraminių elementų forma: modifikuota „L“ . Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0°. Lęšio pateikimo sąlygos: sterilus. Alcon.pdf - 3 psl Katalogas 1. pdf |
| 2. | Prie rainelės fiksuojami ARTISAN tipo lęšiai Model 205 Ophtec Bv | 1. Medžiaga: polimetilmetakrilatas CQ-UV arba lygiavertė medžiaga. 2. Tipas: ARTISAN Aphakia arba jam lygiavertis. 3. Bendras ilgis: 6,5-8,5 mm. 4. Optinė dalis: 4,4-6,0 mm, abipusiai išgaubta. 5. Laužiamoji galia: afakijos korekcijai nuo +2,0D iki +30,0D, intervalas 1,0D (nuo +14,5D iki +24,5D intervalas 0,5D). 6. Atraminiai elementai: ,,rainelės žnyplių“ (angl.,,iris claw“) tipo arba lygiaverčiai. 7. Tinkami retropupilinei fiksacijai. |  | - Perspex CQ-UV - Artisan Aphakia Model 205 - 8,5 mm - 5,0 mm, abipusiai išgaubta (Biconvex) - Afakijos korekcijai nuo +2,0 iki +30,0, intervalas 1,0D (nuo 14,5D iki 24,5D) - “Rainelės žnyplių“ – Iris Claw - Tinkami retropupilinei fiksacijai Katalogas 2.pdf |
| 4. | Užpakalinės kameros sulankstomi nehidruoti monolitiniai toriniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui SN6AT2-SN6AT9, Alcon, JAV (Bendru pavadinimu SA6ATT) | - Medžiaga: hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 0.5% vandens. - UV spindulių filtravimas: pralaidumas ne daugiau 10% esant 400±3 nm bangos ilgiui - Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): nuo 8% ± 3% esant 400 nm ilgio bangoms iki 68% ± 3% esant 475 nm ilgio bangoms. - Bendras ilgis: 13.0 mm - Optinės dalies skersmuo: 6.0 mm - Optinės dalies savybės: asferinė, torinė, abipus išgaubta. - Asferinės savybės: priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėm sferinėms aberacijoms. - Laužiamoji galia: ne siauriau +10.0 iki +30.0 D (didėjimas kas 0.5D) - Torinio elemento laužiamoji galia (lęšio plokštumoje): ne siauriau nei nuo +1.5D, iki +6.0D. Ne mažiau 7 modelių, didėjimo žingsnis kas 0.75D. - Refrakcinis indeksas: ne mažiau nei 1.48 - Konstrukcija: monolitiniai, torinis elementas suformuotas užpakaliniame paviršiuje. - Atraminių elementų forma: modifikuota „L“ - Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0° - Lęšio pateikimo sąlygos: sterilus |  | 1. Medžiaga: hidrofobinis akrilatas, su 0.2% vandens. Alcon hidrofobas.pdf 2. UV spindulių filtravimas: pralaidumas ne daugiau nuo 6 iki 8% esant 400 nm bangos ilgiui, priklausomai nuo torinio elemento dydžio 3. Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): nuo 6% iki 8% esant 400 nm ilgio bangoms iki nuo 67 iki 69% esant 475 nm ilgio bangoms, priklausomai nuo torinio elemento dydžio 4. Bendras ilgis: 13.0 mm 5. Optinės dalies skersmuo: 6.0 mm 6. Optinės dalies savybės: asferinė, torinė, abipus išgaubta 7. Asferinės savybės: priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėm sferinėms aberacijoms 8. Laužiamoji galia: nuo +6.0 iki +30.0 D (didėjimas kas 0.5D) ir nuo 31.0 iki 34.0D (didėjimas kas 1.0D) 9. Torinio elemento laužiamoji galia (lęšio plokštumoje): ne siauriau nei nuo +1.5D, iki +6.0D. 7 modelių, didėjimo žingsnis kas 0.75D 10. Refrakcinis indeksas1.55 11. Konstrukcija: monolitiniai, torinis elementas suformuotas užpakaliniame paviršiuje 12. Atraminių elementų forma: STABLEFORCE®, kas atitinka modifikuotą „L“ 13. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0O 14. Lęšio pateikimo sąlygos: lęšis pateikiamas sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje Alcon.pdf - 1 psl Katalogas 4_1.pdf Katalogas 4_2.pdf Katalogas 4_2.pdf |
| 6. | Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai daugiažidininiai lęšiai AcrySof IQ Panoptix, TFNT00 Alcon, JAV | - Medžiaga: hidrofobinis akrilatas be hidrofilinės medžiagos elementų. - UV spindulių filtravimas: pralaidumas ne daugiau 10% esant 400±3 nm bangos ilgiui - Mėlynos šviesos filtravimas: ne siauriau nei 400 – 475 nm bangos ilgio ribose - Bendras ilgis: 13.0 mm - Optinės dalies skersmuo: 6.0 mm - Optinės dalies savybės: difrakcinė asferinė. - Difrakcinės zonos dydis: 4.5±5 mm - Laužiamoji galia: ne siauriau nei +13.0 iki 34.0 D - Papildoma optinė galia: +2.17 D ir +3.25 D - Refrakcinis indeksas: ne mažiau nei 1.50 - Konstrukcija: monolitiniai. - Atraminių elementų forma: modifikuota „L“, „J“ arba „C“. - Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0° - Lęšio pateikimo sąlygos: lęšis pateikiamas sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje |  | - Medžiaga: hidrofobinis akrilatas be hidrofilinės medžiagos elementų. - UV spindulių filtravimas: pralaidumas ne daugiau 10% esant 401 nm bangos ilgiui - Mėlynos šviesos filtravimas: ne siauriau nei 400 – 475 nm bangos ilgio ribose - Bendras ilgis: 13.0 mm - Optinės dalies skersmuo: 6.0 mm - Optinės dalies savybės: difrakcinė asferinė. - Difrakcinės zonos dydis: 4.5 mm - Laužiamoji galia: nuo +13.0 iki 34.0 D - Papildoma optinė galia: +2.17 D ir +3.25 D - Refrakcinis indeksas: 1.55 - Konstrukcija: monolitiniai. - Atraminių elementų forma: STABLEFORCE®, kas atitinka modifikuotą „L“ - Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0° - Lęšio pateikimo sąlygos: lęšis pateikiamas sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje Alcon.pdf - 2 psl Katalogas 6. pdf |
| 7. | Priekinės kameros nesulankstomi intraokuliniai lęšiai | Medžiaga- polimetilmetakrilatas ar jo dariniai. Optikos diametras -5,5-6,0 mm. Laužiamoji galia- nuo +5 iki +30 dioptrijų. Fiksuojami akyje 4 taškuose (Kelman tipo „kvadrifleks“) Elastingi atraminiai elementas. ilgis – 13,0 mm. |  | Medžiaga- polimetilmetakrilatas ar jo dariniai. Optikos diametras -5,5-6,0 mm. Laužiamoji galia- nuo +5 iki +30 dioptrijų. Fiksuojami akyje 4 taškuose (Kelman tipo „kvadrifleks“) Elastingi atraminiai elementas. ilgis – 13,0 mm. Alcon.pdf -41 psl Katalogas 7. pdf |
|  | Vienkartinių apklotų rinkinys | Operacinio lauko plėvelė (1 vnt.): Medžiaga- polietilenas, sutvirtintas neaustinės medžiagos sluoksniu. Su lipnia incizijos plėvele 8x10 cm (± 1) cm, su skysčių surinkimo maišeliu. Matmenys 140x150 cm. (± 10 cm), sterili. Instrumentų stalelio apklotas (1vnt.): Medžiaga- polietilenas, sutvirtintas neaustinės medžiagos sluoksniu. Matmenys 150x150 cm. (± 10 cm), sterilus. |  | Operacinio lauko plėvelė (1 vnt.): Medžiaga- polietilenas, sutvirtintas neaustinės medžiagos sluoksniu. Su lipnia incizijos plėvele 8x10 cm su skysčių surinkimo maišeliu. Matmenys 140x150 cm., sterili. Instrumentų stalelio apklotas (1vnt.): Medžiaga- polietilenas, sutvirtintas neaustinės medžiagos sluoksniu. Matmenys 150x150 cm., sterilus. Popierinė servetėlė 18x25cm. Apklotai.pdf |