## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
PROJEKTO 13.1.1-CPVA-V-610-01-0001 „Hibridinės operacinės, skirtos širdies ir krūtinės operacijoms, įrengimas VULSK “ MEDICININĖS ĮRANGOS SKIRTOS „OPERACINĖS ĮRENGINIAI (II)" PIRKIMAS
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data: | 2022-08-17
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai |  | UAB "Meditecha"
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai |  | 303411878
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai |  | Barčių 35, Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi |  | LT100010924113
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT50 7180 3000 2046 7728, Šiaulių bankas AB
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Andžej Likša
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas: |  | 860171304, info@meditecha.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Andžej Likša
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | XXXXXXX
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas (pažymėti TAIP arba NE):
| 1 pirkimo objekto dalis. Elektrochirurginis įrenginys su priedais – 1 komplektas | Ne
| 2 pirkimo objekto dalis. Defibriliatorius - 2 vnt. | Taip
| 3 pirkimo objekto dalis. NO aparatas - 1 vnt. | Ne
| 4 pirkimo objekto dalis. Tromboelastografas - 1 vnt. | Ne
| 5 pirkimo objekto dalis. Šildymo irenginys skysčiams - 1 komplektas. | Ne
| 6 pirkimo objekto dalis. Automatinė gaivinimo sistema su defibriliatoriumi - 1 komplektas. | Ne
| 7 pirkimo objekto dalis. Portatyvinis echoskopas kraujagyslių punkcijoms - 1 vnt. | Ne
| 8 pirkimo objekto dalis. Videolaringoskopas - 1 vnt. | Ne
| 9 pirkimo objekto dalis. Hemodinamikos monitoravimo sistema - 1 vnt. | Ne | Medtronic
| 10 pirkimo objekto dalis. Kraujo tėkmės floumetras - 1 vnt. | Ne
| 11 pirkimo objekto dalis. Šildymo/šaldymo irenginys prie DKA - 1 vnt. | Ne
| 12 pirkimo objekto dalis. Intraopercinis paciento temperatūros kontroles irenginys (ant operacinio stalo) - 1 vnt. | Ne

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4 | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (taikoma 1, 2 pirkimo objekto dalims). Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma tik jei perkami kompiuteriai).
5 | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis:
| 6.1 | Ne mažiau nei 24 mėn.
| 6.2 | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
| 7.1 | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
| 7.2 | Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma) |  |  |  | Ne
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai) |  |  |  | Taip
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | Taip
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | Ne
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Direktorius
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Andžej Likša
5405 2021-04-25 16:38:02

## 1 PD
1 Pirkimo dalis. Elektrochirurginis įrenginys su priedais – 1 komplektas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Elektrochirurgijos įrenginio darbo režimai | 1. Monopolinis pjovimas,
2. Monopolinis pjovimas su koaguliacija,
3. Bipolinis pjovimas,
3. | Reikalavimai monopoliniam pjovimui
3.1 | Monopolinio pjovimo režimai | 1. „Pure“ – grynasis pjovimas be koaguliacijos (arba lygiavertis),
2. „Blend arba „Dry Cut“ – mišrus pjovimas su koaguliacijos efektu (arba lygiaverčiai),
3.2 | Monopolinio pjovimo režimų maksimalus galingumas / varža | 1. „Pure“ - galia ne mažiau 300 W, varža ne mažiau 200 Ω,
2. „Blend“ arba „Dry Cut“ - galia ne mažiau 200 W, varža ne mažiau 200 Ω.
3.3 | Monopolinio režimo aktyvavimas | Darbine rankenėle arba kojiniu pedalu
4. | Reikalavimai monopoliniam pjovimui su koaguliacija
4.1 | Monopolinio koaguliavimo režimai | 1. „Fulg“ arba „Spray“ tipo – nekontaktinė , aukštos įtampos koaguliacija (arba lygiaverčiai),
2. „Soft“ arba „Contact“ - delikati, gilesnės skvarbos kontaktinė koaguliacija (arba lygiaverčiai),
3. Galimybė naudoti du monopolinius pjovimo priedus vienu metu.
4.2 | Monopolinio pjovimo su koaguliacija režimų maksimalus galingumas / varža | 1. „Fulg“ arba „Spray“ - galia ne mažiau 120 W, varža ne mažiau 500 Ω,
2. „Soft“ arba „Contact“ - galia ne mažiau 120 W, varža ne mažiau 75 Ω.
4.3 | Monopolinio pjovimo su koaguliacija režimo aktyvavimas | Darbine rankenėle arba kojinis pedalas
5. | Reikalavimai bipolinio pjovimo režimui
5.1 | Bipoliniai koaguliacijos režimai | 1. „Low“ arba „Micro“ (arba lygiaverčiai),
2. „Medium“ arba „Standard“ (arba lygiaverčiai),
3. „High“ arba „Forced“ (arba lygiaverčiai).
5.2 | Bipolinių koaguliacijos režimų maksimalus galingumas / varža | 1. „Low“ arba „Micro“ - galia nuo 1 iki 50 W (arba platesniame diapazone), varža ne mažiau 50 Ω,
2. „Medium“ arba „Standard“ - galia nuo 10 iki 120 W (arba platesniame diapazone), varža ne mažiau 50 Ω,
3. „High“ arba „Forced“ - galia nuo 10 iki 120 W (arba platesniame diapazone), varža ne mažiau 50 Ω.
5.3 | Bipolinio rėžimo aktyvavimas | Automatinis arba kojiniu pedalu
6. | Neutralaus elektrodo monitoringo sistema arba paciento kontrolės sistema
6.1 | Neutralaus elektrodo kontakto su audinio paviršiumi stebėjimo sistema su vizualiniu bei garsiniu įspėjimais | Būtina
7. | Jungčių kiekis (ne mažiau už nurodytą) | 1. Monopoliarinė - 2,
2. Bipolinė - 1,
3. Neutralaus elektrodo - 1,
4. Kojinio pedalo jungtis - 1.
8. | Reikalavimai kojinio valdymo pedalui | 1. Suderinamas su siūlomu generatoriumi,
2. Su pjovimo bei koaguliacijos aktyvavimo mygtukais,
3. Su ne trumpesniu nei 4 m jungiamuoju laidu,
4. Su apsauga nuo skysčių patekimo į vidų.
9. | Reikalavimai sistemos vežimėliui | 1. Sistemos vežimėlis skirtas generatorui bei priedams,
2. Su 4 ratukais iš kurių 2 turi užrakinimą/stabdžius.
10. | Galios savireguliacijos funkcija, kai generatorius pasikoreguoja išeigos galingumą priklausomai nuo pjaunamų audinių tipo | Būtina
11. | Saugumo klasė | Ne mažesnė nei CF (arba lygiavertė)
12. | Lietimui jautrus valdymo ekranas | Ne mažesnis nei 7 colių
13. | Siekiant užtikrinti sistemos suderinamumą visi priedai turi būti vieno gamintojo | Būtina
14. | Komplektacija | 1. Generatorius - 1 vnt.
2. Kojinio valdymo pedalas - 1 vnt.
3. Sistemos vežimėlis - 1 vnt.
15. | Maitinimas | 220 V ± 10 %, 50Hz elektros tinklas
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | Komplektas
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 2 PD
2 Pirkimo dalis. Defibriliatorius - 2 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | S8, gamintojas Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. (Kinija)
2. | Defibriliatoriaus impulso forma | Bifazinė, su voltažo kompensacija, priklausomai nuo paciento varžos | Bifazinė, su voltažo kompensacija, priklausomai nuo paciento varžos / TS bukletas, 3 psl
3. | Bifazinio impulso energijos nustatymo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 2 J iki 360 J | nuo 1 J iki 360 J / / TS bukletas, 3 psl
4. | Bifazinio impulso energijos keitimo žingsnis | ≤ 50 J riboje nuo 2 J iki 200 J, ir ≤ 60 J ribose nuo 200 iki 360 J | 1J~360J, 25 tipai (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30 /50/70/100/120/150/170/200/22 0/250/270/300/360J) / TS bukletas, 3 psl
5. | Defibriliatoriaus darbo režimai | Rankinė defibriliacija, sinchronizuota kardioversija ir automatinis režimas | Rankinė defibriliacija, sinchronizuota kardioversija ir automatinis režimas/ TS bukletas, 3 psl
6. | Automatinė paciento EKG analizė skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejams nustatyti | Būtina automatiniame ir rankiniame režimuose. | Automatinė paciento EKG analizė skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejams nustatyti automatiniame ir rankiniame režimuose / TS bukletas 4 psl, vartotojo vadovas 83-84 psl
7. | Defibriliacijos iškrovų skaičius, naudojant 200 J energiją, iš pilnai pakrauto vidinio akumuliatoriaus (nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo) | Ne mažiau 200 iškrovų | 200J - 500 iškrovų 360J - 420 iškrovų / TS bukletas, 2 psl
8. | Defibriliatoriaus įsikrovimo trukmė iki 360 J energijos | Ne daugiau 10 s | Mažiau nei 8 s. / TS bukletas, 3 psl
9. | Integruotas spalvotas skystųjų kristalų ekranas | 1. Įstrižainė ne mažiau 170 mm. | 8,4 inch (213,33 mm) / TS bukletas, 2 psl
|  | 2. Raiška ne mažesnė kaip 640x480 | 800x600 / TS bukletas, 2 psl
10. | Monitoravimo laikas iš pilnai įkrauto vidinio akumuliatoriaus | Ne mažiau 300 min. | 12 val. (720 min) / TS bukletas 2 psl.
11. | Spausdintuvas | Būtinas | Integruotas spausdintuvas / TS bukletas 2 psl.
12. | Monitoruojami parametrai | EKG, ŠSD, SpO2 | EKG, ŠSD, SpO2 / TS bukletas 2, 3, 5 psl.
13. | Reikalavimai EKG monitoravimo kanalui:
13.1 | EKG derivacijų skaičius | Ne mažiau 3 | 3, 5, 12 / TS bukletas 3 psl.
13.2 | Širdies susitraukimų dažnio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 20 iki 300 k/min | 15-300 k/min / TS bukletas 3 psl.
13.3 | EKG amplitudės nustatymas | 20, 10, 5, 2.5 mm/mV | Auto, 1.25 mm/mV (×0.125), 2.5 mm/mV (×0.25), 5 mm/mV (×0.5), 10 mm/mV (×1), 20 mm/mV (×2), 40 mm/mV (×4) / TS bukletas 3 psl.
14. | Reikalavimai SpO2 monitoravimo kanalui:
14.1 | SpO2 matavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 1 iki 100% | nuo 1 iki 100% / TS bukletas 5 psl.
14.2 | Pulso dažnio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 25 - 240 k/min | 20 - 254 k/min. / TS bukletas 5 psl.
15. | Reikalavimai invazinio kraujospūdžio kanalui:
15.1 | Sistolinio slėgio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 30 iki 250 mmHg | IBP 0-300 mmHg / NIBP 40-270 mmHg / TS bukletas 4,6 psl.
15.2 | Matavimo paklaida | Ne daugiau ± 5 mmHg | ± 5 mmHg (NIBP), ± 1 mmHg (IBP) / TS bukletas 5, 6 psl.
16. | Techninės priemonės vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimui į kompiuterį | Programinė įranga duomenų apdorojimui | Yra techninės priemonės vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimui į kompiuterį, programinė įranga duomenų apdorojimui / TS bukletas. 2 psl. , vartotojo vadovas
17. | Komplektacija | 1. SpO2 pirštinis daviklis, ne mažiau 1 vnt., | 1. SpO2 pirštinis daviklis, 1 vnt.,
|  | 2. 12-derivacijų EKG kabelis, ne mažiau 1 vnt., | 2. 12-derivacijų EKG kabelis, 1 vnt.,
|  | 3. Manžetė neinvazinio kraujospūdžio matavimui - 1 vnt, | 3. Manžetė neinvazinio kraujospūdžio matavimui - 1 vnt,
|  | 4. Specialus transportavimo krepšys, ne mažiau 1 vnt., | 4. Specialus transportavimo krepšys, 1 vnt.,
|  | 5. Universalūs daugkartiniai elektrodai skirti suaugusių ir vaikų defibriliacijai ir EKG monitoravimui (1 kompl. pateikiamas kartu su defibriliatoriumi), | 5. Universalūs daugkartiniai elektrodai skirti suaugusių ir vaikų defibriliacijai ir EKG monitoravimui (1 kompl. pateikiamas kartu su defibriliatoriumi),
|  | 6. Vienkartiniai elektrodai skirti defibriliacijai, stimuliacijai ir EKG monitoravimui (1 kompl. pateikiamas kartu su defibriliatoriumi), | 6. Vienkartiniai elektrodai skirti defibriliacijai, stimuliacijai ir EKG monitoravimui (1 kompl. pateikiamas kartu su defibriliatoriumi),
|  | 7. Daugkartinis elektrodas tiesioginei širdies defibriliacijai - 1 vnt. | 7. Daugkartinis elektrodas tiesioginei širdies defibriliacijai - 1 vnt.
18. | Maitinimas | 1. Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas | 1. Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 100-240V~, 50/60Hz elektros tinklas TS bukletas. 2 psl.
|  | 2. Vidinis akumuliatorius ventiliacijai tęsti dingus išoriniam maitinimui, aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ne mažiau 60 min. | 2. Vidinis akumuliatorius 7500mAh ventiliacijai tęsti dingus išoriniam maitinimui, aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio 12 val. / TS bukletas. 2 psl.
|  | Kiekis | 2
|  | Mato vienetas | vnt.
|  | Vieneto kaina be PVM, Eur | 7000
|  | Suma be PVM, Eur | 14000
|  | PVM suma, Eur | 2940
|  | Suma su PVM, Eur | 16940
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | Šešiolika tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt eurų
Pasiūlymas
Pasiūlymas

## 3 PD
3 Pirkimo dalis. NO aparatas - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Paskirtis | Mobili azoto monoksido (NO) dozavimo ir stebėjimo sistema
3. | Sustemą sudaro | 1. Dozavimo ir stebėjimo sistema,
2. Mobilus stovas,
3. Kalibraciniai balionai.
4. | Bendri reikalavimai
4.1 | Dozavimo ir stebėjimo sistema
4.1.1 | Svoris | ne sunkesnis kaip 10 kg
4.1.2 | Dozavimo režimai | 1. Pusiauautomatinis,
2. Rankinis.
4.1.3 | Ekranas | 1. Lietimui jautrus,
2. Ne mažiau kaip 4" įstrižainė
4.1.4 | Matavimo ribos (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | NO: 0 - 99 ppm (ppm - parts per million)
4.1.5 | NO masės srauto matavimo ribos (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | 0 - 1 L/min
4.1.6 | Dujų srauto matuokliai | Elektrocheminio arba lygiaverčio tipo
4.2 | Mobilus stovas
4.2.1 | Galima sumontuoti ne mažiau kaip 2 inhaliacinių dujų balionus | Būtina
4.2.2 | Galima sumontuoti ne mažiau kaip 1 kalibracinį balioną | Būtina
4.3 | Kalibracinis balionas
4.3.1 | Bendra talpa | ne mažiau kaip 5 l.
5. | Komplektacija
5.1 | Dozavimo ir stebėjimo sistema | 1 vnt.
5.2 | Mobilus stovas | 1 vnt.
5.3 | Kalibraciniai balionai, kurių bendra talpa ne mažesnė kaip 5 l. | 1 vnt.
5.4 | Aparatas privalo būti pilnai sukomplektuotas, (komplektacijoje privalo būti įtraukti visi kabeliai, davikliai, filtrai ir kitos eksploatacinės medžiagos ir priemonės), kad galėtų atlikti visas šioje lentelėje išvardintas funkcijas. | Būtina
6. | Maitinimas | 1. Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas
2. Vidinis akumuliatorius užtikrinantis, kad sistemą bus galima eksploatuoti ne trumpiau 4 val.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 4 PD
4 Pirkimo dalis. Tromboelastografas - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Tipas | pilnai automatinis tromboelastografijos analizatorius su integruotais viduje matavimo kanalais
3. | Veikimo principas | Viskoelastinis ir veikiantis modifikuotu klasikinės tromboelastometrijos principu ir patirtintas klinikiškai: stacionari kiuvetė ir besisukanti ašis sistemoje
4. | Matavimo kanalai | Ne mažiau keturių kanalų
5. | Reagentų sistema | Be pipetavimo, reagentai integruoti į vienkartinio naudojimo kasetes
6. | Prietaiso valdymas | Prietaisas valdomas lietimui jautraus ekrano pagalba
7. | Programinė įranga | Leidžianti per vietinį tinklą kitame kompiuteryje stebėti tyrimo eigą ir rezultatus realiu laiku
8. | Mėginys | Kraujas su Na citratu
9. | Galimybės tirti krešulio kinetiką | 1. Tirti krešulio kinetiką per išorinį krešėjimo kelią,
2. Tirti krešulio kinetiką per vidinį krešėjimo kelią,
3. Tirti fibrinogeno koncentracijos / fibrino polimerizacijos sutrikimus,
4. Diferencijuoti ir patvirtinti hiperfibrinolizę,
5. Diferencijuoti ir patvirtinti heparino poveikį.
10. | Sąsajos | 1. USB jungtis,
2. RJ-45 arba lygiaverčio tipo jungtis,
3. Jungtis Bar kodų skaitytuvui.
11. | Kokybės kontrolė su dviejų lygių liofilizuota kontroline plazma | Būtina
12. | Reikalavimai kompiuteriui | 1. Procesorius turi būti ne mažiau kaip dviejų branduolių, turi palaikyti 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, dažnis ne mažesnis kaip 3,2 GHz. Procesoriaus našumas turi būti ne mažiau kaip 8000 pagal „Passmark CPU Mark“. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas,
2. Komplektuojamas su Windows 10 Pro 64 arba lygiaverte operacine sistema,
3. Atmintinė - ne mažiau 8 GB DDR4-2400. Turi būti ne mažiau kaip 2 atmintinės lizdai, vienas iš jų turi būti laisvas,
4. Vidinis kietas diskas - ne mažiau kaip 265 GB SATA (6 Gb/s) SSD arba lygiaverčio tipo.
13. | Lazerinis spausdintuvas | Būtina
14. | Papildomai komplekuojama | 1. Klaviatūra,
2. Pelė.
15. | Komplektacija | 1. Pilnai automatinis tromboelastografijos analizatorius - 1 vnt,
2. Lietimui jautrus monitorius - 1 vnt,
3. Kompiuteris - 1 vnt,
4. Lazerinsi spausdintuvas - 1 vnt,
5. Klaviatūra ir pelė - 1 vnt,
16. | Aparatas privalo būti pilnai sukomplektuotas, (komplektacijoje privalo būti įtraukti visi kabeliai, davikliai, filtrai ir kitos eksploatacinės medžiagos ir priemonės), kad galėtų atlikti visas šioje lentelėje išvardintas funkcijas. | Būtina
17. | Maitinimas | Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas
Pasiūlymas

## 5 PD
5 Pirkimo dalis. Šildymo irenginys skysčiams - 1 komplektas.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Komplekto paskirtis | Skirtas tirpalų bei kraujo komponentams šildyti.
3. | Sustemą sudaro | 1. Tirpalų šildymo spinta,
2. Kraujo komponentų šildytuvas,
4. | Reikalavimai tirpalų ir gelio šildymo spintai
4.1 | Šildymo spintos išoriniai išmatavimai (ne didesni už nurodytus) | 1. Aukštis 95 cm,
2. Plotis 70 cm,
3. Gylis 70 cm.
4.2 | Vidinis tūris | Ne mažiau kaip 50 l ir ne daugiau kaip 100 l.
4.3 | Šildymo spintos konstrukcija | Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, vidus izoliuotas temperatūrai nelaidžia ir nedegia medžiaga.
4.4 | Spinta ant ratukų, patogiam stumdymui tarp patalpų | Būtina
4.5 | Kaitinimo elemento galingumas | Ne daugiau kaip 2500 W
4.6 | Temperatūros nustatymo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 35°C - 80°C
4.7 | Temperatūros keitimo žingsnis | Ne didesnis kaip 2°C
4.8 | Lentynų arba stalčiukų skaičius | Ne mažiau kaip 4 vnt.
4.9 | Maksimali lentynos arba stalčiuko apkrova | Ne mažiau 20 kg
5. | Reikalavimai kraujo plazmos šildytuvui
5.1 | Talpa | Vienu metu galima šildyti ne mažiau kaip 4 vnt. plazmos maišelių, kurių bendras tūris yra ne mažesnis kaip 1800 ml.
5.2 | Aliarmai | 1. Informavimas apie ciklo pabaigą,
2. Pasiektas maksimali temperatūra,
3. Perspėjimas apie skysčių nutekėjimą.
5.3 | Temperatūros reguliavimas | iki 40°C
5.6 | Bar kodų skaitytuvas | Būtinas
5.7 | Jungtyus duomenų perdavimui, bei prietaiso priežiūrai | USB, Etherner arba lygiavertės
6. | Komplektacija
6.1 | Aparatas privalo būti pilnai sukomplektuotas, (komplektacijoje privalo būti įtraukti visi kabeliai, davikliai, filtrai ir kitos eksploatacinės medžiagos ir priemonės), kad galėtų atlikti visas šioje lentelėje išvardintas funkcijas. | Būtina
7. | Maitinimas | 1. Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | Komplektas
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas
Pasiūlymas

## 6 PD
6 Pirkimo dalis. Automatinė gaivinimo sistema su defibriliatoriumi - 1 komplektas.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Komplekto paskirtis | Sistema skirta pacientų gyvybinių funkcijų montoravimui bei gaivinimui
3. | Sustemą sudaro | 1. Automatinis krūtinės ląstos paspaudėjas,
2. Defibriliatorius monitorius su nuotolinio valdymo prietaisu.
4. | Automatinis krūtinės ląstos paspaudėjas ir defibriliatorius privalo būti vieno gamintojo | Būtina
5. | Reikalavimai automatiniam krūtinės ląstos paspaudėjui
5.1 | Paspaudimų dažnis | ne mažiau kaip 80 k/min
5.2 | Paspaudimo režimai | 30:2 (30 paspaudimų, 2 sekundžių ventilatiacinė pauzė),
15:2 (15 paspaudimų, 2 sekundžių ventilatiacinė pauzė),
Nuolatiniai paspaudimai.
5.3 | Baterijos veikimo laikas | ne trumpiau kaip 60 min.
5.4 | Konstrukcija | Lenta-pagrindas ant kurios tvirtinasi paspaudėjas
5.5 | Komplektuojamas su specialiu krepšiu visų sistemos priedų transportavimui | Būtina
6. | Reikalavimai defibriliatoriui
6.1 | Paskirtis | Tinkamas vaikų ir suagusių gaiviminui
6.2 | Bifazinio impulso energijos nustatymo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 2 J iki 200 J
6.3 | Ekranas | 1. Įstrižainė ≥ 16 cm,
2. Raiška ≥ 640 x 480 pikselių,
3. Lietimui jautrus ekranas.
6.4 | Defibriliacijos iškrovų skaičius, naudojant 200 J energiją, iš pilnai pakrauto vidinio akumuliatoriaus (nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo) | Ne mažiau 200 iškrovų
6.5 | Defibriliatoriaus įsikrovimo trukmė iki 200 J energijos | Ne daugiau 7 s
6.6 | Monitoravimo laikas iš pilnai įkrauto vidinio akumuliatoriaus | Ne mažiau 200 min.
6.7 | Reikalavimai EKG monitoravimo kanalui:
6.7.1 | EKG derivacijų skaičius | Ne mažiau 4
6.7.2 | Širdies susitraukimų dažnio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 30 iki 300 k/min
6.8 | Reikalavimai SpO2 monitoravimo kanalui:
6.8.1 | SpO2 matavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 1 iki 100%
6.8.2 | Pulso dažnio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 25 - 240 k/min
6.8.3 | Perfuzijos indeksas (ne siauresnės už nurodytas) | 0.05 - 20 %
6.9 | Reikalavimai temperatūros monitoravimo kanalui:
6.9.1 | Matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 15⁰C - 50⁰C
6.10 | Reikalavimai stimuliacijai
6.10.1 | Dažnio diapazonas (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | 30 - 150 k/min
6.10.2 | Stimuliavimo srovė (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | 0 - 150 mA
6.11 | Reikalavimai neinvaziniam kraujospūdžio matavimui
6.11.1 | Matavimo intervalai | Rankinis ir automatinis
6.11.2 | Galimybė matuoti suaugusiems, vaikams ir kūdikiams | Būtina
6.11.3 | Matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 20 - 260 mmHg
6.11.4 | Automatiniame rėžime galimybė pasirinkti matavimo intervalus ne siauresnius kaip nuo 1 min. iki 60 min. | Būtina
6.12 | Kardiopulmoninis gaivinimas (angliškai: CPR Feedback) | Būtina
6.13 | Reikalavimai kapnometrijos matavimui
6.13.1 | Matavimo technologija | Mainstream / Microstream arba lygiavertės
6.13.2 | Atsakas pradėjus monitoringą (apšilimo laikas) | Ne ilgiau 5 s
6.13.3 | Atvaizduojami parametrai | CO2 kreivė, kvėpavimo dažnis
6.13.4 | Matavimo intervalas (ne siauresnis už nurodytą) | 1 - 100 mmHg
6.14 | Reiaklavimai invaziniam kraujo spaudimo matavimui
6.14.1 | Matavimo kanalai | Ne mažiau kaip 3
6.14.2 | Matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | nuo -30 mmHg iki +300 mmHg
6.15 | Sąsaja užtikrinanti komunikaciją tarp defibriliatoriaus monitoriaus ir automatinio krūtinės ląstos paspaudėjo | Būtina
6.16 | Galimybė gaivinimo metu sinchronizuoti krūtinės ląstos paspaudimo ir defibriliacijos eigą | Būtina
6.17 | Svoris | ne daugiau kaip 8.0 kg
6.18 | Darbinė temteratūra (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | 0⁰C - 50⁰C
6.19 | Atsparumas vandeniui | ne blogesnis kaip IPX5, IP55 arba lygiaverčiai
6.20 | Spausdintuvas | 1. Terminio arba lygiaverčio tipo,
2. Spausdinimo greitis 25 ir 50 mm/s.
3. Spausdinimo popieriaus polotis ne mažesnis kaip 80 mm.
6.21 | Defibrilaitoriaus komplektacija | 1. Daugkartinio naudojimo suaugusiems skirtas SpO2 daviklis, ne mažiau 1 vnt,
2. Komplektacijoje kabeliai skirti EKG manitoringui (ne mažiau 4 kanalų) ir diagnostiniam EKG užrašymui (ne mažiau 12 kanalų) - kiekvieno kabelio po ne mažiau 1 vnt,
3. Daugakrtinio naudojimo rektalinis daviklis - 1 vnt,
4. Specialus transportavimo krepšys, ne mažiau 1 vnt,
5. Daugkartinės manžetės kraujospūdžiui matuoti ne mažiau kaip 3 skirtingų dydžių - po 1 vnt. kiekvieno dydžio,
6. Vienkartiniai elektrodai skirti defibriliacijai - ne mažiau kaip 5 vnt.
7. CO2 matavimui skirtų vienkartinių priedų komplektas: intubutoitems ir neintubuotiems pacientams ne mažiau kaip po 5 vnt
7. | Maitinimas | 1. Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | Komplektas
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 7 PD
7 Pirkimo dalis. Portatyvinis echoskopas kraujagyslių punkcijoms - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Paskirtis | Portatyvinis echoskopas arba planšetė kraujagyslių punkcijoms su programine įranga
3. | Taikymo sritys | 1. Kardiologiniai tyrimai,
2. Kraujagyslių tyrimai,
3. Pilvo organų (abdominaliniai) tyrimai,
4. Smulkių kūno dalių ir paviršinių struktūrų tyrimai.
4. | Konstrukcija | Echoskopas arba planšetė montuojamas ant stovo / vežimėlio
5. | Sistemos valdymas | Lietimui jautrus ekranas, sistemos funkcijų valdymui, įstrižainė ≥ 27 cm
6. | Palaikomas daviklių dažnio diapazonas | ≥ 1.5-12 MHz
7. | Dinaminis diapazonas | ≥ 150 dB
8. | Tyrimo gylis | ≥ 28 cm
9. | Režimai | 1. B režimas,
2. M režimas,
3. Spalvinis dopleris,
10. | Linijinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas ≥ (5-12) MHz,
2. Skenavimo lango plotis 35 mm ± 5 mm,
3. Elementų kiekis ≥ 100.
11. | Sektorinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas ≥ (1,5-4) MHz,
2. Apžvalgos laukas (angliškai: field of view) ne mažiau kaip 90°,
12. | Aparato vidinė atmintis | ≥ 128 GB
13. | Baterijos veikimo laikas | ≥ 1 val.
14. | Vaizdų konvertavimas į PNG, DICOM arba lygiaverčius formatus | Būtina
15. | Aparate turi būti instaliuota DICOM funkcijas palaikanti programinė įranga | Atliktinų tyrimų (paskyrimų) sąrašo perdavimo – DICOM modality Worklist
16. | Komplektacija | 1. portatyvus echoskopas arba planšetė - 1 vnt,
2. Linijinis dalviklis - 1 vnt,
3. Sektorinis dalviklis - 1 vnt.
17. | Maitinimas | 1. Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas arba įkraunama baterija
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 8 PD
8 Pirkimo dalis. Videolaringoskopas - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Videolaringoskopo rinkinį sudaro | 1. Mobilus monitorius video laringoskopų pleištams,
2. 2 tipų pleištai videolaringoskopijai.
3. | Mobilus monitorius video laringoskopų pleištams | 1. Monitoriaus dydis ≥ 3,5”,
2. Prijungiamas tiesiai prie laringoskopo mentelės,
3. Su vidine atmintimi nuotraukų ir video vaizdų išsaugojimui,
5. Tinkamas standartiniam apruošimui iki 65° temperatūroje,
6. Su atskira, pakraunama baterija, kurios talpos pakanka ≥ 1 val. darbo.
4. | Videolaringoskopo pleištas Nr. 1 | 1. Macintosh arba lygiaverčio tipo 4 dydžio pleištas,
2. Su integruota videokamera, kurios raiška ≥ (640 x 480) taškų,
3. Su integruotu šviesos diodų (LED) arba lygiaverčiu apšvietimu,
4. Su ≥ 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui.
5. | Videolaringoskopo pleištas Nr. 2 | 1. Pleištas skirtas apsunkintai intubacijai,
2. Su integruota videokamera, kurios raiška ≥ (640 x 480) taškų,
3. Su integruotu šviesos diodų (LED) arba lygiaverčiu apšvietimu,
4. Su ≥ 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui.
6. | Komplektacija | 1. Mobilus monitorius video laringoskopų pleištams - 1 vnt,
2. Videolaringoskopo pleištas Nr. 1 - 1 vnt,
3. Videolaringoskopo pleištas Nr. 2 - 1 vnt,
4. Baterijos pakrovėjas – 1 vnt,
7. | Maitinimas | Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 9 PD
9 Pirkimo dalis. Hemodinamikos monitoravimo sistema - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Paskirtis | Prietaisas skirtas neinvaziniam kraujo parametrų (tėkmės/elektrinių) monitoravimui. Sistema realiu laiku teikia informaciją apie širdies indeksą, insulto tūrį ir bendrą periferinį pasipriešinimą
3. | Visa informacija pateikiama viename ekrane | Būtina
4. | Moniotruojami parametrai | 1. Neinvazinis kraujospūdis (NIBP),
2. SpO2,
3. Širdies indeksą (angliškai: Cardiac Index),
4. Širdies minutinį tūrį (angliškai: Cardiac Output),
5. Sistolinį tūrį (angliškai: Stroke Volume),
6. Sistolinį indeksą (angliškai: Stroke Index),
7. Bendrą periferinį pasipriešinimą.
8. Kontraktiliškumo indeksą,
9. krūtinės skysčių indeksą.
5. | Galibybė eksportuoti duomenis į pdf arba lygiaverčio formato failą | Būtina
6. | Jungtys | USB, Ethernet arba lygiavertės
7. | Ekrano įstrižainė | ne mažesnė kaip 30 cm
8. | Komplektacija | 1. Hemodinamikos monitorius - 1 vnt,
2. Maitinimo laidas - 1 vnt,
3. Laidas elektrodams prijungti prie pacientų, ne trumpesnsi kaip 3 m. - 1 vnt,
4. Neinvazinis kraujospūdžio modulis suaugusiems - 1 vnt,
5. Daugartinio naudojimo SpO2 modulis dedamas ant piršto - 1 vnt,
6. Elektrodai – ne mažiau kaip 25 vnt,
7. Specialus monitoriaus laikyto ir transportavimo monitorius - 1 vnt,
9. | Maitinimas | 1. Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas
2. Vidinė baterija.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 10 PD
10 Pirkimo dalis. Kraujo tėkmės floumetras - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Paskirtis | Kraujo tėkmės matavimas realiu laiku ultragarsiniu davikliu
3. | Vieno kanalo matavimo sistema | Būtina
4. | Tėkmės matavimo žingsnis visame matavimų diapazone | ≤ 200 ml/min
5. | Skaitinės reikšmės tėkmės greičio atvaizdavimas ekrane | Būtina
6. | Grafinis tėkmės trendo atvaizdavimas | Būtina
7. | Maksimalus sistemos tėkmės fiksavimas | ≥ 20 l/min
8. | Galimybė prijungti spaudimo daviklį | Būtina
9. | RS-232 arba lygiavertė sąsaja | Būtina
10. | Reikalavimai davikliui | 1. Uždedamas ant kraujotakos kontūro,
2. Diametras 1/4“ x 1/16“,
3. Tėkmės matavimo ribos -8 l/min - +8 l/min (ne siauresniame diapazone už nurodytą),
4. Matavimo tikslumas (tėkmei esant iki 1 l/min) ≤ 0,1 l/min,
5. Kebelio ilgis ≥ 2,5 m,
6. Ultragarsinis dažnis 2,2 MHz +/- 0,3 MHz,
7. Apsauga nuo skysčių ≥ IPX4 (arba lygiavertį standartą),
8. Tėkmės krypties rodyklė ant daviklio.
11. | Komplektacija | 1. Floumetras su maitinimo kabeliu - 1 vnt,
2. Kraujo tėkmės matavimo daviklis - 1 vnt.
12. | Maitinimas | Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 11 PD
11 pirkimo objekto dalis. Šildymo/šaldymo irenginys prie DKA - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Paskirtis | Prie ekstrakorporinės perfuzijos grandinės prijungto paciento vėsinimas arba šildymas ir reikiamos paciento temperatūros pastovumo palaikymas
3. | Temperatūros perdavimas | 1. Paciento perfuzijos grandinėje ir (arba) kardioplegijos vandens kontūre per šilumokaitį;
2. Per šildomą / vėsinančią antklodę.
4. | Vandens kontūrai | 1. Ne mažiau 2 kontūrų šilumokaitai arba antklodėms,
2. Nepriklausomas vandens kontūras kardioplegijai,
3. Ne mažiau 6 jungtys vandens kontūrams.
5. | Ekranas arba valdymas per dirbtinės kraujo apytakos aparatą | Būtina
6. | Nepriklausomas kontūrų valdymas | Būtina
7. | Automatinė nuorinimo funkcija | Būtina
8. | Sistema mobili, integruoti ratukai su stabdžiais transportavimui | Būtina
9. | Maitinimas | Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas
10. | Temperatūros nustatymo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | nuo +2°C iki +40°C
11. | Temperatūros nustatymo raiška paciento kontūre | Ne didesnė kaip 0.1°C
12. | Temperatūros matavimo tikslumas paciento kontūre | Ne didesnė kaip +/- 0.5°C
13. | Fiziologiškai suderintas paciento šildymas ir šaldymas | Būtina
14. | Apsauginės funkcijos nuo per didelės temperatūros | 1. Automatinis šildytuvo ir pompos išjungimas temperatūrai viršijus numatytą ribą ir laiko trukmę,
2. Vizualiniai ir garsiniai pavojaus signalai temperatūrai viršijus numatytą ribą.
15. | Apsauginės funkcijos nuo per didelio slėgio | 1. Automatinis vandens pompos išjungimas aptikus per didelį slėgį paciento vandens kontūre,
2. Automatinis vandens pompos išjungimas aptikus per didelį slėgį kardioplegijos vandens kontūre.
16. | Šaldymo sistema | Būtina
17. | Šildymo sistema | Elektrinis šildytyuvas
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 12 PD
12 pirkimo objekto dalis. Intraopercinis paciento temperatūros kontroles irenginys (ant operacinio stalo) - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Paskirtis | Sistema skirta paciento šildymui ant operacinio stalo
3. | Veikimo principas | Temperatūros perdavimas vyksta per vandeniu pripildytą čiužinį
4. | Temperatūros nustatymo ribos (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | 15°C - 39°C
5. | Šaldymo galingumas | ≥ 500 W
6. | Šildymo galingumas | ≥ 750 W
7. | Vandens tėkmė | ≥ 5.0 l/min
8. | Vendens bakelio tūris | ≥ 0,5 l
9. | Vandens lygio indikatorius | Būtinas
10. | Temperatūros parametrų registracija vidinėje atmintyje, su galimybe duomenis perkelti į USB arba lygiaverčio tipo atmintinę | Būtina
11. | Pernešimo rankenos | Būtina
12. | Klaidų indikatorius | Būtina
13. | Aliarmų išjungimas | Būtina
14. | Apsauginis atsijungimas pasiekus temperatūrą | Pasiekus ne aukštesnę kaip 41.5°C temperatūrą
15. | Komplektacija | 1. Vandens cirkuliavimo kontūras - 1 vnt.
2. Suaugusiojo kilimėlis - 2 vnt.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne