## 1-146
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė | [14 empty] | 2 priedas
Techninė specifikacija. Reagentai ir priemonės laboratoriniams tyrimams. 2020 m.
1. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti originalios, tinkamos darbui su nurodytomis priemonėmis.
2. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius arba mažesnius (iki 30 proc.) prekių kiekius, priklausomai nuo poreikio.
3. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
4. Tiekiamų prekių kokybė turi atitikti Direktyvos 98/78EB "Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų" bei šiosTechninės specifikacijos reikalavimus.Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašus (katalogą, brošiūrą ar panašiai) ir kokybės atitikties sertifikatų kopijas.
5. Atsižvelgiant į ligoninėje sunaudojamų reagentų kiekį per atitinkamą laikotarpį (pvz. mėnesį, 3 mėnesius, metus ir pan.) bei atliekamų įstaigoje, teikiančioje paslaugas vaikams, nedidelį tyrimų kiekį, ir siekiant, kad reagentai būtų naudojami racionaliai, pageidaujama pakuotė turėtų būti ne didesnė nei nurodyta lentelėje.
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, prašo ir gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Prekių pristatymo vieta : K.Donelaičio g. 5, Klaipėda ( trečias aukštas).
8. Sutarties terminas - 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo.Sutartis gali būti pratęsta 1 kartą dviem mėnesiams.
9. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus prekės ženklas, gamintojas, metodas ar tipas, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, metodus ar tipus.
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Paskirtis | Reikalaujama prekės forma ir specialūs reikalavimai | Pageidaujama pakuotė (mato vnt.) | Orientacinis kiekis pakuotėmis (mato vienetais) | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Prekės CE sertifikatas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Gamintojas | Siūlomos pakuotės (mato vnt.) įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės (mato vnt.) įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
42 |  | 33696500-0 | Cl.dificille toksinų A/B nustatymas tiesioginiu būdu fekalijose |  | testai | 20 | 7 | N10 | 14 | Žr. faile Gamintojų dokumentai/42 dalis | Žr. faile Gamintojų dokumentai/42 dalis | AcroBioTech Ltd. | 25.5 | 5% | 26.775 | 357 | 374.85 | Mediq Lietuva UAB
43 |  | 33696500-0 | Greitas imunochromatografinis testas Roto viruso nustatymui |  | testai | 20 | 45 | N20 | 45 | Žr. faile Gamintojų dokumentai/43 dalis | Žr. faile Gamintojų dokumentai/43 dalis | AccuBioTech, Inc. | 14.5 | 5% | 15.225 | 652.5 | 685.125 | Mediq Lietuva UAB
44 |  | 33696500-0 | Greitas imunochromatografinis testas Adeno viruso nustatymui |  | testai | 20 | 5 | N25 | 4 | Žr. faile Gamintojų dokumentai/44 dalis | Žr. faile Gamintojų dokumentai/44 dalis | AcroBioTech Ltd. | 21 | 5% | 22.05 | 84 | 88.2 | Mediq Lietuva UAB
45 |  | 33696500-0 | Greitas imunochromatografinis testas Noro viruso nustatymui |  | testai | 20 | 40 | N10 | 80 | Žr. faile Gamintojų dokumentai/45 dalis | Žr. faile Gamintojų dokumentai/45 dalis | AcroBioTech Ltd. | 31.9 | 5% | 33.495 | 2552 | 2679.6 | Mediq Lietuva UAB
46 |  | 33696500-0 | Greitas imunochromatografinis testas Roto-Adeno-Noro virusų nustatymui |  | testai | 20 | 5 | N10 | 10 | Žr. faile Gamintojų dokumentai/46 dalis | Žr. faile Gamintojų dokumentai/46 dalis | AcroBioTech Ltd. | 38.33 | 5% | 40.2465 | 383.3 | 402.465 | Mediq Lietuva UAB
105 |  | 33696500-0 | Indikatorinė juostelė ketonui nustatyti |  | juosteles | 50 | 100 | 100 | 10 | 105 dalis | 105 dalis | Acon Laboratories, U031-011-CBN03 Acon Mission KET | 4 | 5 | 4.2 | 200 | 210 | Mediq Lietuva UAB
108 |  | 33696500-0 | Greitas, imunochromatografinis tyrimas, skirtas narkotinių medžiagų nustatymui šlapime | Nustatoma 10 medžiagų: vienoje kasetejeAMP, BAR, BENZ, COC, THC, MDMA,MDT, TCA, MED, MOR | kasetės | 1 | 200 | N20 | 10 | Žr. faile Gamintojų dokumentai/108 dalis | Žr. faile Gamintojų dokumentai/108 dalis | AccuBioTech, Inc. | 53.8 | 5 | 56.49 | 538 | 564.9 | Mediq Lietuva UAB
110 |  | 33696500-0 | iFOB testas | Metodas imunologinis. Testas turi būti skirtas tik profesionaliam naudojimui. Tyrimo jautrumas- ne < 70-95 % (jautrumas 30-40 ng/ml Hemoglobinui); specifiškumas ne < 95 %, priklausomai nuo žarnyno patologijos ir lokalizacijos; (kiekvienas testo rinkinys turi būti supakuotas atskirose pakuotėse; rinkinys turi būti pilnos komplektacijos: su kontrole ir papildomomis priemonėmis); nereikalingas specialus mėginio paruošimas; ilgas galiojimo laikas- ne mažiau 6 mėn.) | testai | 20 | 5 | N25 | 4 | Žr. faile Gamintojų dokumentai/110 dalis | Žr. faile Gamintojų dokumentai/110 dalis | Zjang Orient Gene,Ltd Helagen | 7.5 | 5 | 7.875 | 30 | 31.5 | Mediq Lietuva UAB
125 |  | 33696500-0 | Transportinė terpė Cary-Blair arba lygiavertė | Būtini pavyzdžiai | Su steriliu tamponėliu, skirta aerobams ir anaerobams | vnt. | 2000 | 100 vnt. | 20 | Žr. faile Gamintojų dokumentai/125 dalis | Žr. faile Gamintojų dokumentai/125 dalis | Deltalab, 300280 | 14.9 | 5 | 15.645 | Mediq Lietuva UAB | 312.9 | Mediq Lietuva UAB
126 |  | 33696500-0 | Transportinė terpė su anglimi | Būtini pavyzdžiai | Su steriliu tamponėliu, skirta aerobams ir anaerobams | vnt. | 3000 | 100 vnt. | 30 | Žr. faile Gamintojų dokumentai/126 dalis | Žr. faile Gamintojų dokumentai/126 dalis | Deltalab, 3002895 | 15.9 | 5 | 16.695 | Mediq Lietuva UAB | 500.85 | Mediq Lietuva UAB
127 |  | 19520000-7 | Tamponėlis-vatinukas | Būtini pavyzdžiai | Sterilus, medinis, supakuotas po vieną | vnt | 3000 | 1000 vnt. | 3 | Žr. faile Gamintojų dokumentai/127 dalis | Žr. faile Gamintojų dokumentai/127 dalis | Kaltek, 0686 | 23.7 | 5 | 24.885 | Mediq Lietuva UAB | 74.655 | Mediq Lietuva UAB
139 |  | 38437000-7 | Priemonės kapiliarinio kraujo paėmimui | Automatinis bespalvis lancetas. Korpusas leidžiandis pozicionuoti dūrio vietą, dvigubos spyruoklės mechanizmas , užtikrinantis staigų nevibruojantį dūrį ir infekuoto lanceto įtraukimą atgal.Atatėlė sterili, silikonuota.Koduojamas spalvomis(skirtingos adatėlės- skirtingos spalvos). Visi lancetai perkami vieno ženklo gamintojo. Būtini pavyzdžiai, CE dokumentas,sterilumo sertifikatas,naudojimo instrukcija, gamintojo patvirtinimą reikalavimams. |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 1016 | 1066.8 | Mediq Lietuva UAB
| 139.1 | 38437000-7 | Vienkartinis pradūriklis (skarifikatorius) | Naudojamas esant didesniam kraujo poreikiui ~0.500 µl kraujo | Dūrio plotis (peiliukas) 1.5 mm, gylis 1.6 mm | vnt. | 1000 | 200 | 5 | 139 dalis | 139 dalis | HTL-Strefa, 7620 | 11.4 | 5 | 11.97 | 57 | 59.85 | Mediq Lietuva UAB
| 139.2 | 38437000-7 | Vienkartinis pradūriklis (skarifikatorius) | Pediatrinis ( iš kulniuko) ~ 0.250µl kraujo | Dūrio plotis (peiliukas) 1.5 mm, gylis 1.2 mm | vnt. | 1000 | 200 | 5 | 139 dalis | 139 dalis | HTL-Strefa, 7609 | 11.4 | 5 | 11.97 | 57 | 59.85 | Mediq Lietuva UAB
| 139.3 | 38437000-7 | Vienkartinis pradūriklis (skarifikatorius) | Naudojamas esant didesniam kraujo poreikiui kai oda plona ~0.250 µl kraujo | Adatėlė 21G, gylis 1.8 mm | vnt. | 16000 | 200 | 80 | 139 dalis | 139 dalis | HTL-Strefa, 7594 | 10.6 | 5 | 11.13 | 848 | 890.4 | Mediq Lietuva UAB
| 139.4 | 38437000-7 | Vienkartinis pradūriklis (skarifikatorius) | Storai odai ~0.250 µl kraujo | Adatėlė 18 G, gylis 1.8 mm | vnt. | 1000 | 200 | 5 | 139 dalis | 139 dalis | HTL-Strefa, 7601 | 10.8 | 5 | 11.34 | 54 | 56.7 | Mediq Lietuva UAB
146 |  | 19520000 | Mėgintuvėliai su skiriamuoju geliu viruso PGR nustatymui |  |  | vnt | 20 | 100 | 1 | 146 dalis/ katalogas 46psl. | 146 dalis | FLMedical, 44858, K2 EDTA+geel 8ml 16x100mm | 28 | 5 | 29.4 | 28 | 29.4 | Mediq Lietuva UAB
* langeliai, kuriuose yra x, nepildomi
** IR reiškia, kad tiekėjas turi šiame langelyje nurodyti atitinkamos pirkimo dalies bendrą šioje pirkimo dalyje esančių prekių kainą, atsižvelgiant į perkamą poreikį
Tęsinys kituose lapuose!

## Krešėjimo (hidden)
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Pavadinimas* | Paskirtis | Vaistinės kodas | Reikalaujama prekės forma ir specialūs reikalavimai | Tyrimų skaičius 36 mėn. | Pageidaujama pakuotė mato vienetais | Orientacinis kiekis pakuotėmis 36 mėn. | Siūloma pakuotė (nurodoma, kiek pakuotėje yra atitinkamoje pozicijoje nurodytos prekės mato vienetų) | Siūlomų pakuočių skaičius 36 mėn. | Gamintojas | Siūlomos 1 pakuotės kaina be PVM, Eur | PVM tarifas | Siūlomos 1 pakuotės kaina su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur 36 mėn. | Suma su PVM, Eur, 36 mėn. | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
200 |  | 33696500-0 | Reagentai ir papildomos priemonės koagulometrui Benk | Tiekėjas pateikia ligoninei papildomai (ligoninė turi 1 nuosavą analizatorių) rezervinį dar vieną analizatorių naudotis panaudos sutarties pagrindu, kurios galiojimo terminas atitiks reagentų ir priemonių pirkimo sutarties galiojimo terminą ir termino pratęsimo sąlygas. Reikalavimai analizatoriui nurodyti šios pirkimo dalies pabaigoje. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 200 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 200 pirkimo dalies kainą
| 200.1 | 33696500-0 | Dalinis aktyvintas tromboplastino laikas (DATL) |  | 22401 | 7 d. Jautrus faktorių stokai 1-55 proc. aktyvatorius silicis, liofilizuotas |  | 12x5ml | 15
| 200.2 | 33696500-0 | Dalinis aktyvintas tromboplastino laikas (DATL) |  | 22402 | 14 d. Jautrus faktorių stokai 1-55 proc. Polifenolio aktyvatorius, skystas. |  | 12x4ml | 25
| 200.3 | 33696500-0 | CaCl2 0,025 M |  | 22403 | 2m, Turi būti ton pačio gamintojo, kaip ir visi reagentai krešėjimo sistemos tyrimams |  | 15ml | 25
| 200.4 | 33696500-0 | SPA (20) - protrombino komplekso (II-VII-X) aktyvumo nustatymui |  | 22404 | 3d. Reagentas II-VII-X faktorių aktyvumo nustatymui protrombino-prokonvertino met., gamintojo kalibruotas BE analizatoriui. Reagento sudėtyje turi būti kalcio chloridas, titruotas gamintojo |  | 12x4ml | 13
| 200.5 | 33696500-0 | SPA buferis |  | 22405 |  |  | 250ml | 15
| 200.6 | 33696500-0 | Koalino suspensija 0,5g/l |  | 22406 |  |  | 100ml | 7
| 200.7 | 33696500-0 | Fibrinogeno koncentracija (Fibri-prest automate) |  | 22407 | 1mėn. Norma 2 -4 g/l. Klauso met. Pagamintas žmogaus trombino pagrindu, gamintojo kalibruotas koagulometrui. |  | 12x2ml | 9
| 200.8 | 33696500-0 | Normalios žmogaus plazmos pulas |  |  |  |  | 1ml | 3
| 200.9 | 33696500-0 | Owren - Koller buferis |  | 22408 |  |  | 15ml | 45
| 200.10 | 33696500-0 | Kiuvetės ir rutuliukai BE |  | 22410 | Coagulator analizatoriui |  | 1000vnt | 10
| 200.11 | 33696500-0 | Kiuvetės ST |  |  |  |  | 4x150vnt | 1
| 200.12 | 33696500-0 | Rutuliukai ST |  |  |  |  | 1850 vnt | 1
| 200.13 | 33696500-0 | Antgaliai Stepper |  |  |  |  | 100 vnt | 1
| 200.14 | 33696500-0 | Terminis popierius |  |  | 110 mm |  | 5 vnt | 9
| 200.15 | 33696500-0 | Indeliai reagentų laikymui |  | 22412 | Coagulator analizatoriui, reagento laikymui |  | 100 vnt | 12
| 200.16 | 33696500-0 | Kontrolinė plazma normali ir patologinė |  | 22414 | DATL, SPA, Fibrinogeno konc. |  | (12x2ml) x 2 | 7
| 200.17 | 33696500-0 | Peiliukai standartizuotam kraujavimo laikui nustatyti |  | 22415 | IVY metodu |  | 1 vnt. | 20
| Eil. Nr. |  | Reikalavimai analizatoriui: | Reikalaujami parametrai |  | Siūlomo panaudai analizatoriaus parametrai: |  | Atitinka/Neatitinka |  |  |  | Gamintojas
| 1 |  | Matavimo metodas | Elektromagnetinis klampumo kitimo krešulio nustatymo principas
| 2 |  | Našumas | Matavimo kanalų skaičius - ne mažiau 4 kanalų Turi būti integruotas sauso oro inkubatorius (37°C) talpa ne mažiau 16 vietų
| 3 |  | Vienetų sistema | Atsakymai turi būti gaunami šiais vienetais: s, %, INR, g/l, mg/dl, IU/ml
| 4 |  | Parametrai protrombino komplekso (II-VII-X) aktyvumo analitei | Turi būti galimybė tirti protrombino komplekso (II-VII-X) aktyvumą (INR) iš kapiliarinio kraujo
| 5 |  | Duomenų atsekamumas dokumentavimui | Analizatoriuje turi būti galimybė tiriamajam mėginiui įvesti identifikacijos numerį, reagento serijos numerį, kalibracinę kreivę, atspausdinti tyrimų atlikimo pradžios/pabaigos laiką.
| 6 |  | Jungtys, analizatoriaus duomenų perdavimas | RS- 232 jungtis
| 7 |  | Prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus. | Būtina
| 8 |  | Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių atstovas | Būtina
201 |  | 33696500-0 | Reagentai ir papildomos priemonės imunologiniam analizatoriui ,,MINI VIDAS" (arba lygiaverčiai reagentai ir priemonės lygiaverčiam analizatoriui) | Tiekėjas turi suteikti ligoninei analizatorių naudotis panaudos sutarties pagrindu, kurios galiojimo terminas atitiks reagentų ir priemonių pirkimo sutarties galiojimo terminą ir termino pratęsimo sąlygas. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 201 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 201 pirkimo dalies kainą
| 201.1 | 33696500-0 | Prokalcitonino reagentas |  | L 0023.1 |  |  | Rinkinys 1x60 testų | 18
| 201.2 | 33696500-0 | Tyrimų kontrolė |  | L 0023.2 |  |  | Rinkinys 2x30 testų | 20
| 201.3 | 33696500-0 | Vitamino D reagentas |  |  |  |  | Rinkinys 1x60 testų | 66
| 201.4 | 30197600-2 | Termo popierius ( 110x12x45 mm) |  | L 0023.3 |  |  | vnt. | 40
| 201.5 | 30197600-2 | Priežiūros priemonių rinkinys |  | L0023.4 |  |  | vnt. | 3