TSD-59, VPP-2937

Kraujagyslinių klipsų ir klipsavimo instrumentų techninė specifikacija
	Pirkimo dalies
Nr.
	Parametrai, reikalaujamos parametrų reikšmės
	Orientacinis kiekis, vnt.
	Siūlomos parametrų reikšmės

	I.
	Kraujagysliniai klipsai ir klipsavimo instrumentai:

	1.
	Ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmoms skirti klipsai

	1.1.
	Klipso tipas „Peter Lazic“, „Pernetzky“ (arba lygiavertis, kuomet klipsatorius įsistato į klipso vidų)
	-
	 Klipso tipas „Peter Lazic“
Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.

	1.2.
	Klipsai turi būti pagaminti iš neferomagnetinio metalo (pavyzdžiui, titano), kad netrukdytų magnetinio rezonanso tyrimams
	-
	Klipsai titaniniai
Žr. Katalogas. pdf 2, 10 psl.

	1.3.
	Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis,  apsaugantis nuo klipso nuslydimo
	-
	Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis,  apsaugantis nuo klipso nuslydimo
Žr. Katalogas. pdf 2, 10 psl.

	1.4.
	Klipso suspaudimo jėga 1,3 – 1,8 N
	-
	Klipso suspaudimo jėga 1,47 – 1,77 N
Žr. Katalogas. pdf 3, 4, 10 psl.

	1.5.
	Klipso atsidarymo plotis 3,8 – 13,8 mm
	-
	Klipso atsidarymo plotis 4,9– 13,6 mm
Žr. Katalogas. pdf 4,5, 11,12 psl.

	1.6.
	Klipso forma:

	1.6.1.
	Tiesūs klipsai

	1.6.1.1.
	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 7±1 mm
	17
	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm

Katalogo kodas: 45.740

Žr. Katalogas. pdf 3, 10 psl.

	1.6.1.2.
	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 9±1 mm
	10
	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm

Katalogo kodas: 45.750

Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl.

	1.6.1.3.
	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 12±1 mm
	6
	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 12 mm

Katalogo kodas: 45.760

Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl.

	1.6.1.4.
	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 15±1 mm
	5
	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 15mm

Katalogo kodas: 45.780

Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl.

	1.6.1.5.
	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 18±1 mm
	5
	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 18 mm

Katalogo kodas: 45.790

Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl.

	1.6.2.
	Lenkti puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai

	1.6.2.1.
	Lenktas į šoną nedideliu kampu, spaudžiančios dalies ilgis 8±1 mm
	6
	Lenktas į šoną nedideliu kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7mm

Katalogo kodas: 45.742

Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl.

	1.6.2.2.
	Lenktas į šoną nedideliu kampu, spaudžiančios dalies ilgis 9±1 mm
	6
	Lenktas į šoną nedideliu kampu, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm

Katalogo kodas: 45.752

Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl.

	1.6.2.3.
	Lenktas į šoną nedideliu kampu, spaudžiančios dalies ilgis 11±1 mm 
	6
	Lenktas į šoną nedideliu kampu, spaudžiančios dalies ilgis 11mm

Katalogo kodas: 45.762

Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl. 

	1.6.2.4.
	Lenktas į šoną nedideliu kampu, spaudžiančios dalies ilgis 15±1 mm 
	6
	Lenktas į šoną nedideliu kampu, spaudžiančios dalies ilgis 15 mm

Katalogo kodas: 45.782

Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl. 

	1.6.2.5.
	Stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 7±1 mm
	4
	Stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm

Katalogo kodas: 45.744

Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl.

	1.6.2.6.
	Stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 9±1 mm
	15
	Stipriai lenktas į šoną,, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm

Katalogo kodas: 45.754

Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl.

	1.6.2.7.
	Stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 11±1 mm
	4
	Stipriai lenktas į šoną,, spaudžiančios dalies ilgis 11mm

Katalogo kodas: 45.764

Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl.

	1.6.2.8.
	Stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 15±1 mm
	2
	Stipriai lenktas į šoną,, spaudžiančios dalies ilgis 15 mm

Katalogo kodas: 45.784

Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl.

	1.6.3.
	Lenkti lanku spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai

	1.6.3.1.
	Stipriai lenktas į šoną (kablio formos), spaudžiančios dalies ilgis 7±1 mm
	1
	Stipriai lenktas į šoną (kablio formos), spaudžiančios dalies ilgis 7 mm

Katalogo kodas: 45.823

Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl.

	1.6.3.2.
	Stipriai lenktas į šoną (kablio formos), spaudžiančios dalies ilgis 9±1 mm
	1
	Stipriai lenktas į šoną (kablio formos), spaudžiančios dalies ilgis 9 mm

Katalogo kodas: 45.824

Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl.

	1.6.3.3.
	Stipriai lenktas į šoną (kablio formos), spaudžiančios dalies ilgis 11±1 mm
	4
	Stipriai lenktas į šoną (kablio formos), spaudžiančios dalies ilgis 11mm

Katalogo kodas: 45.825

Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl.

	1.6.4.
	Lenkti kampu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai

	1.6.4.1.
	Lenktas į šoną 20(5( kampu, spaudžiančios dalies ilgis 6±1 mm
	2
	Lenktas į šoną 20( kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm

Katalogo kodas: 45.703

Žr. Katalogas. pdf 4, 11, 14, 15 psl.

	1.6.4.2.
	Lenktas į šoną 20(5( kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7±1 mm
	20
	Lenktas į šoną 20( kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm

Katalogo kodas: 45.713

Žr. Katalogas. pdf 4, 11, 14, 15 psl.

	1.6.4.3.
	Lenktas į šoną 20(5( kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10±1 mm
	15
	Lenktas į šoną 20( kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm

Katalogo kodas: 45.723

Žr. Katalogas. pdf 4, 11, 14, 15 psl.

	1.6.4.4.
	Lenktas į šoną 40(5( kampu, spaudžiančios dalies ilgis 6±1 mm
	8
	Lenktas į šoną 45( kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm

Katalogo kodas: 45.603

Žr. Katalogas. pdf 4, 11, 14, 15 psl.

	1.6.4.5.
	Lenktas į šoną 40(5( kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5±1 mm
	2
	Lenktas į šoną 45( kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm

Katalogo kodas: 45.613

Žr. Katalogas. pdf 4, 11, 14, 15 psl.

	1.6.4.6.
	Lenktas į šoną 40(5( kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10±1 mm
	2
	Lenktas į šoną 45( kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm

Katalogo kodas: 45.623

Žr. Katalogas. pdf 4, 11, 14, 15 psl.

	1.6.4.7.
	Lenktas (L formos) į šoną 90(5( kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5±1 mm
	6
	Lenktas (L formos) į šoną 90( kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm

Katalogo kodas: 45.819

Žr. Katalogas. pdf 4, 11, 14 ,15 psl.

	1.6.4.8.
	Lenktas (L formos) į šoną 90(5(kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5±1 mm
	1
	Lenktas (L formos) į šoną 90(kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm

Katalogo kodas: 45.820

Žr. Katalogas. pdf 4, 11, 14 ,15 psl.

	1.6.4.9.
	Lenktas (L formos) į šoną 90(5( kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10±1 mm
	1
	Lenktas (L formos) į šoną 90( kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm

Katalogo kodas: 45.822

Žr. Katalogas. pdf 4, 11, 14, 15 psl.

	1.6.5.
	Durtuvo (bayonet) formos klipsai

	1.6.5.1.
	Durtuvo (bayonet) formos, spaudžiančios dalies ilgis 7±1 mm
	15
	Durtuvo (bayonet) formos, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm

Katalogo kodas: 45.748

Žr. Katalogas. pdf 4, 11 psl.

	1.6.5.2.
	Durtuvo (bayonet) formos, spaudžiančios dalies ilgis 10±1 mm
	9
	Durtuvo (bayonet) formos, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm

Katalogo kodas: 45.758

Žr. Katalogas. pdf 4, 11 psl.

	1.6.5.3.
	Durtuvo (bayonet) formos, spaudžiančios dalies ilgis 12±1 mm
	6
	Durtuvo (bayonet) formos, spaudžiančios dalies ilgis 12 mm

Katalogo kodas: 45.759

Žr. Katalogas. pdf 4, 11 psl.

	1.6.6.
	Lenkti kampu ne spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai

	1.6.6.1.
	Lenktas kampu, spaudžiančios dalies ilgis 8±1 mm
	10
	Lenktas kampu, spaudžiančios dalies ilgis 8 mm 

Katalogo kodas: 45.746

Žr. Katalogas. pdf 4, 12 psl.

	1.6.7.
	Langiniai klipsai (lango diametras 3,5 mm)

	1.6.7.1.
	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 4±1 mm
	2
	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 4 mm

Katalogo kodas: 45.598

Žr. Katalogas. pdf 5, 12 psl.

	1.6.7.2.
	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 6±1 mm
	4
	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 6 mm

Katalogo kodas: 45.600

Žr. Katalogas. pdf 5, 12 psl.

	1.6.7.3.
	Lenktas į šoną 40(5( kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5±1 mm
	2
	Lenktas į šoną 45( kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm

Katalogo kodas: 45.602

Žr. Katalogas. pdf 5, 12, 14, 15 psl.

	1.6.7.4.
	Lenktas į šoną 40(5( kampu, spaudžiančios dalies ilgis 8±1 mm
	3
	Lenktas į šoną 45( kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm

Katalogo kodas: 45.612

Žr. Katalogas. pdf 5, 12, 14, 15 psl.

	1.6.7.5.
	Lenktas į šoną 40(5( kampu, spaudžiančios dalies ilgis 11±1 mm
	2
	Lenktas į šoną 45( kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm

Katalogo kodas: 45.622

Žr. Katalogas. pdf 5, 12, 14, 15 psl.

	1.6.7.6.
	L formos, lenktas 90(5( kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5±1 mm
	3
	L formos, lenktas 90( kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm

Katalogo kodas: 45.604

Žr. Katalogas. pdf 5, 12, 14, 15 psl.

	1.6.7.7.
	L formos, lenktas 90(5( kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5±1 mm
	1
	L formos, lenktas 90( kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm

Katalogo kodas: 45.614

Žr. Katalogas. pdf 5, 12, 14, 15 psl.

	1.6.8.
	Langiniai klipsai  (lango diametras 5,0 mm)

	1.6.8.1.
	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 4±1 mm
	2
	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 4 mm

Katalogo kodas: 45.638

Žr. Katalogas. pdf 6, 12 psl.

	1.6.8.2.
	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 6±1 mm
	4
	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 6 mm

Katalogo kodas: 45.640

Žr. Katalogas. pdf 6, 12 psl.

	1.6.8.3.
	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 9±1 mm
	4
	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm

Katalogo kodas: 45.650

Žr. Katalogas. pdf 6, 12 psl.

	1.6.8.4.
	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 12±1 mm
	2
	Tiesus,  spaudžiančios dalies ilgis 12 mm

Katalogo kodas: 45.660

Žr. Katalogas. pdf 6, 12, psl.

	1.6.8.5.
	Lenktas į šoną 40(5( kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5±1 mm
	4
	Lenktas į šoną 45( kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm

Katalogo kodas: 45.642

Žr. Katalogas. pdf 6, 12, 14,15 psl.

	1.6.8.6.
	Lenktas į šoną 40(5( kampu, spaudžiančios dalies ilgis 8±1 mm
	1
	Lenktas į šoną 45( kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm

Katalogo kodas: 45.652

Žr. Katalogas. pdf 6, 12, 14,15 psl.

	1.6.8.7.
	Lenktas į šoną 40(5( kampu, spaudžiančios dalies ilgis 11±1 mm
	1
	Lenktas į šoną 45( kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm

Katalogo kodas: 45.662

Žr. Katalogas. pdf 6, 12,14,15 psl.

	2.
	Ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmoms skirti miniklipsai

	2.1.
	Klipso tipas „Peter Lazic“, „Pernetzky“ (arba lygiavertis, kuomet klipsatorius įsistato į klipso vidų)
	-
	Klipso tipas „Peter Lazic“
Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.

	2.2.
	Klipsai turi būti pagaminti iš neferomagnetinio metalo (pavyzdžiui, titano), kad netrukdytų magnetinio rezonanso tyrimams
	-
	Klipsai pagaminti iš titano

Žr. Katalogas. pdf 2, 10 psl.

	2.3.
	Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis,  apsaugantis nuo klipso nuslydimo
	-
	Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis,  apsaugantis nuo klipso nuslydimo
Žr. Katalogas. pdf 2, 10 psl.

	2.4.
	Klipso suspaudimo jėga 1 – 1,1 N
	-
	Klipso suspaudimo jėga 1,08 N

Žr. Katalogas. pdf 7, 12 psl.

	2.5.
	Klipso atsidarymo plotis 3,3 – 8,8 mm
	-
	Klipso atsidarymo plotis 4,8 – 7,3 mm

Žr. Katalogas. pdf 7, 12 psl.

	2.6.
	Klipso forma:

	2.6.1.
	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 3±1 mm
	8
	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 3 mm

Katalogo kodas: 45.680

Žr. Katalogas. pdf 7, 12 psl.

	2.6.2.
	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 5±1 mm
	8
	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm

Katalogo kodas: 45.690

Žr. Katalogas. pdf 7, 12 psl.

	2.6.3.
	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 7±1 mm
	8
	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm

Katalogo kodas: 45.720

Žr. Katalogas. pdf 7, 12 psl.

	2.6.4.
	Lenktas į šoną nedideliu kampu, spaudžiančios dalies ilgis 4±1 mm
	8
	Lenktas į šoną nedideliu kampu, spaudžiančios dalies ilgis 4 mm

Katalogo kodas: 45.711

Žr. Katalogas. pdf 7, 12 psl.

	2.6.5.
	Lenktas į šoną nedideliu kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5±1 mm
	8
	Lenktas į šoną nedideliu kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm

Katalogo kodas: 45.712

Žr. Katalogas. pdf 7, 12 psl.

	2.6.6.
	Lenktas į šoną nedideliu kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7±1 mm
	8
	Lenktas į šoną nedideliu kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm

Katalogo kodas: 45.722

Žr. Katalogas. pdf 7, 12 psl.

	2.6.7.
	Stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 4±1 mm
	8
	Stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 4 mm

Katalogo kodas: 45.714

Žr. Katalogas. pdf 7, 12 psl.

	2.6.8.
	Stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 5±1 mm
	8
	Stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm

Katalogo kodas: 45.724

Žr. Katalogas. pdf 7, 12 psl.

	2.6.9
	Stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 6±1 mm
	8
	Stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 6 mm

Katalogo kodas: 45.717

Žr. Katalogas. pdf 7, 12 psl.


Pastabos, papildomi reikalavimai: 
1. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, kuriame yra aprašyti konkursui siūlomi klipsai ir klipsavimo instrumentai.

2. Būtina siūlyti tik originalius, gamintojo kataloge nurodytus gaminius, nurodant jų kodus.

3. Siūlomi gaminiai turi būti žymimi CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojiančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). 
4. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi  būti  pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

PAGE  
5

