## Lapas1
Priedas Nr. 5
|  | Pasiūlymo lentelė | [8 empty] | Tiekėjas
Pirkimo dalies nr. | BVPŽ | Prekės pavadinimas | Specialūs reikalavimai | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių orientacinis kiekis | Pakuotės kaina be PVM, Eur | PVM tarifas | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Gamintojas, katalogo Nr.
1 |  | Papildomos priemonės tėkmės citometrui
Papildomos priemonės, reikalingos darbui su klinikiniu tėkmės citometru, turi būti suderintos su nuosavybės teise turimu tėkmės citometru (FACSLyric). Bus vertinami tik pilnai pirkimo daliai pateikti pasiūlymai, pilnai atitinkantys techninius reikalavimus papildomoms priemonėms.
1.1 | 33696500-0 | Ląstelių fiksavimo tirpalo koncentratas | Tirpalo, skirto žmogaus periferinio kraujo ląstelių suspencijos fiksavimui po žymėjimo monokloniais antikūnais prieš atliekant analizę tėkmės citometru koncentratas. Ženklinimas: CE/IVD. Koncentracija ne mažiau 10x. Tirpalo galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėn. Pakuotė ne mažesnė nei 25 ml ir ne didesnė nei 50 ml. | ml | 300 ml
1.2 | 33696500-0 | Tėkmės citometro dezinfektantas | Buferis, skirtas tėkmės citometro plovimui tarp matavimo ciklų, plovimui prieš išjungimą ir dezinfekcijai. Jis turi būti paruoštas naudojimui ir gamintojo patvirtintas, kad tinkamas darbui tėkmės citometru. Dezinfektanto galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėn. Pakuotė ne mažesnė nei 5 L ir ne didesnė nei 10 L. | L | 100 L
1.3 | 33696500-0 | Hidrodinaminio fokusavimo buferis | Buferis, skirtas tėkmės citometro tėkmės ir hidrodinaminio fokusavimo sudarymui. Jis turi būti paruoštas naudojimui ir gamintojo patvirtintas, kad tinkamas darbui tėkmės citometru. Buferio galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 24 mėn. Pakuotė ne mažesnė nei 10 L ir ne didesnė nei 20 L. | L | 800 L
1.4 | 33696500-0 | Eritrocitus lizuojančio tirpalo koncentratas | Tirpalas, skirtas žmogaus eritrocitų lizavimui po žymėjimo monokloniais antikūnais prieš atliekant analizę tėkmės citometru. Koncentracija ne mažiau 10x. Ženklinimas: CE/IVD. Tirpalo galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėn. Pakuotė nemažesnė nei 50 ml ir ne didesnė nei 100 ml. | ml | 600 ml
1.5 | 33696500-0 | Kompensacijos rinkinys 7 spalvų | 7 spalvų kompensacijos rinkinys skirtas fluorescencijos kompensacijai nustatyti. Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 35 testai Rinkinį turi sudaryti 5 vienkartinio naudojimo mėgintuvėliai kiekvienam iš šių fluorochromų: FITC, PE, PerCP-Cy™5.5, PerCP, PE-Cy™7, APC, APC-Cy7 viso 35 mėgintuvėliai. Kompensacijos rinkinio galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėn. Pakuotėje nedaugiau kaip 5 testai (1 testą sudaro 7 vienkartinio naudojimo mėgintuvėliai su skirtingais aukščiau išvardintais fluorochromais) | Testas | 30 testų
1.6 | 33696500-0 | Kompensacijos rinkinys 5 spalvų | 5 spalvų kompensacijos rinkinys skirtas fluorescencijos kompensacijai nustatyti. Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 5 testai Rinkinį turi sudaryti vienkartinio naudojimo mėgintuvėliai kiekvienam iš šių fluorochromų: BD Horizon™ APC-R700, APC-H7, BD Horizon™ V450, BD Horizon™ V500-C, BD Horizon Brilliant™ Violet 605 viso 25 mėgintuvėliai. Kompensacijos rinkinio galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėn. Pakuotėje nedaugiau kaip 5 testai (1 testą sudaro 5 vienkartinio naudojimo mėgintuvėliai su skirtingais aukščiau išvardintais fluorochromais). | Testas | 30 testų
1.7 | 33696500-0 | Kontroliniai rutuliukai prietaiso optikai, elektronikai ir tėkmei | Kontroliniai rutuliukai skirti įvertinti prietaiso optikai, elektronikai ir tėkmei. Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 testų ir ne daugiau kaip 150 testų. Rinkinyje turi būti trijų skirtingų ryškumų polistireno rutuliukai 3-µm ryškūs, 3-µm vidutiniški, ir 2-µm neryškūs. Kontrolinių rutuliukų galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėn. | Testas | 1250 testų
1.8 | 33192500-7 | Sterilūs 5 ml mėgintuvėliai su ventiliuojamais dangteliais | Sterilūs, apvaliadugniai, nepirogeniški ir be DNazių/RNazių 5 ml (12x75 mm) polistireniniai mėgintuvėliai skirti darbui tėkmės citometru. Mėgintuvėliai turi būti su dviejų pozicijų dangteliais ventiliuojamam ir pilnai uždarytam mėginio laikymui. Turi būti gamintojo patvirtinta, kad tinka darbui tėkmės citometru. Pakuotė ne mažesnė nei 125 vnt. ir ne didesnė nei 1000 vnt. | vnt. | 18000 vnt.
1.9 | 33192500-7 | Sterilūs 5 ml mėgintuvėliai su ventiliuojamais dangteliais, skirti absoliučiam ląstelių skaičiui nustatyti | Mėgintuvėliai su žinomu rutuliukų skaičiumi, skirti tėkmės citometrijai absoliučiai vertei skaičiuoti. Mėgintuvėliai turi būti tinkami naudoti su nuosavybės teise turimu BD FACS Lyrics tėkmės citometru, BD FACSuite Clinical programa. Ženklinimas: CE/IVD. Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 testų ir nedaugiau kaip 100 testų. Mėgintuvėlių galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėn. | Testas | 1250 testų
1.1 | 33190000-8 | Kranelis skirtas buferiniam tirpalui | Kranelis skirtas buferiniam tirpalui. | vnt. | 12 vnt.
1.11 | 33696500-0 | "By pass assembley" - hidrodinaminio fokusavimo filtro skysčių aptekėjimo sistema, tinkama tėkmės citometrui "BD FACLyric" | "By pass assembley" - hidrodinaminio fokusavimo filtro skysčių aptekėjimo sistema, tinkama tėkmės citometrui "BD FACLyric" | vnt. | 3 vnt.
1.12 | 33696500-0 | Hidrodinaminio fokusavimo skysčio bako filtro elementas tinkamas analizatoriui "BD FACSLyric" | Hidrodinaminio fokusavimo skysčio bako filtro elementas tinkamas analizatoriui "BD FACSLyric" | vnt. | 12 vnt.
1.13 | 33696500-0 | Hidrodinaminio fukusavimo skysčio filtras tinkamas analizatoriui "BD FACSLyric" | Hidrodinaminio fukusavimo skysčio filtras tinkamas analizatoriui "BD FACSLyric" | vnt. | 12 vnt.
1.14 | 33696500-0 | Imunofenotipavimo kontrolės rinkinys (norma) | Kontrolinė medžiaga reikalinga tėkmės citometro imunofenotipavimo matavimų kokybei užtikrinti. Ženklinimas: CE/IVD. Kontrolinė medžiaga privalo apimti šias limfocitų subpopuliacijas: CD3+, CD3+/CD4+, CD3+/CD8+, CD19+, CD16+/CD56+ absoliučiais ir procentinėmis dalimis, taip pat kontrolinė medžiaga papildomai gali apimti kitas analites. Galiojimo laikas pristatymo metu netrumpesnis nei 1 mėn. Analitės privalo patekti į sveiko suaugusio žmogaus referentines ribas pagal gamintoją. Pakuotė ne mažesnė nei 2.5 ml. | Pakuotė, vnt. | 36 vnt. pakuočių
1.15 | 33696500-0 | Imunofenotipavimo kontrolės rinkinys (patologinė) | Kontrolinė medžiaga reikalinga tėkmės citometro imunofenotipavimo matavimų kokybei užtikrinti. Ženklinimas: CE/IVD. Kontrolinė medžiaga priavlo apmti šias limfocitų subpopuliacijas: CD3+, CD3+/CD4+, CD3+/CD8+, CD19+, CD16+/CD56+ absoliučiais ir procentinėmis dalimis, taip pat kontrolinė medžiaga papildomai gali apimti kitas analites. Galiojimo laikas pristatymo metu netrumpesnis nei 1 mėn. Viena ar kelios kontrolinės medžiagos analitės privalo būti žemesnė ar aukštesnė nei sveiko suaugusio žmogaus referentinės ribos pagal gamintoją. Pakuotė nemažesnė nei 2.5 ml. | Pakuotė, vnt. | 36 vnt. pakuočių
1.16 | 33696500-0 | Kontroliniai rutuliukai, absoliučios vertės skaičiavimo kontrolei. | Kontroliniai rutuliukai skirti įvertinti absoliučiai vertei naudojant tėkmės citometrus. Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas). Rinkinyje nemažiau 3 mėgintuvėliai kuriuose kontrolinių rutuliukų koncentracijos (beads/mL): Žemos kontrolės rutuliukai 4.72 x 10^4–5.25 x 10^4 (rutuliukų/mL) Vidutinės kontrolės rutuliukai 2.351 x 10^5–2.635 x 10^5 (rutuliukų/mL) Aukštos kontrolės rutuliukai 9.403 x 10^5–1.0539 x 10^6 (rutuliukų/mL). Kontrolinių rutuliukų galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėn. Pakuotė ne daugiau kaip 30 testų. | Testas | 240 testų
1-os pirkimo dalies kaina
2 | 33696500-0 | 6 spalvų imunofluorescencijos reagentų skirtų identifikuoti ir įvertinti T, B, NŽ ląsteles ir T ląstelių subpopopuliacijas. | Ženklinimas: CE/IVD. Rinkinį turi sudaryti antikūnai prieš žmogaus limfocitų antigenus: CD3 - žymėtas FITC fluorochromu, CD45 - žymėtas PerCP-Cy5.5 fluorochromu, CD4 - žymėtas PE-Cy7 fluorochromu, CD19 - žymėtas APC fluorochromu, CD8 - žymėtas APC-Cy7 fluorochromu, CD16 ir CD56 žymėti PE fluorochromu. Rinkinyje privalo būti mėgintuvėliai su rutuliukais skirtais absoliučiam ląstelių skaičiui įvertinti tėkmės citometrijos metodu vienos platformos principu. Reagento galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėn. Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 testų ir nedaugiau kaip 100 testų. | Testas | 2250 testų
3 | 33696500-0 | Rinkinys aktyvuotų CD8 limfocitų analizei tėkmės citometrijos metodu | Ženklinimas: CE-IVD. Rinkinį turi sudaryti antikūnai prieš žmogaus limfocitų antigenus: HLA-DR žymėtas APC fluorochromu; CD8 žymėtas FITC fluorochromuklonas; CD38 žymėtas PE fluorochromu; CD3 žymėtas PerCP fluorochromu. Rinkinyje privalo būti mėgintuvėliai su kontroliniais rutuliukais skirtais absoliučiam ląstelių skaičiui įvertini tėkmės citometrijos metodu vienos platformos principu. Reagento galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėn. Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 testų ir nedaugiau kaip 100 testų. | Testas | 750 testų
4 | 33696500-0 | Reagentų rinkinys žmogaus granuliocitų oksidacinio pajėgumo (angl. oxidatvie burst) nustatymui tėkmės citometrijos metodu | Reagentų rinkinys žmogaus granuliocitų oksidacinio pajėgumo nustatymui tėkmės citometrijos metodu. Ženklinimas: CE-IVD. Rinkinį privalo sudaryti liofilizuoti reagentai: Dihidrorodaminas – 1,2,3 (DHR123), Phorbol 12-miristatas 13-acetatas (PMA), E. coli bakterijos. Rinkinyje privalo būti eritrocitų lizavimo tirpalas (ar jo koncentras). Liofilizuoti reagentai, kurie atskiesti galioja trumpiau nei savaitę privalo būti suskirstyti į nemažiau nei po 5 atskiras talpas (buteliukus ar kt.). Rinkinio sudėtyje privalo būti ir kiti reagentai (pvz.: plovimo buferiai, kontrolinės medžiagos ir kt.) reikalingi tyrimui atlikti pagal gamintojo pateiktą metodiką. Reagento galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėn. Pakuotėjė nemažiau nei 20 testų ir ne daugiau kaip 100 testų. | Testas | 3800 testų
5 | 33696500-0 | Heparino indukuotos trombocitopenijos patvirtinimo reagentų rinkinys tėkmės citometrijos metodui. | Reagentų rinkinys skirtas heparino indukuotos trombocitopenijos 1 tipo patvirtinimui tėkmės citometrijos metodui. Ženklinimas: CE/IVD. Rinkinį privalo sudaryti : FITC žymėti antikūnai prieš žmogaus CD62, PE žymėti antikūnai prieš žmogaus CD41, 3 U/ml koncentracijos heparinas, 1000 U/ml koncentracijos heparinas, trombocitų aktyvatorius (pvz.: TRAP arba lygiavertis). Reagento galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėn. Pakuotėjė ne daugiau kaip 20 testų | Testas | 100 testų
6 | 33696500-0 | Kompensaciniai rutuliukai skirti tėkmės citometro kompensacijai su pelės antikūniais | Mikrosferos Ig κ neigiamos kontrolės kompensacijai. Pakuotėje ne mažiau kaip 6 ml pelės IgG k ir ne mažiau kaip 6 ml neigiamos kontrolės mikrosferų. Reagento galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėn. | Pakuotė, vnt. | 3 vnt. pakuočių
7 | 33696500-0 | Monokloniniai antikūnai prieš žmogaus leukocitų CD4 žymėti APC | Monoklonis antikūnas skirtas žmogaus ląstelių ekspresuojančių CD4 antigeną detekcijai žymėtas APC. Klonas: SK3 arba lygevertis. Izotipas: pelės IgG1, κ. Ženklinimas: CE/IVD. Reagento galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėn. Pakuotė ne mažiau kaip 20 ir nedaugiau kaip 100 testų. | Testas | 1000 testų | 100 | 10 | 501 | 5 | 5010 | 5260.5 | Beckman Coulter, IM2468
8 | 33696500-0 | Monokloniniai antikūnai prieš žmogaus leukocitų CD4 žymėti APC-Cy™7 | Monoklonis antikūnas skirtas žmogaus ląstelių ekspresuojančių CD4 antigeną detekcijai žymėtas APC-Cy™7. Klonas: SK3 arba lygevertis. Izotipas: pelės IgG1, κ. Ženklinimas: CE/IVD. Reagento galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėn. Pakuotė ne mažiau kaip 20 ir nedaugiau kaip 100 testų. | Testas | 300 testų
9 | 33696500-0 | Monokloniniai antikūnai prieš žmogaus leukocitų CD4 žymėti PE | Monoklonis antikūnas skirtas žmogaus ląstelių ekspresuojančių CD4 antigeną detekcijai žymėtas PE. Klonas: SK3 arba lygevertis. Izotipas: pelės IgG1, κ. Ženklinimas: CE/IVD. Reagento galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėn. Pakuotė ne mažiau kaip 20 ir nedaugiau kaip 100 testų. | Testas | 300 testų | 100 | 3 | 277 | 5 | 831 | 872.55 | Beckman Coulter, A07751
10 | 33696500-0 | Monokloniniai antikūnai prieš žmogaus leukocitų CD4 žymėti FITC | Monoklonis antikūnas skirtas žmogaus ląstelių ekspresuojančių CD4 antigeną detekcijai žymėtas FITC. Klonas: SK3 arba lygevertis. Izotipas: pelės IgG1, κ. Ženklinimas: CE/IVD. Reagento galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėn. Pakuotė ne mažiau kaip 20 ir nedaugiau kaip 100 testų. | Testas | 300 testų | 100 | 3 | 228 | 5 | 684 | 718.2 | Beckman Coulter, A07750
11 | 33696500-0 | Monokloniniai antikūnai prieš žmogaus leukocitų MPO žymėti PE | Monoklonis antikūnas skirtas žmogaus ląstelių citoplazmoje ekspresuojamų MPO antigenų detekcijai žymėtas PE. Klonas: 5B8 arba lygevertis. Izotipas: pelės IgG1, κ. Ženklinimas: CE/IVD. Reagento galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėn. Pakuotė ne mažiau kaip 20 ir nedaugiau kaip 100 testų. | Testas | 250 testų
12 | 33696500-0 | Monokloniniai antikūnai prieš žmogaus leukocitų MPO žymėti FITC | Monoklonis antikūnas skirtas žmogaus ląstelių citoplazmoje ekspresuojamų MPO antigenų detekcijai žymėtas FITC. Klonas: 5B8 arba lygevertis. Izotipas: pelės IgG1, κ. Ženklinimas: CE/IVD. Reagento galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėn. Pakuotė ne mažiau kaip 20 ir nedaugiau kaip 100 testų. | Testas | 250 testų
13 | 33696500-0 | Monokloniniai antikūnai prieš žmogaus leukocitų CD45 žymėti PerCP-Cy5.5 | Monoklonis antikūnas skirtas žmogaus ląstelių ekspresuojančių CD45 antigeną detekcijai žymėtas PerCP-Cy5.5. Klonas: 2D1 arba lygevertis. Izotipas: pelės IgG1, κ. Ženklinimas: CE/IVD. Reagento galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėn. Pakuotė ne mažiau kaip 20 ir nedaugiau kaip 100 testų. | Testas | 500 testų
14 | 33696500-0 | Monokloniniai antikūnai prieš žmogaus leukocitų CD45 žymėtas Pacific Blue arba lygeverčiu fluorochromu. | Monoklonis antikūnas skirtas žmogaus ląstelių ekspresuojančių CD45 antigeną detekcijai žymėtas Pacific Blue arba lygeverčiu fluorochromu (pvz.: V450). Klonas: 2D1 arba lygevertis. Izotipas: pelės IgG1, κ. Reagento galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėn. Pakuotė ne mažiau kaip 20 ir nedaugiau kaip 100 testų. | Testas | 1000 testų
15 | 33696500-0 | Monokloniniai antikūnai prieš žmogaus leukocitų CD45RA | Monoklonis antikūnas skirtas žmogaus ląstelių ekspresuojančių CD45RA antigeną detekcijai žymėtas PE-Cy 7. Klonas: L48 arba lygevertis. Izotipas: pelės IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD. Reagento galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėn. Pakuotė ne mažiau kaip 20 ir nedaugiau kaip 100 testų. | Testas | 1000 testų
16 | 33696500-0 | Monokloniniai antikūnai prieš žmogaus leukocitų CD45RA | Monoklonis antikūnas skirtas žmogaus ląstelių ekspresuojančių CD45RA antigeną detekcijai žymėtas APC-H7 arba lygeverčiu florochromu (Pvz.: APC-Cy7). Klonas HI100 arba lygevertis. Izotipas: pelės IgG2b, κ. Reagento galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėn. Pakuotė ne mažiau kaip 20 ir nedaugiau kaip 100 testų. | Testas | 500 testų
17 | 33696500-0 | Monokloniniai antikūnai prieš žmogaus leukocitų CD45RO | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD45RO antigeną detekcijai žymėtas BV605. Klonas UCHL1 arba lygevertis. Izotipas: pelės IgG2a, κ. Reagento galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėn. Pakuotė ne mažiau kaip 20 ir nedaugiau kaip 100 testų. | Testas | 1000 testų
18 | 33696500-0 | Monokloniniai antikūnai prieš žmogaus leukocitų CD45RO | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD45RO antigeną detekcijai žymėtas PE-Cy7. Klonas: UCHL1 arba lygevertis Izotipas: pelės IgG2a, κ. Reagento galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėn. Pakuotė ne mažiau kaip 20 ir nedaugiau kaip 100 testų. | Testas | 1000 testų
19 | 33696500-0 | Alergijų ląstelinės analizės (bazofilų aktyvacijos testas) reagentų rinkinys tėkmės citometrijos metodui. | Ženklinimas CE-IVD. Skirtas in vitro IgE medijuotai alerginei reakcijai nustatyti tėkmės citoetrijos metodu pagal bazofilų epresuojamus žymenis. Rinkinyje turi būti reagentai ir nurodymai teigiamai ir neigiamai kontrolei paruošti, nedaugiau nei 3 monokloniniai antikūnai (arba jų mišinys) žymėti fluorochromais (FITC, PE, PC7 arba lygeverčiais) bazofilams ir jų aktyvacijos nustatymui iš periferinio kraujo pagal ekspresuojamus paviršinius žymenis (CD203c, CD63 ir/ar kt.), eritrocitus lizuojantis tirpalas ir kiti reagentai (tirpalai, plovikliai) reikalingi tyrimui atlikti pagal gamintojo pateiktą metodiką. Pakuotėje ne mažiau kaip 20 ir nedaugiau kaip 100 testų. | Testas | 600 testų
20 | 33696500-0 | FITC izotipinė kontrolė | Izotipinė kontrolė prieš žmogaus leukocitus, žymėta FITC Ženklinimas: CE/IVD Izotipas: pelės IgG1, κ. Klonas: X40 arba lygevertis. Reagento galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėn. Pakuotė ne mažesnė nei 100 µg. | Pakuotė, vnt. | 3 vnt. pakuočių
21 | 33696500-0 | PE izotipinė kontrolė | Izotipinė kontrolė prieš žmogaus leukocitus, žymėta PE Ženklinimas: CE/IVD Izotipas: pelės IgG1, κ. Klonas: X40 arba lygevertis. Reagento galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėn. Pakuotė ne mažesnė nei 100 µg. | Pakuotė, vnt. | 3 vnt. pakuočių
22 | 33696500-0 | APC izotipinė kontrolė | Izotipinė kontrolė prieš žmogaus leukocitus, žymėta APC Ženklinimas: CE/IVD Izotipas: pelės IgG1, κ. Klonas: X40 arba lygevertis. Reagento galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėn. Pakuotė ne mažesnė nei 100 µg. | Pakuotė, vnt. | 3 vnt. pakuočių
23 | 33696500-0 | Ląstelės membranos laidumą didinantis (permebilizuojantis) tirpalas | Tirpalas skirtas ląstelių plazminės membranos permeabilizavimui ir intraceliulinių (intracitoplazminių) komponentų žymėjimui specifiniais antikūnais tėkmės citometrijos metodui. Ženklinimas CE/IVD. Nemažiau 10x koncentratas. Reagento galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėn. Pakuotėje ne mažiau kaip 50 ml ir nedaugiau kaip 100 ml. | ml | 600 ml
24 | 33696500-0 | DSMO reagentas ląstelių krioprezervacijai (šaldymui) | Dimethyl sulfoxide (DMSO). Sterilus, filtruotas tripiklis. Grynumas nemažiau 99.7%. Paskirtis ląstelių krioprezervacijai (šaldymui). Reagento galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėn. Pakuotėje ne mažiau kaip 50 ml ir nedaugiau kaip 100 ml. | ml | 300 ml
25 | 33696500-0 | Priešgrybelinai/antibakterinės medžiagos, skirtos tirpalams ir terpėms apsaugoti. | 10 000 vienetų penicilino, 10 mg streptomicino ir 25 μg amfotericino B viename ml, 0,1 μm (100x koncentratas). Reagento galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėn. Pakuotėje ne mažiau nei 20 ml ir nedaugiau nei 100 ml. | ml | 300 ml
26 | 33696500-0 | RPMI 1640 terpė su HEPES buferiu | Maitinamoji terpė ląstelių kultūroms RPMI-1640. Sterili. Su L-gliutaminu, natrio bikarbonatu, fenolio raudonuoju, HEPES buferiu. Terpė pritaikyta kraujo ląstelių inkubacijai atmosferos sąlygomis. Pakuotėje ne mažiau nei 100 ml ir nedaugiau nei 500 ml. | ml | 4000 ml
27 | 33696500-0 | Veršiuko serumas (FBS) | Sterilaus filtravimo veršiuko serumas, skirtas ląstelių šaldymui, žymėjimui specifiniais antikūnais tėkmės citometrijai, ląstelių kultūroms ir kt. Pakuotėje ne mažiau nei 100 ml ir nedaugiau nei 500 ml. | ml | 1000 ml
28 | 33696500-0 | Tankio gradientas mononuklearų išskyrimui iš kraujo ar kitų kūno skysčių | Tankio gradientas mononuklearų išskyrimui iš kraujo ar kitų kūno skysčių. Pakuotė ne mažesnė nei 100 ml ir nedidesnė nei 600 ml. | ml | 1200 ml
29 | 33696500-0 | Phorbol 12-miristatas 13-acetatas (PMA) | PMA - paruoštas naudoti polikloninių ląstelių aktyvinimo mišinys. Sudėtyje gali papildomai būti jonomicino. Reagentas skirtas stimuliuoti ląstelių citokinų gamybą. Pakuotė ne mažesnė nei 100 µL ir ne didesnė nei 200 µL. | µL | 1200 µL
30 | 33696500-0 | DNR dažai ląstelių gyvybingumui įvertinti tėkmės citometrijos metodu | Dažas ląstelių gyvybingumui nustatyti tėkmės citometru, 7-AAD pagrindu. Pakuotė ne mažesnė nei 2 ml. | Pakuotė, vnt. | 6 vnt. pakuočių
Papildomi reikalavimai
1 | Tiekėjai privalo pateikti visų priemonių gamintojo deklaruojamą stabilumą atidarius, specifinius reikalavimus paruošimui, laikymui, naudojimui.
2 | Jei specifikacijoje nenurodyta kitaip, reagentų galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis kaip 6 mėn.
3 | Kartu su reagentais, kalibravimo, kontrolinėmis medžiagomis ir kitomis priemonėmis turi būti pateiktos naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai anglų ir lietuvių kalba. Galima pateikti elektroninėje laikmenoje.
4 | Esant poreikiui, organizuoti personalo mokymus.
5 | Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu tiekėjai turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius ir/ar tyrimo įdiegimo/validavimo rinkinius.