## Sheet1
				SPS 1 priedas
REAGENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS SU PRIETAISU PANAUDAI COVID-19 SERGANTIEMS PACIENTAMS TIRTI
1.Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. (Tiekėjas privalo išvardinti visus reikiamus reagentus ir pagalbines priemones (įskaitant ir kalibravimo medžiagas, kontrolines medžiagas) tyrimui atlikti, bei nurodyti jų kainas su PVM. Turi būti nurodyti tokie reagentų ir pagalbinių priemonių kiekiai, kad būtų galima atlikti reikiamą tyrimų skaičių. Jei reagentai ir pagalbinės priemonės yra sunaudotos, o reikiamas tyrimų skaičius neatliktas, tuomet tiekėjas privalo nemokamai tiekti reagentus ir pagalbines priemones tol, kol bus atliktas reikiamas tyrimų skaičius.
2. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių kiekį, numatomam nurodytam tyrimų atlikimui per 36 mėn.
3. Tiekėjas privalo numatyti nurodytų tyrimų verifikavimo procedūras pagal CLSI EP15-A3 standarto reikalavimus bei nemokamai suteikti verifikavimui atlikti reikalingus reagentus ir priemones, jei siūloma įranga ir reagentai Perkančiojoje organizacijoje dar nebuvo naudoti (t. y. anksčiau nebuvo sudarytos panaudos sutartys siūlomo modelio įrangai ir pirkimo - pardavimo sutartys siūlomiems reagentams).
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui prietaisu suteikiamu panaudos būdu.
5. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
6. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Visos siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostikai. Tiekėjas turi pateikti naudojimosi prietaisu instrukciją lietuvių ir/ar anglų kalbomis. / CE deklaracijos psl.Nr.1-14, Naudojimosi prietaisų instrukciją lietuvių ir/ar anglų kalbomis pateiksime kartu su prekėmis.
7. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
8. Tiekėjas turi pateiki tyrimų protokolus, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui. Reagentų aprašymo psl. Nr.1-28, Tyrimų protokolas 2 lapai, Saugos duomenų lapus pateiksime kartu su prekėmis
9. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti detalų analizatoriaus priežiūros planą, pateikti visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas (priežiūrą vykdys prietaisu besinaudojantis Perkančiosios organizacijos personalas, atsižvelgiant į tai, kad gamintojas apibrėžia kokie priežiūros veiksmai yra atliekami tiesioginio prietaiso naudotojo/Perkančiosios organizacijos ir kokie - gamintojo įgalioto asmens). / Profilaktinės priežiūros planas psl.Nr.1-2
10. Prietaiso instaliavimo metu tiekėjas turi užtikrinti laboratorijos darbo nepertraukiamumą ir sklandumą.
11. Tiekėjas turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmokys personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo. Inžinieriaus sertifikatas 2 lapai
12. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti prietaiso techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Gedimas turi būti pradėtas šalinti po pranešimo gavimo per 4 val. darbo dienomis ir per 6 val. poilsio ir švenčių dienomis.
Pirkimo dalies Nr.	Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas	Specialieji reikalavimai, metodas	Mata-vimo vienetai	Prelimi-narus perkamas kiekis	Numat. PVM %	1 mato vnt. įkainis EUR be PVM	1 mato vnt. įkainis EUR su PVM	Viso kaina EUR be PVM	Viso kaina EUR su PVM	Gamintojas, tikslus komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr.
1.	Reagentai ir papildomos/pagalbinės priemonės veninio (bendro) kraujo ir likvoro tyrimams atlikti automatiniu 5 dalių leukocitų diferencijavimo hematologiniu analizatoriumi, suteikiamu panaudos būdu.
	Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai
1.1	Venininio (bendro) kraujo ir likvoro tyrimas automatizuotu būdu. Bendras kraujo tyrimas (CBC), leukocitų diferencijacija (Diff). Analizatoriaus aprasymas psl Nr.1,4	Bendro kraujo tyrimo ir leukocitų diferencijacijos metu matuojami kraujo parametrai: Leukocitų skaičius(WBC), eritricitų skaičius (RBC), hemoglobino kiekis (HGB ), hematokritas (HCT), vidutinis ląstelės tūris (MCV), vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite (MCH), apskaičiutas vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite (MCHC), eritrocitų pasiskirstymo plotis (RDW), eritrocitų pasiskirstymo standartinis nuokrypis (RDW-SD), trombocitų skaičius (PLT), trombocitų pasiskirstymo plotis (MPV), neutrofilų skaičius (NEUT) (#,%), limfocitų skaičius (LY) (#,%), monocitų skaičius (MO) (#,%), eozinofilų skaičius (EO) (#,%), bazofilų skaičius (BA) (#,%). Analizatoriaus aprasymas psl Nr.1	tyrimai	32.000
	Visi reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimo priemonės (jų kiekiai ir kainos), reikalingos tyrimams 1.1 p. atlikti AUTOMATINIU 5 DALIŲ LEUKOCITŲ DIFERENCIJAVIMO HEMATOLOGINIU ANALIZATORIUMI (prietaisui keliami reikalavimai yra pateikti 1.2 punkto lentelėje "TECHNINIAI REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM 5 DALIŲ LEUKOCITŲ DIFERENCIJAVIMO HEMATOLOGINIUI ANALIZATORIUI"), turi būti nurodytos 1.1.1-1.1.n (kur n yra visų reikiamų, tyrimams atlikti, reagentų ir priemonių skaičius) punktuose.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
				1 pirkimo dalies suma Eur:			27801,00	29191,05
1.2.	TECHNINIAI REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM 5 DALIŲ LEUKOCITŲ DIFERENCIJAVIMO HEMATOLOGINIUI ANALIZATORIUI
	Eil. Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai				Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1.2.	1	Naujas (dar neeksploatuotas) automatinis hematologinis analizatorius su integruotu arba atskirai prijungiamu brūkšninių kodų skaitytuvu, suteikiamas panaudos būdu.				Naujas, 2020 metų gamybos, automatinis hematologinis analizatorius xxxxxxxxxx su integruotu ir su išoriniu brūkšninių kodų skaitytuvais. Analizatoriaus aprasymas psl Nr.1-2
1.2.	2	Kartu su prietaisu privaloma pateikti spausdintuvą ir nepertraukiamos srovės šaltinį ir, jei reikia, turi pateikti kompiuterį (kompiuterizuota darbo vieta). Tiekėjas neprivalo teikti popieriaus ir spausdintuvo kasečių spausdinimui, bet pateiktas spausdintuvas turi būti tokio modelio, kad būtų galima naudoti Perkančiosios organizacijos perkamas spausdintuvų kasetes (tinkamo spausdintuvo parinkimui pridedamas Perkančiosios organizacijos perkamų kasečių sąrašas, TS priedas).				Kartu su prietaisu pateikiamas spausdintuvas bei nepertraukiamas srovės šaltinis. / Analizatoriaus aprasymas psl Nr. 2
1.2.	3	Turi būti galimybė analizatorių jungti į HIS/LIS. Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis prijungti siūlomą įrangą prie įstaigoje naudojamos informacinės sistemos. LIS (laboratorijos informacinė sistema) yra sukurta Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Informatikos ir plėtros centro darbuotojų.				Analizatorius jungiasi į HIS/LIS. Tiekėjas savo lėšomis prijungs įrangą prie įstaigoje naudojamos informacinės sistemos. / Analizatoriaus aprasymas psl Nr. 3
1.2.	4	Mėginio tipas: veninis kraujas, kapiliarinis kraujas, likvoras.				Mėginio tipas: veninis kraujas, kapiliarinis kraujas, likvoras. / Analizatoriaus aprasymas psl Nr. 1,4
1.2.	5	Galimybė tirti atidarytus ir uždarytus mėgintuvėlius.				Galima atlikti tyrimus iš atidarytų ir uždarytų mėgintuvėlių. / Analizatoriaus aprasymas psl Nr. 5
1.2.	6	Prietaiso našumas: ne mažiau kaip 20 mėginių per valandą.				Prietaiso našumas: 110 mėginių per valandą (CBC+DIFF) arba 40 mėginių per valandą (kūno skysčių) / Analizatoriaus aprasymas psl Nr. 1
1.2.	7	Vidinės kokybės kontrolės rezultatai pateikiami skaičiais ir Levey-Jennings grafikais.				Vidinės kokybės kontrolės rezultatai pateikiami skaičiais ir Levey-Jennings grafikais. / Analizatoriaus aprasymas psl Nr. 6-8
1.2.	8	Leukocitų diferencijacijos rezultatai pateikiami ne tik absoliučiais skaičiais, bet ir nurodoma jų procentinė dalis.				Leukocitų diferenciacijos rezultatai pateikiami absoliučiais skaičiais bei nurodoma jų procentinė dalis. / Analizatoriaus aprasymas psl Nr. 1