Vertimas iš anglų kalbos

5256190805

Dantų restauravimo medžiaga dervos pagrindu

ESTELITE Σ QUICK                                                CE 0123

Prieš naudojimą, atidžiai perskaitykite šią informaciją.

· GAMINIO APRAŠYMAS IR BENDROJI INFORMACIJA

1) ESTELITE Σ QUICK yra šviesoje kietėjantis, rentgeno kontrastinis, submikroninis kompozitas, skirtas priekinių ir galinių dantų restauravimui, visoms ėduonies klasėms. ESTELITE Σ QUICK  sudėtyje yra 82% pagal svorį (71 % pagal tūrį) silicio oksido-cirkonio užpildo ir kompozito užpildo. Dėl didelės užpildo molekulinės masės sumažėja polimerizacinis susitraukimas. ESTELITE Σ QUICK sudėtyje esantis neorganinis užpildas yra sferinis submikroninis  užpildas (vidutinis užpildo dalelės dydis yra 0,2 μm, dalelės dydžiai svyruoja nuo 0,1 iki 0,3 μm), todėl užtikrinamas ilgalaikis blizgesys ir atsparumas nusidėvėjimui. Monomerinėje matricoje yra Bis-GMA ir trietileno glikolio dimetacrilato. 

2) ESTELITE Σ QUICK įdiegta radikali papildyta fotopolimerizacijos technologija (RAP). Polimerizacijos laikas su ESTELITE Σ QUICK gali sutrumpėti vienu trečdaliu, naudojant kietinimo šviesa prietaisus su bangos ilgio diapazonu nuo 400 iki 500 nm (aukščiausias taškas 470 nm), lyginant su tradiciniais dervos kompozitais. Lentelėje pateikiamas polimerizacijos laiko ir inkremento gylio santykis (INKREMENTO IR POLIMERIZACIJOS INDIKACIJOS).

3) RAP technologija sutrumpina darbo laiką su ESTELITE Σ QUICK.

4) ESTELITE Σ QUICK tiekiamas ŠVIRKŠTUOSE arba PLT.

· ATSPALVIS

A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, OA1, OA2, OA3, OPA2, BW (Bleach White), WE (White Enamel) ir CE (Clear Enamel/Incisal).

· Opaliniai atspalviai (OA1, OA2, OA3) turi būdingą nepermatomumo savybę, kuri suteikia galimybę blokuoti tamsias spalvas prasiskverbiančias pro ertmę (III klasės ir IV klasės restauracija). Opaliniai atspalviai taip pat naudojami dentino sluoksniui daugiaspalvio sluoksniavimo technologijoje. Atspalviai OA1, OA22 ir BW labai artimi pieniniams dantims. Tačiau jie nėra skirti dengti metalą ar tamsias dėmes, pavyzdžiui, tetraciklino pažeistas vietas.

· OPA2 skirtas dengti nedidelius patamsėjimus ar rekonstruoti rentgeno kontrastinius dantis (naudojant ploną sluoksnį prie liežuvio ertmės sienelės, III ir IV klasės).

· Dėl atspalvių pasirinkimo kreipkitės į vietos platintoją. 

· INDIKACIJOS

· Tiesioginis priekinių ir galinių dantų restauravimas, įskaitant okliuzinį paviršių ir visas ėduonies klases.

· Veneringas

· Diastemos uždarymas

· Porceliano/kompozito pataisos

· KONTRAINDIKACIJOS

ESTELITE Σ QUICK sudėtyje yra metakrilo monomerų. ESTELITE Σ QUICK NEGALI naudoti pacientai alergiški ar jautrūs metakrilui ir panašiems monomerams.

· ĮSPĖJIMAI

1) Naudoti ESTELITE Σ QUICK tik pagal indikacijose nurodytą paskirtį ir tik kaip nurodyta šiose instrukcijose.

2) ESTELITE Σ QUICK skirtas parduoti ir naudoti tik profesionalams. Negalima jo parduoti ir naudoti licencijų užsiimti odontologine veikla neturintiems asmenims. 

3) NENAUDOTI ESTELITE Σ QUICK, jei pakuotė pažeista. 

4) Jei ESTELITE Σ QUICK sukelia alergines reakcijas ar dirgina, nedelsiant nutraukti jo naudojimą. 

5) Naudojant ESTELITE Σ QUICK visada mūvėti pirštines (plastiko, vinilo ar latekso), kad būtų išvengta alerginių reakcijų, kurias gali sukelti metakrilo monomerai. Pastaba: kai kurios medžiagos gali prasiskverbti pro pirštines. Jei ESTELITE Σ QUICK patenka ant pirštinių, jas nuimkite ir išmeskite, o rankas nedelsiant kruopščiai plaukite vandeniu.

6)  Saugotis, kad ESTELITE Σ QUICK nepatektų į akis, gleivinę, ant odos ir rūbų.

· Jei ESTELITE Σ QUICK pateko į akis, kruopščiai plaukite jas vandeniu ir nedelsiant kreipkitės į akių gydytoją.

· Jei ESTELITE Σ QUICK pateko ant gleivinės, nedelsiant nuvalykite pažeistą vietą ir kruopščiai plaukite vandeniu po restauravimo.

· Jei ESTELITE Σ QUICK pateko ant odos ar rūbų, nedelsiant nuvalykite pažeistą vietą spirito tirpale pamirkytu tamponėliu.

· Po gydymo pacientas turi nedelsiant skalauti burną.

7) Nepraryti ir neįkvėpti ESTELITE Σ QUICK. Galimas stiprus poveikis žmogaus sveikatai.

8) Stengtis nepraryti ESTELITE Σ QUICK netyčia, nepalikti jo be priežiūros pacientams ir vaikams pasiekiamoje vietoje. 

9) Po naudojimo instrumentus valyti spirito tirpalu. 

10) Naudojant kietinimo šviesa prietaisus, dėvėti apsauginius akių skydelius ar akinius.

· UŽPILDO IR KIETINIMO INDIKACIJOS

Užtikrinkite, kad ESTELITE Σ QUICK kietinamas šviesa ekstraoraliai atliekamas prieš plombavimo procedūrą ir jo polimerizacijos trukmė atitinkama, kad ESTELITE Σ QUICK sukietėtų. Toliau lentelėje pateikiamas polimerizacijos laiko ir inkremento gylio santykis.

Polimerizacijos laiko ir inkremento gylio santykis

	Šviesos tipas
	Intensyvumas

(mW/cm2)
	Polimerizacijos trukmė (sek.)
	Inkremento gylis (mm)1)

	
	
	
	A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C1, C2, OA1, OA2, CE (Inc.), BW, WE
	A4, A5, B4, C3, OA3, OPA2

	Halogenas
	400
	10
	1,9
	1,6

	
	
	20
	2,2
	1,9

	
	600
	10
	2,0
	1,7

	
	
	20
	2,5
	2,0

	
	800
	5
	1,8
	1,6

	
	
	10
	2,2
	1,9

	LED
	260


	10
	1,7
	1,4

	
	
	20
	2,0
	1,7

	
	900
	5
	1,7
	1,5

	
	
	10
	2,0
	1,8

	Plasma Arc
	950
	3
	1,9
	1,5


1) Inkremento gylis buvo nustatytas pagal bandymų rezultatus, atliktus pagal ISO 4049:2000 7.10 dalį „Priemonės/gydymo gylis“.

· PASTABOS DĖL PLT NAUDOJIMO

1) PLT yra vienkartinio naudojimo. Nekeiskite PLT dangtelio ir/ar nenaudokite PLT antgalio dar kartą.

2) ESTELITE Σ QUICK tiekiamas be dalytuvo. Naudokite PLT ESTELITE Σ QUICK tinkantį dalytuvą. Tinkamo naudojimo ir dezinfekavimo nurodymai pateikiami gamintojo instrukcijose. 

3) Kompozitas naudojamas įprastoje kambario temperatūroje (18 - 30ºC). Jei medžiagos temperatūra žemesnė, ją gali būti sunku išspausti.

4) Spauskite medžiagą atsargiai, trumpais spustelėjimais, kad ji nustotų bėgti iškart atleidus. 

· LAIKYMAS

1) Laikyti ESTELITE Σ QUICK temperatūroje nuo 0 iki 25ºC.

2) VENGTI tiesioginių saulės spindulių ir karščio.

3) NENAUDOTI ESTELITE Σ QUICK pasibaigus galiojimo laikui, nurodytam ant švirkšto ar PLT pakuotės.

· ATLIEKŲ TVARKYMAS

Prieš išmetant ŠVIRKŠTĄ ar PLT ir šviesoje kietėjantį kompozitą, išspauskite ESTELITE Σ QUICK nepanaudotus likučius.

· KLINIKINĖS PROCEDŪROS

1. Valymas

Kruopščiai nuvalykite danties paviršių guminiu antgaliu ir pasta be fluorido, praskalaukite vandeniu. 

2. Atspalvio pasirinkimas

Pasirikite tinkamą ESTELITE Σ QUICK atspalvį prieš dedant gumines apsaugas, naudodami prie ESTELITE Σ QUICK pridedamą atspalvių paletę.

· Parinkite atspalvį per 5 minutes. Išdžiuvę dantys yra šviesesni nei šlapi. 

· Šviesumas (spalvos reikšmė) yra svarbiausias pasirenkant atspalvį. 

· Jei abejojate, pasirinkite šviesesnį atspalvį (didesnė reikšmė). 

· Jei dantys balinti, parinkite atspalvį praėjus dviem savaitėm po balinimo procedūros. Balinti dantys gali šiek tiek patamsėti.

3. Izoliacija

Kad dantis nebūtų užterštas, tinkamiausia naudoti gumines užtvaras.

4. Ertmės paruošimas

Paruoškite ertmę ir praskalaukite vandeniu. Pridėkite facetus prie priekių dantų paruošimo emalio ribų (III, IV, V klasės) bei galinių dantų paruošimo ribų (I ir II klasės). Jie padeda panaikinti ribas tarp ertmės kraštų ir restauruotos dalies, ir pasiekiamas geresnis estetinis bei atsparumo rezultatas.

· Gaubtas (banguotas) facetas reikalingas priklausomai nuo pageidaujamo estetinio ir atsparumo rezultato.

· Jei atliekami porceliano/kompozito taisymo darbai, paviršius turi būti pašiaušiamas grąžtu ar deimanto antgaliu, kad būtu geresnis jo lipnumas/sukibimas. Išvalykite fosforo rūgšties tirpalu; kruopščiai praskalaukite vandeniu; išdžiovinkite pučiamu oru ir uždėkite silano rišamąją medžiagą (pvz., Tokuso Ceramic Primer) vadovaudamiesi gamintojo nurodymais. 

5. Pulpos apsauga

Stiklo jonomero pamušalas ar kalcio hidroksidas turėtų būti naudojami, jei ertmė yra arti nuo pulpos. Pulpos apsaugai NENAUDOKITE MEDŽIAGŲ EUGENOLIO PAGRINDU, šios medžiagos slopina cemento ir/ar ESTELITE Σ QUICK kietėjimą.

6. Bondingo sistema

Naudokite šviesoje kietėjančią bondingo sistemą pagal gamintojo nurodymus. Rekomenduojame naudoti TOKUYAMA BOND FORCE – vienakomponentį, savaime pasikoreguojantį, šviesoje kietėjantį adhesyvą.

· Nenaudokite savaime kietėjančios bondingo sistemos. Patariame naudoti šviesoje kietėjančias bondingo sistemas su ESTELITE Σ QUICK, nes kito tipo bondingo sistemos (savaime kietėjančios ar dvigubo kietėjimo) negali užtikrinti veiksmingo sukibimo, naudojant jas su šviesoje kietėjančiomis kompozitinėmis dervomis. Jei norite naudoti savaime kietėjančias ar dvigubo kietėjimo bondingo sistemas, įsitikinkite, ar tokios sistemos suderinamos ir tinka naudoti su šviesoje kietėjančiomis kompozitinėmis dervomis. 

7. Paskirstymas

7-1. PLT

Žr. PASTABOS DĖL PLT NAUDOJIMO.

· Įstatykite PLT į tinkamą jam dalytuvą.

· Nuimkite PLT dangtelį.

· Spauskite pastą tiesiai į ertmę arba ant maišymo lentelės.

7-2. ŠVIRKŠTAS

Nuimkite švirkšto galvutę. Išspauskite pastos ant maišymo lentelės sukdami pagal laikrodžio rodyklę. Iškart uždenkite švirkštą.

· Nespauskite švirkšto stipriai tik išėmę jį iš šaldytuvo.

8. Pildymas ir kontūravimas

Užpildykite ertmę su prieaugiu (inkrementu). Inkrementai neturi viršyti nurodyto gylio (žr. lentelę).

· NEMAIŠYKITE ESTELITE Σ QUICK su kitų gamintojų dervos kompozitais ar kitų atspalvių ESTELITE Σ QUICK.

9. Kietinimas

Kietinkite šviesa kiekvieną inkrementą mažiausiai tiek, kiek nurodyta lentelėje, laikydami kietinimo šviesos šaltinį 2 mm atstumu nuo inkremento. 

· Jei ant kaitinamo kompozito bus dedamas kito gamintojo dervos kompozitas, vadovaukitos to gamintojo nurodymais.

10. Apdaila

Pataisykite restauruojamo danties formą ir nušveiskite jį. Apdailai naudokite smulkius deimantinius šlifavimo antgalius. Norint panaikinti ribą tarp kompozito ir natūralaus danties, lėtai prasukite 12 dantukų karbido grąžtu išilgai ribų, be vandens. Arti esantiems paviršiams šlifuoti naudokite metalines ar vinilo juosteles. Poliravimui naudokite guminius antgalius ar tinkama poliravimo priemones, pavyzdžiui, PoGo™ (DENTSPLY/Caulk), Sof-Lex™ (3 M ESPE), Identoflex® HiLuster Dia Polishers (Kerr) arba D-FINE™ Hybrid Diamond (COSMEDENT, Inc.).

*PoGo, Sof-Lex, identoflex ir D-FINE nėra registruoti Tokuyama Dental Corporation prekių ženklai.  

SVARBU: ESTELITE Σ QUICK gamintojas neatsako už žalą ar sužalojimus, atsiradusius dėl netinkamo gaminio naudojimo. Vartotojas asmeniškai atsako už tai, kad gaminys būtų naudojamas pagal numatytą paskirtį. 

ESTELITE Σ QUICK specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo. Pasikeitus specifikacijoms, keičiamos ir naudojimo instrukcijos.

