## technine spec.
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2022 m. d. Nr.
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
7 | PRIEMONĖS INTRAOSALINĖS PRIEIGOS:
7.1 | Intraosalinė šaudyklė | 1.Integruotas ličio jonų akumuliatorius. 2. Galimas gręžimų skaičius ne mažiau nei 500 kartų. 3. Šviesinė indikacija parodanti akumuliatoriaus išsikrovimą. 4. Svoris ne daugiau 500 gr. 5. Kompaktiškas ir tvirtas dėklas. 6. Garantija ne mažiau 24 mėn.
7.2 | Intraosalinių adatų rinkinys | 1. Pagamintos iš nerūdijančio plieno. 2. Adatos storis ne daugiau kaip 1,8 mm. 3. Adatos dviejų skirtingų ilgių. 4. Adatos turi būti su gylio žymenimis. 5. Sudėtyje nėra latekso. 6. Būtinas adatos stabilizatorius prie paciento kūno. 7. Rinkinį sudaro: adata, infuzijos jungtis, apsauga panaudotai adatai, adatos stabilizavimo tvarstis. 8. Adatos steriliai įpakuotos. Pakuotėje ne mažiau 5 vnt. adatų.
7.2.1 | 25 mm adata su stabilizatoriumi | Būtina
7.2.2 | 45 mm adata su stabilizatoriumi | Būtina
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų direktyvos 2017/745/EEB nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Skirgesa“
direktorius |  | direktorius
Sigitas Dzekunskas |  | Skirmantas Akelis