## specifikacija
VšĮ VUL Santaros klinikos
Vienkartinių medicinos pagalbos priemonių pediatrijai ir kitų priemonių pirkimas
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES 2017/745 ar lygiaverčio reglamento reikalavimus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis. | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. | PVM dydis | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Bendra (maksimali) suma Eur be PVM
Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Pediatrinės teleskopinės vinys | Konstrukcija sudaryta iš dviejų komponentų kanuliuoto implanto. Dalys tarpusavyje fiksuojamos suneriant jas viena į kitą teleskopo principu. Šis techninis sprendimas leidžia implantui „augti“ kartu su kaulu. Proksimalinėje dalyje implantas kaule fiksuojamas sriegiu, distalinėje dalyje galimi trys fiksavimo tipai: ilgas sriegis, trumpas sriegis, besriegė fiksacija, su skylute Kirschner vielai perverti. Vinies diametras 3.2- 6.4 mm (ne mažiau 4 dydžių). | vnt | 30
Bendra pradinė (maksimali) vertė 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM
2. | Titaninės kabutės | Kabutės su apsauga nuo dislokacijos. Distalinė dalis dviguba "rombo" formos - kompresuojanti. Su išorinėmis įkirtomis abiejose kojytėse. Kojytės vienodo ilgio. Pagamintos iš titano. Galimybė užsakant pasirinkti: | vnt | 140
plotis 11mm ilgis 13mm; plotis 11mm ilgis 14mm; plotis 11mm ilgis 15mm; plotis 11mm ilgis 16mm; plotis 11mm ilgis 17mm; plotis 12mm ilgis 13mm; plotis 12mm ilgis 14mm; plotis 12mm ilgis 15mm; plotis 12mm ilgis 16mm; plotis 12mm ilgis 17mm; plotis 13mm ilgis 13mm; plotis 13mm ilgis 14mm; plotis 13mm ilgis 15mm; plotis 13mm ilgis 16mm; plotis 13mm ilgis 17mm; plotis 15mm ilgis 12mm;plotis 20mm ilgis 20mm;
Bendra pradinė (maksimali) vertė 2-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 2-ai pirkimo daliai EUR su PVM
3. | Testas Helycobacter pylori ureazės fermento nustatymui | Vienkartinis, sterilus testas skirtas Helycobacter pylori infekcijos diagnozei, skrandžio opos diagnostikai. Testo tipas - gelinis, užsandarintas plastiko plokštelėje. Rezultatai gaunami per 5 - 20 min. CE sertifikatas. Testo patikimumas: jautrumas ne mažiau 98,0 %, specifiškumas ne mažiau 97,0 %. | vnt | 1200
Bendra pradinė (maksimali) vertė 3-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 3-ai pirkimo daliai EUR su PVM
4. | Stiklo ampulių laužimo/pjovimo įrankis | Įrankis turi būti tinkamas įvairaus dydžio stiklo ampulių kaklelio saugiam nupjovimui bei nulaužimui prieš injekcinio vaisto vartojimą. Ergonomiškas, galimybė sterilizuoti , atsparus dezinfekcinių medžiagų poveikiui ir korozijai. | vnt. | 600 |  | 21
Bendra pradinė (maksimali) vertė 4-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 4-ai pirkimo daliai EUR su PVM
5. | Nosies kaniulės silikoninės CPAP terapijai (Benvenister tipo) S | Sterilios; pagamintos iš permatomo silikono; Be konektoriaus; Su pamušalu; | vnt | 100
Šonuose skylutės kaniulių tvirtinimui prie galvos; Tinka prie Benvenister tipo vožtuvo; Įpakuota po 1vnt.
Dydis S
Bendra pradinė (maksimali) vertė 5-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 5-ai pirkimo daliai EUR su PVM
6. | Nosies kaniulės silikoninės CPAP terapijai (Benvenister tipo) M | Sterilios; pagamintos iš permatomo silikono; Be konektoriaus; Su pamušalu; Šonuose skylutės kaniulių tvirtinimui prie galvos; Tinka prie Benvenister tipo vožtuvo; Įpakuota po 1vnt. Dydis M | vnt | 100
Bendra pradinė (maksimali) vertė 6-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 6-ai pirkimo daliai EUR su PVM
7. | Nosies kaniulės silikoninės CPAP terapijai (Benvenister tipo) L | Sterilios; pagamintos iš permatomo silikono, Be konektoriaus; Su pamušalu;Šonuose skylutės kaniulių tvirtinimui prie galvos; Tinka prie Benvenister tipo vožtuvo; Įpakuota po 1vnt. Dydis L | vnt | 100
Bendra pradinė (maksimali) vertė 7-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 7-ai pirkimo daliai EUR su PVM
8. | Vienkartinis rektalinis daviklis | Daviklis vienkartinis, tinkamas prijungti prie Tecotherm Neo vaikų viso kūno terapinės hipotermijos sistemos. Skirtas matuoti naujagimių ir kūdikių temperatūrą išeinamojoje angoje. Turi būti suderinamas su YSI400 elektroniniais termometrais. Temperatūros matavimo diapazonas 25°C-45°C, matavimo tikslumas ±0,1°C. Daviklio storis- 3 mm ± 5%, ilgis-0,9 m ± 5%. Be latekso, sterilus. | vnt | 100
Bendra pradinė (maksimali) vertė 8-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 8-ai pirkimo daliai EUR su PVM
9. | Sistema tiesioginiam arteriniam ir veniniam spaudimui matuoti | 844-26 tipo sistema invaziniam monitoravimui. Visos linijos dalys vienkartinės ir sterilios. Tinkamos naudoti su IAKS matavimo davikliu SP844. Visos linijų dalys be latekso. Tvirtinimo elementas davikliui SP844. Minimali skysčių tėkmė linijoje 3ml/val. Linijų kietumo laipsnis pagal shore skalę ≥ 90. Trijų padėčių kranelių sistemoje ≥ 2 vnt. Komplektuojama su specialia membrana davikliui SP844 ≥ 1 vnt. | vnt. | 600
Bendra pradinė (maksimali) vertė 9-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 9-ai pirkimo daliai EUR su PVM
10. | Priemonės infuziniams tirpalams ruošti (skirtos dirbti su automatine infuzinių tirpalų ruošimo mašina MediMix mini) ir juos tiekti ligoniui:
10.1. | Sistema, skirta infuzinių tirpalų maišymui iš kelių konteinerių į vieną | Sistema be DEHP minkštiklio ir latekso, sterili; visos jungtys Luer – Lock su apsauginiais kamšteliais; Sudedamos dalys: ne mažiau 4 žarnelės su atskirais skirtingų spalvų spaustukais žarnelėms užspausti, jungtis, jungianti 4 atšakas į vieną su vienos krypties vožtuvu, 50 ml švirkštas; Sistemos užpildymo tūris ne didesnis kaip 20 ml. | vnt | 600
10.2. | Šviesai nelaidi j ungtis tarp infuzinio maišo ir perfuzoriaus švirkšto reguliuojama automatiniais atbulinės eigos vožtuvais | Šviesai nelaidi jungtis tarp infuzinio maišo ir perfuzoriaus švirkšto reguliuojama automatiniais atbulinės eigos vožtuvais, skirta sujungti paciento talpos indą infuzinį maišą su perfuzoriaus švirkštu. Žarnelė šviesai nelaidi, geltonos spalvos, turinti išliekamąjį skaidrumą, kad būtų matomas galimas oro burbuliukų susidarymas. Užspaudėjas, Luer Jungtys male ir female, apsauginiai kamštukai. Galima naudoti ne mažiau 72 val. | vnt | 1500
10.3. | Šviesai nelaidi, žalios spalvos mažos talpos 1,0 ml / 150 cm prailginimo linija skirta ilgalaikei naujagimių infuzijai lašinti su švirkštinėmis pompomis. | Šviesai nelaidi, žalios spalvos, mažos talpos prailginimo linija skirta ilgalaikei medikamentų intraveninei infuzijai lašinti su švirkštinėmis pompomis. Žarnelės talpa 1ml ilgis 150 cm. Gaminyje nėra PVC ir latekso. Žarnelė pagaminta iš PU/ poliuretano minkšta, elastinga. Žalia spalva leidžia atskirti įvairių medikamentų naudojimą, (kaip pavz. antibiotikų). Šviesai nepralaidi žarnelė su skaidrumu, leidžiančiu matyti infuzijos tekėjimą ir oro burbuliukų susidarymą. Užspaudėjas. Luer male ir female antgaliai. Male tipo jungties antgalis su sriegine veržle, Apsauginiai kamštukai.Galima naudoti ne mažiau 96 val. | vnt | 900
10.4. | Šviesai nelaidi, žalios spalvos mažos talpos 1,0 ml / 150 cm prailginimo linija skirta ilgalaikei naujagimių infuzijai lašinti su švirkštinėmis pompomis. | Šviesai nelaidi, mėlynos spalvos, mažos talpos prailginimo linija skirta ilgalaikei medikamentų intraveninei infuzijai lašinti su švirkštinėmis pompomis. Žarnelės talpa 1,0 ml ilgis 150 cm. Gaminyje nėra PVC ir latekso. Žarnelė pagaminta iš PU/ poliuretano, minkšta, elastinga. Mėlyna spalva leidžia atskirti įvairių medikamentų naudojimą, (kaip pavz. seditatyvinius vaistus). Šviesai nepralaidi žarnelė su skaidrumu, leidžiančiu matyti infuzijos tekėjimą ir oro burbuliukų susidarymą. Užspaudėjas. Luer male ir female antgaliai. Male tipo jungties antgalis su sriegine veržle, Apsauginiai kamštukai. Galima naudoti ne mažiau 96 val. | vnt | 900
Bendra pradinė (maksimali) vertė 10-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 10-ai pirkimo daliai EUR su PVM
11. | Elektrodas duomenų registracijai prie Urostym (Laborie) aparato. | Vaikiškas elektrodas su elektrai laidžiu lipniu geliu ir laidu bei antgaliu tinkančiu Urostym (Laborie) aparatui. | vnt. | 3000
Bendra pradinė (maksimali) vertė 11-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 11-ai pirkimo daliai EUR su PVM
12. | Stimuliacijos elektrodas prie Urostym (Laborie) aparato. | Priklijuojama prie odos plokštelė 5x5 cm ± 0,1 cm su 30-50 cm laidu ir kištuku, tinkančiu Urostym (Laborie) aparato stimuliaciniam laidui. | vnt | 300
Bendra pradinė (maksimali) vertė 12-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 12-ai pirkimo daliai EUR su PVM
13. | Tracheostominis filtras HME naujagimiams | Skirtas naudoti savarankiškai kvėpuojančiam pacientui ir taikant DPV ventiliaciją. | vnt | 120
Vidinis filtro įdėklas impregnuotas Kalcio chloridu ir chlorheksidinu; Sudėtyje neturi latekso ir DEHP; Su 15 mm Female jungtimi; Svoris ≤ 2g, ilgis 30mm ±2mm, tūris 12ml, pasipriešinimas 15 L/min: 1,1 cm H2O.
Bendra pradinė (maksimali) vertė 13-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 13-ai pirkimo daliai EUR su PVM
14. | Klasikinė laringinė kaukė | Sterili, vienkartinė, supakuota po 1vnt. Be latekso komponentų. Distalinės dalies forma turi būti klasikinė Braino. Kvėpavimo vamzdelis permatomas, optimaliai minkštas ir lankstus, kad lengvai prisitaikytų prie anatominių formų. Vamzdelis, skirtas distalinei daliai išpūsti, turi būti integruotas į kvėpavimo vamzdelio sienelę. Vožtuvas ir distalinės dalies išpūtimą rodantis balionas turi būti atokiau nuo vamzdelio konektoriaus. Vartotojui reikalinga informacija turi būti matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje. Tvirtas prigludęs įpakavimas (kad būtų apsaugota laringinė kaukė ir palaikoma optimali kvėpavimo vamzdelio forma). Galimybė užsakant pasirinkti dydį: 1 (pacientams iki 5 kg) ; 1,5 (5-10 kg pacientams) ; 2 (10 - 20 kg pacientams ); 2,5 (20- 30 kg); 3 (30- 50 kg); 4 (50- 70 kg); 5 (virš 70 kg svorio paciemtams) | vnt | 3000
Bendra pradinė (maksimali) vertė 14-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 14-ai pirkimo daliai EUR su PVM
15. | Kvėpuojamasis kontūras naujagimių Benveniste tipo CPAP sistemai su vandens rezervuaru | Vienkartinis kontūras su viengubu kaitinimo spiraliniu laidu, vid.diametras 12-13 mm, išor.diametras 13-14 mm, įkvėpimo šildomos atšakos ilgis 105 – 110 cm., prailginimo atšakos nuo šildomo kontūro ilgis 30 -35 cm, drėkinamo vamzdelio su anga ilgis 65-70 cm, jungtys abiejuose galuose vid.diametras 22 mm; Slėgio žarnelės ilgis 175-180 cm, vid.diametras 3 mm, išor.diametras 5 mm; jungties išor.diam.0,6-0,7 mm (jungianti žarnelę su Benveniste vožtuvu); jungties išor.diam.15 mm; komplektuojama papild.jungčių; vandens surinkėjas su automatiškai užsidarančiu vožtuvu; automatiškai prisipildantis vandens rezervuaras su įmontuota vandens paėmimo žarnele su plastikine adata (ilgis 50 cm), su 2-iem jungtim išor.diam. 22 mm; rezervuaro tūris 280 ml, rezervuaro kameros pagrindas pagamintas iš aliuminio; turi atitikti reikalavimus dėl saugumo ir suderinamumo su Fisher& Paykel drėkintuvais. | vnt | 600
Bendra pradinė (maksimali) vertė 15-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 15-ai pirkimo daliai EUR su PVM
16. | Aukštos tėkmės kaniulių kvėpavimo kontūro rinkinys | Skirtos aukštos tėkmės nosies kaniulėms. Kontūras vienos atšakos su dviguba sienele. Pagamintas iš didelio tankio polietileno. Kontūro ilgis 175cm. Kaitinamas vidiniu dvigubu spiraliniu laidu(tefloninis- PTFE). Kontūro sudėtyje nėra latekso, PVC, DEHP, DBP, BBP. Maksimalus tėkmės greitis 0,5-25 l/min. Rinkinyje: slėgio kolektorius iki 40cm H2O, pagamintas iš polipropileno; vandens rezervuaras su automatiniu vandens paėmimu, su apsaugine plūde. Rinkinys naudojamas vienam pacientui > 7 dienas. Techniškai suderintas su Fisher & Paykel aukštos tėkmės Optiflow kaniulėmis naujagimiams ir drėkintuvu MR850, pateikti gamintojo atitikimo deklaraciją. | vnt | 300
Bendra pradinė (maksimali) vertė 16-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 16-ai pirkimo daliai EUR su PVM
17. | Saugūs pediatriniai lancetai kapiliarinio kraujo paėmimui | Saugūs pediatriniai lancetai kapiliarinio kraujo paėmimui; Peiliukas - 1,5 mm; dūrio gylis - 2,0 mm Automatinis (aktyvuojamas paspaudžiant kepurėlę). Vienos metalinės spyruoklės dėka aktyvuotas lancetas duria ir veikiamas kitos spyruoklės po pradūrimo grįžta atgal paslėpdamas infekuotą lancetą korpuse. Sterilus. Lanceto korpusas patogus nuimti, neįmanoma panaudoti nenuėmus apsauginio dangtelio bei panaudoti antrą kartą. | vnt | 6000
Bendra pradinė (maksimali) vertė 17-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 17-ai pirkimo daliai EUR su PVM
18. | Smegenų skysčio išorinio drenavimo sistema su ventrikuliniu kateteriu | Smegenų skysčio išorinio drenažo sistema su laikikliu tvirtinti prie stovo bei virvele papildomam tvirtinimui. Kamera ne mažiau 100 ml talpos, su antirefliuksiniu vožtuvu ir su anga orui, turinčia antimikrobinį filtrą bei skėčio tipo vožtuvą. Nuimamas maišelis 700 ml (± 10 ml) talpos, sugraduotas kas 50 ml (±1 ml). Sistemos slėgio skalė sugraduota centimetrais vandens ir milimetrais gyvsidabrio stulpelio. Skalės diapazonas ne mažiau 30 cm vandens stulpelio, įskaitant neigiamas reikšmes. Sistemos paciento dalis ne mažiau 162 cm ilgio. Sistema turi Y tipo konektorių su išėjimu smegenų skysčiui paimti ar vaistams suleisti, ne mažiau tris keturių padėčių kranelius, lizdą kalibravimo prietaisui. Ventrikulinis kateteris vientisu uždaru galu, ne mažiau 35 cm ilgio, su stiletu, lenktu trokaru, Luer tipo konektoriumi. Išorinio drenažo sistemos kalibravimo prietaisas daugkartinio naudojimo. Padėtis grindų atžvilgiu kontroliuojama “gulsčiuko” principu, padėtis paciento atžvilgiu kontroliuojama lazerio spinduliu. Lazeris medicininis, 3A klasės. | vnt | 20
Bendra pradinė (maksimali) vertė 18-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 18-ai pirkimo daliai EUR su PVM
19. | Smegenų skysčio išorinio drenavimo sistema su liumbaliniu kateteriu | Smegenų skysčio išorinio drenažo sistema. Su laikikliu tvirtinti prie stovo bei virvele papildomam tvirtinimui. Kamera ne mažiau 100 ml talpos, su antirefliuksiniu vožtuvu ir su anga orui, turinčia antimikrobinį filtrą bei skėčio tipo vožtuvą. Nuimamas maišelis 700 ml (± 10 ml) talpos, sugraduotas kas 50 ml (±1 ml). Sistemos slėgio skalė sugraduota centimetrais vandens ir milimetrais gyvsidabrio stulpelio. Skalės diapazonas ne mažiau 30 cm vandens stulpelio, įskaitant neigiamas reikšmes. Sistemos paciento dalis ne mažiau 162 cm ilgio. Sistema turi Y tipo konektorių su išėjimu smegenų skysčiui paimti ar vaistams suleisti, ne mažiau tris keturių padėčių kranelius, lizdą kalibravimo prietaisui. Liumbalinis kateteris, ne mažiau 45 cm ilgio, su 14G Tuohy, Huber tipo galu adata, viela –pravedėju, fiksatoriumi-laikikliu kateteriui, Luer tipo konektoriumi su integruotu kaiščiu. Išorinio drenažo sistemos kalibravimo prietaisas daugkartinio naudojimo. Padėtis grindų atžvilgiu kontroliuojama “gulsčiuko” principu, padėtis paciento atžvilgiu kontroliuojama lazerio spinduliu. Lazeris medicininis, 3A klasės. | vnt | 20
Bendra pradinė (maksimali) vertė 19-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 19-ai pirkimo daliai EUR su PVM
20. | Fiksuoto ir keičiamo pralaidumo ventrikuloperitoninio šuntavimo sistema naujagimiams, kūdikiams ir vaikams:
20.1. | Programuojamas ventrikuliperitoninio šuntavimo rinkinys su rezervuaru | Vožtuvas – programuojamas. Vožtuvo vidutinį praleidžiamąjį slėgį galima išoriškai keisti kas 1 cm H2O ( ne mažiau 18 pozicijų). Elektromagnetinis vožtuvo slėgio reguliavimas. Vožtuvas su integruotu rezervuaru kietu pagrindu, tinkamu daugkartinėms punkcijoms ir su viduje integruotu (bet ne atskirai prijungiamu) antisifoninės tėkmės kontrolės įrenginiu. Vožtuvas be metalinių detalių išorėje. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥14 cm, su įvedikliu. Peritoninis kateteris ≥ 120 cm. Kateterio vidinis diametras 1,2 ± 0,2 mm. Kateterio išorinis diametras 2,5 ± 0,3 mm. | vnt | 8
20.2. | Programuojamas ventrikuliperitoninio šuntavimo rinkinys be rezervuaro | Vožtuvas – programuojamas. Vožtuvo vidutinį praleidžiamąjį slėgį galima išoriškai keisti kas 1 cm H2O ( ne mažiau 18 pozicijų). Elektromagnetinis vožtuvo slėgio reguliavimas. Vožtuvas mažas, precizinis, be metalinių detalių išorėje. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥14 cm, su įvedėju. Peritoninis kateteris ≥ 120 cm. Kateterio vidinis diametras 1,2 ± 0,2 mm. Kateterio išorinis diametras 2,5 ± 0,3 mm. | vnt | 8
20.3. | Ventrikulioperitoninio šuntavimo rinkinys be antisifoninio įrenginio | Sudarytas iš vožtuvo, ventrikulinio kateterio su deflektoriumi ir peritoninio kateterio. Vožtuvas mažas plokščias ar aptakios cilindro formos be tvirtinio detalių šonuose su integruotu mažu rezervuaru kietu pagrindu pralaidžiu viena kryptimi. Vožtuvas be metalinių detalių išorėje. Sistemoje ≥ 3 praleidžiamojo slėgio lygių vožtuvai, užsakant pasirenkamas pageidaujamo slėgio lygio vožtuvas. Atskiras plonas ventrikulinis kateteris su įvedėju ≥ 14 cm, išorinis diametras ≤ 2,7 mm. Plonas peritoninis kateteris ≥ 120 cm, išorinis diametras ≤ 2,2 mm. | vnt | 8
20.4. | Ventrikulinio ir peritoninio kateterio rinkinys su antibakterine impregnacija | Sudarytas iš ventrikulinio ir peritoninio kateterio. Kateteriai impregnuoti dviem linkozamidų ir rifampicinų grupės antibiotikais. Antibiotikų difuzijos laikas į likvorą ≥ 4 sav. Ventrikulinis kateteris ≥ 14 cm, su įvedėju. Peritoninis kateteris ≥ 90 cm. Kateterio vidinis diametras 1,2 ± 0,2 mm. Kateterio išorinis diametras 2,5 ± 0,3 mm. | vnt | 8
Bendra pradinė (maksimali) vertė 20-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 20-ai pirkimo daliai EUR su PVM
21. | Oksiduota regeneruota celiuliozė kraujavimo stabdymui | Hemostatinė medžiaga. Sterilus, megzto audinio gaminys, pagamintas iš oksiduotos regeneruotos celiuliozės. Kraujavimo stabdymo mechanizmas fizikinis - ypatingai žemas pH; bakteriocidinis vietinis poveikis prieš Gram teigiamus ir Gram neigiamus mikroorganizmus, įskaitant aerobus bei anaerobus; hemostatikas, pritaikytas vietiškai, prilimpa prie audinių, nemigruoja, efektyviai sustabdo kraujavimą; produkto saugojimas 15-30 laips. C temperatūroje. Rezorbuojasi per 7-14 dienų. Tinklo tipo ( retas ) turi būti ypatingai lygaus audimo, be atplaišų matomų per mikroskopą. Pakuotėje ne daugiau kaip po 10 vnt. Dydis 4,5-5,5cm. x 7,0-8,0cm. | vnt | 200
Bendra pradinė (maksimali) vertė 21-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 21-ai pirkimo daliai EUR su PVM
22. | Europinio standarto alergenų rinkinys | Alergenų rinkinys, naudojamas atliekant odos lopo testus. Ne mažiau 28 skirtingų alergenų. Potassium dichromate; 4-phenylenediamine base;Thiuram mix; Neomycin sulfate; Cobalt (II) chlorade hexahydrate; Benzocaine; Nickelsulfate hexahydrate; Clioquinol; Coloplionium; Paraben mix; N-Isopropyl-N-phenyl-4-phenylenediamine; Wool alcohols; Mercapto mix; Epoxy resin; Balsam Peru; 4-tert-Butylphenolformaldehyde resin; Mercaptobenzothiazole; Formaldehyde; Fragrance mix; Sesquiterpene lacone mix; Quatemium 15; Primin; Cl+Me-isothiazolinone; Budesonide; Tixocortol 21 pivalate; Methyldibromoglutaronitrile.- Lyral | rink | 4
Bendra pradinė (maksimali) vertė 22-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 22-ai pirkimo daliai EUR su PVM
23. | Odos lopo testų juostelės | 1. Juostelėje po 10 kamerų. 2. Kameros forma-kvadratas. 3. Kameros matmenys: 9 x 9 mm (81 mm2). 4. Kameros tūris: 65 µI. 5. Atstumas tarp kamerų - horizontaliai 12 mm - vertikaliai 20 mm 6. Juostelės matmenys: 142 x 68 mm. 7. Testų juostelės pagamintos iš aukštos kokybės polietileno ar lygiavertės medžiagos be priedų su filtrinio popieriaus kameromis. Pakuotėje po 100 juostelių. | pak | 10
Bendra pradinė (maksimali) vertė 23-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 23-ai pirkimo daliai EUR su PVM
24. | Vienkartinės kameros odos lopo mėginiams (po 10 kamerų vienoje juostelėje) | Priemonė skirta odos lopo testams atlikti.2. Juostelės klijuojamos pacientams ant odos.3. Juostelėje yra 10 kamerų (2x5).4. Kameros forma:apskritimas.5. Kameros vidinis diametras : 8 mm +-1mm.6. Kameros plotas: 50mm2, +- 1mm.7. Kameros tūris: ne mažiau 20ul.8. Testų juostelės pagamintos iš hipoalergiškos medžiagos.9. Juostelių kameros pagamintos iš aliuminio.10. Specialus, kameros dydžio filtrinis popierius skystiems haptenams.11. Kiekis pakuotėje: 100 vnt. | pak | 20
Bendra pradinė (maksimali) vertė 24-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 24-ai pirkimo daliai EUR su PVM
25. | Rinkinys trumpalaikio CV kateterio hemodializei įvedimui13,5 Fr | Įvedimo ilgiai: tiesiam kateteriui 15cm, 20 cm ir 24 cm; lenktam kateteriui – 12,5 cm, 15 cm ir 20 cm. Kraujo tėkmei esant 250mm/Hg: pratekamumas kateteriui ne mažiau kaip 400 ml/min. Pagamintas iš poliuretano. Kanalų spaustukai skirtingų spalvų, su pažymėtais kanalų tūriais. Rinkinio sudėtis: kateteris, styga, punkcinė adata, pravedėjas, dilatatorius, 2 injekcijų kamšteliai. | vnt | 20
Bendra pradinė (maksimali) vertė 25-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 25-ai pirkimo daliai EUR su PVM
26. | Rinkinys trumpalaikio CV kateterio hemodializei įvedimui12 Fr | Įvedimo ilgiai: tiesiam kateteriui 15cm, 20 cm ir 24 cm; lenktam kateteriui – 12,5 cm, 15 cm ir 20 cm. Kraujo tėkmei esant 250mm/Hg: pratekamumas kateteriui ne mažiau kaip 300 ml/min. Pagamintas iš poliuretano. Kanalų spaustukai skirtingų spalvų, su pažymėtais kanalų tūriais. Rinkinio sudėtis: kateteris, styga, punkcinė adata, pravedėjas, dilatatorius, 2 injekcijų kamšteliai. | vnt | 20
Bendra pradinė (maksimali) vertė 26-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 26-ai pirkimo daliai EUR su PVM
27. | Vaikiška hemodializės kraujo magistralė. Arterinė/veninė magistralė (komplektas A+V) Dializės aparatams: Baxter Tina; Fresenius | Su arterinio ir veninio spaudimo matavimo atšakomis, variklio segmento diametras 6,4 mm, variklio segmento ilgis 350 mm, arterinės su heparinizacijos atšakomis, su skysčio surinkimo maišu (tūris 2 litrai), arterinis su oro gaudikliu, sterilizacija Beta spinduliais, pediatrinė magistralė tinka 4008 aparatui. | vnt | 300
Bendra pradinė (maksimali) vertė 27-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 27-ai pirkimo daliai EUR su PVM
28. | Dializatorius: Paviršiaus plotas 1,8-1,9 m² | Dializatorius: Paviršiaus plotas 1,8m². Pilnai sintetinė polisulfoninė membrana. Sterilizacija - garais. Mažo pralaidumo. UK koefic. ml/h mmHg 14. Klirensai, kai dializato tėkmė Q - 500ml/min ir kraujo tėkmė Q - 200ml/min: urea 193; kreatininas 181; fosfatai 170 | vnt | 20
Bendra pradinė (maksimali) vertė 28-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 28-ai pirkimo daliai EUR su PVM
29. | Peritoninės dializės sistema, naujagimiams ir kūdikiams | Peritoninės dializės sistema PD Paed Plus tipo naujagimiams ir kūdikiams su dviem 200 ml talpos dializuojamojo skysčio tūrio matavimo kamerom. Priemonės yra vienkartinės, sterilios, apirogeniškos. Magistralės ir maišeliai hermetiški, pagaminti iš elastingos ir permatomos medžiagos, du prijungimai dializuojamam tirpalui. | vnt. | 60
Bendra pradinė (maksimali) vertė 29-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 29-ai pirkimo daliai EUR su PVM
30. | Kateterio adapteris peritoninės dializės sistemai | Vienkartinis, sterilus, apirogeniškas adapteris, tinkantis peritoninės dializės sitemai PD Paed Plus ir jungiamas tada, kai nenaudojamas kateterio prailgintojas. | vnt | 30
Bendra pradinė (maksimali) vertė 30-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 30-ai pirkimo daliai EUR su PVM
31. | Peritoninės dializės kateterio adapteris | Vienkartinis, sterilus, apirogeniškas adapteris, tinkantis peritoninės dializės sitemai PD Paed Plus ir jungiamas tada, kai nenaudojamas kateterio prailgintojas. | vnt | 30
Bendra pradinė (maksimali) vertė 31-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 31-ai pirkimo daliai EUR su PVM
32. | Drenažo maišas peritoninės dializės sistemai | Vienkartinis, sterilus, apirogeniškas, elastingas drenažo maišelis, tinkantis PD Paed Plus sistemai. | vnt | 30
Bendra pradinė (maksimali) vertė 32-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 32-ai pirkimo daliai EUR su PVM
33. | Dezinfekcinis dangtelis peritoninės dializės sistemai | Vienkartinis, sterilus, apirogeniškas dezinfekcinis dangtelis, tinkantis PD Paed Plus peritoninės dializės sistemai. | vnt | 180
Bendra pradinė (maksimali) vertė 33-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 33-ai pirkimo daliai EUR su PVM
34. | Pediatrinis spiralinis kateteris peritoninei dializei su viena mova | Spiralinis, su viena mova, silikoninis,Tenckhoff tipo, 39, 3- 40,25 cm ilgio, pediatrinis. | vnt | 12
Bendra pradinė (maksimali) vertė 34-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 34-ai pirkimo daliai EUR su PVM
35. | Tiesus kateteris peritoninei dializei su viena mova 250 mm | Tenckhoff tipo, 250 mm ilgio, su viena mova, diametras 4,9/2,6 mm. Atstumas nuo distalinio - perforuoto galo iki movos 14 cm. Pediatrinis | vnt | 6
Bendra pradinė (maksimali) vertė 35-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 35-ai pirkimo daliai EUR su PVM
36. | Tiesus kateteris peritoninei dializei su dviem movom 250 mm | Tenckhoff tipo, 250 mm ilgio, su dviem movomis, diametras 4,9/2,6 mm. Atstumas nuo distalinio - perforuoto galo iki pirmos movos 90 mm. Tarpas tarp movų 40 mm. Pediatrini | vnt | 6
Bendra pradinė (maksimali) vertė 36-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 36-ai pirkimo daliai EUR su PVM
37. | Magistralės peritoninės dializės sistemai:
37.1. | Pediatrinė | Automatinei aparatinei peritoninei sistemai, suderinama su "Sleep safe" sistema. | vnt | 400
37.2. | Suaugusiems |  | vnt | 200
Bendra pradinė (maksimali) vertė 37-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 37-ai pirkimo daliai EUR su PVM
38. | Kvėpuojamasis kontūras su gumine membrana didelio dažnio oscilaiciniam ventiliatoriui SersorMedics 3100A | Vienkartinis, su lygiasienėmis žarnomis, integruotu spiraliniu pašildymo laidu, vožtuvų ir jungčių sistema, pritaikyta dirbti su SensorMedics 3100A modelio didelio dažnio dirbtinio kvėpavimo aparatu. | vnt | 12
Bendra pradinė (maksimali) vertė 38-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 38-ai pirkimo daliai EUR su PVM
39. | Vienkartinių adatų rinkinys prie intraosalinės infuzijos prietaiso Arrow® EZ-IO®:
39.1. | Pacientams nuo 3 kg. | Adatos ilgis ne daugiau 25 mm. | vnt | 10
39.2. | Pacientams nuo 3 iki 39 kg. | Adatos ilgis ne daugiau 15 mm. | vnt | 10
39.3. | Pacientams nuo 40 kg. | Adatos ilgis ne daugiau 45 mm. | vnt | 10
Bendra pradinė (maksimali) vertė 39-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 39-ai pirkimo daliai EUR su PVM
40. | Vienkartinė adata 0,4 x 19-20 mm | Sterili, netoksiška, nepirogeniška. | vnt | 10000 | 180
Bendra pradinė (maksimali) vertė 40-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 40-ai pirkimo daliai EUR su PVM
41. | Vienkartinė adata 0,5 x 24-25 mm | Sterili, netoksiška, nepirogeniška. | vnt | 10000 | 180
Bendra pradinė (maksimali) vertė 41-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 41-ai pirkimo daliai EUR su PVM
42. | Vienkartinė adata 0,6 x 24-25 mm | Sterili, netoksiška, nepirogeniška. | vnt | 10000 | 180
Bendra pradinė (maksimali) vertė 42-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 42-ai pirkimo daliai EUR su PVM
43. | Vienkartinė adata 0,9 x 39-40 mm | Sterili, netoksiška, nepirogeniška. | vnt | 10000 | 180
Bendra pradinė (maksimali) vertė 43-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 43-ai pirkimo daliai EUR su PVM
44. | Vienkartinė adata 1,2 x 39-40 mm | Sterili, netoksiška, nepirogeniška. | vnt | 400000
Bendra pradinė (maksimali) vertė 44-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 44-ai pirkimo daliai EUR su PVM
45. | Vienkartinė adata 1,6 x 39-40 mm | Sterili, netoksiška, nepirogeniška. | vnt | 100000
Bendra pradinė (maksimali) vertė 45-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 45-ai pirkimo daliai EUR su PVM
46. | Adata "peteliškės" tipo | Vienkartinė, sterili, adata "peteliškės" tipo adata. Galimi dydžiai 20G, 21G, 22G, 23G, ilgis 19-21mm (galimybė rinktis pagal poreikį). | vnt | 20000
Bendra pradinė (maksimali) vertė 46-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 46-ai pirkimo daliai EUR su PVM
47. | Rinkinys trachėjos aspiratui paimti | Sterilus vienkartinio naudojimo rinkinys: plastikinis skaidrios medžiagos 25 ml indelis su žarnele, skirta prijungti prie siurblio ir su Nelatono tipo antgaliu ir žarnele, skirta prijungti siurbimo kateterį su Nelaton tipo antgaliu ir piršto kontrolės anga neigiamam slėgiui sudaryti; atskiras sterilus užsukamas dangtelis indeliui uždengti. | vnt | 500
Bendra pradinė (maksimali) vertė 47-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 47-ai pirkimo daliai EUR su PVM
48. | Gleivių atsiurbėjas su rezervuaru | Sterilus, vienkartinis, skirtas gleivių iš kvėpavimo takų išsiurbimui, mėginių mikrobiologiniam tyrimo paėmimui. Rezervuaras užkemšamas kamšteliu su dviem vamzdeliais (trišakė sistema), vienas vamzdelis siurbimui su piršto kontrole, atsarginis dangtelis rezervuarui uždengti, lipni etiketė paciento pavardei užrašyti. | vnt | 1000
Bendra pradinė (maksimali) vertė 48-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 48-ai pirkimo daliai EUR su PVM
49. | Siauro spindžio prailginimo linijos rinkinys su 4 beadatiniais konektoriais | Rinkinys tinkamas kraujui ir kraujo produktams, biologiniams skysčiams ir lipidams, suderinamas su įprastais chemoterapiniais vaistais ir tirpikliais. Beadatinis konektorius skirtas vaistų injekcijoms, kraujo mėginio paėmimui, nesukeliant hemolizės. Naudojamas su kateteriais, esančiais centrinėje, periferinėje venoje, arterijoje ar su bet kokiomis luer lock/ slip female tipo jungtimis.Be latekso, be vožtuvo. Gali būti naudojamas iki 7 parų, maksimalus prijungimo limitas ne mažiau 600 kartų. | vnt | 300
Bendra pradinė (maksimali) vertė 49-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 49-ai pirkimo daliai EUR su PVM
50. | Siauro spindžio prailginimo linijos rinkinys su 5 beadatiniais konektoriais | Rinkinys tinkamas kraujui ir kraujo produktams, biologiniams skysčiams ir lipidams, suderinamas su įprastais chemoterapiniais vaistais ir tirpikliais. Beadatinis konektorius skirtas vaistų injekcijoms, kraujo mėginio paėmimui, nesukeliant hemolizės. Naudojamas su kateteriais, esančiais centrinėje, periferinėje venoje, arterijoje ar su bet kokiomis luer lock/ slip female tipo jungtimis.Be latekso, be vožtuvo. Gali būti naudojamas iki 7 parų, maksimalus prijungimo limitas ne mažiau 600 kartų. | vnt | 200
Bendra pradinė (maksimali) vertė 50-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 50-ai pirkimo daliai EUR su PVM
51. | Išpučiami odos plėtikliai | Pagaminti iš silikono ar lygiavertės medžiagos, sterilūs. Opcijos: lygiu, tekstūriniu paviršiumi su tinkliniu sutvirtinimo pagrindu; komplektuojamas su steriliu įšvirkštimo prietaisu (būtina galimybė rinktis iš 3 įšvirkštimo prietaisų dydžių - mažo (diametras 19 mm), vidutinio (24 mm) ir didelio (30 mm). Būtina galimybė užsakant rinktis iš kairės ir dešinės pusės plėtiklių : 1. Pusmėnulio formos: Užpildymo tūris 30ml, pagrindo plotis 56mm; Užpildymo tūris 60ml, pagrindo plotis 92mm; Užpildymo tūris 120ml, pagrindo plotis 110mm; Užpildymo tūris 160ml, pagrindo plotis 123mm; Užpildymo tūris 220ml, pagrindo plotis 147mm; Užpildymo tūris 400ml, pagrindo plotis 148mm; Užpildymo tūris 500ml, pagrindo plotis 160mm. 2. Apvalios formos: Užpildymo tūris 30ml, pagrindo diametras 39mm; Užpildymo tūris 50ml, pagrindo diametras 50mm; Užpildymo tūris 70ml, pagrindo diametras 60mm; Užpildymo tūris 125ml, pagrindo diametras 75mm; Užpildymo tūris 200ml, pagrindo diametras 89mm; Užpildymo tūris 360ml, pagrindo diametras 107mmUžpildymo tūris 550ml, pagrindo diametras 125mm. | vnt | 10
Bendra pradinė (maksimali) vertė 51-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 51-ai pirkimo daliai EUR su PVM
52. | Ekstrakcinis maišelis laparoskopijai | Maišelio angos diametras ne mažiau kaip 5 cm, talpa 200 ml, naudojamas su 10 mm trokarais. Sterilus, vienkartinio naudojimo, pakuotėje 5 vnt. Maišelių atviras galas traukiamas su viela su galimybe atidaryti operacijos metu. | vnt | 20
Bendra pradinė (maksimali) vertė 52-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 52-ai pirkimo daliai EUR su PVM
53. | Adata silikono membranai punktuoti 20 G | Vienkartinė, sterili. Adatos smaigalys suprojektuotas apsaugoti membraną nuo perforacijos ir poodinių kraujosruvų susidarymo. Su sparneliais, prailginimo linija ir spaustuku. Galimybė užsakant pasirinkti ilgį (± 1 mm) : 15 mm, 19 mm, 25mm | vnt | 6000
Bendra pradinė (maksimali) vertė 53-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 53-ai pirkimo daliai EUR su PVM
54. | Centrinės venos katerizavimo rinkinys su 2-jų atšakų 4,5 Fr 12,5 cm centrinės venos kateteriu | Seldinger įvedimo technika. Rinkinį sudaro: 1. Dviejų atšakų kateteris: dydis 4,5Fr (išor.d.1,5mm), kurio diametrą sudaro 2 atšakos po 1,07 x 0,6 mm per visą ilgį; ilgis 8 cm; rentgenokontrastinis; permatomas; pagamintas iš PUR; tėkmės greitis distalinės linijos 15 ml/min; tėkmės greitis proksimalinės linijos 18 ml/min; pirminis užpildymo tūris 2 x 0,25 ml; centimetrinis žymėjimas kas 1cm nuo 5 cm; su dviem integruotais prailginimo vamzdeliais su spaustukais. 2. Adata-introdiuseris mažos trinties, echogeniškas: ilgis 38-40mm; dydis 21G. 3.Intraveninė kaniulė: ilgis 25mm; dydis 22G. 4. J tipo nitinolinis pravedėjas dengtas teflonu su lanksčiu galiuku : ilgis 40 cm; diametras 0,46mm. 5. Prapletėjai 2vnt.: 4 cm ir 6 cm; | vnt | 20
6. Kitos papildomos. priemonės: skalpelis, 5ml švirkštas, fiksacijos sparneliai, kamštukai injekcijoms.
Bendra pradinė (maksimali) vertė 54-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 54-ai pirkimo daliai EUR su PVM
55. | Centrinės venos katerizavimo rinkinys 2-jų atšakų 4,5 Fr 12,5cm impregnuotu antibiotikais centrinės venos kateteriu. | Seldinger įvedimo technika. Rinkinį sudaro: 1. Dviejų atšakų kateteris: dydis 4,5Fr (20G, 20G) (išor.d.1,5mm); ilgis 12,5 cm; rentgenokontrastinis; permatomas; pagamintas iš PUR; antimikrobinis, antigrybelinis; impregnuotas antibiotikais Rifampicin ir Miconazole; tėkmės greitis 1 x 15 ml/min, 1 x 18 ml/min; pirminis užpildymo tūris 2 x 0,25 ml; centimetrinis žymėjimas kas 1cm nuo 5cm; su dviem integruotais prailginimo vamzdeliais (konektorių skirtingos spalvos) su spaustukais; 2. Adata-introdiuseris: ilgis 40 mm; dydis 21-22G. 3.Intraveninė kaniulė: dydis 22G. | vnt | 10
4.“J“ tipo nitinolinis pravedėjas atsparus persilenkimams su lanksčiu galiuku: ilgis 40 cm; diametras 0,46mm. 5. Prapletėjai 2vnt.: 40 ± 2mm, 60 ± 2mm . 6.Kitos papild. priemonės: skalpelis, 5ml švirkštas, fiksacijos sparneliai, kamštukai injekcijoms.
Bendra pradinė (maksimali) vertė 55-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 55-ai pirkimo daliai EUR su PVM
56. | Plastikinė liumbalinės punkcijos adata | Pieštukinio (pencil-point) tipo. Plastikinė kaniulė. Adata su stiletu. Šoninio plyšelio ilgis 0,9 mm ± 0,1 mm, jo nuotolis nuo adatos galo 0,8 mm ± 0,2 mm.
56.1. | 25G su adata pravedikliu | ilgis 88 mm ± 5 mm, diametras 0,53 mm | vnt | 50
56.2. | 27G su adata pravedikliu | ilgis 88 mm ± 5 mm, diametras 0,42 mm | vnt | 50
56.3. | 25G | ilgis 50 mm ± 3 mm, diametras 0,53 mm | vnt | 100
56.4. | 27G | ilgis 50 mm± 3 mm, diametras 0,42 mm | vnt | 100
Bendra pradinė (maksimali) vertė 56-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 56-ai pirkimo daliai EUR su PVM
57. | Kateteris centrinei venai kateterizuoti naujagimiams (skirtas kateterizuoti pagal Seldingerį) 4 Fr | Rinkinys skirtas punktuoti Jungo ir poraktikaulinę veną. Kateterio dydis 4 Fr (18 G); rinkinį sudaro: - kateteris su fiksuojamais sparneliais; - adata - introdiuseris; -tiesus, lankstus mandrenas; kateterio ilgis 10 cm; pagamintas iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos,rentgenokontrastinis; suminkštėjantis kūno temperatūroje. | vnt | 20
Bendra pradinė (maksimali) vertė 57-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 57-ai pirkimo daliai EUR su PVM
58. | Vienkanalis centrinės venos kateterizavimo rinkinys | Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: V tipo punkcinė adata 38-70 mm ilgio; styga-pravediklis J minkštu galu “Kink-proof” tipo. Kateteris, pagamintas iš poliuretano, arba lygiavertės medžiagos, 10 - 20 cm ilgio, rentgenokontrastinis, minkštu galiuku, su ilgio atžymomis ir fiksatoriumi. 5 ml švirkštas, skalpelis, plėtiklis, kamštukas, kateterio fiksatorius klijuojamas prie odos. Galimybė užsakant pasirinkti kanalo spindį: 14G; 16 G; 18 G ; 22 G (adata 5 cm) | vnt | 600
Bendra pradinė (maksimali) vertė 58-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 58-ai pirkimo daliai EUR su PVM
59. | Dvikanalis centrinės venos kateterizavimo rinkinys | Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: V tipo punkcinė adata 38-70 mm ilgio; styga-pravediklis J minkštu galu “Kink-proof’ tipo. Kateteris, pagamintas iš poliuretano, arba lygiavertės medžiagos, 8-20 cm ilgio, rentgenokontrastinis, minkštu galiuku, su ilgio atžymomis, fiksatoriumi ir atbulinės kraujo srovės vožtuvėliais. 5ml švirkštas, skalpelis, plėtiklis, kamštukai, kateterio fiksatorius klijuojamas prie odos. Galimybė užsakant pasirinkti kanalų spindžius: 22 G/22 G (adata 5 cm); 18G/20G; 16 G/16 G; 14G/18G. | vnt | 300
Bendra pradinė (maksimali) vertė 59-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 59-ai pirkimo daliai EUR su PVM
60. | Trikanalis centrinės venos kateterizavimo rinkinys | Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: V tipo punkcinė adata 38-70 mm ilgio; styga-pravediklis J minkštu galu “Kink-proof’ tipo. Kateteris, pagamintas iš poliuretano,arba lygiavertės medžiagos, 8-30 cm ilgio, rentgenokontrastinis, minkštu galiuku, su ilgio atžymomis, fiksatoriumi ir atbulinės kraujo srovės vožtuvėliais. 5ml švirkštas, skalpelis, plėtiklis, plėtiklis, kamštukai, klijuojamas prie odos kateterio fiksatorius.Galimybė užsakant pasirinkti kanalų spindžius: 20G/22G/22G ; 16G/18G/18G | vnt | 100
Bendra pradinė (maksimali) vertė 60-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 60-ai pirkimo daliai EUR su PVM
61. | Pravediklis centrinės venos kateteriams 2 Fr | Diametras 0,089 mm (0,035 colių); ilgis 40 cm; „J"tipo su introdiuseriu. Pagamintas iš nitinolio arba lygiavertės medžiagos; su padengimu, sumažinančiu audinių pasipriešinimą, rezistentiškas užsilenkimams. | vnt | 10
Bendra pradinė (maksimali) vertė 61-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 61-ai pirkimo daliai EUR su PVM
62. | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys Fr 9 | Sterilus rinkinys. Sudėtis: V - tipo punkcinė adata su atbulinės kraujo srovės vožtuvu, ne trumpesnė 70 mm; atspari persilenkimui (" kink - proof " tipo) styga; diliatatorius; rentgenokontrastinis 15 - 30 cm poliuretaninis kateteris minkštu galiuku su ilgio atžymomis ir atbulinės srovės vožtuvėliais; EKG kontrolės laidas; 5 ml švirkštas; skalpelis; slankiojantys tvirtinimo sparneliai, spaustukai.Specialus reikalavimas: dviejų kanalų aukštos tėkmės CV kateteris: G 13/G 13, Fr 9. | vnt | 30
Bendra pradinė (maksimali) vertė 62-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 62-ai pirkimo daliai EUR su PVM
63. | Ventrikulioperitoninio šuntavimo sistema naujagimiams, kūdikiams ir vaikams su gravitaciniu įtaisu
63.1. | Programuojamas ventrikulioperitoninio šuntavimo rinkinys su gravitaciniu įtaisu | Tinkamas naudoti vaikams ir suaugusiems. Vožtuvas- programuojamas, su užrakinimo mechanizmu. Vožtuvo vidutinį praleidžiamąjį slėgį galima išoriškai keisti kas 1 cm H2O (ne mažiau 20 pozicijų ). Vožtuvas vienoje linijoje integruotas su rezervuaru kietu pagrindu, tinkamu daugkartinėms punkcijoms. Šunte integruotas gravitacinis įtaisas, reguliuojantis likvoro tėkmę pagal įtaiso vertikalizacijos laipsnį. Gravitacinis įtaisas ne mažiau 4 skirtingų slėgių nuo 20 iki 35 cm H2O. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥ 25 cm, su įvedėju. Peritoninis kateteris ≥ 120 cm. Kateterio vidinis diametras 1,2 ± 0,1 mm. Kateterio išorinis diametras 2,5 ± 0,1 mm. | vnt | 6
63.2. | Ventrikulioperitoninio šuntavimo rinkinys su gravitaciniu įtaisu kūdikiams ir vaikams | Vožtuvas mažas, žemo profilio arba cilindrinis su integruotu greta diferencinio vožtuvo gravitaciniu įtaisu, keičiančiu likvoro pratekėjimą pro pastarąjį, priklausomai nuo įtaiso vertikalizacijos laipsnio. Vožtuvas integruotas su mažu rezervuaru kietu pagrindu, tinkamu daugkartinėms punkcijoms. Diferencinis vožtuvas ne mažiau 2 skirtingų slėgių nuo 4 iki 9 cm H2O. Gravitacinis įtaisas ne mažiau 3 skirtingų slėgių nuo 10 iki 20 cm H2O. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥ 18 cm, su įvedėju. Peritoninis kateteris ≥ 90 cm. Kateterio vidinis diametras 1,2 ± 0,1 mm. Kateterio išorinis diametras 2,5 ± 0,1 mm. | vnt | 6
63.3. | Ventrikulioperitoninio šuntavimo rinkinys naujagimiams | Tinka naudoti neišnešiotiems naujagimiams. Sudarytas iš vožtuvo su integriuotu peritoniniu kateteriu ir ventrikulinio kateterio su deflektoriumi. Vožtuvas mažas, žemo profilio arba cilindrinis. Diferencinis vožtuvas ne mažiau 3 skirtingų slėgių nuo 0 iki 15 cm H2O. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥ 18 cm, su įvedėju. Peritoninis kateteris ≥ 90 cm. Kateterio vidinis diametras 1,2 ± 0,1 mm. Kateterio išorinis diametras 2,5 ± 0,1 mm. | vnt | 6
63.4. | Ventrikulostominio rezervuaro rinkinys su jungtimi iš apačios ir šono | Sudarytas iš rezervuaro ir ventrikulinio kateterio. Jungtys su kateteriais iš šono ir apačios. Išdėstomas ant frezinės angos. Rezervuaro pagrindas pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos. Rezervuaro viršutinė dalis pagaminta iš silikono arba lygiavertės medžiagos, atsparios daugkartinėms punkcijoms. Rezervuaro diametras 14,0 ± 1 mm, aukštis 4,0 ± 1 mm. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥ 18 cm, su įvedėju. Kateterio vidinis diametras 1,2 ± 0,1 mm. Kateterio išorinis diametras 2,5 ± 0,1 mm. | vnt | 6
63.5. | Ventrikulostominio rezervuaro rinkinys su jungtimis iš šonų | Sudarytas iš ventrikulinio kateterio su integruotu rezervuaru su deflektoriaus. Jungtys su kateteriais išdėstytos šonuose. Rezervuaro pagrindas pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos. Rezervuaro viršutinė dalis pagaminta iš silikono arba lygiavertės medžiagos, atsparios daugkartinėms punkcijoms. Rezervuaro diametras 14 ± 1 mm, aukštis 5,0 ± 1 mm. Ventrikulinis kateteris ≥ 18 cm, su įvedėju. Atstumas nuo kateterio galo iki rezervuaro 85 - 100 mm. Kateterio vidinis diametras 1,2 ± 0,1 mm. Kateterio išorinis diametras 2,5 ± 0,1 mm. | vnt | 6
63.6. | Ventrikulostominio rezervuaro rinkinys su jungtimi iš šono | Sudarytas iš rezervuaro ir ventrikulinio kateterio su deflektoriumi. Jungtis su kateteriu iš šono. Rezervuaro pagrindas pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos. Rezervuaro viršutinė dalis pagaminta iš silikono arba lygiavertės medžiagos, atsparios daugkartinėms punkcijoms. Rezervuaro diametras 20 ± 1 mm, aukštis 5,0 ± 1 mm. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥ 18 cm, su įvedėju. Kateterio vidinis diametras 1,2 ± 0,1 mm. Kateterio išorinis diametras 2,5 ± 0,1 mm. | vnt | 6
63.7. | Gravitacinis įtaisas likvorą šuntuojančiai sistemai, reguliuojantis tėkmę pagal įtaiso vertikalizacijos laipsnį | Mažas, žemo profilio arba cilindrinis. Korpusas pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos. Jungiamas į liniją (ne ant frezinės angos). Užsakant pasirenkamas iš ne mažiau kaip 5 skirtingų slėgių nuo 15 iki 35 cm H2O. | vnt | 6
Bendra pradinė (maksimali) vertė 63-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 63-ai pirkimo daliai EUR su PVM
64. | Implantas kaulinio lopo fiksacijai | Implantas kaulinio operacinio lopo fiksavijai po kraniotomijos. Pagamintas iš titano ar lygiavertės medžiagos, sudarytas iš 2-jų apskritų plokštelių ir strypo su sriegiu. Tinkamas naudoti su ligoninės turimu instrumentų rinkiniu "Craniofix". Su implantu pateikiama pacientui skirta indentifikacijos kortelė. Galimybė užsakant pasirinkti dydį (skersmuo ± 1 mm ) : 11 mm; 16 mm; 20 mm | vnt | 108
Bendra pradinė (maksimali) vertė 64-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 64-ai pirkimo daliai EUR su PVM
65. | Otolaringologiniai ventiliaciniai vamzdeliai
65.1. | "T" formos otolaringologinis ventiliacinis vamzdelis | Ilgis 4,8 ± 0,1 mm , vidinis diametras 1,32 ± 0,1 m, pagaminti iš Ultrasil ar lygiaverčio silikono, supakuoti sterilioje pakuotėje po 1 vnt. Su vielute. | vnt | 360
65.2. | Otolaringologiniai ventiliaciniai vamzdeliai "Shepard" tipo, vidinis diametras 1,02 mm | Vidinis diametras 1,02 ± 0,01 mm, pagaminti iš Ultrasil arba lygiaverčio silikono, su vielute. Supakuoti po 1 vnt. sterilioje pakuotėje. | vnt | 90
65.3. | Otolaringologiniai ventiliaciniai vamzdeliai "Shepard" tipo, vidinis diametras 1,14 mm | Vidinis diametras 1,14 ± 0,01 mm, pagaminti iš fluoroplasto ar lygiavertės medžiagos, su vielute. Supakuoti po 1 vnt. sterilioje pakuotėje. | vnt | 30
Bendra pradinė (maksimali) vertė 65-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 65-ai pirkimo daliai EUR su PVM
66. | Sintetinė medžiaga skirta užpildyti susidariusį kaulo defektą, su antibiotiku.
66.1. | užpildytas švirkštas 5ml | 1. Medžiaga pilnai rezorbuojasi ir perauga kaulu 12-16 savaičių laikotarpyje 2. Chirurginio kalcio sulfato granulės, ritinėlio formos, kurių diametras 4,5 ±0,5mm, skirtas kaulo ertmių, cistų ir defektų užpildymui.3. Osteokonduktinė medžiaga. 4. Sterili, rentgenokontrastinė.5. Chirurginio kalcio sulfato granulės, ritinėlio formos, kurių diametras 4,5±0,5 mm, kurių sudėtyje yra 4% tobramicino sulfato, skirtas kaulo ertmių, cistų ir defektų užpildymui esant infekcijai. 6 . Sterili, rentgenokontrastinė. | vnt | 30
66.2. | užpildytas švirkštas 10ml | 1. Medžiaga pilnai rezorbuojasi ir perauga kaulu 12-16 savaičių laikotarpyje 2. Chirurginio kalcio sulfato granulės, ritinėlio formos, kurių diametras 4,5 mm, skirtas kaulo ertmių, cistų ir defektų užpildymui. 3. Osteokonduktinė medžiaga. 4. Sterili, rentgenokontrastinė.5. Chirurginio kalcio sulfato granulės, ritinėlio formos, kurių diametras 4,5±0,5 mm, kurių sudėtyje yra 4% tobramicino sulfato, skirtas kaulo ertmių, cistų ir defektų užpildymui esant infekcijai. 6 . Sterili, rentgenokontrastinė. | vnt | 60
Bendra pradinė (maksimali) vertė 66-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 66-ai pirkimo daliai EUR su PVM
67. | Testas ketonams šlapime nustatyti | Pakuotė 1x100 testų. Nustatomos reikšmės mmol/l: 0; 0,5; 1; 5; 10 bei pliusų sistema. | vnt | 3000
Bendra pradinė (maksimali) vertė 67-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 67-ai pirkimo daliai EUR su PVM
68. | Antgalis siurbliui Yankeur tipo diametras 4 mm | Yanker tipo pusiau lenktas, diametras 4 mm, ilgis 28 cm ±2 cm | vnt | 300
Bendra pradinė (maksimali) vertė 68-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 68-ai pirkimo daliai EUR su PVM
69. | Antgalis siurbliui Yankeur tipo diametras 6 mm | Yanker tipo pusiau lenktas, diametras 6 mm, ilgis 28 cm ± 2 cm | vnt | 500
Bendra pradinė (maksimali) vertė 69-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 69-ai pirkimo daliai EUR su PVM
70. | Antgalis siurbliui Yankeur tipo diametras 8 mm | Yanker tipo pusiau lenktas, diametras 8 mm, ilgis 28 cm ± 2 cm | vnt | 1000
Bendra pradinė (maksimali) vertė 70-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 70-ai pirkimo daliai EUR su PVM
71. | Antgalis siurbliui CH 32 | Yanker tipo, užapvalintas ("Bulb tip") antgalis CH 32, ilgis 27 cm ± 2 cm | vnt | 300
Bendra pradinė (maksimali) vertė 71-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 71-ai pirkimo daliai EUR su PVM
72. | Popierius elektrokardiografui AsCard GOLD 3 | Registracinis šiluminis popierius rulonuose, tinkantis elektrokardiografui AsCard GOLD 3. Syvyniotas tinkleliu į išorę. Popieriaus plotis 210 mm, ilgis rulone ne mažiau 25 m . Terminis popieriaus įrašas turi išlikti ne mažiau 5 metus. | vnt | 150 | Popierius Aspel Ascard Gold/BTL 210x25, T5R21025E16R0000, Solar. Registracinis šiluminis popierius rulonuose, tinkantis elektrokardiografui AsCard GOLD 3. Syvyniotas tinkleliu į išorę. Popieriaus plotis 210 mm, ilgis rulone ne mažiau 25 m . Terminis popieriaus įrašas turi išlikti ne mažiau 5 metus. Žr. "Gamintojų Katalogai.pdf" psl. 1 | 5 | 2.5 | 2.625 | 375
Bendra pradinė (maksimali) vertė 72-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [8 empty] | 375
PVM ( 5 %) suma | [8 empty] | 18.75
Bendra pradinė (maksimali) vertė 72-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [8 empty] | 393.75
73. | Popierius aparatui Cardiovit AT-1 G2 | Termoaktyvus, popieriaus lapelio plotis 80 mm, ilgis 70 mm, lapelių skaičius vienoje pakuotėje ne daugiau kaip 360 vnt. Sulankstymas Z tipo. Tinkantis darbui su aparatu Cardiovit AT-1 G2. | 1 lapelis | 21500 | Popierius Schiller AT101/ Eaote P-8000 80x70x315, T7Z080070315RM0, Solar. Termoaktyvus, popieriaus lapelio plotis 80 mm, ilgis 70 mm, lapelių skaičius vienoje pakuotėje ne daugiau kaip 360 vnt. Sulankstymas Z tipo. Tinkantis darbui su aparatu Cardiovit AT-1 G2. Žr. "Gamintojų Katalogai.pdf" psl. 2 | 5 | 0.0039 | 0.004095 | 83.85
Bendra pradinė (maksimali) vertė 73-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [8 empty] | 83.85
PVM (5 %) suma | [8 empty] | 4.1925
Bendra pradinė (maksimali) vertė 73-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [8 empty] | 88.0425
74. | Popierius elektrokardiografijos aparatui Schiller CS-100 | Termoaktyvus, popieriaus lapelio plotis 210 mm, ilgis 280mm, lapelių skaičius vienoje pakuotėje ne daugiau kaip 360vnt. Sulankstymas Z tipo. Tinkantis darbui su aparatu Schiller CS-100 | 1 lapelis | 21500 | Popierius Schiller AT-60/CS-100 210x280x350, T5Z210280350RM0, Solar. Termoaktyvus, popieriaus lapelio plotis 210 mm, ilgis 280mm, lapelių skaičius vienoje pakuotėje ne daugiau kaip 360vnt. Sulankstymas Z tipo. Tinkantis darbui su aparatu Schiller CS-100. Žr. "Gamintojų Katalogai.pdf" psl. 3 | 5 | 0.0191 | 0.020055 | 410.65
Bendra pradinė (maksimali) vertė 74-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [8 empty] | 410.65
PVM ( 5 %) suma | [8 empty] | 20.5325
Bendra pradinė (maksimali) vertė 74-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [8 empty] | 431.1825
75. | Popierius elektrokardiografijos aparatui Schiller CS-200 | Termoaktyvus, popieriaus lapelio plotis 210 mm, ilgis 280mm, lapelių skaičius vienoje pakuotėje ne daugiau kaip 360vnt. Sulankstymas Z tipo.Tinkantis darbui su aparatu Schiller CS-200 | 1 lapelis | 21500 | Popierius Schiller AT-60/CS-100 210x280x350, T5Z210280350RM0, Solar. Termoaktyvus, popieriaus lapelio plotis 210 mm, ilgis 280mm, lapelių skaičius vienoje pakuotėje ne daugiau kaip 360vnt. Sulankstymas Z tipo. Tinkantis darbui su aparatu Schiller CS-100. Žr. "Gamintojų Katalogai.pdf" psl. 3 | 5 | 0.0191 | 0.020055 | 410.65
Bendra pradinė (maksimali) vertė 75-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [8 empty] | 410.65
PVM ( 5 %) suma | [8 empty] | 20.5325
Bendra pradinė (maksimali) vertė 75-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [8 empty] | 431.1825
76. | Rankenėlė su aktyviu elektrodu | Sterili rankenėlė su aktyviu elektrodu, 2 mygtukais (deginimui, pjovimui), ne trumpesniu kaip 3 m laidu, trišakiu pajungimu, tinkanti Bowa aparatams. | vnt | 3000
Bendra pradinė (maksimali) vertė 76-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 76-ai pirkimo daliai EUR su PVM
77. | Pasyvus elektrodas (pacientui) su laidu. Elektrodo plotas 71 cm² ± 5 cm² | Vienkartinis, padalintas į 2 dalis, be latekso,su trišakiu jungikliu, ne trumpesniu kaip 3 m ilgio laidu, tinkantis Bowa aparatams. | vnt | 500
Bendra pradinė (maksimali) vertė 77-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 77-ai pirkimo daliai EUR su PVM
78. | Pasyvus elektrodas (pacientui) su laidu Elektrodo plotas 110 cm² ± 5 cm² | Vienkartinis, padalintas į 2 dalis, be latekso,su trišakiu jungikliu, ne trumpesniu kaip 3 m ilgio laidu, tinkantis Bowa aparatams. | vnt | 500
Bendra pradinė (maksimali) vertė 78-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 78-ai pirkimo daliai EUR su PVM
79. | Trikampis lancetinis oftalmologinis šluostukas su pagaliuku | Sterilus, pagaliukas ne ilgesnis kaip 7 cm. | vnt | 2000
Bendra pradinė (maksimali) vertė 79-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 79-ai pirkimo daliai EUR su PVM
80. | Vienkartinis sterilus vamzdelis siurbimui 2 m | Vienkartinis, sterilus. Vidinis diametras 6 mm, išorinis diametras 8,5 mm, abiejuose galuose piltuvėlio tipo jungtis. Ilgi 2 metrai. Galimas ilgio nuokrypis ± 0,2 m. | vnt | 6000
Bendra pradinė (maksimali) vertė 80-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 80-ai pirkimo daliai EUR su PVM
81. | Vienkartinis sterilus vamzdelis siurbimui 3 m | Vienkartinis, sterilus. Vidinis diametras 6 mm, išorinis diametras 8,5 mm, abiejuose galuose piltuvėlio tipo jungtis. Ilgis 3 metrai Galimas ilgio nuokrypis ± 0,2 m. | vnt | 3000
Bendra pradinė (maksimali) vertė 81-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 81-ai pirkimo daliai EUR su PVM
82. | Juostelė žaizdoms sukabinti 3 x 75 mm | Sterili. Galimas pločio nuokrypis ± 1 mm, galimas ilgio nuokrypis ± 5 mm. | vnt | 12000
Bendra pradinė (maksimali) vertė 82-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 82-ai pirkimo daliai EUR su PVM
83. | Juostelė žaizdoms sukabinti 6 x75 mm | Sterili. Galimas pločio nuokrypis ± 1 mm, galimas ilgio nuokrypis ± 5 mm. | vnt | 50000
Bendra pradinė (maksimali) vertė 83-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 83-ai pirkimo daliai EUR su PVM
84. | Juostelė žaizdoms sukabinti 12 x 100 mm | Sterili. Galimas pločio nuokrypis ± 1 mm, galimas ilgio nuokrypis ± 5 mm. | vnt | 10000
Bendra pradinė (maksimali) vertė 84-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 84-ai pirkimo daliai EUR su PVM
85. | Implantuojama vaistų įvedimo sistema (Port kateteris). | Vienkartinė, sterili. Sistemą sudaro: titano ir epoksido ar lygiaverčių medžiagų rezervuaras su silikono ar lygiavertėsmrdžiagos membrana. Silikono/PUR kateteris 800 mm. Priedai: adata punkcinė, adata membranai punktuoti, styga, introdiuseris, tuneliatorius, fiksavimo žiedai. (I.D - vidinis diametras). Galimybė užsakant pasirinkti: 1. Kateterio I.D 8,5 F, membrana 12,5 mm; 2. Kateterio I.D 6,5 F, membrana 12,5 mm; 3. Kateterio I.D 6,5 F, membrana 9,5 mm; 4. Kateterio I.D 4,5 F, membrana 7,6 mm | vnt | 50
Bendra pradinė (maksimali) vertė 85-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 85-ai pirkimo daliai EUR su PVM
86. | Cistometrijos kateteris
86.1. | Abdominalinis kateteris | Abdominalinis kateteris, veikiantis oro pagrindu, ilgis 50cm, 7Fr, tinkamas naudoti su urodinamine įranga. Laborie CAT875 | vnt | 30
86.2. | Kateteris su dviem sensoriais | Kateteris su dviem sensoriais, veikiantis oro pagrindu, ilgis 50cm, 7Fr, tinkamas naudoti su Laborie urodinamine įranga. Laborie CAT875 | vnt | 10
86.3. | Kateteris su vienu sensoriumi | Kateteris su vienu sensoriumi, veikiantis oro pagrindu, ilgis 50cm, 7Fr, tinkamas naudoti su Laborie urodinamine įranga. Laborie CAT895 | vnt | 10
Bendra pradinė (maksimali) vertė 86-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 86-ai pirkimo daliai EUR su PVM
87. | Vidinis ureterinis stentas
87.1. | CH 3 | Stento ilgis 14 ±1cm cm. Abu galai riesti, su gidu ir nustumikliu viename rinkinyje. | vnt | 50
87.2. | CH 4-4,2,
87.2.1. | ilgis 24-26 cm | Dengti minkštu alifatiniu poliuretanu, arba lygiaverte medžiaga, užtikrinančia gerą audinių toleravimą, abu galai riesti ir atviri, turi drenavimo angas per visą stento ilgi, stento galas kūgio formos, su gidu ir nustumikliu viename rinkinyje. | vnt | 20
87.2.2. | ilgis 28-30 cm |  | vnt | 20
87.3 | CH 4,4-4,8 ilgis 28-30 cm |  | vnt | 20
87.4. | CH6
87.4.1 | ilgis 22-24 cm |  | vnt | 20
87.4.2 | ilgis 28-30 cm |  | vnt | 20
87.5. | Stento pravediklis | Ypatingai lanksčiu ir atraumatiniu galu. Pagamintas iš nitinolio, arba lygiavertės medžiagos, atsparios lazerio spindulių poveikiui, 130-150 cm ilgio (0,035-0,038 colio (0,8-0,9 mm)). | vnt | 50
87.6. | Akmenų ištraukimo kilpa | 3-3,5 Fr 90-120 cm ilgio, pagaminta iš nitinolio arba lygiavertės medžiagos,atsparios lazerio spindulių poveikiui. | vnt | 30
Bendra pradinė (maksimali) vertė 87-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 87-ai pirkimo daliai EUR su PVM
88. | Šilumos dregmės reguliatorius | Turi turėti CE ženklinimą. Turi būti kliniškai švarus, vienkartinis, gaminio sudėtyje neturi būti latekso,. Elektrostatinis filtro veikimo principas. Konektoriai 22M/15F. Turi būti su Luer Lock tipo jungtimi CO2 monitorizavimui. Monitoringo linijos anga privalo turėti nenuimamą fiksuotą dangtelį. Turi būti testuotas su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. Antibakterinės savybės – turi sulaikyti hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt. bakterijas. Efektyvumas >99,99 %. Supakuotas į maišelius po 1 vnt. | vnt | 6000
Bendra pradinė (maksimali) vertė 88-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 88-ai pirkimo daliai EUR su PVM
89. | Kvėpavimo filtras su šilumos ir drėgmės palaikymu (vaikams) | Vienkartinis, naudojimo laikas – ne mažiau 24 val. Luer tipo jungtis CO2 monitoravimui. Sulaiko hepatito virusus, TBC lazdeles ir tt. Filtro tūris ne daugiau 11 ml su Luer tipo jungtimi; jungtis 22F/15F; filtravimo koeficientas ne mažiau 99,99%; minimalus įkvėpiamo ir iškvėpiamo oro kiekis – ne daugiau 150 ml. | vnt | 6000
Bendra pradinė (maksimali) vertė 89-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 89-ai pirkimo daliai EUR su PVM
90. | Odos lygio gastrostominio maitinimo rinkinys | Žemo profilio gastrostominis vamzdelis; 30 ± 1 cm ilgio maitinimo vamzdelis su stataus kampo jungtimi, Y formos dviem maitinimo ir medikamentų jungtimis ir užspaudėju; 30 ± 1 cm ilgio boliuso maitinimo vamzdelis su tiesia SECUR-LOK jungtimi ir užspaudėju; 5-6 ml Luer-slip ar lygiavertis švirkštas; 20-50 ml švirkštas kateteriniu antgaliu; Gastrostominis vamzdelis pagamintas iš medicininio silikono ar lygiavertės medžiagos; Vidinis fiksatorius baliono formos, 3 ml -5 ml talpos; Įleistas (recessed) ties 5 ml riba, distalinis vamzdelio galiukas užapvalintas, atitinka vamzdelio dydį, netraumuoja priešingos skrandžio sienelės. Proksimalinis antirefliuksinis vožtuvas, neleidžia skysčiam pratekėti į išorę; Srieginis maitinimo vamzdelių prijungimo mechanizmas; Vamzdelio įdėjimui nereikalingas pravedėjas; Rentgenokontrastinė juostelė; Sterilus (simbolis ant pakuotės); Individualiame įpakavime; Ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas; Tinka suaugusiems,vaikams ir naujagimiams.Sudėtyje nėra DEHP (pažymėta simboliu), be latekso (pažymėta simboliu); Vienkartinis (pažymėta simboliu) . Galimybė užsakant pasirinkti skirtingo diametro vamzdelius: 1. Diametro dydis 12 Fr., Balionėlio talpa 3 ml. Stomos ilgis nuo 0,8 iki 4,0 cm.; 2. Diametro dydis 14 Fr, Balionėlio talpa 5 ml. Stomos ilgis nuo 0,8 iki 5,0 cm.;3. Diametro dydis 16 Fr., Balionėlio talpa 5 ml Stomos ilgis nuo 0,8 iki 5,0 cm.; 4. Diametro dydis 18 Fr., Balionėlio talpa 5 ml. Stomos ilgis nuo 0,8 iki 5,0 cm.; 5. Diametro dydis 20 Fr., Balionėlio talpa 5 ml. Stomos ilgis nuo 0,8 iki 5,0 cm.; 6. Diametro dydis 24 Fr., Balionėlio talpa 5 ml Stomos ilgis nuo 1,5 iki 5,0 cm. | vnt. | 50
Bendra pradinė (maksimali) vertė 90-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 90-ai pirkimo daliai EUR su PVM
91. | Vienkartinė stiklinaitė vaistų dalinimui | Vienkartinė stiklinaitė vaistų dalinimui. | vnt | 500000
Bendra pradinė (maksimali) vertė 91-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 91-ai pirkimo daliai EUR su PVM
92. | Šlapimo surinkėjas naujagimiams ir kūdikiams | Sterilus, plastikinis, priklijuojamas maišelis. | vnt | 10000
Bendra pradinė (maksimali) vertė 92-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 92-ai pirkimo daliai EUR su PVM
93. | Maišeliai motinos pieno laikymui | Maišeliai motinos pieno laikymui | vnt | 3000
Bendra pradinė (maksimali) vertė 93-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 93-ai pirkimo daliai EUR su PVM
94. | Vienkartinis skutimosi peiliukas | Tinkantis operacinio lauko paruošimui. | vnt | 2500
Bendra pradinė (maksimali) vertė 94-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 94-ai pirkimo daliai EUR su PVM
95. | Vienkartinis sterilus medicininis liežuvio prispaudiklis. | Sterilus. Kiekvienas prispaudiklis įpakuotas atskirame steriliame įpakavime. | vnt | 150000
Bendra pradinė (maksimali) vertė 95-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 95-ai pirkimo daliai EUR su PVM
96. | Stapleris odai. Kabutės dydis 5,7 mm x 3,8 mm | Vienkartinis, sterilus, automatine plastikine rankena.. Kabutės dydis 5,7 mm x 3,8 mm | vnt | 600
Bendra pradinė (maksimali) vertė 96-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 96-ai pirkimo daliai EUR su PVM
97. | Kaulų čiulpų surinkimo ir filtravimo rinkinys | Surinkimo ir transportavimo maišelių rinkinys su filtrų sistema, skirta riebalų ir kaulinių sijų atskyrimui nuo kaulų čiulpų. | vnt | 10
Bendra pradinė (maksimali) vertė 97-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 97-ai pirkimo daliai EUR su PVM
98. | Adatos kaulų čiulpų biopsijai:
98.1. | Adata kaulų trepanobiopsijai G 8; Ilgis 150 mm ± 2 mm; | Sterili, vienkartinė, turinti pažymėtą obturatorių/zondą (įvestas į kaniulę, su įrėžta žyme nustatyti mėginio ilgiui), mėginio ištraukimo kaniulę su žnyplių formos galu; “double diamond” (dvigubas rombas) tipo adatą ir stiletą; ergonomišką "Twist-Lock" (sukamas fiksavimas) tipo rankeną, Luer-Lock jungtį (galimybė prijungti švirkštą); komplektuojama su 2 stabilizatoriais. | vnt | 60
98.2. | Adata kaulų trepanobiopsijai G 11; Ilgis 150 mm ± 2 mm; | Sterili, vienkartinė, pažymėtas obturatorius/zondas (įvestas į kaniulę, su įrėžta žyme nustatyti mėginio ilgiui), mėginio ištraukimo kaniulė su žnyplių formos galu; “double diamond” (dvigubas rombas) tipo adata ir stiletas; ergonomiška "Twist-Lock" (sukamas fiksavimas) tipo rankena, Luer-Lock jungtis (galimybė prijungti švirkštą); komplektuojama su 2 stabilizatoriais. | vnt | 60
98.3. | Adata kaulų trepanobiopsijai G 13; Ilgis 100 mm ± 2 mm; | Sterili, vienkartinė, pažymėtas obturatorius/zondas (įvestas į kaniulę, su įrėžta žyme nustatyti mėginio ilgiui), mėginio ištraukimo kaniulė su žnyplių formos galu; “double diamond” (dvigubas rombas) tipo adata ir stiletas; ergonomiška "Twist-Lock" (sukamas fiksavimas) tipo rankena, Luer-Lock jungtis (galimybė prijungti švirkštą); komplektuojama su 2 stabilizatoriais. | vnt | 90
98.4. | Adata kaulų čiulpų biopsijai G 16 | Sterili, vienkartinė; adatos ilgis be ilgio reguliatoriaus 70 mm ± 2 mm; adatos ilgis su ilgio reguliatoriumi 24 mm ± 2 mm; su dozuota dūrio jėga ir reguliuojamu adatos gyliu nuo 10 mm ± 2 mm; ergonomiška :Twist-Lock" (sukamas fiksavimas) tipo rankena; galimybė prijungti švirkštą su Luer-Lock jungtimi; komplektuojama su 2 stabilizatoriais. | vnt | 1000
98.5. | Adata kaulų čiulpų biopsijai G 18; Ilgis 36 mm ± 2 mm | Sterili, vienkartinė; turinti galimybę prijungti švirkštą su Luer-Lock jungtimi. | vnt | 50
Bendra pradinė (maksimali) vertė 98-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 98-ai pirkimo daliai EUR su PVM
99. | Medžiagos kaulo defektų užpildymui
99.1. | Kaulo užpildas iš bioaktyvių stiklo granulių 5 ml | Medžiaga skirta kaulo ertmių, cistų ir defektų užpildymui, osteomielitų gydymui; Sterili, aplikatoriuje. Sudėtis: bioaktyvus stiklo granulės, be antibiotikų. Granulės dydis 1,0- 2,0 mm. Slopina bakterijų augimą ir kaulų infekcijos atsiradimą. Skatina biologinį kaulo aktyvumą ir augimą. | vnt | 20
99.2. | Kaulo užpildas iš bioaktyvių stiklo granulių 10 ml | Medžiaga skirta kaulo ertmių, cistų ir defektų užpildymui, osteomielitų gydymui; Sterili, aplikatoriuje. Sudėtis: bioaktyvus stiklo granulės, be antibiotikų. Granulės dydis 1,0- 2,0 mm. Slopina bakterijų augimą ir kaulų infekcijos atsiradimą. Skatina biologinį kaulo aktyvumą ir augimą. | vnt | 20
99.3. | Glaistas skirtas užpildyti susidariusį kaulo defektą, 5 ml | Skirta kaulo ertmių užpildymui, paruoštas naudoti, nereikalingas papildomas maišymas. Sterili medžiaga aplikatoriuje. Bioaktyvaus stiklo glaistas, be antibiotikų; Skatina biologinį kaulo aktyvumą ir augimą; Osteokonduktyvus kaulo transplanto pakaitalas. | vnt | 20
99.4. | Glaistas skirtas užpildyti susidariusį kaulo defektą, 10 ml | Skirta kaulo ertmių užpildymui, paruoštas naudoti, nereikalingas papildomas maišymas. Sterili medžiaga aplikatoriuje. Bioaktyvaus stiklo glaistas, be antibiotikų; Skatina biologinį kaulo aktyvumą ir augimą;Osteokonduktyvus kaulo transplanto pakaitalas. | vnt | 20
Bendra pradinė (maksimali) vertė 99-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 99-ai pirkimo daliai EUR su PVM
100. | Natrio citrato tirpalas 5000 ml inkstų pakaitinės terapijos procedūroms prie AMPLYA aparato | Sterilus, nepirogeniškas antikoaguliacinio poveikio tirpalas, skirtas naudoti ekstrakorporalinio gydymo reikmėms 5000 ml maišas. | vnt | 50
Bendra pradinė (maksimali) vertė 100-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 100-ai pirkimo daliai EUR su PVM
101. | Monitoringo linija CO2 matuoti 3 m | Vienkartinė CO2 monitoringo linija su vienu alkūniniu pajungimu, kliniškai švari, vamzdelis skaidrus, minkštas, lankstus, vamzdelio diametras ID ne mažiau kaip 1,22 mm, OD ne daugiau kaip 2,40 mm. Suspaudus vamzdelį nelieka likutinės deformacijos žymių. Dvi užsukamos formos luer jungtys - viena iš jų alkūninė 90° laipsnių. Linijos ilgis 3 m (± 2 cm), supakuota į maišelius po 1 vnt. | vnt | 2000
Bendra pradinė (maksimali) vertė 101-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 101-ai pirkimo daliai EUR su PVM
102. | Indelis šlapimui surinkti (bakteriologiniam pasėliui) | Vienkartinis sterilus, užsukamas indelis, pagamintas iš PVC arba PP, ne didesnio nei 100 ml tūrio. Privalomas ženklinimas turi būti ant kiekvieno įpakavimo. | vnt | 30000 | Urine containers 30ml with separated cap, 25171, FL medical. Vienkartinis sterilus, užsukamas indelis, pagamintas iš PP, 30 ml tūrio. Privalomas ženklinimas yra ant kiekvieno įpakavimo. "Gamintojų Katalogai.pdf" psl. 4 | 5 | 0.0726 | 0.07623 | 2178
Bendra pradinė (maksimali) vertė 102-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [8 empty] | 2178
PVM (5 %) suma | [8 empty] | 108.9
Bendra pradinė (maksimali) vertė 102-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [8 empty] | 2286.9
103. | Naujagimių kraujospūdžio matavimo manžetė dviejų jungčių | Vienkartinė, be latekso, pagaminta iš vinilo, su dviem vamzdeliais su Luer jungtimi Bayonet tipo. Galimybė užsakant pasirinkti dydžius: 1. Manžetės plotis 2 cm, tinkantis rankos apimčiai 3-6 cm; 2. Manžetės plotis 3 cm, tinkantis rankos apimčiai 4-8 cm; 3. Manžetės plotis 4 cm, tinkantis rankos apimčiai 6-11 cm 4. Manžetės plotis 5 cm tinkantis rankos apimčiai 7-13 cm | vnt | 600
Bendra pradinė (maksimali) vertė 103-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 103-ai pirkimo daliai EUR su PVM
104. | Nelaidi šviesai infuzinė sistema (skirta citostatikams) | Sterili, vienkartinė, turinti bakterinį filtrą, Luer-Lock jungtį, nepralaidi šviesai, skirta infuziniams siurbliams su tiesiniu peristaltiniu siurblio mechanizmu, vamzdelio kietumas ne didesnis kaip 72 shore. Išorinis skersmuo 4,25 mm. | vnt | 300
Bendra pradinė (maksimali) vertė 104-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 104-ai pirkimo daliai EUR su PVM
105. | Tvarstis - plėvelė intraveniniam kateteriui be latekso. 4,4cm x4,4cm | Sterilus, bakterinis, virusinis barjeras, praleidžia rentgeno spindulius, nepralaidus vandeniui, leidžiantis kvėpuoti odai tvarstis – plėvelė. Plėvelės storis 50 mikronų (um). Hipoalergiški akriliniai klijai. Nuklijavus nelieka klijų likučių. Tvarsčio ir pakuotės sudėtyje nėra latekso. Alkoholiniai odos dezinfektantai turi nesilpninti, nepažeisti plėvelės. Galimas išmatavimų nuokrypis ± 0,1 cm. | vnt | 600
Bendra pradinė (maksimali) vertė 105-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 105-ai pirkimo daliai EUR su PVM
106. | Tvarstis - plėvelė intraveniniam kateteriui be latekso6 cm x7cm | Sterilus,bakterinis, virusinis barjeras, praleidžia rentgeno spindulius,nepralaidus vandeniui, leidžiantis kvėpuoti odai tvarstis – plėvelė. Plėvelės storis 50 mikronų (um). Tvarsčio komplekte yra 1 popierinio pleistro juostelė Hipoalergiški akriliniai klijai. Nuklijavus nelieka klijų likučių. Tvarstis turi specialų popierinį rėmelį, palengvinantį tvarsčio užklijavimą. Tvarsčio ir pakuotės sudėtyje nėra latekso. Alkoholiniai odos dezinfektantai turi nesilpninti, nepažeisti plėvelės. Galimas išmatavimų nuokrypis ± 0,1 cm. | vnt | 600
Bendra pradinė (maksimali) vertė 106-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 106-ai pirkimo daliai EUR su PVM
107. | Tvarstis-plėvelė intraveniniam kateteriui tvirtinimui, hipoalerginis. 5 cm x 5,7 cm | Sterilus, bakterinis, virusinis barjeras, praleidžia rentegno spindulius, nepralaidus vandeniui, leidžiantis kvėpuoti odai tvarstis – plėvelė per pusę kombinuota su neaustinio pluošto pleistru, tvirčiau fiksuojančiu kateterį Iš vieno krašto tvarstis turi gilią 3-5 mm pločio įpjovą. Tvarsčio komplekte yra 2 sterilios neaustinio pluošto juostelės, skirtos papildomai fiksuoti kateterį. Hipoalerginis.Galimas išmatavimų nuokrypis ± 0,1 cm. | vnt | 300
Bendra pradinė (maksimali) vertė 107-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 107-ai pirkimo daliai EUR su PVM
108. | Tinklelis galvai | Tinklelis galvai kepuraitės formos, skirtas tvarsčių palaikymui. Galimybė užsakant pasirinkti iš ne mažiau kaip 3 dydžių (S, M, L) | vnt | 3000
Bendra pradinė (maksimali) vertė 108-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 108-ai pirkimo daliai EUR su PVM
109. | Spalvotas pleistras mažam vaikui. 2 cm x 4 cm (± 2 mm) dydžio | Pagrindas pagamintas iš polietileno plėvelės, dekoruotos įvairiaspalviais vaikiškais piešinėliais (dažų sudėtyje nėra ftalatų). Viduryje esanti pagalvėlė – iš švelnios gerai sugeriančios viskozės, laminuotos perforuota polietileno plėvele, nelimpančia prie injekcijos vietos. Hipoalergiškas, nedirgina odos, neskausmingai nuimamas. Supakuoti dėžutėse po 100 vnt ( ±20 vnt.). | vnt | 200000
Bendra pradinė (maksimali) vertė 109-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 109-ai pirkimo daliai EUR su PVM
110. | Apklotai pacientų šildymui prie " Bair Hugger" aparato | Apklotai pacientų šildymui. Vienkartiniai, minkšti, tvirti, be latekso, skirti pacientų šildymui operacijos metu. Skirti naudoti su ligoninėje naudojamais " Bair Hugger" orą pučiančiais aparatais. Procedūros metu neslenka nuo paciento kūno, nesukelia bangavimo. Šildymas vyksta tolygiai paskirstant orą apklote. Pilno kūno, tinkami vaikams . Visi apklotai turi būti ženklinti CE. Galimybė užsakant pasirinkti dydį: 1. pediatrinis apklotas, dedamas po pacientu, skirtas vaikams: dydis: 150x 81 cm (+2cm); svoris: ne daugiau 136g; turi turėti dvi angas žarnos prijungimui prie aparato; sterilus; supakuotas į tvirto polietileno įpakavimą po 1 vnt. 2. Didelis apklotas, dedamas po pacientu, dydis: ne mažiau nei 188 cm x 91 cm; svoris ne daugiau 142 g ; sterilus; supakuotas į tvirto polietileno įpakavimą po 1 vnt. | vnt | 200
Bendra pradinė (maksimali) vertė 110-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 110-ai pirkimo daliai EUR su PVM
111. | Armuoti intubaciniai vamzdeliai su manžete. | SO ir CE kokybės sertifikatų kopijos. Vienkartiniai. Pagaminti iš šilumai jautrios medžiagos (termoplastiniai). Permatomi, su konektoriumi, graduoti, rentgenokontrastiniai per visą ilgį ar su rentgeno kontrastine juostele. Vamzdelio galas atraumatinis, užapvalintas, yra Murphy tipo “akytė”. Manžetė žemo slėgio ir didelio tūrio, jos vožtuvas “ventilio” tipo, vožtuvo galas tinkantis Luer-lock tipo švirkštams. Garantijos laikas ne mažiau 3 m. Galimybė užsakant pasirinkti dydį (ID mm ) : 4, 5, 6, 7, 8 | vnt | 500
Bendra pradinė (maksimali) vertė 111-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 111-ai pirkimo daliai EUR su PVM
112. | Skaidri, orui pralaidi elastinga poliuretaninė plėvelė, padengta minkštu silikono sluoksniu. | Permatomas kvėpuojantis tvarstis, padengtas minkštu silikono sluoksniu, skirtas odos apsaugai. Gali būti naudojamas vienas ir su kitais produktais. Būtina apsauginė plėvelė ir popieriaus rėmelis lengvesniam tvarsčio uždėjimui. Atsparus vandeniui. Neprilimpantis prie drėgno žaizdos guolio, bet švelniai priglundantis prie aplinkinės odos. Nepaliekantis pašalinių dalelių. Pralaidumas orui 1100 g/ m2/24 h. Apsaugantis nuo bakterijų ir virusų, didesnių nei 25 nm. Išmatavimai : 10 cm x 12 cm ± 0,1 cm | vnt | 300
Bendra pradinė (maksimali) vertė 112-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 112-ai pirkimo daliai EUR su PVM
113. | Rezervinis maišas | Vienkartinis, kliniškai švarus, turi turėti CE ženklinimą, gaminio sudėtyje neturi būti latekso. Galimybė užsakant pasirinkti dydį:1. 0,5 litro (pajungimas 15F); 2. 1 litras (pajungimas 15F); 3. 1 litras l (pajungimas 15F); 4. 3 litrai 0,5 l (pajungimas 22 F) | vnt | 600
Bendra pradinė (maksimali) vertė 113-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 113-ai pirkimo daliai EUR su PVM
114. | Miniflow tipo kvėpuojamosios sistemos priedas. | Darbui su dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) aparatais, naudojant CPAP ventiliacijos rūšį. Jungiamas prie DPV įkvėpimo ir iškvėpimo jungčių kontroliuoti CPAP parametrus ir nustatyti reikiamą tėkmės lygį. Suderinamas su kitais Medin® sistemos priedais. | vnt | 600
Bendra pradinė (maksimali) vertė 114-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 114-ai pirkimo daliai EUR su PVM
115. | Daugiafunkcinis/nefrostominis drenavimo kateteris | Sterilus, vienkartinis. Tinkamas naudoti ≥ 12 savaičių.Pagamintas iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos, atsparus persilenkimams, padengtas hidrofiline danga “Slip - Coat” ar lygiaverte medžiaga. Vieno žingsnio,“Pigtail” tipo. Matomas atliekant ultragarsą, fluoroskopiją ir kompiuterinę tomografiją. Su nusmailintu galu, kuris smailėja nuosekliai, su didelėmis 4-5 ovalo formos šoninėmis angomis, kurių kražtai nuožulnūs (angos kraštas turi būti plonesnis nei kateterio sienelės storis). Centimetrinis žymėjimas kas 1cm ir 5cm skaičiais nuo 10 cm ilgio distalinio galo.Su metaline kaniule su male Luer-Lock jungtimi. Su trokaro stiletu “Choice Lock” tipo arba lygiaverčiu. Su atlenkiama metaline rankenėle, su smailėjančiu tribriauniu galu. Su nuimamu kateterio tiesintuvu. Su fiksavimo sistema su “snap off” plokštele arba lygiaverčio tipo.Galimybė greitai pašalinti kateterį, nukirpus išorinį fiksavimo siūlą. Galimybė užsakant pasirinkti dydį: 6 Fr kateterio adatos dydis 19G (1,0mm), ilgiai: 15cm; 20 cm; 25cm; tinkantis pravedėjas 0,35 (0.89mm) ; 8 Fr kateterio adatos dydis 17G (1,4mm), ilgiai: 15cm; 20 cm; 25cm; 30cm; tinkantis pravedėjas 0,38 (0.97mm) ; 10Fr kateterio adatos dydis 17G (1,4mm), ilgiai: 15cm; 20 cm; 25cm; 30cm; tinkantis pravedėjas 0,38 (0.97mm). ; 12Fr kateterio adatos dydis 14G (1,4mm), ilgiai: 15cm; 20 cm; 25cm; 30cm; tinkantis pravedėjas 0,38 (0.97mm). | vnt | 200
Bendra pradinė (maksimali) vertė 115-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 115-ai pirkimo daliai EUR su PVM
116. | Vienkartiniai spirometrijos vamzdeliai (kandikliai) ultragarsiniam spirometrui Easy On-PC | Spirometrijos vamzdeliai (kandikliai) turi tikti spirometrui Easy On-PC.2. Kiekvienas vamzdelis turi būti supakuotas atskiroje pakuotėje.3. Ergonomiška ovalo formos vamzdelio (kandiklio) forma, užtikrinanti burnos ir lūpų sandarumą 4. Pagamintas iš plastiko arba lygiavertės medžiagos | vnt | 1500
Bendra pradinė (maksimali) vertė 116-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 116-ai pirkimo daliai EUR su PVM
117. | Parafinas vonelėms (450g±50g) | Parafinas, tinkamas naudoti šildymo vonelėse. Be priemaišų, granuliuotas, minkštas, neriebus, bekvapis. Lydimosi temperatūra 51,6˚C-57,2˚C. Ant pakuotės turi būti originalus gamintojo ženklinimas, kuriame nurodytas pavadinimas, gamintojas, laikymo sąlygos, galiojimas - jeigu yra, naudojimas, sudėtis, pakelio svoris, įspėjimai - jeigu yra. | vnt | 720
Bendra pradinė (maksimali) vertė 117-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 117-ai pirkimo daliai EUR su PVM
118. | Drėgnas šilumo -šalčio kompresas
118.1. | drėgnas karščio-šalčio kompresas standartinis 25 cm x 30 cm ± 2 cm | Tinkami šildymo procedūroms, kaip priemonė skausmo , patiriamam dėl artrito, miofibrozės ar raumenų patempimo malšinimui. Išorė – austas medvilninis pluoštas; Hidrokoloidinis užpildas –bentonito molis. Poveikio trukmė iki 30 min. Tinkami įvairiam kūno sudėjimui | vnt | 16
118.2. | drėgnas karščio-šalčio kompresas pečiams ir keliams 25 cm x 50 cm ± 2 cm |  | vnt | 30
118.3. | drėgnas karščio-šalčio 25 cm x 60 cm ± 2 cm |  | vnt | 30
118.4. | drėgnas karščio-šalčio didelis 38 cm x 61 cm ± 2 cm |  | vnt | 26
Bendra pradinė (maksimali) vertė 118-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 118-ai pirkimo daliai EUR su PVM
119. | Kineziologiniai teipai | Plonas ir patvarus kineziologinis teipas tinkamas naudoti sporto medicinoje ir reabilitacijoje. Plotis – 5 cm; Ilgis – 5 m Sudėtis- 97 %-98 % medvilnė, 3 %-2 % elastanas , sudėtyje nėra latekso. Akrilo ar lygiaertės medžiagos klijai | vnt | 200
Bendra pradinė (maksimali) vertė 119-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 119-ai pirkimo daliai EUR su PVM
120. | Elektrodai su suspaustukais
120.1. | 5×5 ± 2 cm, 1 suspaustukas | Naudojami transkutaninės elektrinės nervų stimuliacijos (TENS), neuroraumeninės elektrinės stimuliacijos (NMES), taip pat funkcinės elektrostimuliacijos procedūrų (FES) atlikimui. Easy Snap™ tipo jungtis, leidžianti užfiksuoti elektrodą paprastu judesiu viena ranka. Tinkami naudoti su Compex elektrostimuliacijos prietaisais | vnt | 240
120.2. | 5×10 ± 2 cm, 2 suspaustukai |  | vnt | 100
120.3. | 5×10 ± 2 cm, 1 suspaustukas |  | vnt | 100
Bendra pradinė (maksimali) vertė 120-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 120-ai pirkimo daliai EUR su PVM
121. | Periferiniai centrinės venos kateteriai (PCVK) vaikams
121.1. | PCVK su pravedėju 3Fr/19G 60cm | Pagal Seldingerio metodiką; Dydis 3Fr; Ilgis 60cm; Diametras 0,5x1,0mm; | vnt | 30
Pirminis užpildymo tūris 0,36ml; Tėkmės greitis 1,6ml/min; Sužymėtas kas 5 cm; Pagamintas iš biostabilaus poliuretano; Termolabilus;
Rentgenokontrastinis; Su integruota prailginimo atkarpa 9-10cm su spaustuku;
Komplektuojamas: -su echogenine 21G punkcine adata, -su išskečiamu introdiuseriu-prapletėju 7cm, -su švirkštu 10ml, -su skalpeliu, -su nitinoliniu pravedėju 50cm, -su liniuote.
121.2. | PCVK su pravedėju 4Fr/19G 60cm | Pagal Seldingerio metodiką; Dydis 4Fr; Ilgis 60cm; Diametras 0,8x1,4mm; Pirminis užpildymo tūris 0,40ml; Tėkmės greitis 9,4 ml/min; Sužymėtas kas 5 cm; Pagamintas iš biostabilaus poliuretano; Termolabilus; Rentgenokontrastinis; Su integruota prailginimo atkarpa 9-10cm su spaustuku; | vnt | 25
Komplektuojamas: -su echogenine 21G punkcine adata; -su išskečiamu introdiuseriu-prapletėju 7cm, -su švirkštu 10ml, -su skalpeliu; -su nitinoliniu pravedėju 50cm; -su liniuote.
121.3. | PCVK (PICC) su sidabru 4Fr/19G 55cm | Pagal Seldingerio metodiką; Gali būti naudojamas parenteriniui maitinimui, chemoterapijai, antibiotikų terapijai, skausmo gydymui, vaistų skyrimui, kontrastinės medžiagos injekcijoms atliekant KT; Dydis 4Fr; Ilgis 55cm ±2cm; Diametras 1,35mm; Pirminis užpildymo tūris ≤ 0,8ml; Tėkmės greitis ≥ 19 ml/min; Maksimalus tėkmės greitis ≥ 5ml/s; Maksimalus slėgis ≥ 22,4 bar (325 psi); Centimetrinis žymėjimas skaičiais; Pagamintas iš biostabilaus poliuretano; Antimikrobinis (Agion TM antimikrobinė technologija sidabro jonų pagrindu); Termolabilus; Rentgenokontrastinis; Su integruota prailginimo atkarpa 9-10cm su spaustuku; Komplektuojamas: -su echogenine 21G punkcine adata, -su išskečiamu introdiuseriu-prapletėju 7cm, -su švirkštu 10ml, -su skalpeliu, -su nitinoliniu pravedėju 65cm ±2cm, -su -su liniuote. | vnt | 25
121.4. | PCVK 2-jų atšakų 4,5 Fr 60cm | Su stiletu; Dydis 4,5Fr; Ilgis 60cm; Diametras išor.1,5mm; Pirminis užpildymo tūris kiekvienos atšakos po 0,51ml; Tėkmės greitis kiekvienos atšakos po 7,28 ml/min; Sužymėtas kas 5 cm; Pagamintas iš biostabilaus poliuretano; Termolabilus; Rentgenokontrastinis; Su integruota prailginimo atkarpa 9-10cm su spaustuku; Komplektuojamas: -su išskečiama pravedimo adata 15G, ilgis 32mm, -su švirkštu 10ml, -su liniuote. | vnt | 30
121.5. | PCVK 2-jų atšakų 4,5 Fr 60cm | Pagal Seldingerio metodiką; Dydis 4,5Fr; Ilgis 60cm; Diametras išor.1,5mm; Pirminis užpildymo tūris kiekvienos atšakos po 0,51ml; Tekmės greitis kiekvienos atšakos po 8,2 ml/min; | vnt | 30
Sužymėtas kas 5 cm; Pagamintas iš biostabilaus poliuretano; Termolabilus; Rentgenokontrastinis; Su integruota prailginimo atkarpa 9-10cm su spaustuku; Komplektuojamas:
-su echogenine 21G punkcine adata; -su išskečiamu introdiuseriu-prapletėju 7cm, -su švirkštu 10ml, -su skalpeliu; -su nitinoliniu pravedėju 50cm; -su liniuote.
121.6. | PCVK (PICC) kateterių fiksavimo mechanizmas | Drugelio ar analogiškos formos su išpjovomis PCVK kateterio sparnelių fiksavimui; Tinkamas fiksuoti PCVK su viena ar keliomis atšakomis; Dydis: 90mm ± 2mm (ilgis) x 35mm ± 2mm (plotis) x 30mm ± 2mm (plotis centrinėje dalyje); Sterilus; Nelimpantis prie pirštinių; Klijų pagrindas akrilas; Fiksatorius dviejų dalių: 1-Lipni plokštelė fiksuojama prie paciento odos, pagaminta iš poliuretano (PU) ir poliesterio; 2-viršutinė medžiaginė juostelė pagaminta iš polipropileno (PP) su velkro danga; Pagamintas be latekso, be DEHP (be ftalatų); Galimybė naudoti ≥ 7 dienas. | vnt | 150
Bendra pradinė (maksimali) vertė 121-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 121-ai pirkimo daliai EUR su PVM
122. | Skalpelio ašmenis N11 | Vienkartiniai, sterilus, neanglinio plieno ( neblizgus ), dvigubo galanginimo skalpelio ašmenys N11 ( skirti kardiochirurgijai ). Pateikti 10 vnt. vertinimui. | vnt | 10000
Bendra pradinė (maksimali) vertė 122-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pradinė (maksimali) vertė 122-ai pirkimo daliai EUR su PVM