TSD-1115, VPP-5988

Kapsulinės endoskopijos kapsulių techninė specifikacija (kiekis 60 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninis suderinamumas | Siūloma kapsulė turi būti tinkama darbui su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojama gamintojo „Intromedic“ kapsuline endoskopine diagnostine sistema „MR2000“ arba kartu su kapsulėmis panaudai turi būti pateikta lygiavertė nauja endoskopinės diagnostikos sistema | Kartu su kapsulėmis panaudai pateiksime lygiavertę naują endoskopinės diagnostikos sistemą |
| 2. | Dydis | Ne didesnis nei 11,8 x 32,3 mm | 11 x 25,4 mm |
| 3. | Vaizdų filmavimo trukmė | Ne mažiau kaip 10 val. | 12 val. |
| 4. | Kapsulės filmavimo kampas | Ne mažiau kaip 170° | 172° |
| 5. | Matymo gylis | Ne mažiau kaip 1,8 cm | 0-5 cm |
| 6. | Vaizdo perdavimas | Bevieliu būdu | Bevieliu būdu |
| 7. | Vaizdo peržiūra | Galimybė stebėti endoskopinius vaizdus realiu laiku | Yra galimybė stebėti endoskopinius vaizdus realiu laiku |
| 8. | Kapsulės galiojimo laikas | Ne trumpesnis kaip 12 mėnesių nuo pristatymo datos | Ne trumpesnis kaip 12 mėnesių nuo pristatymo datos |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pristatytas siūlomos prekės pavyzdys.

1 priedas

Nemokamai (panaudos sutarties pagrindu) pateikiamos įrangos komplektas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Duomenų/vaizdų priėmimo sistema (imtuvas) | - Skirtas kapsule užfiksuotų vaizdų priėmimui; - Vaizdai iš kapsulės į imtuvą perduodami bevieliu būdu; - Galimybė duomenis iš imtuvo perkelti į kompiuterį; - Imtuvas pilnai sukomplektuotas su visais priedais, reikalingais tinkamam sistemos darbo užtikrinimui (komplekte pateikiami laidai, pakrovėjas, krepšys, diržas ar kiti priedai); - CE sertifikuotas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženkliu liudijančio dokumento kopiją); - Pateikiamas komplekte su naudojimo instrukcijomis lietuvių ir anglų kalbomis; - Techninė priežiūra atliekama nemokamai (tiekėjo sąskaita). | 1 kompl. |
| 2. | Duomenų apdorojimo sistema | - Pateikiamas kompiuteris su programine įranga arba programinė įranga instaliuojama vartotojo kompiuteryje; - Programinė įranga skirta surinktų duomenų/vaizdų peržiūrai ir apdorojimui | 1 vnt. |