## specifikacija
SPS 1 priedas
VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS, Nr. 303
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Užpildytas dokumentas privalo būti pateiktas ne skenuota forma, bet prisegant atskiru dokumentu.
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Priemonių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB /Medicinos priemonių reglamento (EU) 2017/745 reikalavimus
2. Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Tiekėjui nepateikus šių dokumentų kartu su pasiūlymu, jo pasiūlymas bus atmestas.
PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
6. Priemonės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirk. dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalavimai | Siūlomos prekės charakteristikos, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ | Mato vnt. | Maksimalus kiekis vnt. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Vnt. kaina Eur su PVM
49. | Nelimpantis nosies balionas kraujavimui iš nosies stabdyti 7,5 cm | 7,5 cm ilgio lateksinis nosies balionas, padengtas nailonu su karboksimetilceliulioze, kuri reaguodama su steriliu vandeniu sudaro didelio elastingumo gelį. Su lateksine pūslele pripūsto oro slėgio kontrolei ir pripūtimo vožtuvu. Įdėtas į nosį pripučiamas, prisitaiko prie nosies anatomijos. Lengvai įdedamas į nosį ir išimamas. Su „drugelio“ tipo apsauga, kad neįtraukti į nosies vidų. | 7,5 cm ilgio lateksinis nosies balionas, padengtas nailonu su karboksimetilceliulioze, kuri reaguodama su steriliu vandeniu sudaro didelio elastingumo gelį. Su lateksine pūslele pripūsto oro slėgio kontrolei ir pripūtimo vožtuvu. Įdėtas į nosį pripučiamas, prisitaiko prie nosies anatomijos. Lengvai įdedamas į nosį ir išimamas. Su „drugelio“ tipo apsauga, kad neįtraukti į nosies vidų. Smith&Nephew Arthrocare (JAV) RAPID RHINO RR750 (Psl.1-2) | vnt. | 40 | 16 | 5% | 16.8
PVM suma, Eur 30,00
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur 672,00
50. | Nelimpantis nosies balionas kraujavimui iš nosies stabdyti 9,0 cm | 9,0 cm ilgio lateksinis nosies balionas, padengtas nailonu su karboksimetilceliulioze, kuri reaguodama su steriliu vandeniu sudaro didelio elastingumo gelį. Nosies balionas sudarytas iš dviejų dalių: galinio nosies baliono, kuris pripūstas sustabdo kraujavimą iš užpakalinės nosies dalies ir priekinio nosies baliono, kuris pripūstas sustabdo kraujavimą iš priekinės nosies dalies. | 9,0 cm ilgio lateksinis nosies balionas, padengtas nailonu su karboksimetilceliulioze, kuri reaguodama su steriliu vandeniu sudaro didelio elastingumo gelį. Nosies balionas sudarytas iš dviejų dalių: galinio nosies baliono, kuris pripūstas sustabdo kraujavimą iš užpakalinės nosies dalies ir priekinio nosies baliono, kuris pripūstas sustabdo kraujavimą iš priekinės nosies dalies. Smith&Nephew Arthrocare (JAV) RAPID RHINO RR900 (Psl.1-2) | vnt. | 40 | 27 | 5% | 28.35
PVM suma, Eur 54,00
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur 1134,00
…………………………………………………………………………..