TSD-595, VPP-742, VPP-687

Svarstyklių su ūgio matuokle techninė specifikacija

2 pirkimo dalis. Svarstyklės su ūgio matuokle – kiekis 9 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Paskirtis | 1. Pacientų svėrimui su ūgio matuokle; 2. Pritaikytos naudoti medicinos įstaigoje. | Svarstyklės su ūgio matuokle MS4971, Charder Electronic Co., Ltd. Taivanas R.O.C skirtos: 1. Pacientų svėrimui su ūgio matuokle; 2. Pritaikytos naudoti medicinos įstaigoje Brosiura 1psl., EB atitikties deklaracija 1psl. |
| 2. | Svarstyklių konstrukcija | 1. Elektroninės; 2. Su ekranu matavimo duomenų atvaizdavimui; 3. Koloninės; 4. Su ūgio matuokle tvirtinama prie kolonos. | - 1. Elektroninės; - 2. Su ekranu matavimo duomenų atvaizdavimui; - 3. Koloninės; - 4. Su ūgio matuokle tvirtinama prie kolonos. Brosiura 1psl. |
| 3. | Svarstyklių pagrindas | Neslystantis svarstyklių pagrindas | Neslystantis svarstyklių pagrindas Brosiura 1psl. |
| 4. | Matavimo vienetai | kg | kg Brosiura 1psl. |
| 5. | Tikslumo klasė | Ne blogesnė kaip III (vidutinio tikslumo) | III (vidutinio tikslumo) Brosiura 1psl. |
| 6. | Maksimalus sveriamas svoris | ≥ 250 kg | 300 kg Brosiura 1psl. |
| 7. | Matavimo diskretiškumas (padalos vertė) | Iki 150 kg ≤ 0.1 kg Nuo 150 kg ≤ 0.2 kg | Iki 300 kg - 0.1 kg Brosiura 1psl. |
| 8. | Įdiegtos funkcijos | 1. Nulinės vertės nustatymas (automatinis arba mygtuko paspaudimu); 2. Svėrimo rezultatų rodymas pacientui nulipus nuo svarstyklių (HOLD arba lygiavertė); 3. Kūno masės indekso skaičiavimo funkcija (BMI arba lygiavertė); 4. Automatinis išsijungimas. | - 1. Nulinės vertės nustatymas (automatinis ir mygtuko paspaudimu ZERO); - 2. Svėrimo rezultatų rodymas pacientui nulipus nuo svarstyklių (HOLD); - 3. Kūno masės indekso skaičiavimo funkcija (BMI); - 4. Automatinis išsijungimas (AUTO-OFF). Brosiura 1psl. |
| 9. | Komplektacija | Svarstyklės komplektuojamos su ūgio matuokle | Svarstyklės komplektuojamos su ūgio matuokle HM201M, Charder Electronic Co., Ltd. Taivanas R.O.C Brosiura 1psl. |
| 10. | Reikalavimai ūgio matuoklei | 1. Ūgio matavimo ribos ne siauresnės kaip 90-200 cm; 2. Ūgio matuoklės gradacija ≤ 0.1 cm. | 1. Ūgio matavimo ribos 60-205 cm; 2. Ūgio matuoklės gradacija 0.1 cm. Brosiura 1psl. |
| 11. | Maitinimo šaltinis | 1. 230 V, 50 Hz elektros tinklas; 2. Vidiniai maitinimo elementai; (komplekte su svarstyklėmis turi būti pateiktas vienas komplektas maitinimo elementų ir adapteris maitinimui iš elektros tinklo) | 1. Adapteris į 230 V, 50 Hz elektros tinklą; 2. Vidiniai 6x AA maitinimo elementai; (komplekte su svarstyklėmis pateiksime vieną komplektą maitinimo elementų ir adapterį maitinimui iš elektros tinklo) Brosiura 1psl. |
| 12. | Pirminė metrologinė patikra | Svarstyklės pateikiamos su pirmine metrologine patikra, galiojančia ne trumpiau kaip 10 mėnesių, skaičiuojant nuo pristatymo dienos. | Patvirtiname, kad svarstykles pateikiamos su pirmine metrologine patikra, galiojančia ne trumpiau kaip 10 mėnesių, skaičiuojant nuo pristatymo dienos Brosiura 1psl. |
| 13. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Patvirtiname, kad įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 14. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Patvirtiname, kad vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 15. | Kartu su svarstyklėmis pateikiama dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių kalba | Patvirtiname, kad kartu su svarstyklėmis pateiksime naudotojo instrukcija lietuvių kalba |
| 16. | Žymėjimas CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 ar Medicinos prietaisų direktyvos MDD 93/42/EEB reikalavimus | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Patvirtiname, kad svertyklės ženklintos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 EB atitikties deklaracija. Prisegame EB atitikties deklaraciją. |
| 17. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai | 24 mėnesiai |

Papildomas reikalavimas:

Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomos prekės eskizais – iliustracijomis.