TSD-231, VPP-363

Reanimacinių funkcinių – elektrinių lovų su svarstyklėmis techninė specifikacija

(orientacinis kiekis 12 vnt.)

| Eil. Nr. | Techninis parametras ir kiekis | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūloma techninio parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai lovos matmenims | - Išoriniai matmenys: (plotis x ilgis) su pakeltomis šoninėmis apsaugomis ≤ 100 x 220 cm. - Čiužinio platformos paviršiaus matmenys: (plotis x ilgis) ≥ 85 x 195 cm. | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 19; 1.Išoriniai matmenys : ilgis 217,5 cm; plotis 100 cm 2.Čiužinio platformos paviršiaus matmenys Ilgis 208 cm; plotis 90cm |
| 2. | Reikalavimai čiužinio platformai | - Ne mažiau 4 dalių: nugaros, sėdimoji, šlaunų, blauzdos. - Čiužinio pagrindas ties nugaros, šlaunų ir blauzdų dalimi pagamintas iš plastiko arba lygiavertės medžiagos. - Ne mažiau kaip 3 čiužinio platformos dalys lengvai išimamos valymui ir dezinfekcijai. Dalys yra su fiksavimo mechanizmu nuo atsitiktinio išėmimo. - Ne mažiau kaip 6 vnt. (kilpų) diržų (pacientų fiksavimui) tvirtinimo vietos. - Prailginimas ne mažiau 20 cm su čiužinio laikikliais. - Infuzinio stovo arba pasikėlimo rankenos adapteriai ne mažiau dviejuose kampuose. - Kėlimo mechanizmas sudarytas iš kolonų. | Dokumentas: „gamintojo deklaracija“ EN; „pacientų fiksavimas 1“; „pacientų fiksavimas 2 „Instrukcija E4“, puslapis: 25; 91; 92; 19; 83; 58; 59; 49 - 4 dalių: nugaros, sėdimoji, šlaunų, blauzdos. - Čiužinio pagrindas ties nugaros, šlaunų ir blauzdų dalimi pagamintas iš plastiko - 3 čiužinio platformos dalys lengvai išimamos valymui ir dezinfekcijai. Dalys yra su fiksavimo mechanizmu nuo atsitiktinio išėmimo. - 8 vnt. (kilpų) diržų (pacientų fiksavimui) tvirtinimo vietos. - Prailginimas 22 cm su čiužinio laikikliais. - Infuzinio stovo arba pasikėlimo rankenos adapteriai galvūgalyje dviejuose kampuose. - Kėlimo mechanizmas sudarytas iš kolonų |
| 3. | CPR rankenos | - Yra CPR rankenos - Mechaniškai nuleidžia nugaros dalį į horizontalią padėtį kritinių situacijų metu | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 34; - CPR rankenos yra - Mechaniškai nuleidžia nugaros dalį į horizontalią padėtį kritinių situacijų metu |
| 4. | Čiužinio platformos aukščio reguliavimas | - Ne siauresnėse kaip 46-73 cm ribose - Valdomas elektrine pavara. | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 19; 41 - Intervale 41-79 cm - Valdomas elektrine pavara. |
| 5. | Lovos gulimojo paviršiaus automatinio regreso funkcija | Ne mažiau 10 cm. | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 19; - Yra, į nugaros 7.4 cm ir šlaunų puse 4cm. 11.4 cm (bendrai sudėjus). |
| 6. | Lovos funkcijų valdymas- Pultas Nr.1 | 1. Skirtas personalui; 2. Integruoti valdymo skydeliai nugarinės dalies šoninių ranktūrių išorėje, abiejose lovos pusėse ir/arba pakabinamas kojūgalyje; 3. Galima reguliuoti: a) Čiužinio platformos aukštį; b) Nugaros sekcijos kampą; c) Šlaunų sekcijos kampą; d) Čiužinio platformos pasvirimą į galvūgalį; e) Čiužinio platformos pasvirimą į kojūgalį; f) Autokontūras 4. Su ne mažiau kaip 4 užprogramuotomis pozicijomis. Pozicijos valdomos vieno mygtuko paspaudimu. a) Kardiologinės kėdės pozicija; b) Gaivinimo poziciją CPR; c) Apžiūros pozicija; d) Skubus Trendelenburgas; 5. Funkcijų užrakinimas, galima užrakinti: nugaros, šlaunų, aukščio ir kojinio pedalo veikimą. Užrakina visus valdymo pultus. 6. Integruotas aktyvavimo mygtukas- aktyvuoja visus valdymo pultus. 7. Integruotas STOP mygtukas. | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis: 41; 57; 54; 53; 52; 61; 42 1. Skirtas personalui; 2. Pakabinamas kojūgalyje; 3. Galima reguliuoti: a) Čiužinio platformos aukštį; b) Nugaros sekcijos kampą; c) Šlaunų sekcijos kampą; d) Čiužinio platformos pasvirimą į galvūgalį; e) Čiužinio platformos pasvirimą į kojūgalį; f) Autokontūras 4. 4 užprogramuotomis pozicijomis. Pozicijos valdomos vieno mygtuko paspaudimu. a) Kardiologinės kėdės pozicija; b) Gaivinimo poziciją CPR; c) Apžiūros pozicija; d) Skubus Trendelenburgas; 5. Funkcijų užrakinimas, galima užrakinti: nugaros, šlaunų, aukščio ir kojinio pedalo veikimą. Užrakina visus valdymo pultus. 6. Integruotas aktyvavimo mygtukas- aktyvuoja visus valdymo pultus. 7. Integruotas STOP mygtukas. |
| 7. | Lovos funkcijų valdymas- Pultas Nr.2 | - Integruoti valdymo skydeliai nugarinės dalies šoninių ranktūrių vidinėje pusėje ir/arba laidu prijungiamas prie lovos rankinis pultas (atjungiamas/pajungiamas be instrumentų) - Galimybė valdyti pacientui - Su pulto aktyvavimo mygtuku - Galima reguliuoti lovos aukštį, nugaros, kojų pakėlimo kampą. | Dokumentas: „ Gamintojo deklaracijai EN“; „Instrukcija E4“, puslapis: 43; - Laidu prijungiamas prie lovos rankinis pultas (atjungiamas/pajungiamas be instrumentų) - Galimybė valdyti pacientui - Su pulto aktyvavimo mygtuku - Galima reguliuoti lovos aukštį, nugaros, kojų pakėlimo kampą. |
| 8. | Lovos funkcijų valdymas- Pultas Nr.3 | - Kojiniai pedalai skirti slaugytojui, abiejuose lovos šonuose, leidžiantis nustatyti lovos pozicijas nenaudojant rankų. - Galima reguliuoti paciento apžiūros poziciją ( ištiesina čiužinio platformą ir iškelia į aukščiausią padėtį). - Elektroninė apsauga nuo atsitiktinio valdymo 4. Ne daugiau trys valdymo mygtukai. | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis: 44; 52; 53; 90 - Kojiniai pedalai skirti slaugytojui, abiejuose lovos šonuose, leidžiantis nustatyti lovos pozicijas nenaudojant rankų. - Galima reguliuoti paciento apžiūros poziciją ( išliesina čiužinio platformą ir iškelia į aukščiausią padėtį). - Elektroninė apsauga nuo atsitiktinio valdymo 4. Trys valdymo mygtukai. |
| 9. | Nugaros dalies reguliavimas | - Pasikėlimo kampas ne mažiau 650 - Valdoma elektrine pavara. | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 19; 41 - Pasikėlimo kampas 65º. - Valdoma elektrine pavara. |
| 10. | Šlaunų dalies reguliavimas | - Pasikėlimo kampas ne mažiau 250 - Valdoma elektrine pavara. | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 19; 41 - Pasikėlimo kampas 25°. - Valdoma elektrine pavara |
| 11. | Trendelenburgas/ Antitrendelenburgas | Ne mažiau +14°/-14°. | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 19 intervale: +14°/-14° |
| 12. | Blauzdų dalies reguliavimas | - Pasikėlimo kampas ne mažiau 150 - Valdoma mechaniškai arba elektriniu būdu. | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 19; 48 - Pasikėlimo kampas 20°; - Valdoma mechaniškai; |
| 13. | Šoniniai apsauginiai rėmai | - Dvigubi. - Pagaminti iš HDPE arba ABS plastiko (arba lygiavertės medžiagos), atsparaus smūgiams, plovimui ir dezinfekcinėms medžiagoms. - Dviejų dalių. - Galima nulenkti atskirai, nepriklausomai vienas nuo kito. - Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos be čiužinio) ≥ 45 cm; - Apsauginiai rėmai nuleidžiami ir pakeliami rankenos arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo). - Apsauginiuose šoniniuose ranktūriuose integruoti paciento nugaros dalies pakėlimo bei trendelenburgo pozicijos pasvirimo kampo indikatoriai. | Dokumentas: „ Gamintojo deklaracijai EN“; “Lovos šonai”; „Instrukcija E4“, puslapis 31; 18; 91; 19 - Dvigubi. - Pagaminti iš Polipropileno PP plastiko, atsparaus smūgiams, plovimui ir dezinfekcinėms medžiagoms. - Dviejų dalių. - Galima nulenkti atskirai, nepriklausomai vienas nuo kito. - Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos be čiužinio) 45 cm; - Apsauginiai rėmai nuleidžiami ir pakeliami rankenos pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo). - Apsauginiuose šoniniuose ranktūriuose integruoti paciento nugaros dalies pakėlimo bei trendelenburgo pozicijos pasvirimo kampo indikatoriai. |
| 14. | Paciento išlipimą palengvinanti sistema | 1. Pagalbinė rankena pacientui, palengvinanti paciento išlipimą iš lovos, atlenkiama nuo lovos rėmo su integruotu (-ais) mygtuku (-ais) reguliuojančiu (-iais) čiužinio platformos aukštį arba rankena šoninėje apsaugos sienelėje ir sienelės viršuje integruotas mygtukas (-ai), kurie vienu metu padeda pacientui prisilaikyti ir kelia lovos rėmą, kad palengvintų paciento atsistojimą, arba lygiavertė 2. Sumontuota abiejose lovos pusėse | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 68; 18; 19; 25 1. Pagalbinė rankena pacientui, palengvinanti paciento išlipimą iš lovos, atlenkiama nuo lovos rėmo su integruotu (-ais) mygtuku (-ais) reguliuojančiu (-iais) čiužinio platformos aukštį kad palengvintų paciento atsistojimą. 2. Sumontuota abiejose lovos pusėse |
| 15. | Lovos transportavimas | 1. ≥ 4 ratukai. 2. Ratuko diametras ne mažesnis kaip 150 mm. 3. Yra penktasis ratukas didesniam lovos mobilumui. 4. ≥ 1 antistatinis ratukas. | Dokumentas: „ Gamintojo deklaracijai EN“; „Instrukcija E4“, puslapis 18; 19; 68 1. 4 ratukai. 2. Ratuko diametras 150 mm. 3. Yra penktasis ratukas didesniam lovos mobilumui. 4. 1 antistatinis ratukas. |
| 16. | Stabdymo sistema | - Centrinė stabdymo sistema - Ne mažiau trys padėtys: - Visi ratukai užblokuoti; - Visi ratukai laisvai sukiojasi; - Vienas ratukas fiksuotas važiavimui į priekį. | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 34; 18 - Centrinė stabdymo sistema - Trys padėtys: - Visi ratukai užblokuoti; - Visi ratukai laisvai sukiojasi; Vienas ratukas fiksuotas važiavimui į priekį. |
| 17. | Saugi darbinė apkrova | Ne mažiau 250 kg | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 19 250 kg |
| 18. | Lovos svoris | Ne daugiau 200kg | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 19 195 kg |
| 19. | Nuimami lovos galai | - Plastikiniai arba lygiavertės medžiagos. - Su užraktu. 3. Užraktas dvi padėtys: užrakinta; atrakinta. | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 18; 91; 25 - Plastikiniai. - Su užraktu. - Užraktas dvi padėtys: užrakinta; atrakinta. |
| 20. | Apsauginiai bamperiai | Yra apsauginiai bamperiai visuose 4 lovos kampuose. | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 18 Yra apsauginiai bamperiai visuose 4 lovos kampuose. |
| 21. | Svarstyklės | 1. Integruotos į lovą. 2. Svarstyklių valdymas integruotas į apsauginių lovos šonų galvūgalio dalį (iš abiejų lovos pusių). Su programine įranga. 3. Svoris rodomas integruotame ekrane. 4. Svarstyklių rodmenų ekranas rodo: a) Paciento svorį vieno skaičiaus po kablelio tikslumu. b) Svarstyklių stabilumo indikaciją. c) Nugaros sekcijos pakilimo kampą (vieno laipsnio tikslumu). d) Paciento išlipimo iš lovos aliarmo būseną. e) Lovos serviso atlikimo indikatorių. 5. Svarstyklių tikslumas 0,5 kg ±0,2kg. 6. Ekrane rodoma perkrovos indikacija. 7. Svarstyklių valdymo mygtukai: a) Svarstyklių nunulinimo mygtukas. b) Svorio fiksavimo mygtukas. | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis: 19; 39 63; 64; 65 1. Integruotos į lovą. 2. Svarstyklių valdymas integruotas į apsauginių lovos šonų galvūgalio dalį (iš abiejų lovos pusių). Su programine įranga. 3. Svoris rodomas integruotame ekrane. 4. Svarstyklių rodmenų ekranas rodo: a) Paciento svorį vieno skaičiaus po kablelio tikslumu. b) Svarstyklių stabilumo indikaciją. c) Nugaros sekcijos pakilimo kampą (vieno laipsnio tikslumu). d) Paciento išlipimo iš lovos aliarmo būseną. e) Lovos serviso atlikimo indikatorių. 5. Svarstyklių tikslumas 0,5 kg ±0,2kg. 6. Ekrane rodoma perkrovos indikacija. 7. Svarstyklių valdymo mygtukai: a) Svarstyklių nunulinimo mygtukas. b) Svorio fiksavimo mygtukas. |
| 22. | Lovos priedai | 1. Yra infuzinis stovas. 2. Yra bėgelis su kabliukais skysčių maišams abiejose lovos pusėse. 3. Yra ligos lapo laikiklis. | Dokumentas: “laikiklis”; „Instrukcija E4“, puslapis 67; 83 1. Yra infuzinis stovas. 2. Yra bėgelis su kabliukais skysčių maišams abiejose lovos pusėse. 3. Yra ligos lapo laikiklis. |
| 23. | Elektriniai varikliai | 1. Visi varikliai turi apsaugą nuo perkrovimo. 2. Veikia nuo el. tinklo 230 V 50 Hz 3. Veikia su akumuliatoriumi. | Dokumentas: „variklių apsauga en“; „Instrukcija E4“, puslapis 20; 1. Visi varikliai turi apsaugą nuo perkrovimo. 2. Veikia nuo el. tinklo 230 V 50 Hz 3. Veikia su akumuliatoriumi |
| 24. | Reikalavimai čiužiniui | 1.Pagamintas iš porolono su viskoelastiniu paviršiumi arba lygiavertės medžiagos. 2.Tinkantis pragulų profilaktikai . 3.Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus. 4. Aukštis ≥ 13 cm; 5. Čiužinio kraštai sustiprinti. 6. Čiužinio apkrova ne mažiau 190 kg. 7. Pagamintas iš ≥ 2 sluoksnių. | Dokumentas: „čiužinys“; puslapis: 7; 5; 4 1.Pagamintas iš porolono su viskoelastiniu paviršiumi. 2.Tinkantis pragulų profilaktikai . 3.Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus. 4. Aukštis 16 cm; 5. Čiužinio kraštai sustiprinti. 6. Čiužinio apkrova 190 kg. 7. Pagamintas iš 2 sluoksnių. |
| 25. | Reikalavimai čiužinio užvalkalui: | 1. Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiaverte medžiaga); 2. Pralaidus orui, nepralaidus skysčiams; 3. Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo; 4. Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje; 5. Tinkamas plauti skalbimo mašinose ne mažiau 70 ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse; 6. Nedegus; 7. Atsparus dezinfekcijai. | Dokumentas: „Gamintojo deklaracija čiužinio užvalkalas EN“; 1. Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris dengtas 100% poliuretano sluoksniu; 2. Pralaidus orui, nepralaidus skysčiams; 3. Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo; 4. Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje; 5. Tinkamas plauti skalbimo mašinose 70 ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse; 6. Nedegus; 7. Atsparus dezinfekcijai. |
| 26. | Saugos reikalavimai | Lovos atitinka būtinosios saugos ir esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimus Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumento, patvirtinančio, kad siūlomos lovos yra pagamintos laikantis IES 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimų, kopiją. | Dokumentas: „ Eleganza 4 Atitikties deklaracija EN“ - Lovos atitinka būtinosios saugos ir esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimus Kartu su pasiūlymu pateikiama dokumento, patvirtinančio, kad siūlomos lovos yra pagamintos laikantis IES 60601-2-52:2010 |
| 27. | Garantinis laikotarpis | Lovai ir čiužiniui ne mažiau 36 mėn. | Dokumentas: „Deklaracija garantija“ Suteikiama garantija Lovai ir čiužiniui 36 mėn. |
| 28. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) | Dokumentas: „ Eleganza 4 Atitikties deklaracija EN“ Pateikiama CE sertifikato kopiją |
| 29. | Kartu pateikiama dokumentacija | 1. Naudotojo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių ir anglų kalba. | Dokumentas: „Instrukcija E4“; „Eleganza 4 Service Manual EN“; „Eleganza 4 Service Manual LT“ Kartu pateikiama dokumentacija: - Naudotojo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių ir anglų kalba |
| 30. | Pristatymas, instaliavimas/sumontavimas ir vartotojų apmokymas | Prekių pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimo/sumontavimo, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Patvirtiname, kad prekių pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimo/sumontavimo, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |

Papildomi reikalavimai:

1. Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomų gaminių eskizais – iliustracijomis.

2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.