Sutartis Nr. ______________
Priedas Nr. 2

Rentgeno apsaugos sijono – liemenės tipo su skydliaukės apsauga techninė specifikacija

Eil. / Nr.	Parametras	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Sijono-liemenės ir skydliaukės komplektas	Kiekis 2 vnt.	Kiekis 2 vnt.
1.1.	Paskirtis	Sijono-liemenės komplektas su atskira kaklo (skydliaukės) apsauga, apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės.	Sijono-liemenės komplektas su atskira kaklo (skydliaukės) apsauga, apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės.
1.2.	Apsauginė medžiaga	Bešvinė	Bešvinė
1.3.	Švino ekvivalentas	1. Sijono-liemenės komplektas: / Priekinėje pusėje ≥ 0,5 mm Pb; / Nugaroje ≥ 0,25 mm Pb; / 2. Kaklo (skydliaukės) apsauga: / ≥ 0,5 mm Pb;	1. Sijono-liemenės komplektas: / Priekinėje pusėje 0,5 mm Pb; / Nugaroje 0,25 mm Pb; / 2. Kaklo (skydliaukės) apsauga: / 0,5 mm Pb;
1.4.	Konstrukcija	Kaklo apsaugos (apsaugos skydliaukei) priekinė dalis praplatinta, persidengianti su siūloma liemene (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas, kad siūlomos kaklo apsaugos priekinė dalis persidengia su siūloma liemene); / 2. Liemenė su pečių paminkštinimais; / 3. Liemenės užsegimo tipas priekinėje dalyje „velcro“ tipo arba lygiavertis; / 4. Sijono užsegimas priekinėje dalyje „velcro“ tipo (arba lygiavertis) su papildoma sagtimi tvirtesniam užsegimui; / 5. Kaklo (skydliaukės) apsaugos užsegimas nugaroje „velcro“ tipo arba lygiavertis;	1. Kaklo apsaugos (apsaugos skydliaukei) priekinė dalis praplatinta, persidengianti su siūloma liemene ; / 2. Liemenė su pečių paminkštinimais; / 3. Liemenės užsegimo tipas priekinėje dalyje „velcro“ tipo; / 4. Sijono užsegimas priekinėje dalyje „velcro“ tipo su papildoma sagtimi tvirtesniam užsegimui; / 5. Kaklo (skydliaukės) apsaugos užsegimas nugaroje „velcro“;
1.5.	Dydis	Sijonas-liemenė su skydliaukės apsauga (liemenės dydis, tinkamas 144 cm per krūtinę apimčiai; sijono dydis, tinkamas 130cm per liemenį apimčiai).	XXXL3 (liemenės dydis, tinkamas 144 cm per krūtinę apimčiai; sijono dydis, tinkamas 130cm per liemenį apimčiai).
1.6.	Spalva	Galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 5 spalvų (nurodykite siūlomas spalvas).	13 spalvų: ultramarino mėlyna #1, pastelinė mėlyna #2, raudona #3, ryškiai rožinė #4, kobalto mėlyna #5, šviesiai mėlyna #6, bordo violetinė #7, plieno mėlyna #8, turkio mėlyna #9, oranžinė #10, balta #11, balandžio mėlyna #12, dangaus mėlyna #13 + 15 spalvų su spaudiniais už papildomą mokestį 40 eur+PVM (spalvų palėtę prikabinta dokumentuose)
1.7.	Žymėjimas CE ženklu	Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją	Pateikta atitikties deklaracijos kopija
1.8.	Švino ekvivalento identifikavimas	Švino ekvivalentas nurodytas ant apsauginio rentgeno drabužio arba etiketėje (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas)	Švino ekvivalentas nurodytas ant apsauginio rentgeno drabužio etiketėje
1.9.	Apsauginių rentgeno drabužių priežiūros rekomendacijos	Kartu su apsauginiais rentgeno drabužiais pateikiamos jų priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas)	Kartu su apsauginiais rentgeno drabužiais pateikiamos jų priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba
1.10.	Standartai	Turi atitikti EN 61331-1:2014, EN 61331-3:2014, arba lygiaverčius standartus	CE: EN 61331-3:2014; EU 2016/425
1.11.	Garantinis terminas	≥ 36 mėnesiai	≥ 36 mėnesiai

Pastabos, papildomi reikalavimai:
1. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita gamintojo dokumentacija su visų siūlomų prekių eskizais – iliustracijomis.
2. Į pasiūlymo kainą priskaičiuotos pristatymo išlaidos.
3. Pirkimo iniciatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
___________________________________________________________