## Įvairios vienkartinės priemonės
| VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė. Vienkartinės medicininės priemonės 2019. Techninė specifikacija | [12 empty] | 2 priedas
Bendrieji reikalavimai:
1.Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus.
2.Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių aprašymus (katalogus, bukletus ar kitą gamintojo medžiagą lietuvių bei originalo kalbomis), patvirtinančią, kad prekių kokybė atitinka nurodytas specifikacijas.
3. Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių kokybės atitikties sertifikatus
4. Tiekėjas, viešojo pirkimo komisijai paprašius, per nurodytą terminą turės pateikti prekių pavyzdžius. Jeigu prie prekės reikalavimų nurodyta, jog būtini pavyzdžiai, juos pateikti reikės tik komisijai paparašius. Žr. Konkurso sąlygų 8 dalį.
5.Jeigu pirkimo dalį sudaro prekių sąrašas, pasiūlymas turi būti pateiktas visoms sąraše nurodytoms prekėms.
Pirkimo dalies Nr | Prekės pavadinimas | BVPŽ kodas | Kiekis 12 mėn. | Mato vnt | Reikalavimai | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
1 | Adapteris, jungiantis Luer loc ir record jungtis | 33141000-0 | 150 | vnt | Būtini pavyzdžiai
2 | Adatos visų tipų insulininiams injektoriams ilgis 4mm G23, G25 | 33141320-9 | 1000 | vnt | Vienkartinės sterilios, ypatingai aštrios. Atitinka ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai
3 | Adatos visų tipų insulininiams injektoriams ilgis 6mm G31 | 33141320-9 | 100 | vnt | Vienkartinės sterilios, ypatingai aštrios. Atitinka ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai
4 | Adatos visų tipų insulininiams injektoriams ilgis 8mm G31 | 33141320-9 | 100 | vnt | Vienkartinės sterilios, ypatingai aštrios. Atitinka ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai
5 | Adatos, 0,8x35 mm ± 10 proc., (21G) | 33141320-9 | 9000 | vnt | Vienkartinės, sterilios, silikonizuotos, ypatingai aštrios. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.
6 | Adatos, 1,2x38 mm ± 10 proc., (17-18G) | 33141320-9 | 15000 | vnt | Vienkartinės, sterilios, silikonizuotos, ypatingai aštrios. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.
7 | Aerozolinė kaukė, pediatrinė, su vaistų purkštuvu | 33157400-9 | 3000 | vnt | Pagaminta iš inertinio, skaidraus plastiko lydinio, neturinčio alerginių savybių ( be latekso) Maksimalus leistinas tūris - 5ml (talpa 12ml). Vaistų purškimas įmanomas esant 8 l/min oro/deguonies srautui. Nebulaizeris turi veikti vertikalioje ir horizontalioje padėtyje. Našumas turi būti ne mažiau 0,25 g vaistų, kurie išpurškiami per 1 min (kai oro, daguonies srautas - 8 l/min). Vaisto tirpalas paverčiamas į 1-5 mikronų dydžio dalelių aerozolį. Vienam ligoniui paruoštas trijų dalių rinkinys: nebulaizeris, 1,8m deguonies vamzdelis tinkantis prie MZ 103F arba MZ104F deguonies drėkintuvų, kurių gamintojas MZ LIBEREC ir aerozolio kaukė be PVC su nosies spaustuku.Kaukė hermetiškai priglunda prie veido, kaukės kraštai kontaktuojantys su paciento veidu yra minkšti ir neaštrūs, kaukė yra su sutvirtinimo juostele(gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido. Kaukė pagaminta iš plono plastiko ir nedeformuota. kaukės jungtis 22M, vaistų purkštuvo 22F. Turi turėti CE ženklinimą. Būtini pavyzdžiai.
8 | Aktyvaus drenažo talpa 200 ml su jungiamuoju vamzdeliu, drenu CH12 | 33141640-8 | 5 | vnt | 200 ml talpa su jungiamuoju vamzdeliu, drenu CH12. Būtini pavyzdžiai.
9 | Aktyvaus drenažo talpa 200 ml su jungiamuoju vamzdeliu, drenu CH14 | 33141640-8 | 5 | vnt | 200 ml talpa su jungiamuoju vamzdeliu, drenu CH14. Būtini pavyzdžiai.
10 | Aktyvaus drenažo talpa 200 ml su jungiamuoju vamzdeliu, drenu CH16 | 33141640-8 | 5 | vnt | 200 ml talpa su jungiamuoju vamzdeliu, drenu CH16. Būtini pavyzdžiai.
11 | Aktyvaus drenažo talpa 500 ml su jungiamuoju vamzdeliu, drenu CH14 | 33141640-8 | 2 | vnt | 500 ml talpa su jungiamuoju vamzdeliu, drenu CH14. Būtini pavyzdžiai.
12 | Aktyvaus drenažo talpa 500 ml su jungiamuoju vamzdeliu, drenu CH16 | 33141640-8 | 2 | vnt | 500 ml talpa su jungiamuoju vamzdeliu, drenu CH16. Būtini pavyzdžiai.
13 | Aktyvaus drenažo talpa 500 ml su jungiamuoju vamzdeliu, drenu CH18 | 33141640-8 | 2 | vnt | 500 ml talpa su jungiamuoju vamzdeliu, drenu CH18 Būtini pavyzdžiai.
14 | Anesteziologinė kvėpavimo sistema | 33157400-9 | 2000 | vnt | Kompaktinė vienkartinė sistema: sudaro du vamzdžiai , Y formos jungtis, alkūninė jungtis su Luer Lock anga. Ištemptoje padėtyje -1,6m, suspaustoje - iki 0,34-0,35m (34-35cm). Jungtys -22F-22M/15F. Vamzdelių minimali varža dujų srautui: 0.3 - 1,0cm H2O esant 60l/min. Kliniškai švarios. Atitinkanti ISO 9000, EN 46000 reikalavimų standartus. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
15 | Antgalis | 33141000 | 50 | vnt | Bilichek Advanced neinvaziniam bilirubino analizatoriuii
16 | Antibakterinis filtras, tinkantis prie vaakuminio reguliatoriaus RVTM3 1000 | 33141000 | 20 | vnt | CE ženklinimas. Butini pavyzdžiai
17 | Antimikrobiniai diskeliai 2.54cm diametro 4mm diametro skylė | 33141000 | 100 | vnt | 0.5% polihexametileno biguanatu impregnuoti antimikrobiniai diskeliai, naudojami infekcijų prevencijai aplink centrinės venos kateterį, periferinius kateterius, išorinės fiksacijos priemones. Diskeliai apsaugo kateterio įvedimo sritį nuo bakterijų infekcijų (MRSA ir VRE); apsaugo nuo kraujotakos infekcijų, susijusių su kateterio naudojimu (CRBSI). Antimikrobinis poveikis pasireiškia 7 dienas;
18 | Aparatų apdangalas | 33163000-0 | 300 | vnt | Sterilus aparatų apdangalas, pagamintas iš permatomos poietileno plėvelės su elastiniu apsiuvu aplink. Vienkartiniam naudojimui. Dydis 65x80cm. Būtini pavyzdžiai.
19 | Apyrankė pacientui identifikuoti (naujagimiui) | 33680000-0 | 800 | vnt | Vinilinė,vandeniui atspari, be metalinių detalių, uždedama greitai ir lengvai, nebūtina nuimti operacijos ar rentgeno procedūrų metu, ilgis apie 17cm, su vieta užrašui. CE sertifikatas
20 | Apyrankė pacientui identifikuoti (suaugusiems) | 33680000-0 | 1000 | vnt | Vinilinė,vandeniui atspari, be metalinių detalių, uždedama greitai ir lengvai, nebūtina nuimti operacijos ar rentgeno procedūrų metu, ilgis apie 25cm, su vieta užrašui. CE sertifikatas
21 | Apklotai Mayo staliukui, 77x145cm | 33163000-0 | 1500 | vnt | Maišo formos. Pagamintas iš tvirtos mikroorganizmų nepralaidžios mediagos. Sudarytas iš 2 sluoksnių viršutinis sluoksnis neaustinės medžiagos, kuris gerai sugeria skysčius, apatinis iš polietileno. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos siūlai ir kitos smulkios med priemonės. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Ipakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Leistinas nuokrypis apie 5cm. Būtini pavyzdžiai.
22 | Apklotas su anga, 120cm x 150cm . Angos dydis 6 x 8 cm. Leistinas nuokrypis apie 5 cm. Leistinas angos nuokrypis apie 1 cm | 33163000-0 | 200 | vnt | Medžiaga vienkartinio naudojimo, steriliame įpokavime pagaminta iš dviejų sluoksnių: viršutinis sluoksnis gerai sugeria skysčius ir pagamintas iš neaustinės medžiagos, apatinis sluoksnis pagamintas iš polietileno, nepralaidus. Su lipnia anga apkloto centre. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos siūlai ir kitos smulkios medicinos priemonės.Sulipinus įmanoma atlipinti ir blogai užklijavus galima perklijuoti Būtini pavyzdžiai.
23 | Apklotas su anga, 230cm x 300cm . Leistinas nuokrypis apie 5 cm. Leistinas angos nuokrypis apie 1 cm | 33163000-0 | 100 | vnt | Medžiaga vienkartinio naudojimo, steriliame įpokavime pagaminta iš dviejų sluoksnių: viršutinis sluoksnis gerai sugeria skysčius ir pagamintas iš neaustinės medžiagos, apatinis sluoksnis pagamintas iš polietileno, nepralaidus. Su elastinga anga apkloto centre. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos siūlai ir kitos smulkios medicinos priemonės.Sulipinus įmanoma atlipinti ir blogai užklijavus galima perklijuoti Būtini pavyzdžiai.
24 | Apklotas su anga, 50 x 60 cm. Angos dydis 6 x 8 cm. Leistinas nuokrypis apie 5 cm. Leistinas angos nuokrypis apie 1 cm | 33163000-0 | 1000 | vnt | Medžiaga vienkartinio naudojimo, steriliame įpokavime pagaminta iš dviejų sluoksnių: viršutinis sluoksnis gerai sugeria skysčius ir pagamintas iš neaustinės medžiagos, apatinis sluoksnis pagamintas iš polietileno, nepralaidus. Su anga apkloto centre. Angos kraštai lipnūs. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos siūlai ir kitos smulkios medicinos priemonės. Būtini pavyzdžiai.
25 | Apklotas, turintis U formos plyšį | 33163000-0 | 20 | vnt | Neaustinio pluošto apklotas su limpančiu U formos plyšiu, apkloto dydis 228x260cm (±5 cm). Plyšio plotis 20cm, gylis 100cm, atitinka EN 13795-1:2002, sterilus, apklotas iš dviejų sluoksnių, viršutinis absorbuojantis, apatinis polietilenas, sudėtyje nėra latekso, 100% barjeras skysčiams, tvirtas, neplyšta, hipoalergiški klijai, puikiai limpa. Apklotas nelimpa prie chirurginių pirštinių. Būtini pavyzdžiai.
26 | Artroskopinių įtekėjimo/ištekėjimo vamzdelių rinkiniai prie ConMed Linvatec 10k/24k artroskopių pompų | 33141000-0 | 200 | vnt | Vamzdelių rinkiniai 10k skirti naudojimui kartu su ConMed Linvatec 10k ir 24k artroskopinėmis pompomis, pompų gravitacijos sukeltam sterilaus skysčio tekėjimui, irigacijai ir/arba plėtimui, artroskopinių procedūrų metu. Du vamzdelio galai jungiasi į sterilių skiedinių talpas, vienas galas prie siurbimo indo, vienas galas prie šeiverio rankenos ir dar vienas galas prie trokaro. Atitikimą aparatui įrodyti dokumentais. Būtini pavyzdžiai.
27 | Ašmenys Nr10, Nr.11,Nr.15,Nr.21,Nr.22,Nr.23, | 33141411-4 | 4000 | vnt | Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.
28 | Atsiurbimo kateteriai su piltuvėlio formos proksimaliniu galu (be vaakumo reguliatoriaus), CH14 | 33141200-2 | 50 | vnt | Pgaminti iš PVC,distaliniame gale atraumatinis užapvalintas galas, (1ar2 šonines skylutes), sterilūs, permatomi, turėti spalvinę dydžio identifikaciją. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus.
29 | Atsiurbimo kateteriai su piltuvėlio formos proksimaliniu galu (be vakuumo reguliatoriaus), CH10 | 33141200-2 | 1000 | vnt | Pgaminti iš PVC,distaliniame gale atraumatinis užapvalintas galas, (1ar2 šonines skylutes), sterilūs, permatomi, turėti spalvinę dydžio identifikaciją. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus.
30 | Atsiurbimo kateteriai su piltuvėlio formos proksimaliniu galu (be vakuumo reguliatoriaus), CH6 | 33141200-2 | 50 | vnt | Pgaminti iš PVC,distaliniame gale atraumatinis užapvalintas galas, (1ar2 šonines skylutes), sterilūs, permatomi, turėti spalvinę dydžio identifikaciją. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus.
31 | Atsiurbimo kateteriai su piltuvėlio formos proksimaliniu galu (be vakuumo reguliatoriaus), CH8 | 33141200-2 | 200 | vnt | Pgaminti iš PVC,distaliniame gale atraumatinis užapvalintas galas, (1ar2 šonines skylutes), sterilūs, permatomi, turėti spalvinę dydžio identifikaciją. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus.
32 | Atsiurbimo kateteriai su piltuvėlio formos proksimaliniu galu CH10, (su piršto kontroliuojamu vakuumu) | 33141200-2 | 1000 | vnt | Pgaminti iš PVC, atraumatiniu užapvalintu galu, turi turėti 1ar2 šonines skylutes distaliniame gale, sterilūs, permatomi, turėti spalvine dydžio identifikaciją. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus.
33 | Atsiurbimo kateteriai su piltuvėlio formos proksimaliniu galu CH12, (su piršto kontroliuojamu vakuumu) | 33141200-2 | 1000 | vnt | Pgaminti iš PVC, atraumatiniu užapvalintu galu, turi turėti 1ar2 šonines skylutes distaliniame gale, sterilūs, permatomi, turėti spalvine dydžio identifikaciją. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus.
34 | Atsiurbimo kateteriai su piltuvėlio formos proksimaliniu galu CH14, (su piršto kontroliuojamu vakuumu) | 33141200-2 | 50 | vnt | Pgaminti iš PVC, atraumatiniu užapvalintu galu, turi turėti 1ar2 šonines skylutes distaliniame gale, sterilūs, permatomi, turėti spalvine dydžio identifikaciją. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus.
35 | Atsiurbimo kateteriai su piltuvėlio formos proksimaliniu galu CH6, (su piršto kontroliuojamu vakuumu) | 33141200-2 | 100 | vnt | Pgaminti iš PVC, atraumatiniu užapvalintu galu, turi turėti 1ar2 šonines skylutes distaliniame gale, sterilūs, permatomi, turėti spalvine dydžio identifikaciją. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus.
36 | Atsiurbimo kateteriai su piltuvėlio formos proksimaliniu galu CH8, (su piršto kontroliuojamu vakuumu) | 33141200-2 | 500 | vnt | Pgaminti iš PVC, atraumatiniu užapvalintu galu, turi turėti 1ar2 šonines skylutes distaliniame gale, sterilūs, permatomi, turėti spalvine dydžio identifikaciją. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus.
37 | Atsiurbimo kateteriai su piltuvėlio formos proksimaliniu galu (be vakuumo reguliatoriaus), CH12 | 33141200-2 | 50 | vnt | Pgaminti iš PVC,distaliniame gale atraumatinis užapvalintas galas, (1ar2 šonines skylutes), sterilūs, permatomi, turėti spalvinę dydžio identifikaciją. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus.
38 | Automatinio defibriliatoriaus POWER HERT AED G3 pro elektrodai | 33123200 | 6 | vnt | elektrodai tinkami naudoti su defibriliatoriumi POWER HERT AED G3 pro .Išmatavimai : abiejų elektrodų ne mažiau, kaip 225cm2 , prijungimo kabelio ilgis ne mažiau kaip 1,2m, save testuojantys, paviršius padengtas lipniu geliu, nepoliarizuoti, ne mažiau 24 mėn galiojimas.
39 | Bachilai | 33163000-0 | 6000 | vnt | Neperšlampami vienkartiniai labai plono, minkšto, neaustinio polipropileno audinio 50cm diametro, CE ženklinimas
40 | Besifiksuojantis prie savęs elastinis bintas, 100mm x 4,5 m Sterilus | 33141100-1 | 100 | vnt | Galimybė naudoti kaip pleistrą, bet limpantį tik prie to paties binto, nereikia jokių segtukų ar raištelių, lengvas, patogus pacientui, akytas, apsaugo pirminį tvarstį. Sterilus Būtini pavyzdžiai.
41 | Bintai, 5 m x 10 cm, nesterilūs | 33141100-1 | 16000 | vnt | 100 proc. Medvilnė, higroskopiški, neimpregnuoti, tankūs, lengvai (nestandžiai) susukti. Neryzgantys kraštai, bintuojant lengvai rieda. Būtini pavyzdžiai.
42 | Bintai, 7 m x 14 cm, nesterilūs | 33141100-1 | 12000 | vnt | 101 proc. Medvilnė, higroskopiški, neimpregnuoti, tankūs, lengvai (nestandžiai) susukti. Neryzgantys kraštai, bintuojant lengvai rieda. Būtini pavyzdžiai.
43 | Bintas guminis 8cm pločio 5m ilgio | 33141110 | 3 | vnt | Guminis- eląstingas. Naudojamas kraujo apytakos stabdymui traumatologinių- ortopedinių operacijų metu.Butini pavyzdžiai
44 | Blekmoro tipo zondas kraujavimui iš stemplės stabdyti, 3 kanalų, 120 cm ilgio, Ch15, Ch18, Ch21 | 33141000-0 | 5 | vnt
45 | Centrinės venos kateterizavimo rinkiniai vieno kanalo CH22, kateterio ilgis 10cm | 33141200-2 | 10 | vnt | Centrinės venos kateterizavimo rinkiniai: Sterilus rinkinys.Sudėtis: Seldingerio tipo punkcinė adata 5-7cm ilgio:atspari persilenkimui J-tipo styga, pagaminta iš Nitinolio:diletatorius;Rentgeno kontrastinis 10-30cm poliuretaninis kateteris minkštu galiuku su ilgio atžymomis, spaustukas, atbulinės srovės vožtuvėlis,slankiojančiais ir fiksuotais tvirtinimo sparneliais; EKG kontrolės laidas; 5ml švirkštas; skalpeilis; lipnus kateterio fiksatorius prie odos be prisiuvimo. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas.
46 | Centrinės venos kateterizavimo rinkiniai, dviejų kanalų CH16/16, kateterio ilgis 20cm | 33141200-2 | 10 | vnt | Centrinės venos kateterizavimo rinkiniai: Sterilus rinkinys.Sudėtis: Seldingerio tipo punkcinė adata 5-7cm ilgio:atspari persilenkimui J-tipo styga, pagaminta iš Nitinolio:diletatorius;Rentgeno kontrastinis 10-30cm poliuretaninis kateteris minkštu galiuku su ilgio atžymomis, spaustukas, atbulinės srovės vožtuvėlis,slankiojančiais ir fiksuotais tvirtinimo sparneliais; EKG kontrolės laidas; 5ml švirkštas; skalpeilis; lipnus kateterio fiksatorius prie odos be prisiuvimo. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas.
47 | Centrinės venos kateterizavimo rinkiniai, dviejų kanalų CH18/20, kateterio ilgis 13cm | 33141200-2 | 10 | vnt | Centrinės venos kateterizavimo rinkiniai: Sterilus rinkinys.Sudėtis: Seldingerio tipo punkcinė adata 5-7cm ilgio:atspari persilenkimui J-tipo styga, pagaminta iš Nitinolio:diletatorius;Rentgeno kontrastinis 10-30cm poliuretaninis kateteris minkštu galiuku su ilgio atžymomis, spaustukas, atbulinės srovės vožtuvėlis,slankiojančiais ir fiksuotais tvirtinimo sparneliais; EKG kontrolės laidas; 5ml švirkštas; skalpeilis; lipnus kateterio fiksatorius prie odos be prisiuvimo. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas.
48 | Centrinės venos kateterizavimo rinkiniai, dviejų kanalų CH22/22, kateterio ilgis 13cm | 33141200-2 | 10 | vnt | Centrinės venos kateterizavimo rinkiniai: Sterilus rinkinys.Sudėtis: Seldingerio tipo punkcinė adata 5-7cm ilgio:atspari persilenkimui J-tipo styga, pagaminta iš Nitinolio:diletatorius;Rentgeno kontrastinis 10-30cm poliuretaninis kateteris minkštu galiuku su ilgio atžymomis, spaustukas, atbulinės srovės vožtuvėlis,slankiojančiais ir fiksuotais tvirtinimo sparneliais; EKG kontrolės laidas; 5ml švirkštas; skalpeilis; lipnus kateterio fiksatorius prie odos be prisiuvimo. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas.
49 | Centrinės venos kateterizavimo rinkiniai, vieno kanalo CH16 su keteteriu | 33141200-2 | 10 | vnt | Centrinės venos kateterizavimo rinkiniai: Sterilus rinkinys.Sudėtis: Seldingerio tipo punkcinė adata 5-7cm ilgio:atspari persilenkimui J-tipo styga, pagaminta iš Nitinolio:diletatorius;Rentgeno kontrastinis 10-30cm poliuretaninis kateteris minkštu galiuku su ilgio atžymomis, spaustukas, atbulinės srovės vožtuvėlis,slankiojančiais ir fiksuotais tvirtinimo sparneliais; EKG kontrolės laidas; 5ml švirkštas; skalpeilis; lipnus kateterio fiksatorius prie odos be prisiuvimo. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas.
50 | Centrinės venos kateterizavimo rinkiniai, vieno kanalo CH18 su kateteriu | 33141200-2 | 10 | vnt | Centrinės venos kateterizavimo rinkiniai: Sterilus rinkinys.Sudėtis: Seldingerio tipo punkcinė adata 5-7cm ilgio:atspari persilenkimui J-tipo styga, pagaminta iš Nitinolio:diletatorius;Rentgeno kontrastinis 10-30cm poliuretaninis kateteris minkštu galiuku su ilgio atžymomis, spaustukas, atbulinės srovės vožtuvėlis,slankiojančiais ir fiksuotais tvirtinimo sparneliais; EKG kontrolės laidas; 5ml švirkštas; skalpeilis; lipnus kateterio fiksatorius prie odos be prisiuvimo. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas.
51 | Chirurginė kojnė (L dydis) | 33141000 | 100 | vnt | Vienkartinio naudojimo, steriliame įpokavime, sudėtyje nėra latekso. Pagaminta iš dviejų sluoksnių medžiagos:išorinio sluoksnio medžiaga turi būti tvirta, eląstinga, neslidi ir skysčiams atspari medžiaga, vidinio sluoksnio turi būti minkšta ir prakaitą sugerianti medžiaga. Dydis 32x120cm (apie 1cm paklaida). Produktas turi turėti trijų lygių pakuotę. Privalo būti lipdukai su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. Turi atitikti ISO 10993, EN13795, EN980, EN1041, privalo turėti CE ženklą . Pateikti pavyzdį.
52 | Chirurginės kepurės su juosta nuo prakaito | 33163000-0 | 500 | vnt | Neaustinės medžiagos, be latekso, patikimai turi dengti plaukuotą galvos dalį.Turi neaustinėsa medžiagos juostą prakaitui sugerti, kuri tampriai prigludusi prie kaktos, viršugalvio medžiaga gerai praleidžia orą. Ilgai dirbant neskatina prakaitavimo, be formaldehido, latekso, nedirgina kaklo ir kaktos odos, nesukelia alerginių reakcijų. Gaminio kraštai apsiūti gumele, patogu užsidėti ir nusiimti, nuo kaktos link viršugalvio ir aplink jį eina siūlė. Kepurės audinys darbo metu neišsitempia, neišyra, o gumelė neplyšta. Spalva gali būti įvairi. Būtini pavyzdžiai.
53 | Chirurginis apklotas su kiauryme | 33163000-0 | 800 | vnt | Chirurginis apklotas, 75 cm x 120 cm (±2 cm) su 10 cm x 10 cm (±2 cm) skersmens kiauryme
54 | Chirurginis atsiurbimo rinkinys, CH20/22cm | 33141000-0 | 20 | vnt | Sudarytas iš tiesaus palenktu galu atsiurbėjo, kurio gale yra keturios atsiurbimo skylutės, o korpuse skylutė vakuuminiam siurbliui reguliuoti ir 2 m siurbimo žarnelės. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.
55 | Chirurginis chalatas, standartinės apsaugos | 33163000-0 | 3000 | vnt | Chalato ilgis ne mažiau 160 cm, sterilus.Nugarinėje chalato dalyje atlapai susikeičia, viršutinėje dalyje tvirtinasi specialiu lipduku. Ties juosmeniu susiriša raišteliais. Rankogaliai iš poliesterio, gerai priglunda prie riešo. Chalato zonos pažymėtos spec etiketėmis, kurios padeda taisyklingai užsidėti chalatą. Nepralaidus skysčiams, dėvėjimo metu nesielektrina nekyla į viršų. Chalatas gamykliniame tvirtame, vaakuminiame steriliame įpokavime, turintis strerilumo kontrolės sitemą tai yra lipdukas su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis.Būtini pavyzdžiai.
56 | Chirurginis chalatas, visiškai nepralaidus skysčiams | 33163000-0 | 300 | vnt | Chalato ilgis ne mažiau 160 cm, sterilus, skirtas ypač kraujingoms operacijoms. Nugarinėje dalyje atlapai susikeičia, viršutinėje dalyje tvirtinasi specialiu lipduku. Ties juosmeniu susiriša raišteliais. Rankogaliai iš poliesterio gerai priglunda prie riešo. Chalato zonos pažymėtos spec etiketėmis, kurios padeda taisyklingai užsidėti chalatą. Visiškai nepralaidus skysčiams visame paviršiuje, dėvėjimo metu nesielektrina nekyla į viršų, nėra karščio efekto.Chalatas gamykliniame tvirtame, vaakuminiame steriliame įpakavime, turintis strerilumo kontrolės sitemą tai yra lipdukas su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. Būtini pavyzdžiai.
57 | Chirurginis pleistras, 2,5 cm x 9 m, permatomas, perforuotas, plastikinis, lengvai plėšomas ir tvirtai prisiklijuojantis | 33141100-1 | 10 | vnt | Sudėtis: mažo lyginamojo svorio perforuota polietileno plėvelė ir hipoalerginiai, slėgiui atsparūs akriliniai klijai. Savybės ir privalumai: lengvai plėšomas dviejomis kryptimis, turi poras, todėl lengvai gali kvėpuoti oda,lengva dirbti mūvint chirurgines pirštines, skaidrus, todėl galima stebėti odą po pleistru, gerai limpa prie odos ir vamzdelių, hipoalergiškas. Būtini pavyzdžiai.
58 | Chirurginių žaizdų tvarstis, 6 cm x 7 cm | 33141100-1 | 17000 | vnt | Sterilūs lipnūs chirurginiai tvarsčiai su tamponu apvaliais kraštais, skirti žaizdoms su nedideliu išskyrų kiekiu.Sugeria išskyras, negruoblėto, nešiurkštaus paviršiaus, nedirgina ir nelimpa prie žaizdos, netrukdo odai kvėpuoti, minkšti, elastingi, laikosi judriose kūno vietose, nesukelia alergijos. Turi apsaugines (pagalbines) popieriaus šonines juosteles, kurių pagalba tvarstis uždedamas laikantis aseptikos reikalavimų.Vandeninio pagrindo poliakrilatiniai klijai padengti tolygiai palei tampono kraštą. Nelimpa prie pirštinių. Leistinas nuokrypis ± 1,0 cm.Būtini pavyzdžiai.
59 | Chirurginių žaizdų tvarstis, 9 cm x 15 cm | 33141100-1 | 6000 | vnt | Sterilūs lipnūs chirurginiai tvarsčiai su tamponu apvaliais kraštais, skirti žaizdoms su nedideliu išskyrų kiekiu.Sugeria išskyras, negruoblėto, nešiurkštaus paviršiaus, nedirgina ir nelimpa prie žaizdos, netrukdo odai kvėpuoti, minkšti, elastingi, laikosi judriose kūno vietose, nesukelia alergijos. Turi apsaugines (pagalbines) popieriaus šonines juosteles, kurių pagalba tvarstis uždedamas laikantis aseptikos reikalavimų.Vandeninio pagrindo poliakrilatiniai klijai padengti tolygiai palei tampono kraštą. Nelimpa prie pirštinių. Leistinas nuokrypis ± 1,0 cm.Būtini pavyzdžiai.
60 | Cinko oksido milteliai | 33141800-8 | 250 | gr
61 | Davikliai miego monitoringui | 33141000 | 50 | vnt. | Vienkartiniai davikliai prie monitoriaus Datex-Ohmeda. Susideda iš 3 elektrodų, sujungtų atskirais laidais į vieną jungtį, kuri tinka į monitoriaus lizdą. CE ženklas.
62 | Deguonies kaukė suaugusiems, be rezervuaro | 33157110-9 | 150 | vnt | Deguonies kaukė suaugusiems, ne trumpesniu kaip 1,8 m vamzdeliu,kurio vidus yra žvaigždutės arba lygiavertės formos, einančios per visą vamzdelio ilgį, dėl kurios užtikrinamas vamzdelio standumas ir saugus deguonies patekimas ir kuri tiktų prie drėkintuvo MZ103F arba MZ104F (gamintojas MZ LIBERAC) . Be alerginio poveikio ("latex free"). Atitinkanti ISO 9000, EN 46000 reikalavimų standartus. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
63 | Deguonies kaukė suaugusiems, su rezervuaru ir kvėpavimo vožtuvais | 33157110-9 | 80 | vnt | Deguonies kaukė suaugusiems su spaustuku, rezervuaru 1l talpos ir ir ne trumpesniu kaip 1,8m vamzdeliu, kuris tiktų prie drėkintuvo MZ103F arba MZ104F (gamintojas MZ LIBERAC) ir kvėpavimo vožtuvais: vienas vožtuvas įkvėpimui O2 iš maišo, o kitas iškvėpimui oro į aplinką. O2 srovė 10-12 litrų per minutę gaunamo O2 koncentracija 50-60 %. CE ženklas. Būtini pavyzdžiai.
64 | Deguonies kaukė, pediatrinė, be rezervuaro | 33157110-9 | 200 | vnt | Pediatrinė deguonies kaukė su nosies spaustuku ir ne trumpesniu kaip 1,8m vamzdeliu, kurio vidus yra žvaigždutės arba lygiavertės formos, einančios per visą vamzdelio ilgį, dėl kurios užtikrinamas vamzdelio standumas ir saugus deguonies patekimas, kuri tiktų prie drėkintuvo MZ103F arba MZ104F (gamintojas MZ LIBERAC). Be alerginio poveikio ("latex free"). Atitinkanti ISO 9000, EN 46000 reikalavimų standartus. CE markiruotė. Būtini pavyzdžiai.
65 | Deguonies kaukė, pediatrinė, su rezervuaru ir kvėpavimo vožtuvais | 33157110-9 | 80 | vnt | Pediatrinė deguonies kaukė su spaustuku, rezervuaru 1l talpos ir ne trumpesniu kaip 1,8m vamzdeliu,kuris tiktų prie drėkintuvo MZ103F arba MZ104F (gamintojas MZ LIBERAC)ir kvėpavimo vožtuvais: vienas vožtuvas įkvėpimui O2 iš maišo, o kitas iškvėpimui oro į aplinką. O2 srovė 10-12 litrų per minutę gaunamo O2 koncentracija 50-60 %. CE ženklas.Būtini pavyzdžiai.
66 | DPV aparato kontūro galinio oro tėkmės jutikliai kūdikiam/vaikiški tinkantys IMT MADICAL Bellavista 1000e (Proximal Flow Sensor) | 33141000 | 20 | vnt | Vienkartiniai su dviem plastikiniais vamzdeliais iki 1,8m ilgio. Žalingas oro tarpas iki 2ml. Matavimo ribos nuo 0 iki 30 l/min, kontūro prijungimas 15M,Paciento prijungimas 15M. Būtini pavyzdžiai
67 | DPV aparato kontūro galinio oro tėkmės jutikliai suagusiems/pediatriniai, tinkantys IMT MADICAL Bellavista 1000e (Proximal Flow Sensor) | 33141000 | 30 | vnt | Vienkartiniai su dviem plastikiniais vamzdeliais iki 1,8m ilgio. Žalingas oro tarpas iki 12ml. Matavimo ribos nuo 0 iki 180 l/min, kontūro prijungimas 22M/15F,Paciento prijungimas 15M. Būtini pavyzdžiai
68 | Drenas, pagamintas iš PVC, su praplatėjimais 7 mm x 30 m | 33141640 | 40 | vnt | Nesterilus PVC drenas ilgis 30metrų, su praplatėjimais kas 90cm., dreno vidinis diametras 7mm, ties praplatėjimu 11mm, drenas apsaugotas nuo persilenkimo, galima suformuoti male ar female jungtį, be latekso.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
69 | Drugelio tipo adatos, 21G | 33141320-9 | 900 | vnt | Vienkartinės, sterilios, silikonizuotos, ypatingai aštrios. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.
70 | Drugelio tipo adatos, G23 | 33141320-9 | 200 | vnt | Vienkartinės, sterilios, silikonizuotos, ypatingai aštrios. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.
71 | Drugelio tipo adatos, G25 | 33141320-9 | 100 | vnt | Vienkartinės, sterilios, silikonizuotos, ypatingai aštrios. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.
72 | Dvigubo kietėjimo stiklo jonomerinis cementas Silvercem arba lygiavertis | 33141800-8 | 100 | dėž | turi būti su sidabro drožlėm, skystis ir milteliai (pak. 20 g ±10 g)
73 | Elastingos (tinklinės) kelnaitės | 33141100-1 | 60 | vnt | Elastingos, gerai laikytų tvarsčius, laidžios oriu. Būtini pavyzdžiai.
74 | Elastingos (tinklinės) kepuraitės | 33141100-1 | 130 | vnt | Elastingos, gerai laikytų tvarsčius, laidžios oriu. Būtini pavyzdžiai.
75 | Elastinis bintas, 8 cm pločio ir 2 m ilgio | 33141100-1 | 100 | vnt | Sudėtis: 95 proc. medvilnės, 4 proc. latekso, su fiksatoriais. Būtini pavyzdžiai.
76 | Elektrodai 30 mm (vaikiški, tinkantys ir naujagimiams) | 33123200-0 | 5000 | vnt | Putų minkštas pritvirtinimo pagrindas. Tirštas kontaktinis gelis, padidinantis lipnų plotą. Hipoalerginiai klijai, garantuojantys ilgalaikį, patikimą kontaktą (elektrodas savaime neatsiklijuoja pacientui judant ar suprakaitavus). Elektrodo konektoriaus spaustukas standartinis.CE standartai. Būtini elektrodų pavyzdžiai, kad įsitikintume geromis elektrodų savybėmis bei patikimu kontaktu.
77 | Elektrodai 50 mm skersmens | 33123200-0 | 20000 | vnt | Putų minkštas pritvirtinimo pagrindas. Tirštas kontaktinis gelis, padidinantis lipnų plotą. Hipoalerginiai klijai, garantuojantys ilgalaikį, patikimą kontaktą (elektrodas savaime neatsiklijuoja pacientui judant ar suprakaitavus). Elektrodo konektoriaus spaustukas standartinis.CE standartai. Būtini elektrodų pavyzdžiai, kad įsitikintume geromis elektrodų savybėmis bei patikimu kontaktu.
78 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.2,0 be balionėlio | 33141000-0 | 20 | vnt | Sterilūs pagaminti iš PVS, termolabilios medžiagos, sugraduotas centimetrinėmis žymomis, su rentgenokontrastine juostele, laryngine žyme. Atitinkantys ISO 9000 ir CE standartų reikalavimus.Būtini pavyzdžiai.
79 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.2,5 be balionėlio | 33141000-0 | 20 | vnt | Sterilūs pagaminti iš PVS, termolabilios medžiagos, sugraduotas centimetrinėmis žymomis, su rentgenokontrastine juostele, laryngine žyme. Atitinkantys ISO 9000 ir CE standartų reikalavimus.Būtini pavyzdžiai.
80 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.3,0 be balionėlio | 33141000-0 | 20 | vnt | Sterilūs pagaminti iš PVS, termolabilios medžiagos, sugraduotas centimetrinėmis žymomis, su rentgenokontrastine juostele, laryngine žyme. Atitinkantys ISO 9000 ir CE standartų reikalavimus.Būtini pavyzdžiai.
81 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.3,5 su balionėliu | 33141000-0 | 80 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
82 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.4,0 su balionėliu | 33141000-0 | 200 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
83 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.4,5 su balionėliu | 33141000-0 | 500 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
84 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.5,0 su balionėliu | 33141000-0 | 600 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
85 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.5,5 su balionėliu | 33141000-0 | 400 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
86 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.6,0 su balionėliu | 33141000-0 | 300 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
87 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.6,5 su balionėliu | 33141000-0 | 200 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
88 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr7,0 su balionėliu | 33141000-0 | 200 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
89 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr7,5 su balionėliu | 33141000-0 | 100 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
90 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr8,0 su balionėliu | 33141000-0 | 50 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
91 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.8,5 su balionėliu | 33141000-0 | 20 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
92 | Eugenolio skystis | 33141800 | 2 | vnt | Odontologinis 100% eugenolis pakuotė apie 100ml ± 20 ml. Skystis pastų maišymui, dezinfekcinė priemonė.
93 | Filtras siurbliui vienkartinio naudojimo, tinkantis OLYMPUS KV-5 siurbliui | 33141000 | 10 | vnt | Tinkantis OLYMPUS KV-5 siurbliui, saugantis nuo bakterinio užterštumo, nuolat keičiamas. CE ženklinimas. Butini pavyzdžiai
94 | Fluoresceino juostelė | 33141000 | 2000 | vnt | juostelės skirtos akies ragenosepitelio diagnostikai. Testas skirtas pažeidimams diagnozuoti, prikiniam akies segmentui dažyti. Kiekviena juostelė impregnuotamažo molekulinio svorio natrio fluoresceinu.. Kiekviena juostelė individualiame steriliame įpakavime. rezultatai gaunami per 10sekundžių.
95 | Folijo kateteris, CH10 | 33141200-2 | 40 | vnt | Sterilūs, vienkartiniai, užapvalintu galu su dviem skylutėm su pripučiamu balionėliu ir vožtuvu jame, su pravedėju, padengti silikonu. Turėti CE ženklą.
96 | Folijo kateteris, CH12 | 33141200-2 | 50 | vnt | Sterilūs, vienkartiniai, užapvalintu galu su dviem skylutėm su pripučiamu balionėliu ir vožtuvu jame, su pravedėju, padengti silikonu. Turėti CE ženklą.
97 | Folijo kateteris, CH14 | 33141200-2 | 30 | vnt | Sterilūs, vienkartiniai, užapvalintu galu su dviem skylutėm su pripučiamu balionėliu ir vožtuvu jame, su pravedėju, padengti silikonu. Turėti CE ženklą.
98 | Folijo kateteris, CH16 | 33141200-2 | 10 | vnt | Sterilūs, vienkartiniai, užapvalintu galu su dviem skylutėm su pripučiamu balionėliu ir vožtuvu jame, su pravedėju, padengti silikonu. Turėti CE ženklą.
99 | Folijo kateteris, CH6 | 33141200-2 | 20 | vnt | Sterilūs, vienkartiniai, užapvalintu galu su dviem skylutėm su pripučiamu balionėliu ir vožtuvu jame, su pravedėju, padengti silikonu. Turėti CE ženklą.
100 | Folijo kateteris, CH8 | 33141200-2 | 30 | vnt | Sterilūs, vienkartiniai, užapvalintu galu su dviem skylutėm su pripučiamu balionėliu ir vožtuvu jame, su pravedėju, padengti silikonu. Turėti CE ženklą.
101 | Fosforo rūgštis 35% naudojama danties emalės ėsdinimui | 33141800-8 | 1 | švirkštas | po 2 ml±1 ml
102 | Gastrostominis silikoninis zondas su pripučiamu fiksavimo balionu CH 14/23cm, CH 18/23cm, CH 20/23cm taikant "stūmimo" techniką | 33141000-0 | 30 | vnt | Jungtis,skirta balionui pripūsti. Antgalis, skirtas enterinio maitinimo sistemai prijungti. Skaidrus silikoninis vamzdelis su žymeklio juostele.Silikoninė išorinė plokštelė, skirta zondui tvirtinti prie pilvo sienos.Silikoninis vidinis fiksavimo balionas, turinti rentgenokontrastinę juostelę
103 | Gipso bintai, 15 cm x 3 m | 33141100-1 | 4300 | vnt | Nešiurkštūs, smulkaus grūdėtumo, supakuoti polietileniniuose maišeliuose, stingdami turi išskirti šilumą. Tvirti stingstantys per 5-6min. Būtini pavyzdžiai.
104 | Sintetinis pamušalas gipso tvarsčiui 10cm x2,7m | 33141110 | 600 | vnt | Minkštas, eląstingas, plonų skaidulų tinklelis, pakankamai stiprus sukibimas vyniojamam uždėjimui, lengvai plėšiamas, orui laidus, kompensuoja temperatūros pasikeitimus, nesugeria skysčių. Produkto sudėtis 100% poliesterio skaidulos (be optinių baliklių). Gali būti sterilizuojamos garu (1210C). CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
105 | Hemostatinė kempinė 10mmx10mmx10mm | 33141800-8 | 250 | vnt
106 | Hemostatinė kempinė 7cmx5cmx1cm | 33141800-8 | 50 | vnt
107 | Infuzinė sistema - pompa XD2020 | 33194000-6 | 20 | vnt | Infuzinė sistema-pompa, susidedanti iš pompos vamzdelio, kuris turi būti suderinamas su kontrastinės medžiagos sudvejintos funkcijos injektoriumi Ohio (Urlich Medical), turi būti dalelių filtras ir slėgio matavimo sistema, sistemos jungtys turi būti Luer tipo.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai. | Infuzinė sistema-pompa XD2020, susidedanti iš pompos vamzdelio, kuri suderinama su kontrastinės medžiagos sudvejintos funkcijos injektoriumi Ohio (Urlich Medical), dalelių filtras ir slėgio matavimo sistema, sistemos jungtys Luer tipo.CE ženklinimas. Bus pateikta paprašius | ulrich medical | 107 pirkimo dalies CE atitikties deklaracija, Nr. 1.pdf | XD2020, XD2020 Techninis parašymas.pdf | 30 | 31.5 | 5 | 600 | 630 | UAB Tradintek
108 | Intrakranijinio slėgio parenchiminio monitoravimo rinkinys | 33195000-3 | 3 | vnt | Rinikinys susideda iš sterilaus slėgio matavimo kateterio su keitiklio antgaliu ir priedais: Camino varžtas su slėgio gaubteliu bei sukimo sparneliais. 2,71mm diametro 36 numerio grąžtelis su apsauginiu stabdžiu. Tarpinė varžto įstatymo gylio reguliavimui. Lanksti reljefinė apsauginė įmova. 1,3mm diametro stiletas. Šešiakampis veržliaraktis. Nulinės vertės nustatymo įrankis.
109 | Intubavimo stiletas, CH10, 3,3 mm | 33150000-6 | 100 | vnt | Pagamintas iš minkšto aliuminio dengto plastiku, distalinis galas minkštas, atraumatinis 2,5mm-4,5mm, 5mm ir daugiau.Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.
110 | Intubavimo stiletas, CH6, 2 mm | 33150000-6 | 100 | vnt | Pagamintas iš minkšto aliuminio dengto plastiku, distalinis galas minkštas, atraumatinis 2,5mm-4,5mm, 5mm ir daugiau.Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.
111 | Juostelė, impregnuota natrio fluoresceinu | 33141000-0 | 1000 | vnt | Skirtas akies ragenos pažeidimams, konjuktivitams diagnozuoti, naudojamos aplanacinei tonometrijai atlikti.
112 | Kalcio hidroksido milteliai 50g | 33141800 | 1 | vnt
113 | Kalcio hidroksido pasta (Dycal arba lygiavertė) | 33141800 | 1 | tūbelė | 13g bazė, 11g katalizatorius. Naudojamas išvalytos kariozinės ertmės dugnui padengti.
114 | Kandikliai, tinkantys kompiuteriniam spirometrui SPIRO USB | 33141000-0 | 3500 | vnt | Pagaminti iš popieriaus ir iš išorės padengti neperšlampančia plėvele. Burnos kandiklio skersmuo 30mm.Skirtas vaikui Būtini pavyzdžiai.
115 | Kepurės | 33163000-0 | 15000 | vnt | 58-60cm galvos apimčiai, neausto pluošto viskozinės medžiagos, pralaidžios orui, kepurės kraštas apsiūtas tvirta gumele, neleidžia išsprūsti plaukams, patogi užsidėti ir nusiimti. Kepurės audinys darbo metu neišsitampo, neišyra, o gumelė- neplyšta. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
116 | Klizmavimo maišelis | 33141000 | 1500 | vnt
117 | Kombinuoti kvėpavimo filtrai su šilumos ir drėgmės palaikymu | 33157400-9 | 1500 | vnt | Tūris - 25ml. Pasipriešinimas-ne daugiau kaip 1,2 cm H2O2, esant 30 ml/min, drėgmės grąžinimas - ne mažiau kaip 32 mg H2O (VT 250 ml). Kliniškai švarūs, vienkartiniai, pagaminti iš inertinės plastikinės medžiagos, neturi alerginių savybių( be latekso), turi CE ženklinimą, elektrostatinis veikimo principas; turi šilumos ir drėgmės reguliatorių ir Luer Lock tipo jungtis CO'2 monitorizavimui,;monitoringo linijos anga turi nenuimamą fiksuotą dangtelį. Testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val, antibakterinės savybės - sulaiko hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt. bakterijas, supakuoti į maišelius po 1 vnt. Būtini pavyzdžiai bei nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolų kopijos.
118 | Kompaktinė kvėpavimo jungtis | 33157400-9 | 400 | vnt | Kompaktinė armonikos tipo jungtis, galinti fiksuotis norimoje pozicijoje, galima reguliuoti žalingą tarpą nuo 20ml iki 40ml, ilgį nuo 70mm iki 150mm. Jungtis kontūro pusėje - 22F, ligonio pusėje - 22M/15F. Neturinti alergizuojančių savybių ("latex free").Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus. Būtini pavyzdžiai.
119 | Kompaktinė kvėpavimo jungtis | 33157400-9 | 100 | vnt | Kompaktinė armonikos tipo jungtis, galinti fiksuotis norimoje pozicijoje, galima reguliuoti žalingą tarpą nuo 20ml iki 40ml, ilgį nuo 70mm iki 150mm. Jungtis kontūro pusėje - 15M/15F, ligonio pusėje - 15M/15F. Neturinti alergizuojančių savybių ("latex free").Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus. Būtini pavyzdžiai.
120 | Kontūrai, tinkantys DPV aparatui New port HT-50 | 33157110-9 | 20 | vnt | Kontūrai skirti vaikų, vyresnių vaikų kvėpuojamajai terapijai, vienkartiniai su integruotu iškvėpimo vožtuvu, ilgis 180cm, vidinis diametras 22mm: 210-215cm ilgio kvėpavimo kontūras be vandens surinkėjo su iškvėpimo vožtuvu ir slėgio žarnos laikikliu: 90-95 cm ilgio drėkintuvo ir ventiliatoriaus sujungimo žarna:180-185cm slėgio žarnele mėlyna 0.7cm vidinio diametro skersmens.
121 | Kraujavimą stabdančios putos Alustat Fam 0.8g arba lygiavertės | 33141800 | 40 | švirkštas
122 | Kraujo perpylimo sistema | 33194210-1 | 50 | vnt | Sterili infuzinė, vienkartinė, transfuzinė sistema su didele kamera, plastikine adata, ilgu filtru viduje ir oro filtru, uždaromu dangteliu su minkštu intarpu vaistams leisti, vamzdelio ilgis apie 1,5m. Luer Loc tipo galas. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.
123 | Kraujo perpylimo sistema su filtru tūrinei pompai B Braun Infusomat Space | 33194000 | 100 | vnt | Infuzinė sistema su filtru, skirta kraujo perpylimui naudojant B Braun Infusomat Space volumetrine pompa.Sterili, vienkartinė, ne trumpesnė 250cm, su silikoniniu segmentu, lašų kamera, srovės reguliatoriumi, laisvos srovės užraktu ir 15 mikronų fitru.
124 | Kvėpavimo filtrai su šilumos ir drėgmės palaikymu | 33157400-9 | 2000 | vnt | Kliniškai švarūs, vienkartiniai, pagaminti iš inertinės plastikinės medžiagos, neturi alerginių savybių (be latekso), turi CE ženklinimą, elektrostatinis veikimo principas, turi šilumos ir drėgmės reguliatorių; testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. antibakterinės savybės - sulaiko hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt.bakterijas; efektyvumas (>99,99proc), filtro tūris - 30ml, pasipriešinimas - nedaugiau kaip 2,2cm H2O, esant 60ml/min, drėgmės grąžinimas - ne mažiau kaip 23,0mg H2O (VT 500ml); jungtys: 22F - 22M/15F ir luer Loc tipo jungtis monitorizavimui. Būtini pavyzdžiai bei nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolų kopijos.
125 | Kvėpavimo sistema naujagimiams NEWPORT BREEZ aparatui, 10 mm | 33157400-9 | 20 | vnt | Atitikimą aparatui įrodyti dokumentais.Gofruoti vienkartiniai kvėpavimo vamzdžiai naujagimiams. Sudaryti iš dviejų vamzdžių, sujungtų Y formos sujungėju. Papildomas kvėpavimo vamzdis+papildoma jungtis. Ilgis 1,6m. Pagaminti iš polipropileno. Turi drėgmės surinkėją. Kliniškai švarūs, vienkartiniai su šildymo elementu, įpakuotu po vieną. Atitinkanti ISO 9000, EN 46000 reikalavimų standartus. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
126 | Kvėpavimo sistema, naudojama NEWPORT BREEZ aparatui, 15 mm | 33157400-9 | 20 | vnt | Atitikimą aparatui įrodyti dokumentais. CO2 monitoringo linijos su kaitinimo elementu. Monitoringo linija turi būti pagaminta iš inertinio plastikų lydinio: PE, kuris nepraleidžia anestetikų iš sistemos į aplinką ir PVC, kurio dėka vamzdelis yra skaidrus, minkštas ir lankstus. Suspaudžiant liniją neturi likti likutinės deformacijos žymių. Visos monitoringo linijos turi turėti Luer Lock tipo užraktą, pagamintą iš PVC. Atitinkanti ISO 9000, EN 46000 reikalavimų standartus. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
127 | Kvėpavimo sistema, naudojama NEWPORT BREEZ aparatui, 20 mm | 33157400-9 | 20 | vnt | Atitikimą aparatui įrodyti dokumentais. CO2 monitoringo linijos su kaitinimo elementu. Monitoringo linija turi būti pagaminta iš inertinio plastikų lydinio: PE, kuris nepraleidžia anestetikų iš sistemos į aplinką ir PVC, kurio dėka vamzdelis yra skaidrus, minkštas ir lankstus. Suspaudžiant liniją neturi likti likutinės deformacijos žymių. Visos monitoringo linijos turi turėti Luer Lock tipo užraktą, pagamintą iš PVC. Atitinkanti ISO 9000, EN 46000 reikalavimų standartus. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
128 | Laringinės kaukės Nr.2 | 33171210 | 150 | vnt. | Sterili. Vienkartinė. Pagaminta iš silikonizuotos gumos.CE ženklinimas. Su kvėpavimo kontūru jungiasi standartine 15 mm jungtimo. Supakuotas po 1 vnt. Dydžiai 2<10-20kg, 2,5<20-30kg, 3<30-50kg, 4<50-70kg.Laringinės kaukės distalinė dalies forma yra klasikinėBraino.Distalinė dalis gerai prisitaiko ir priglunda prie viršutinių kvėpavimo takų, jos paviršius švelnus/glotnyus. Nugarinis distalinės dalies paviršius lygus ir tvirtas. Kvėpavimo vamzdelis pagamintas iš permatomos medžiagos. Optimalus kvėpavimo vamzdelio išlenkimas padeda tiksliai patalpinti distalinę dalį priešais gerklas. Užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs. Vožtuvas ir distalinės dalies išpūtimą rodantis balionas yra atokiau nuo vamzdelio konektoriaus. Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje. Distalinės dalies dydis aiškiai pažymėtas kvėpavimo vamzdelio viršutinėje dalyje ir ant distalinės dalies išpūtimą rodančio baliono. Distalinės dalies pozicijos indikatoriai atitinka jos realią padėtį. Aukštos kokybės kvėpavimo vamzdelio konektorius Atitinka ISO 9 Būtini pavyzdžiai
129 | Laringinės kaukės Nr.2,5 | 33171210 | 150 | vnt. | Sterili. Vienkartinė. Pagaminta iš silikonizuotos gumos.CE ženklinimas. Su kvėpavimo kontūru jungiasi standartine 15 mm jungtimo. Supakuotas po 1 vnt. Dydžiai 2<10-20kg, 2,5<20-30kg, 3<30-50kg, 4<50-70kg.Laringinės kaukės distalinė dalies forma yra klasikinėBraino.Distalinė dalis gerai prisitaiko ir priglunda prie viršutinių kvėpavimo takų, jos paviršius švelnus/glotnyus. Nugarinis distalinės dalies paviršius lygus ir tvirtas. Kvėpavimo vamzdelis pagamintas iš permatomos medžiagos. Optimalus kvėpavimo vamzdelio išlenkimas padeda tiksliai patalpinti distalinę dalį priešais gerklas. Užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs. Vožtuvas ir distalinės dalies išpūtimą rodantis balionas yra atokiau nuo vamzdelio konektoriaus. Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje. Distalinės dalies dydis aiškiai pažymėtas kvėpavimo vamzdelio viršutinėje dalyje ir ant distalinės dalies išpūtimą rodančio baliono. Distalinės dalies pozicijos indikatoriai atitinka jos realią padėtį. Aukštos kokybės kvėpavimo vamzdelio konektorius Atitinka ISO 9 Būtini pavyzdžiai
130 | Laringinės kaukės Nr.3 | 33171210 | 300 | vnt. | Sterili. Vienkartinė. Pagaminta iš silikonizuotos gumos.CE ženklinimas. Su kvėpavimo kontūru jungiasi standartine 15 mm jungtimo. Supakuotas po 1 vnt. Dydžiai 2<10-20kg, 2,5<20-30kg, 3<30-50kg, 4<50-70kg.Laringinės kaukės distalinė dalies forma yra klasikinėBraino.Distalinė dalis gerai prisitaiko ir priglunda prie viršutinių kvėpavimo takų, jos paviršius švelnus/glotnyus. Nugarinis distalinės dalies paviršius lygus ir tvirtas. Kvėpavimo vamzdelis pagamintas iš permatomos medžiagos. Optimalus kvėpavimo vamzdelio išlenkimas padeda tiksliai patalpinti distalinę dalį priešais gerklas. Užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs. Vožtuvas ir distalinės dalies išpūtimą rodantis balionas yra atokiau nuo vamzdelio konektoriaus. Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje. Distalinės dalies dydis aiškiai pažymėtas kvėpavimo vamzdelio viršutinėje dalyje ir ant distalinės dalies išpūtimą rodančio baliono. Distalinės dalies pozicijos indikatoriai atitinka jos realią padėtį. Aukštos kokybės kvėpavimo vamzdelio konektorius Atitinka ISO 9 Būtini pavyzdžiai
131 | Laringinės kaukės Nr.4 | 33171210 | 200 | vnt. | Sterili. Vienkartinė. Pagaminta iš silikonizuotos gumos.CE ženklinimas. Su kvėpavimo kontūru jungiasi standartine 15 mm jungtimo. Supakuotas po 1 vnt. Dydžiai 2<10-20kg, 2,5<20-30kg, 3<30-50kg, 4<50-70kg.Laringinės kaukės distalinė dalies forma yra klasikinėBraino.Distalinė dalis gerai prisitaiko ir priglunda prie viršutinių kvėpavimo takų, jos paviršius švelnus/glotnyus. Nugarinis distalinės dalies paviršius lygus ir tvirtas. Kvėpavimo vamzdelis pagamintas iš permatomos medžiagos. Optimalus kvėpavimo vamzdelio išlenkimas padeda tiksliai patalpinti distalinę dalį priešais gerklas. Užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs. Vožtuvas ir distalinės dalies išpūtimą rodantis balionas yra atokiau nuo vamzdelio konektoriaus. Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje. Distalinės dalies dydis aiškiai pažymėtas kvėpavimo vamzdelio viršutinėje dalyje ir ant distalinės dalies išpūtimą rodančio baliono. Distalinės dalies pozicijos indikatoriai atitinka jos realią padėtį. Aukštos kokybės kvėpavimo vamzdelio konektorius Atitinka ISO 9 Būtini pavyzdžiai
132 | Linijos CO2 monitoravimui | 33170000-2 | 300 | vnt | Ilgis 1,6-2,5m Tinkamos CO2 monitoravimui prie aparatų "Capnochec", "Dreger Vamos", "Capnochec ultima" Atitikimą aparatams įrodyti dokumentais. Atitinkanti ISO 9000, EN 46000 reikalavimų standartus. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
133 | Makšties skėtikliai | 33141000 | 200 | vnt | Skirtas mergaičių ginekologinei apžiūrai. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
134 | Marlė po 20m | 33141100-1 | 600 | vnt | Tankis 1 cm2/24 siūlai 100proc medvilnė, higroskopinė, tanki, neimpregnuota, antiseptinė 90-120 cm pločio rulonuose. Būtini pavyzdžiai.
135 | Matuojamas, karpomas lankstus 22 mm vamzdelis | 33170000-2 | 100 | m | Anesteziologinė kvėpavimo sistema (matuojama). Diametras 22mm vienkartinė, kliniškai švari, karpoma kas 40cm. Atitinkanti ISO 9000, EN 46000 reikalavimų standartus. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai. Gofruota
136 | Medicininis aligninas po 1kg | 30197600 | 400 | vnt | Higroskopiškas
137 | Medvilniniai tamponėliai N2 | 33141800-8 | 15 | pak. | Dydis Nr.2, pakuotėje po 2000 ± 100 vnt.
138 | Medvilniniai vatos rutuliukai odontologijai Dydis Nr2 | 33141800 | 400 | gr | Vatos rutuliuko skersmuo 5.5mm, danties ertmei sausinti.
139 | Medvilniniai vatos rutuliukai odontologijai Dydis Nr3 | 33141800 | 400 | gr | Vatos rutuliuko skersmuo 4mm, danties ertmei sausinti.
140 | Mentelė liežuviui, 20 mm x 15 cm, N100 | 33141000-0 | 52000 | vnt. | Vienkartinė, medinė, švelniu paviršiumi, užapvalintais, neatpleišėjusiais galais.CE ženklinimas.
141 | Mini-spike tipo adata skysčių ištraukimui iš buteliukų | 33141320-9 | 1000 | vnt | Sterili, galima naudoti apvertus, integruotas specialus vožtuvas, kurio paviršius yra plokščias ir lengvai dezinfekuojamas, su 5 mk dalelių filtru, be DEHP, matrix kodas (būtinas ženklinimas ant blister pakuotės).
142 | Neausto pluošto apvalūs chirurginiai tamponai, dydis Nr. 1 arba S | 33141118-0 | 20000 | vnt | Apvalūs tamponai, išardyto tampono dydis 8x10 (± 0,5cm), nesterilūs, pagaminti iš neausto pluošto viskozinės medžiagos. Po sterilizacijos, nesielektrina, nepakeičia savo struktūros, neišsiardo. Būtini pavyzdžiai.
143 | Neausto pluošto apvalūs chirurginiai tamponai, dydis Nr. 3 | 33141118-0 | 5000 | vnt | Apvalūs tamponai, išardyto tampono dydis 11x12 (± 0,5cm), nesterilūs, pagaminti iš neausto pluošto viskozinės medžiagos. Po sterilizacijos, nesielektrina, nepakeičia savo struktūros, neišsiardo. Būtini pavyzdžiai.
144 | Neausto pluošto chirurginės skaros, 10 cm x 10 cm, ± 1cm | 33141100-1 | 20000 | vnt | Keturkampiai tamponai su rentgeno kontrastiniu siūlu, 50g/m2 8 sluoksnių. Pagaminti iš neausto pluošto viskozinės medžiagos.Tris kartus daugiau absorbuojanti nei marlė, nesisluoksniuojanti paruošta naudojimui, nesterili. Po sterilizacijos nesielektrina, nepakeičia savo struktūros. Iš kraštų audinys nesiardo. Būtini pavyzdžiai.
145 | Neausto pluošto chirurginės skaros, 30 cm x 30 cm ± 1cm | 33141100-1 | 340 | vnt | Keturkampiai tamponai su rentgeno kontrastiniu siūlu, 50g/m2 8 sluoksnių. Pagaminti iš neausto pluošto viskozinės medžiagos.Tris kartus daugiau absorbuojanti nei marlė, nesisluoksniuojanti paruošta naudojimui, nesterili. Po sterilizacijos nesielektrina, nepakeičia savo struktūros. Iš kraštų audinys nesiardo. Būtini pavyzdžiai.nepakeičia savo struktūros. Iš kraštų audinys nesiardo. Būtini pavyzdžiai.
146 | Odos žaizdų uždarymo sistema, 6 mm x 38 mm vnt 1, ± 1mm | 33141100-1 | 1500 | vnt | Nekenkia odai, akytas, hipoalergiškas, gerai limpantis prie odos. Atitinkantis ISO 9000 serijos standarto reikalavimus CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
147 | Odos žaizdų uždarymo sistema, 6 mm x 76 mm vnt 1, ± 1mm | 33141100-1 | 1500 | vnt | Nekenkia odai, akytas, hipoalergiškas, gerai limpantis prie odos. Atitinkantis ISO 9000 serijos standarto reikalavimus CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
148 | Oro įėjimo filtras į DPV aparatą Newport HT-50 | 33157110-9 | 10 | vnt | Vienkartinis,popierinis apvalus, diametras 80mm
149 | Orofaringiniai vamzdeliai, Nr.0 (5.5) | 33141000-0 | 100 | vnt | Dydis 0(5.5), ilgis 55±5mm, spalvinis markiravimas. Vienkartiniai, pagaminti iš mažo tankio polietileno (LDPE), neturintis alerginio poveikio ("latex-free"), proksimalinis galas rigidiškesnis.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
150 | Orofaringiniai vamzdeliai, Nr.00 (5) | 33141000-0 | 60 | vnt | Dydis 00(5), Ilgis 50±2mm, spalvinis markiravimas. Vienkartiniai, pagaminti iš mažo tankio polietileno (LDPE), neturintis alerginio poveikio ("latex-free"), proksimalinis galas rigidiškesnis.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
151 | Orofaringiniai vamzdeliai, Nr.000 (3.5) | 33141000-0 | 20 | vnt | Dydis 000 (3.5), ilgis 35±2mm, spalvinis markiravimas.Vienkartiniai, pagaminti iš mažo tankio polietileno (LDPE), neturintis alerginio poveikio ("latex-free"), proksimalinis galas rigidiškesnis.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
152 | Orofaringiniai vamzdeliai, Nr.1 (6.5) | 33141000-0 | 1360 | vnt | Dydis 1(6.5), Ilgis 65±5mm, spalvinis markiravimas.Vienkartiniai, pagaminti iš mažo tankio polietileno (LDPE), neturintis alerginio poveikio ("latex-free"), proksimalinis galas rigidiškesnis.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
153 | Orofaringiniai vamzdeliai, Nr.2 (8) | 33141000-0 | 600 | vnt | Dydis 2(8), Ilgis 80±10mm, spalvinis markiravimas.Vienkartiniai, pagaminti iš mažo tankio polietileno (LDPE), neturintis alerginio poveikio ("latex-free"), proksimalinis galas rigidiškesnis.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
154 | Orofaringiniai vamzdeliai, Nr.3 (9) | 33141000-0 | 200 | vnt | Dydis 3(9), Ilgis 90±10mm, spalvinis markiravimas. Vienkartiniai, pagaminti iš mažo tankio polietileno (LDPE), neturintis alerginio poveikio ("latex-free"), proksimalinis galas rigidiškesnis.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
155 | Orofaringiniai vamzdeliai, Nr.4 (10) | 33141000-0 | 100 | vnt | Dydis 4(10), Ilgis 100±10mm, spalvinis markiravimas.Vienkartiniai, pagaminti iš mažo tankio polietileno (LDPE), neturintis alerginio poveikio ("latex-free"), proksimalinis galas rigidiškesnis.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
156 | Pasyvi drenažo sistema, CH 15, sterili | 33141640-8 | 10 | vnt | Sistema susideda iš 500cm ilgio silikoninio vamzdelio su jungties sistema ir negrįžtamu vožtuvu, penkiom skylutėm gale; dvigubas surinkimo maišas 90cm ilgio .Sterilus
157 | Pasyvi drenažo sistema, CH 18, sterili | 33141640-8 | 10 | vnt | Sistema susideda iš 500cm ilgio silikoninio vamzdelio su jungties sistema ir negrįžtamu vožtuvu, penkiom skylutėm gale; dvigubas surinkimo maišas 90cm ilgio .Sterilus
158 | Paviršinis elektrodas elektroneuromiografijai (ENMG) atlikti, tinkantis aparatui Cadwell Sierra II | 33123200-0 | 300 | vnt | Paviršinis elektrodas elektroneuromiografijai (ENMG) atlikti, tinkantis aparatui Cadwell Sierra II
159 | Pediatriniai šlapimo surinkimo maišeliai | 33141615-4 | 5000 | vnt | Vienkartiniai, sterilūs, 100ml talpos, tiktų ir mergaitėms ir berniukam iki 2 metų amžiaus. Turintys CE ženklinimą.
160 | Pirštinės, be pudros N6,5 (sterilios, chirurginės, latekso) | 33141420-0 | 1000 | porų | Pagamintos iš latekso be pudros, baltos spalvos (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus), ,anatominės konfigūracijos(pirštinės pirštų kontūrai atitinka rankos pirštus), nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine madžiaga, patogus įpakavimas, plėšiamas plyšta per siūles, rankogalis sustiprintas, elepsės formos, be susisukusio kraštelio, pirštinės ilgis ne mažiau 280mm (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus), darbinių pirštų galų bei delno storis ne mažesnis 0,45mm (dvigubos sienelės storis), mikroreljefinis išorinis paviršius (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus) CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
161 | Pirštinės, be pudros N6 (sterilios, chirurginės, latekso) | 33141420-0 | 200 | porų | Pagamintos iš latekso be pudros, baltos spalvos (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus), ,anatominės konfigūracijos(pirštinės pirštų kontūrai atitinka rankos pirštus), nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine madžiaga, patogus įpakavimas, plėšiamas plyšta per siūles, rankogalis sustiprintas, elepsės formos, be susisukusio kraštelio, pirštinės ilgis ne mažiau 280mm (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus), darbinių pirštų galų bei delno storis ne mažesnis 0,45mm (dvigubos sienelės storis), mikroreljefinis išorinis paviršius (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus) CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
162 | Pirštinės, be pudros N7 (sterilios, chirurginės, latekso) | 33141420-0 | 1900 | porų | Pagamintos iš latekso be pudros, baltos spalvos (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus), ,anatominės konfigūracijos(pirštinės pirštų kontūrai atitinka rankos pirštus), nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine madžiaga, patogus įpakavimas, plėšiamas plyšta per siūles, rankogalis sustiprintas, elepsės formos, be susisukusio kraštelio, pirštinės ilgis ne mažiau 280mm (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus), darbinių pirštų galų bei delno storis ne mažesnis 0,45mm (dvigubos sienelės storis), mikroreljefinis išorinis paviršius (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus) CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
163 | Pirštinės, be pudros N7,5 (sterilios, chirurginės, latekso) | 33141420-0 | 1500 | porų | Pagamintos iš latekso be pudros, baltos spalvos (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus), ,anatominės konfigūracijos(pirštinės pirštų kontūrai atitinka rankos pirštus), nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine madžiaga, patogus įpakavimas, plėšiamas plyšta per siūles, rankogalis sustiprintas, elepsės formos, be susisukusio kraštelio, pirštinės ilgis ne mažiau 280mm (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus), darbinių pirštų galų bei delno storis ne mažesnis 0,45mm (dvigubos sienelės storis), mikroreljefinis išorinis paviršius (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus) CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
164 | Pirštinės, be pudros N8(sterilios, chirurginės, latekso) | 33141420-0 | 1500 | porų | Pagamintos iš latekso be pudros, baltos spalvos (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus), ,anatominės konfigūracijos(pirštinės pirštų kontūrai atitinka rankos pirštus), nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine madžiaga, patogus įpakavimas, plėšiamas plyšta per siūles, rankogalis sustiprintas, elepsės formos, be susisukusio kraštelio, pirštinės ilgis ne mažiau 280mm (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus), darbinių pirštų galų bei delno storis ne mažesnis 0,45mm (dvigubos sienelės storis), mikroreljefinis išorinis paviršius (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus) CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
165 | Pirštinės, be pudros N8.5(sterilios, chirurginės, latekso) | 33141420-0 | 100 | porų | Pagamintos iš latekso be pudros, baltos spalvos (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus), ,anatominės konfigūracijos(pirštinės pirštų kontūrai atitinka rankos pirštus), nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine madžiaga, patogus įpakavimas, plėšiamas plyšta per siūles, rankogalis sustiprintas, elepsės formos, be susisukusio kraštelio, pirštinės ilgis ne mažiau 280mm (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus), darbinių pirštų galų bei delno storis ne mažesnis 0,45mm (dvigubos sienelės storis), mikroreljefinis išorinis paviršius (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus) CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
166 | Pirštinės, dydis L, nitrilinės, be pudros (nesterilios) | 33141000-0 | 130000 | vnt. | Pirštinės pagamintos iš nitrilo be pudros, užtikrinančios apsauginį barjierą, atitinkančios rankos funkciją, anatomiją.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
167 | Pirštinės, dydis L, vinilinės, be pudros (nesterilios) | 33141000-0 | 55000 | vnt. | Pirštinės pagamintos iš vinilo be pudros, užtikrinančios apsauginį barjierą, atitinkančios rankos funkciją, anatomiją.CE ženklinimas.Būtini pavyzdžiai.
168 | Pirštinės, dydis M ,vinilinės, be pudros (nesterilios) | 33141000-0 | 120000 | vnt. | Pirštinės pagamintos iš vinilo be pudros, užtikrinančios apsauginį barjierą, atitinkančios rankos funkciją, anatomiją.CE ženklinimas.Būtini pavyzdžiai.
169 | Pirštinės, dydis M, nitrilinės, be pudros (nesterilios) | 33141000-0 | 400000 | vnt. | Pirštinės pagamintos iš nitrilo be pudros, užtikrinančios apsauginį barjierą, atitinkančios rankos funkciją, anatomiją.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
170 | Pirštinės, dydis S, nitrilinės, be pudros (nesterilios) | 33141000-0 | 100000 | vnt. | Pirštinės pagamintos iš nitrilo be pudros, užtikrinančios apsauginį barjierą, atitinkančios rankos funkciją, anatomiją.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
171 | Pirštinės, dydis S, vinilinės, be pudros (nesterilios) | 33141000-0 | 6000 | vnt. | Pirštinės pagamintos iš vinilo be pudros, užtikrinančios apsauginį barjierą, atitinkančios rankos funkciją, anatomiją.CE ženklinimas.Būtini pavyzdžiai.
172 | Pleistras, 5 x 500 cm | 33141100-1 | 50 | vnt
173 | Plombos surišėjas (bondas) | 33141800-8 | 1 | fl | po 10 ml± 2 ml
174 | Plombos surišėjas (bondas) ir rūgštis | 33141800-8 | 1 | fl | po 10 ml±2 ml
175 | Plombų poliravimo pasta | 33141800 | 1 | tūbelė | Naudojama galutiniam dantų emalio ir kompozito poliravimui bei išsaugoti įpatingam blizgesiui.
176 | Popierius autorefraktometrui, 57 mm x 50 m | 30197600-2 | 100 | vnt | Tinkantis EMKA autorefraktometrui. Atitikimą aparatui įrodyti dokumentais. Būtini pavyzdžiai.
177 | Popierius elektrokardiografui, 90 mm pločio x 360 lapelių, Z formos įdėklas arba ruloninis 90 mm pločio | 30197600-2 | 5 | vnt | Tinkantis kardiografams EKG aparatui MAC 500 VERSIJA 2,2. Atitikimą aparatui įrodyti dokumentais. Būtini pavyzdžiai.
178 | Popierius foto 110 mm x 20 m | 30197600-2 | 50 | vnt | Tinkantis echoskopams. Būtini pavyzdžiai.
179 | Popierius kardiografui (RIT) | 30197600-2 | 30 | vnt | Tinkantis kardiografui "Schiller" MS-2010 cardiovit 114mm x 95mm x 13.3 m ilgio
180 | Port tipo adata kateterių punkcijai 22G x 25 mm | 33141320-9 | 30 | vnt | Adata naudojama cytostatinių medikamentų terapijai. Pagrindas apvalios formos, permatomas, su lanksčiais kraštais, už kurių paėmus patogiai įvedama adata į pertvarą.Būtini pavyzdžiai.CE ženklinimas.Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.
181 | Prailginimo linija | 33141000-0 | 200 | vnt. | Prailginimo linija pagaminta iš ypatingai elastingo ir minkšto poliuretano, skirta tiesiogiai jungti prie c/v, p/v kateterių, kaniulių, žarnelės ilgis iki 16cm, ypatingai mažos talpos, ne daugiau 0,2 ml, Luer Lock jungtis su sriegine i abi puses besisukančia veržle, gaminys turi būti be latekso ir be cheminių DEHP minkšstiklių ir turėti CE ženklinimą. Gaminio Pakuotė be latekso ir PVC.
182 | Prailginimo linija, 150 cm | 33141000-0 | 1500 | vnt | Sterili nepirogeniška, netoksiška. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus.CE ženklinimas.
183 | Prailginimo linija, 90 cm | 33141000-0 | 700 | vnt | Sterili nepirogeniška, netoksiška. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus.CE ženklinimas.
184 | Prik lancetės alerginiams mėginiams | 33141000-0 | 35000 | vnt | Vienkartiniai, sterilūs atskirai įpakuoti, pagaminti iš nerūdijančio plieno. CE ženklinimas
185 | RAE tipo endotrachėjiniai vamzdeliai, 4,0 su balionėliu | 33141000-0 | 30 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas, vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
186 | RAE tipo endotrachėjiniai vamzdeliai, 4,5 su balionėliu | 33141000-0 | 50 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas, vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
187 | RAE tipo endotrachėjiniai vamzdeliai, 5,0 su balionėliu | 33141000-0 | 100 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas, vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
188 | RAE tipo endotrachėjiniai vamzdeliai, 5,5 su balionėliu | 33141000-0 | 80 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas, vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
189 | RAE tipo endotrachėjiniai vamzdeliai, 6,0 su balionėliu | 33141000-0 | 100 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas, vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
190 | RAE tipo endotrachėjiniai vamzdeliai, 6,5 su balionėliu | 33141000-0 | 60 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas, vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
191 | RAE tipo endotrachėjiniai vamzdeliai, 7,0 su balionėliu | 33141000-0 | 60 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas, vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
192 | RAE tipo endotrachėjiniai vamzdeliai, 7,5 su balionėliu | 33141000-0 | 40 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas, vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
193 | RAE tipo endotrachėjiniai vamzdeliai, 8,0 su balionėliu | 33141000-0 | 30 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas, vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
194 | Rektalinis vamzdelis, CH 16 | 33141000-0 | 100 | vnt | Cilindrinis švelnaus paviršiaus vamzdelis, pagamintas iš medicininio PVC, atraumatiniu užapvalintu galu, distalinėje dalyje turintis 2 šonines skylutes. Sterilus, vienkartiniam naudojimui, turintis spalvinį identifikacijos kodą ir CE ženklinimą.
195 | Rektalinis vamzdelis, CH 18 | 33141000-0 | 130 | vnt | Cilindrinis švelnaus paviršiaus vamzdelis, pagamintas iš medicininio PVC, atraumatiniu užapvalintu galu, distalinėje dalyje turintis 2 šonines skylutes. Sterilus, vienkartiniam naudojimui, turintis spalvinį identifikacijos kodą ir CE ženklinimą.
196 | Rektalinis vamzdelis, CH 20 | 33141000-0 | 50 | vnt | Cilindrinis švelnaus paviršiaus vamzdelis, pagamintas iš medicininio PVC, atraumatiniu užapvalintu galu, distalinėje dalyje turintis 2 šonines skylutes. Sterilus, vienkartiniam naudojimui, turintis spalvinį identifikacijos kodą ir CE ženklinimą.
197 | Rektalinis vamzdelis, CH 22 | 33141000-0 | 50 | vnt | Cilindrinis švelnaus paviršiaus vamzdelis, pagamintas iš medicininio PVC, atraumatiniu užapvalintu galu, distalinėje dalyje turintis 2 šonines skylutes. Sterilus, vienkartiniam naudojimui, turintis spalvinį identifikacijos kodą ir CE ženklinimą.
198 | Retrakcinis siūlas 00 | 33141800-8 | 1 | ritė | impregnuotas, ritėjė po 250 cm ± 20 cm
199 | Rezerviniai maišai 0.5L | 33160000-9 | 10 | vnt | Vienkartiniai. Kaklelio diametras 15-22mm, be alerginio poveikio ("latex free"). CE ženklinimas.
200 | Rezerviniai maišai 1L | 33160000-9 | 50 | vnt | Vienkartiniai. Kaklelio diametras 15-22mm, be alerginio poveikio ("latex free"). CE ženklinimas.
201 | Rezerviniai maišai 2L | 33160000-9 | 80 | vnt | Vienkartiniai. Kaklelio diametras 15-22mm, be alerginio poveikio ("latex free"). CE ženklinimas.
202 | Rezerviniai maišai 3L | 33160000-9 | 20 | vnt | Vienkartiniai. Kaklelio diametras 15-22mm, be alerginio poveikio ("latex free"). CE ženklinimas.
203 | Rinkinys pleuros punkcijai, vaikiškas | 33141320-9 | 20 | vnt | Pleuros drenažo rinkinys:adatos ilgis apie 80mm kranelis 50-60ml švirkstas 2.0 l talpos maišelis prailginimo linijos ilgis 40-60cm. CE žymėjimas.
204 | Ruloninė lipni medžiaga, 15 cm x 10 m | 33141100 | 4 | vnt | Neaustinės medžiagos pleistras rulone tvarsčių fiksavimui.Neaustinė medžiaga poliesterio pagrindu, elastinga, gerai prisitaikanti prie kūno konturų, netrukdo judesiams. Odos nedirginantys, vandens pagrindo poliakrilatiniai klijai pagaminti be tirpiklių. Apsauginis sluoksnis iš anksto įkirptas, kad būtų lengviau nuimti. Apsauginis sluoksnis sugraduotas kas 10cm. Būtini pavyzdžiai.
205 | Ruloninė lipni medžiaga, 2,5 cm x 10 m | 33141100-1 | 1200 | vnt | Neaustinės medžiagos pleistras rulone tvarsčių fiksavimui.Neaustinė medžiaga poliesterio pagrindu, elastinga, gerai prisitaikanti prie kūno konturų, netrukdo judesiams. Odos nedirginantys, vandens pagrindo poliakrilatiniai klijai pagaminti be tirpiklių. Apsauginis sluoksnis iš anksto įkirptas, kad būtų lengviau nuimti. Apsauginis sluoksnis sugraduotas kas 10cm. Būtini pavyzdžiai.
206 | Seilių atsiurbėjai | 33141800-8 | 1000 | vnt | 15cm ilgio, 0,5 cm skersmens, permatomos plastmasės, su viela viduje formai modeliuoti su perforuota galvute
207 | Silikoninis tepalas jėgos instrumentų judančioms dalims sutepti, 50ml | 24950000-8 | 2 | fl | CE ženklinimas
208 | Siūlų pravedėjas kelio raiščio operacijoms | 33141121-4 | 36 | vnt | Vienkartinio naudojimo siūlo pravedėjas:viela su kilpomis (ne mažiau kaip trys kilpos per visą vielos ilgį) siūlo ištraukimui, naudojimui su kanuliuotais kabliukais. Būtini pavyzdžiai.
209 | Siurbimo sistema su Jankauer tipo 7mm skersmens antgaliu ir piršto reguliatoriumi | 33141000-0 | 2000 | vnt | Siurbimo instrumentas Jankauer tipo susidedantis iš lanksčios, nelūžtančios lengvai formuojamos vinilinės žarnelės 7 mm diametro, 300 cm ilgio ir rutininio 16-25 mm ilgio siurbimo vamzdelio su "kontroliuojama skylute" rankiniam atsiurbimo naudojimui , vamzdelis skaidrus, permatomas, atviru palinkusiu galu su šoninėm angelėm, vidutinio dydžio atsiurbimams. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus.Būtini pavyzdžiai.
210 | Skysčių perpylimo sistema | 33141000-0 | 11000 | vnt | Plastikinė sistema su filtru ir injekcine adata. Lašinės jungtis prie kateterio turi būti prisukama.Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas.
211 | Skysčių perpylimo sistema, tinkanti gravitacinėms švirkštinėms pompoms | 33194000-6 | 12000 | vnt | Sterili vienkartinė infuzinė sistema, be latekso, be DEHP, ISO plastikinė adata; specialus ( hidrofilinis ) filtras nepraleidžiantis oro; ilgis 180 +-1 cm; ypač tikslus rutulinis dozatorius 20 lašų - 1ml; papildoma oro anga su antibakteriniu filtru; unikalus centrinis žiedas; 15 ym dalelių filtras; sistema atlaiko spaudima iki 2 bar; vamzdelio kietumas 77+-1 shore, sterilizuota gama spinduliais, atitinka ES ISO 8534-4/8 standartus keliamus infuzinėms sistemoms, data matrix kodas (būtinas ant kiekvienos blister pakuotės).Būtini pavyzdžiai.
212 | Skysto silikono aerozolis, 500ml | 24950000-8 | 5 | fl | CE ženklinimas
213 | Skrandžio zondas, CH10 | 33141000-0 | 100 | vnt | Pagaminti iš PVC, pageidautina,kad turėtų ilgio gradavimo žymes nuo distalinio zondo galo, turėtų pravedėją (mandreną), turėtų ne mažiau 4 didelių angų zondo gale, sterilūs, turi turėti atraumatinį galą.,rezistentiški užsilenkimui ir susiraizgymui. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas.
214 | Skrandžio zondas, CH12 | 33141000-0 | 150 | vnt | Pagaminti iš PVC, pageidautina,kad turėtų ilgio gradavimo žymes nuo distalinio zondo galo, turėtų pravedėją (mandreną), turėtų ne mažiau 4 didelių angų zondo gale, sterilūs, turi turėti atraumatinį galą.,rezistentiški užsilenkimui ir susiraizgymui. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas.
215 | Skrandžio zondas, CH14 | 33141000-0 | 150 | vnt | Pagaminti iš PVC, pageidautina,kad turėtų ilgio gradavimo žymes nuo distalinio zondo galo, turėtų pravedėją (mandreną), turėtų ne mažiau 4 didelių angų zondo gale, sterilūs, turi turėti atraumatinį galą.,rezistentiški užsilenkimui ir susiraizgymui. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas.
216 | Skrandžio zondas, CH16 | 33141000-0 | 100 | vnt | Pagaminti iš PVC, pageidautina,kad turėtų ilgio gradavimo žymes nuo distalinio zondo galo, turėtų pravedėją (mandreną), turėtų ne mažiau 4 didelių angų zondo gale, sterilūs, turi turėti atraumatinį galą.,rezistentiški užsilenkimui ir susiraizgymui. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas.
217 | Skrandžio zondas, CH18 | 33141000-0 | 50 | vnt | Pagaminti iš PVC, pageidautina,kad turėtų ilgio gradavimo žymes nuo distalinio zondo galo, turėtų pravedėją (mandreną), turėtų ne mažiau 4 didelių angų zondo gale, sterilūs, turi turėti atraumatinį galą.,rezistentiški užsilenkimui ir susiraizgymui. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas.
218 | Skrandžio zondas, CH20 | 33141000-0 | 50 | vnt | Pagaminti iš PVC, pageidautina,kad turėtų ilgio gradavimo žymes nuo distalinio zondo galo, turėtų pravedėją (mandreną), turėtų ne mažiau 4 didelių angų zondo gale, sterilūs, turi turėti atraumatinį galą.,rezistentiški užsilenkimui ir susiraizgymui. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas.
219 | Skrandžio zondas, CH6 | 33141000-0 | 25 | vnt | Pagaminti iš PVC, pageidautina,kad turėtų ilgio gradavimo žymes nuo distalinio zondo galo, turėtų pravedėją (mandreną), turėtų ne mažiau 4 didelių angų zondo gale, sterilūs, turi turėti atraumatinį galą.,rezistentiški užsilenkimui ir susiraizgymui. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas.
220 | Skrandžio zondas, CH8 | 33141000-0 | 100 | vnt | Pagaminti iš PVC, pageidautina,kad turėtų ilgio gradavimo žymes nuo distalinio zondo galo, turėtų pravedėją (mandreną), turėtų ne mažiau 4 didelių angų zondo gale, sterilūs, turi turėti atraumatinį galą.,rezistentiški užsilenkimui ir susiraizgymui. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas.
221 | Sorbentas | 33170000-2 | 150 | litrai | Bešarminis, medicininis CO2 absorberis, tinkamas saugiai dirbti su žemu ir minimaliu šviežių dujų srautais. Spalvinė markiruotė turi žymėti absorberio išsekimą. Atitinkantis ISO 9000, EN 46000 reikalavimų standartus. CE ženklinimas.
222 | Spinalinė adata G25x4" 103mm | 33141320 | 25 | vnt | Spinalinė adata visiškai atraumatinė, idealiai nupoliruotu vidiniu ir išoriniu kaniulės paviršiumi, šoninis atvėrimas maksimaliai pritrauktas prie kaniulės galiuko greitam likvoro patekimui, užapvalinti atraumatiniai atvėrimo kraštai, saugantys pacientą nuo traumavimo ir atplaišų įkaniulę patekimo, su padidinimo efektu kaniulės laikiklyje greitai likvoro indikacijai, spalvotas dydžio kodavimas su nurodytu dydžiu ne tik G, bet ir milimetrais, su pravedėju. Turėti CE ženklą.Būtini pavyzdžiai.
223 | Spinalinė adata, G18 x 90mm | 33141320-9 | 50 | vnt | Vienkartinės, sterilios, nerūdijančio plieno, neaštri su trumpa nuopjova "short bevel" arba lygiaverčiu atraumatiniu, pieštukiniu galiuku, kaniulė skaidri (permatoma), stiletas markiruotas pagal spalvą. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.Turėti CE ženklą.
224 | Spinalinė adata, G20 x 65mm | 33141320-9 | 25 | vnt | Vienkartinės, sterilios, nerūdijančio plieno, neaštri su trumpa nuopjova "short bevel" arba lygiaverčiu atraumatiniu, pieštukiniu galiuku, kaniulė skaidri (permatoma), stiletas markiruotas pagal spalvą. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.Turėti CE ženklą.
225 | Spinalinė adata, G22 x 38mm | 33141320-9 | 25 | vnt | Vienkartinės, sterilios, nerūdijančio plieno, neaštri su trumpa nuopjova "short bevel" arba lygiaverčiu atraumatiniu, pieštukiniu galiuku, kaniulė skaidri (permatoma), stiletas markiruotas pagal spalvą. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.Turėti CE ženklą.
226 | Spinalinė adata, G25 x 90mm | 33141320-9 | 25 | vnt | Vienkartinės, sterilios, nerūdijančio plieno, neaštri su trumpa nuopjova "short bevel" arba lygiaverčiu atraumatiniu, pieštukiniu galiuku, kaniulė skaidri (permatoma), stiletas markiruotas pagal spalvą. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.Turėti CE ženklą.
227 | Spinalinė adata, G26 x 90mm | 33141320-9 | 25 | vnt | Vienkartinės, sterilios, nerūdijančio plieno, neaštri su trumpa nuopjova "short bevel" arba lygiaverčiu atraumatiniu, pieštukiniu galiuku, kaniulė skaidri (permatoma), stiletas markiruotas pagal spalvą. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.Turėti CE ženklą.
228 | Spinalinė adata, G27 x 90mm | 33141320-9 | 25 | vnt | Vienkartinės, sterilios, nerūdijančio plieno, neaštri su trumpa nuopjova "short bevel" arba lygiaverčiu atraumatiniu, pieštukiniu galiuku, kaniulė skaidri (permatoma), stiletas markiruotas pagal spalvą. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.Turėti CE ženklą.
229 | Sterilus operacinio stalo apklotas | 33163000-0 | 1000 | vnt | 50 cm x 60 cm ± 10 cm. Padidinto atsparumo tempiamai jėgai. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, apvilktas polietileno plėvele. Vienkartiniam naudojimui. Būtini pavyzdžiai.
230 | Sterilus tvarstis-plėvelė intraveninių kateterių tvirtinimui | 33141100-1 | 22000 | vnt | Tvarstis naudojamas intraveninių kateterių priežiūrai, apsaugo žaizdą nuo užkrėtimo. Su antipraguline pagalvėle, dydžio 3x2 ± 1 cm. Dydis 6x7 cm. Būtini pavyzdžiai.
231 | Sterilus tvarstis-skaidri plėvelė intraveninių kateterių tvirtinimui, 5.5 x 5 cm | 33141000-0 | 200 | vnt | Sterilūs plėvelės-tvarsčiai, skirti intraveninių kateterių fiksavimui. Sudaryti iš dviejų dalių: skaidri lipni plėvelė pralaidi orui, nepralaidi vandeniui, leidžia matyti injekcijos vietą ir pleistras su hipoalerginiais klijais. Lengvai prisiklijuoja ir nusiima rėmelio pagalba.
232 | Sterilus vamzdelių apvalkalas 13-17 x ne mažiau 240 cm | 33163000-0 | 150 | vnt | Produktas sterilioje pakuotėje supakuotas po vieną. Produkto medžiaga skaidri plastikinė patvari. Viename gale yra elastinga 0,5cm skersmens skylutė gerai apspaudžianti operacinę įrangą bei neleidžianti aprasoti operacinei optikai, originaliai, teleskopiškai sulankstytas leidžiantis patogiai uždėti ant vamzdelių, papildoma lipni juostelė fiksavimui. Būtini pavyzdžiai.
233 | Stiklo jonomerinė plomba pieninių dantų plombavimui Securafil arba lygiavertė | 33141800-8 | 5 | dėž | Rinkinys susideda iš skysčio ir miltelių (pak. 20 g ±10 g). Gerai limpanti, rentgenokontrastinė, nereikalingas po ja pamušalas
234 | Stiklo jonomerinė skysta plomba švirkšte (arba panašį Glass Liner) | 33141800 | 1 | švirkštas | švirkštas po 3ml ar 5ml skystu pagrindu iš švirkšto stumiama į paruoštą kariozinę danties ertmę. Plomba yra cheminio kietėjimo.
235 | Stimuliacinė adata skirta regioninei nejautrai 22G x 100mm | 33141320 | 30 | vnt | Nanoline izoliacine danga padengta adatos ir išorė ir vidus; gylio gradacija; ypač lygus, nupoliruotas paviršius;"Comerstone" reflektoriai, išdėstyti dvejomis sekcijomis po 10mm nuo adatos galiuko, vizualizacijai echoskopijos metu; adata matoma echoskopu nepriklausomai nuo punkcijos kampo; adata sukomplektuota su prailginimo linija injekcijoms bei el.kabeliu stimuliacijai. Turėti CE ženklą.Būtini pavyzdžiai.
236 | Stimuliacinė adata skirta regioninei nejautrai 22G x 50mm | 33141320 | 50 | vnt | Nanoline izoliacine danga padengta adatos ir išorė ir vidus; gylio gradacija; ypač lygus, nupoliruotas paviršius;"Comerstone" reflektoriai, išdėstyti dvejomis sekcijomis po 10mm nuo adatos galiuko, vizualizacijai echoskopijos metu; adata matoma echoskopu nepriklausomai nuo punkcijos kampo; adata sukomplektuota su prailginimo linija injekcijoms bei el.kabeliu stimuliacijai. Turėti CE ženklą.Būtini pavyzdžiai.
237 | Sujungėjas (konektorius) | 33141240-4 | 50 | vnt | Skirti vamzdeliams ir kateteriams sujungti, sujungėjas kietas, poliprapileninis arba vinilinis. CE ženklas. Būtini pavyzdžiai.
238 | Šlapimo kateteris, CH10 | 33141200-2 | 50 | vnt | Pagaminti iš PVC, pakankamai minkšti,turi turėti užapvalintą galą ir kuo didesnes šonines skylutes kateterio gale, turėti kateterio numerio spalvų identifikaciją. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų, CE standartų reikalavimus
239 | Šlapimo kateteris, CH12 | 33141200-2 | 20 | vnt | Pagaminti iš PVC, pakankamai minkšti,turi turėti užapvalintą galą ir kuo didesnes šonines skylutes kateterio gale, turėti kateterio numerio spalvų identifikaciją. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų, CE standartų reikalavimus
240 | Šlapimo kateteris, CH14 | 33141200-2 | 50 | vnt | Pagaminti iš PVC, pakankamai minkšti,turi turėti užapvalintą galą ir kuo didesnes šonines skylutes kateterio gale, turėti kateterio numerio spalvų identifikaciją. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų, CE standartų reikalavimus
241 | Šlapimo kateteris, CH8 | 33141200-2 | 20 | vnt | Pagaminti iš PVC, pakankamai minkšti,turi turėti užapvalintą galą ir kuo didesnes šonines skylutes kateterio gale, turėti kateterio numerio spalvų identifikaciją. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų, CE standartų reikalavimus
242 | Šlapimo maišai, vienkartiniai, 2 litro | 33141615-4 | 200 | vnt | Šlapimo maišas vienkartinis 2 litrų su prailginta žarnele ir atidarymo mechanizmu (šlapimo išpylimui) lengvai prijungiamas prie šlapimo kateterio.CE žymėjimas.
243 | Šluostukai diatermokoaguliacijos aparato instrumentams 5x5cm | 33141000-0 | 300 | vnt | CE ženklinimas
244 | Šviesoje kietėjančios plombos A2 | 33141800-8 | 1 | švirkštas
245 | Šviesoje kietėjančios plombos A3 | 33141800-8 | 1 | švirkštas
246 | Šviesoje kietėjantis universalus takus kompozitas (FLOW) A2 | 33141800 | 1 | švirkštas
247 | Šviesoje kietėjantis universalus takus kompozitas (FLOW) A3 | 33141800 | 1 | švirkštas
248 | Švirkštai 5 ml su adata, kurios skersmuo 22G arba 23G, ilgis 30-35mm | 33141310-6 | 85000 | vnt | Pagaminti, laikantis ISO 9001, EN46001 kokybės sistemų standartų, turi CE (saugaus naudojimo) sertifikatus, apirogeniški, hermetiškas,laisvai judantis stūmoklis su guminiu galu, cilindro tipas eccentric-Luer Slip Būtini pavyzdžiai.
249 | Švirkštai su adata 1 ml, insulinui | 33141310-6 | 35000 | vnt | Supakuoti popierinėje fasuotėje. Nuimama adata. Laisvai judantis stūmoklis. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas.
250 | Švirkštai su adata 10 ml | 33141310-6 | 52000 | vnt | Pagaminti, laikantis ISO 9001, EN46001 kokybės sistemų standartų, turi CE (saugaus naudojimo) sertifikatus, apirogeniški, hermetiškas,laisvai judantis stūmoklis su guminiu galu, cilindro tipas eccentric-Luer Slip Būtini pavyzdžiai.
251 | Švirkštai su adata 20 ml | 33141310-6 | 13000 | vnt | Pagaminti, laikantis ISO 9001, EN46001 kokybės sistemų standartų, turi CE (saugaus naudojimo) sertifikatus, apirogeniški, hermetiškas,laisvai judantis stūmoklis su guminiu galu, cilindro tipas eccentric-Luer Slip Būtini pavyzdžiai.
252 | Švirkštai 2ml su adata, kurios skersmuo 22G arba 23G, ilgis 30-35mm | 33141310-6 | 50000 | vnt | Pagaminti, laikantis ISO 9001, EN46001 kokybės sistemų standartų, turi CE (saugaus naudojimo) sertifikatus, apirogeniški, hermetiški,laisvai judantis stūmoklis su guminiu galu,cilindro tipas centric-Luer Slip . Būtini pavyzdžiai.
253 | Švirkštas 100 ml, kateterio tipo | 33141310-6 | 1000 | vnt | Švirkstas vienkartinis sterilus 3-ju dalių su guminiu stumokliu 100ml plastmasinis su kateterio tipo antgaliu,tinkančiu jungti prie šlapimo kateterių skrandžio zondu.graduotas kas 1mm; Laisvai judantis stūmoklis. Švirkštai turi turėti ISO sertifikatą ir CE ženklą. Būtini pavyzdžiai.
254 | Švirkštas 50 ml, kateterio tipo | 33141310-6 | 1000 | vnt | Švirkstas vienkartinis sterilus 3-ju dalių su guminiu stumokliu 50ml plastmasinis su kateterio tipo antgaliu,tinkančiu jungti prie šlapimo kateterių skrandžio zondu.graduotas kas 1mm; Laisvai judantis stūmoklis. Švirkštai turi turėti ISO sertifikatą ir CE ženklą. Būtini pavyzdžiai.
255 | Švirkštas, 50 ml, perfuzinis | 33141310-6 | 1700 | vnt | Vienkartinis sterilus 3-jų dalių su guminiu stumokliu 50ml perfuzinis plastmasinis švirkstas,graduotas kas 1mm. Švirkštai turi tureti ISO sertifikatą ir CE ženklą
256 | Taurelės vaistams | 19520000-7 | 65000 | vnt | Plastmasinės, graduotos
257 | Tepalas odontologiniams antgaliams | 33141800-8 | 4 | fl. | purškiamas, flakonuose po 500 ml ± 50 ml
258 | Tinklinis tvarstis Surgifix 10 arba lygiavertis | 33141100-1 | 500 | m | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 20- 25 m ilgio. Būtini pavyzdžiai.
259 | Tinklinis tvarstis Surgifix 2 arba lygiavertis | 33141100-1 | 375 | m | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 20- 25 m ilgio. Būtini pavyzdžiai.
260 | Tinklinis tvarstis Surgifix 3 arba lygiavertis | 33141100-1 | 2000 | m | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 20- 25 m ilgio. Būtini pavyzdžiai.
261 | Tinklinis tvarstis Surgifix 4 arba lygiavertis | 33141100-1 | 2250 | m | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 20- 25 m ilgio. Būtini pavyzdžiai.
262 | Tinklinis tvarstis Surgifix 5 arba lygiavertis | 33141100-1 | 2500 | m | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 20- 25 m ilgio. Būtini pavyzdžiai.
263 | Tinklinis tvarstis Surgifix 6 arba lygiavertis | 33141100-1 | 1750 | m | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 20- 25 m ilgio. Būtini pavyzdžiai.
264 | Tinklinis tvarstis Surgifix 7 arba lygiavertis | 33141100-1 | 1000 | m | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 20- 25 m ilgio. Būtini pavyzdžiai.
265 | Tinklinis tvarstis Surgifix 8 arba lygiavertis | 33141100-1 | 750 | m | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 20- 25 m ilgio. Būtini pavyzdžiai.
266 | Tinklinis tvarstis Surgifix 9 arba lygiavertis | 33141100-1 | 250 | m | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 20- 25 m ilgio. Būtini pavyzdžiai.
267 | Tracheostominiai vamzdeliai, Nr 3 | 33141000-0 | 5 | vnt | Vienkartinis tracheostominis nearmuotas vamzdelis be latekso su manžete ir obturatoriumi,rentgenokontrastinis,su kaklo bandažu. CE ženklinimas.
268 | Tracheostominiai vamzdeliai, Nr 3,5 | 33141000-0 | 5 | vnt | Vienkartinis tracheostominis nearmuotas vamzdelis be latekso su manžete ir obturatoriumi,rentgenokontrastinis,su kaklo bandažu. CE ženklinimas.
269 | Tracheostominiai vamzdeliai, Nr. 4 | 33141000-0 | 10 | vnt | Vienkartinis tracheostominis nearmuotas vamzdelis be latekso su manžete ir obturatoriumi,rentgenokontrastinis,su kaklo bandažu. CE ženklinimas.
270 | Tracheostominiai vamzdeliai, Nr. 4,5 | 33141000-0 | 15 | vnt | Vienkartinis tracheostominis nearmuotas vamzdelis be latekso su manžete ir obturatoriumi,rentgenokontrastinis,su kaklo bandažu. CE ženklinimas.
271 | Tracheostominiai vamzdeliai, Nr. 5 | 33141000-0 | 7 | vnt | Vienkartinis tracheostominis nearmuotas vamzdelis be latekso su manžete ir obturatoriumi,rentgenokontrastinis,su kaklo bandažu. CE ženklinimas.
272 | Tracheostominiai vamzdeliai, Nr. 5,5 | 33141000-0 | 7 | vnt | Vienkartinis tracheostominis nearmuotas vamzdelis be latekso su manžete ir obturatoriumi,rentgenokontrastinis,su kaklo bandažu. CE ženklinimas.
273 | Tracheostominiai vamzdeliai, Nr. 6 | 33141000-0 | 7 | vnt | Vienkartinis tracheostominis nearmuotas vamzdelis be latekso su manžete ir obturatoriumi,rentgenokontrastinis,su kaklo bandažu. CE ženklinimas.
274 | Trikrezol formalinas (Formocresol arba lygiavertis) | 33141800 | 3 | vnt | Sudėtis 35% trikrezolio ir 40% formaldehido pakuotė apie 30ml ± 10 ml. Skirtas dantų šaknų kanalų dezinfekcijai
275 | Trišakiai konektoriai prie intraveninių kateterių | 33141240-4 | 150 | vnt | Vienkartiniai, sterilūs, gerai prisijungiantys prie kateterio. CE ženklinimas.
276 | Trokarinis kateteris aštriu galu, CH18 | 33141200-2 | 10 | vnt | Permatomi, šilumai jautrūs poliviniliniai kateteriai ant aliuminio trokaro, kuris chirurgiškai nusmailintas, rentgenokontrastinis, sužymėtas 2cm intervalais. Uždaras, piltuvėlio formos kateterio galas, sterilus. CE ženklinimas.
277 | Tvarsčiai nudegiminių, granuliuojančių žaizdų bei donorinių odos plotų perrišimams 10 cm x 20 cm | 33141100-1 | 450 | vnt | Tvarstis impregnuotas vazelinu (lanolinu) arba kita panašia medžiaga, nelimpantis prie žaizdos, akytas (tinklinės) struktūros, pralaidus orui ir skysčiams, nesąveikaujantis su išoriškai vartojamais medikamentais, skirtas vienkartiniam naudojimui. Sterilus. Atitinkantis ISO 9000 serijos standarto reikalavimus CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
278 | Tvarsčiai nudegiminių, granuliuojančių žaizdų bei donorinių odos plotų perrišimams, 10 cm x 10 cm | 33141100-1 | 800 | vnt | Tvarstis impregnuotas vazelinu (lanolinu) arba kita panašia medžiaga, nelimpantis prie žaizdos, akytas (tinklinės) struktūros, pralaidus orui ir skysčiams, nesąveikaujantis su išoriškai vartojamais medikamentais, skirtas vienkartiniam naudojimui. Sterilus. Atitinkantis ISO 9000 serijos standarto reikalavimus CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
279 | Silikoninis tvarstis su sidabro sulfatu, skirtas mažai ir vidutiniškai eksuduojančių žaizdų priežiūrai 17.5cm x17.5cm | 33141100 | 200 | vnt | Antimikrobinis, minkšto silikono lipnus tvarstis. Skirtas mažai ir vidutiniškai eksuduojančių žaizdų priežiūrai: kojos ir pėdos opoms, paviršiniams nudegimams, infekuotoms žaizdoms
280 | Ultragarso gelis | 24950000-8 | 40 | fl | 5 kg N1, CE ženklas, klampus, gerai prikimbantis prie odos, nenutekantis nuo kūno, ekonomiškas
281 | Universalus apklotų rinkinys | 33163000-0 | 50 | vnt | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, pagaminta pagal zoninę sistemą- arčiausiai žaizdos esanti zona sutvirtinta, pagaminta iš trijų sluoksnių; viršutinis sluosksnis iš gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, vidurinis-iš polietileno, nepralaidus, apatinis- apsauginis popieriaus sluoksnis. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kits smulkios medicininės priemonės.. Rinkinio sudėtis: Maišas Mayo staliukui 77x 145cm (1vnt);Apklotai lipniais kraštais 90x75cm (2vnt);Apklotas su lipniu kraštu 175x175cm (1vnt);Apklotas su lipniu kraštu 150x240cm (1vnt);Apklotas instrumentiniam staliukui 150x190cm (1vnt); Lipni juosta 9x49 (1vnt). Rinkinio apklotų dydžių paklaida ± 5 cm. Rinkinys įpakuotas viename steriliame, tvirtame į pakavime. Leidžianti sterilumo kontrolę vykdyti lipduko pagalba. Būtini pavyzdžiai.
282 | Vaikiškas pleistras su paveiksliuku | 33141100-1 | 300 | vnt | 27mm x 72mm ± 5mm. Vaikiški pleistrai, apsaugantys nuo purvo ir bakterijų su žaismingais piešiniais. Pleistrai pagaminti iš plono polimerinio, perforuoto, hipoalergiško audinio. Lengvai nuplėšiami.
283 | Vamzdelių rinkinys, skirtas krūtinės ląstos drenažinei sistemai | 33141000-0 | 20 | rink. | Vamzdelių rinkinys tinka visiems buteliams, kurių kaklelio diametras-38mm; pagamintas iš polivinilchlorido; ilgis-150cm; gali būti reguliuojamas arba fiksuotas vamzdelių rinkinys;specialus smailėjantis galas, skirtas sujungimui su torakaliniu kateteriu; sterilus. CE ženklas. Būtini pavyzdžiai.
284 | Vata | 33141117-3 | 700 | vnt | Po 100 g, chirurginė, nesterili, 100 proc medvilnė, antiseptinė, higroskopine, išvalyta , balta.
285 | Veidinė anesteziologinė kaukė N0 (kūdikiams) | 33171110-3 | 50 | vnt | Anesteziologinė veido kaukė,turinti minkštą apvadą, glaudžiai priglundanti prie veido, kaklelio diametras 22mm. skaidri, be alerginio poveikio ("latex free"). Atitinkanti ISO 9000, EN 46000 reikalavimų standartus. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
286 | Veidinė anesteziologinė kaukė N1 (kūdikiams) | 33171110-3 | 100 | vnt | Anesteziologinė veido kaukė,turinti minkštą apvadą, glaudžiai priglundanti prie veido, kaklelio diametras 22mm. skaidri, be alerginio poveikio ("latex free"). Atitinkanti ISO 9000, EN 46000 reikalavimų standartus. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
287 | Veidinė anesteziologinė kaukė N2 ( vaikams) | 33171110-3 | 350 | vnt | Anesteziologinė veido kaukė,turinti minkštą apvadą, glaudžiai priglundanti prie veido, kaklelio diametras 22mm. skaidri, be alerginio poveikio ("latex free"). Atitinkanti ISO 9000, EN 46000 reikalavimų standartus. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
288 | Veidinė anesteziologinė kaukė N3 ( maža suaugusių.) | 33171110-3 | 450 | vnt | Anesteziologinė veido kaukė,turinti minkštą apvadą, glaudžiai priglundanti prie veido, kaklelio diametras 22mm. skaidri, be alerginio poveikio ("latex free"). Atitinkanti ISO 9000, EN 46000 reikalavimų standartus. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
289 | Veidinė anesteziologinė kaukė N4 ( vidutinė suaugusių.) | 33171110-3 | 100 | vnt | Anesteziologinė veido kaukė,turinti minkštą apvadą, glaudžiai priglundanti prie veido, kaklelio diametras 22mm. skaidri, be alerginio poveikio ("latex free"). Atitinkanti ISO 9000, EN 46000 reikalavimų standartus. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
290 | Veidinė anesteziologinė kaukė N5 ( didelė suaugusių.) | 33171110-3 | 50 | vnt | Anesteziologinė veido kaukė,turinti minkštą apvadą, glaudžiai priglundanti prie veido, kaklelio diametras 22mm. skaidri, be alerginio poveikio ("latex free"). Atitinkanti ISO 9000, EN 46000 reikalavimų standartus. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
291 | Vėmimo maišeliai | 33141610 | 310 | vnt | Vienkartinio naudojimo, uždaromi bet kokiu būdu
292 | Vienkartinė šluostė (servetėlė) | 33760000-5 | 150 | vnt | Prisotinta prausimosi losjono. Skirta viso kūno prausimui, valymui. Po prausimo paciento nebereikia nuplauti vandeniu, nebereikia sausinti rankšluoščiu, nebereikia patepti kremu. Siekiant apsaugoti nuo servetėlių išdžiūvimo, pakuotėje turi būti specialus atidarymo (uždarymo) dangtelis, sulaikantis drėgmę servetėlėse.
293 | Vienpolinė adata 37mm x 0,33mm (G28) elektromiografijai (ENMG) atlikti, tinkanti aparatui Cadwell Sierra II | 33141320 | 100 | vnt | Vienpolinė adata 37mm x 0,33mm (G28) elektromiografijai (ENMG) atlikti, tinkanti aparatui Cadwell Sierra II
294 | Vienkartinio naudojimo kontūrai su drėkinimo indais nCPAP sistemai SINDI ir Medijet | 33157400-9 | 100 | vnt. | Būtinai vienkartinio naudojimo. Kontūrą sudaro: vamzdis- drėkintuvas/aparatas, vamzdžio ilgis 50cm, abu galai F22 jungtis; šildomas įkvėpimo vamzdis- generatorius (M7.4 jungtis)/drėkintuvas (F22 jungtis), vamzdžio ilgis 135cm. Slėgio matavimo vamzdis-generatorius/aparatas, vamzdžio ilgis 160cm. Automatiškai prisipildantis deguonies drėkinimo indas, tinkantis ligoninėje naudojamiems Fisher Paykel MR 810 drėkintuvams; įėjimas ir išėjimas - 22mm. Prisipildymo lygis nuio 53-130ml, automatiškai sustoja ties 130ml riba. Būtina be latekso. Drėgmės rinktuvas ir termometras - būtinas.
295 | Poliravimo diskas | 33141800-8 | 40 | vnt. | 12,7mm, švelnūs, naudojami tarpdantinės, paviršinės srities restauracijų apadilai ir poliravimui. Vienkartiniai. Odontologinės kėdės pavadinimas Sirona C + 8
296 | Poliravimo diskas | 33141800-8 | 40 | vnt. | 12,7mm, vidutinio švelnumo, naudojami tarpdantinės, paviršinės srities restauracijų apadilai ir poliravimui. Vienkartiniai. Odontologinės kėdės pavadinimas Sirona C + 8
297 | Poliravimo diskas | 33141800-8 | 40 | vnt. | 12,7, šiurkštūs, naudojami tarpdantinės, paviršinės srities restauracijų apadilai ir poliravimui. Vienkartiniai. Odontologinės kėdės pavadinimas Sirona C + 8

## Kraujo ėmimo sistemos (hidden)
Pirkimo dalies Nr | Pirkimo dalies pavadinimas | Pastabos | Sąrašo eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis 12 mėn. | Mato vnt. | Reikalavimai | BVPŽ kodas | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
298 | Kraujo paėmimo priemonės | [6 empty] | 33141300-3 | [7 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  | Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą visam šios pirkimo dalies prekių sąrašui. Sąraše nurodytos švirkšto tipo kraujo paėmimo priemonės turi būti techniškai suderinamos su 10,11 ir 12 eilutėse nurodytomis priemonėmis. Būtini pavyzdžiai. |  |  |  |  | Kraujo surinkimo sistema (Švirkšto tipo kraujo paėmimo priemonė, adata su integruotu adapteriu su saugos užtikrinimo mechanizmu, adata su integruotu adapteriu, vienkartinis adapteris)
|  |  | 1 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas hematologiniams tyrimams-periferinio kraujo morfologija (su EDTA) 1-1,5ml | 14000 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.Su lipduku užrašams
|  |  | 2 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas koaguliaciniams tyrimams (krešėjimo sistema) 1-1,5ml. | 1400 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas. Su lipduku užrašams
|  |  | 3 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas serumo biocheminiams tyrimams, be seperatoriaus 1-1,5ml | 100 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.Su lipduku užrašams
|  |  | 4 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas serumo biocheminiams tyrimams, be seperatoriaus 2,5-3ml | 24000 | vnt.
|  |  | 5 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas laktatų tyrimams, su ličio heparinu 1-3ml | 100 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas. Su lipduku užrašams
|  |  | 6 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, serumo biocheminiams tyrimams, be seperatoriaus 5-6ml | 100 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.Su lipduku užrašams
|  |  | 7 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, gliukozės tyrimams, su fluoridu 2,5-3ml | 100 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.Su lipduku užrašams
|  |  | 8 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, ENG tyrimams, su citratu 1,7ml-3,5ml, Tiekėjas turi pasiūlyti ir prietaisą kraujo nusėdimo greičiui įvertinti (prietaisas teikiamas naudoti panaudos sutarties pagrindu) | 2000 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.Su lipduku užrašams
|  |  | 9 | adata su integruotu adapteriu 0,8x38 be laikiklio | 2000 | vnt. | Adata vienkartinė, sterili, silikonizuota, ypatingai aštri,CE ženklinimas.
|  |  | 10 | adata su integruotu adapteriu 0,8x38 be laikiklio, su saugos užtikrinimo mechanizmu | 500 | vnt. | Adata vienkartinė, sterili, silikonizuota, ypatingai aštri,CE ženklinimas.
|  |  | 11 | adata su integruotu adapteriu 0,9x40 be laikiklio | 5000 | vnt. | Adata vienkartinė, sterili, silikonizuota, ypatingai aštri,CE ženklinimas.
|  |  | 12 | Vienkartinis adapteris | 10000 | vnt. | Vienkartinis adapteris prijungimui prie kitų sistemų (vienkartinės adatos, adatų "Drugelių", intraveninių kateterių) atitinkančių mėgintuvėlius CE ženklinimas.
299 | Kraujo paėmimo priemonės | [6 empty] | 33141300-3 | [7 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  | Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą visam šios pirkimo dalies prekių sąrašui. Sąraše nurodytos priemonės turi būti techniškai suderinamos.Būtini pavyzdžiai. |  | Uždara kraujo surinkimo sistema:
|  |  | 1 | Vakuuminis mėgintuvėlis, skirtas alkoholio tyrimams su Natrio fluoridu ir kalio oksalatu, 5-6 ml | 100 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo, neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio, skaidraus plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant. CE ženklinimas pagal IVD direktyvą 98/79. Mėgintuvėlių sterilumo direktyva EN 552. Pateikti tai įrodnčius dokumentus
|  |  | 2 | Adata (0,8x38 mm) | 100 | vnt. | Adata vienkartinė, sterili , silikonizuota, ypatingai aštri. Adata įsukama į adapterį
|  |  | 3 | Adapteris | 100 | vnt. | Daugkartinis, adatos fiksavimui ir sujungimui su vakuumine sistema
|  |  | 4 | Vienkartinis adapteris | 100 | vnt. | Vienkartinis adapteris prijungimui prie kitų sistemų (vienkartinės adatos, adatų "Drugelių", intraveninių kateterių) atitinkančių mėgintuvėlius CE ženklinimas.
Tęsinys kitame lape

## Periferinės venos kateteriai (hidden)
Pirkimo dalies Nr | Pavadinimas | BVPŽ kodas | Preliminarus kiekis | Mato vnt | Techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės mato vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės mato vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
300 | Periferinės venos kateteriai ir dalys: | [11 empty] | Čia nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | Čia nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
| 1. Periferinės venos kateteris su vožtuvu injekcijoms G18 | 33141200-2 | 200 | vnt. | Pagamintas iš poliuretano (PUR), optiškai skaidrus, lengvai slystantis vena ir rentgeno kontrastiškas, standus kambario temperatūroje ir suminkštėja venoje,labai lengvai atidaromas ir uždaromas, su ne mažiau kaip 4-iomis rentgeno kontrastinėmis juostelėmis, papildoma anga sparnelių geometriniame centre. Silikonizuotas adatkotis. Atitinkantys ISO 9002 ir EN 46002serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.Būtini pavyzdžiai.
| 2. Periferinės venos kateteris su vožtuvu, injekcijoms G20 | 33141200-2 | 500 | vnt
| 3. Periferinės venos kateteris su vožtuvu, injekcijoms G22 | 33141200-2 | 14000 | vnt
| 4. Periferinės venos kateteris su vožtuvu, injekcijoms G24 | 33141200-2 | 7500 | vnt
| 5. Kamštukai periferinės venos kateteriams | 33141240-4 | 9000 | vnt | Tinkantis šioje pirkimo dalyje siūlomų poliuretaninių kateterių užsukimui.Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.
Tęsinys kitame lape

## Chirurginiai siūlai (hidden)
Pirkimo dalies Nr | Pirkimo dalies pavadinimas | Sąrašo eil. Nr. | Storis | Adatos lenktumas | Adatos ilgis mm | Adata | Ilgis cm | Mato vnt. | Kiekis 12 mėn. | Reikalavimai | Bendrieji reikalavimai | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
301 | Chirurginiai siūlai ir adatos | [17 empty] | Čia nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | Čia nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  | 1 | 2-0 | 1\2 | 25-26 | apvali | 75 | vnt. | 400 | Besirezorbuojantis pintas su apvalkalu, gerai slystantis, minkštas, labai stiprus, neatsirišančio mazgo siūlas.Pagaminti iš išgrynintos poligliukoninės rūgšties išmirkytas gliukonato tirpale.Po 14p. išlieka 80% stiprumo,po 21p. 30% , pilnai rezorbuojasi po 56-70p. Siūlo filamentingumas yra. polifilomentas.Adatos silikonizuotos. Arba panašios sudėties siūlas su adata. Būtini pavyzdžiai | 1.Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija: 1.1chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgiscm, spalva, rezorbupjantis-nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), tuzinų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm,sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 5 metai nuo pagaminimo datos). 2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės atitinka originalo dydį. 3.Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį. t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.4.Chiruginio siūlo individuali pakuotė yra folgos darinys (arba kita saugi metalizuota pakuotė). 5. Cirurginių siūlų vartojimo instrukcija lietuvių kalba pateikiama su kiekvienu užsakymu. Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą visam šios pirkimo dalies prekių sąrašui to paties gamintojo.
|  | 2 | 2-0 | 3\8 | 18-20 | pjautinė | 75 | vnt. | 108
|  | 3 | 3-0 | 1\2 | 17-20 | apvali | 75 | vnt. | 100
|  | 4 | 3-0 | 3\8 | 18-20 | pjautinė bespalvis siūlas | 75 | vnt. | 200
|  | 5 | 3-0 | 3\8 | 18-20 | pjautinė | 75 | vnt. | 560
|  | 6 | 4-0 | 3\8 | 14-16 | pjautinė, bespalvis siūlas | 75 | vnt. | 760
|  | 7 | 4-0 | 3\8 | 18-20 | pjautinė | 75 | vnt. | 236
|  | 8 | 4-0 | 1\2 | 18-20 | apvali | 75 | vnt. | 560
|  | 9 | 5-0 | 3\8 | 12-14 | pjautinė, bespalvis siūlas | 45 | vnt. | 200
|  | 10 | 5-0 | 3\8 | 16-18 | pjautinė | 45 | vnt. | 72
|  | 11 | 6-0 | 1\2 | 13-15 | apvali | 75 | vnt. | 72
|  | 12 | 6-0 | 1\2 | 12 14 | pjautinė | 75 | vnt. | 216
|  | 13 | 6-0 | 1\2 | 12 14 | pjautinė, bespalvis siūlas | 75 | vnt. | 108
|  | 14 | 1 | 1\2 | 24-26 | pjautinė | 90 | vnt. | 36
|  | 15 | 1 | 1\2 | 24-26 | apvali | 90 | vnt. | 36
|  | 16 | 0 | 1\2 | 24-26 | pjautinė | 90 | vnt. | 36
|  | 17 | 0 | 1\2 | 24-26 | apvali | 90 | vnt. | 36
|  | 18 | 2-0 | 1\2 | 18-20 | pjautinė | 30 | vnt. | 36 | Besirezorbuojantis, siūlas su spygliukais išdėstytais spirale aplink siūlą. Siūlo gale kilpa. Pilna absorbcija per 90-110 dienų. Adatos nelūžta, nesilanksto. Arba panašios sudėties siūlas su adata. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
|  | 19 | 2-0 | 1\2 | 26-28 | apvali | 22 | vnt. | 36
|  | 20 | 3-0 | 1\2 | 17-19 | apvali | 15 | vnt. | 36
|  | 21 | 2-0 | 3\8 | 24-26 | apvali | 45 | vnt. | 144 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis inertiškas polipropilenas, elastingas, ypatingai minkštas, labai stiprus, neatsirišantis mazgas, gerai slystantis, neturėtų įpakavimo atminties.Adatos turi išilginius griovelius, nelūžta ir nesilanksto. Arba labai panašios sudėties siūlas. CE ženklinimas.Būtini pavyzdžiai.
|  | 22 | 3-0 | 1\2 | 17-19 | apvali | 90 | vnt. | 108
|  | 23 | 5-0 | 1\2 | 16-19 | apvali | 75 | vnt. | 72
|  | 24 | 2-0 | 3\8 | 24-26 | pjautinė | 45 | vnt. | 468 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis. Sintetinis poliamidas arba labai panašios sudėties siūlas. Adatos turi išilginius griovelius, nelūžta ir nesilanksto.Arba panašios sudėties siūlas su adata. CE ženklinimas.Būtini pavyzdžiai.
|  | 25 | 3-0 | 3\8 | 24-26 | pjautinė | 45 | vnt. | 760
|  | 26 | 4-0 | 3\8 | 18-20 | pjautinė | 45 | vnt. | 1060
|  | 27 | 5-0 | 3/8 | 18-20 | pjautinė | 45 | vnt. | 216
|  | 28 | 6-0 | 3/8 | 18-20 | pjautinė | 45 | vnt | 468
|  | 29 | 3-0 | 3\8 | 18-20 | pjautinė | 45 | vnt. | 288 | Nesirezorbuojantis pintas, dengtas polibutilatu, gerai slystantis, labai stiprus, lankstus, saugus mazgas, atsparus chirurginiams instrumentams.Adatos turi išilginius griovelius, nelūžta ir nesilanksto. Arba labai panašios sudėties siūlas. CE ženklinimas.Būtini pavyzdžiai.
|  | 30 | 3-0 | 3\8 | 24-26 | apvali | 75 | vnt | 72
|  | 31 | 4-0 | 1\2 | 24-26 | apvali | 75 | vnt. | 72
|  | 32 | 2 | be adatos |  |  | 250 | vnt | 108
|  | 33 | 2-0 | 3/8 | 22-24 | pjautinė | 45 | vnt | 144 | Nesirezorbuojantis monofilamentas, elastingas, minkštas, pagamintas iš polybutesterio (PBE). Gerai slysta, neturi pakavimo atminties. Adatos nelūžta ir nesilanksto.Arba panašios sudėties siūlas su adata. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
|  | 34 | 3-0 | 3\8 | 18-20 | pjautinė | 45 | vnt. | 144
|  | 35 | 4-0 | 3/8 | 18-20 | pjautinė | 45 | vnt. | 72
|  | 36 | 6-0 | 3/8 | 15-16 | pjautinė | 45 | vnt | 72
|  | 37 | 2-0 | 3\8 | 24-26 | pjautinė | 45 | vnt. | 108 | Besirezorbuojantis polifilamentinis sintetinis dangtas poliglaktinu ir kalcio steratu arba labai panašios sudėties siūlas. Po 7p. išlieka 50% stiprumo, po 28p. 0% pilnai rezorbuojasi po 42p. Siūlo filamentingumas yra polifilomentas. Adatos tvitrtos, nelinksta ir nelūžta. Pateikti kataloginius aprašymus ir kokybės atitikties sertifikatus.Arba panašios sudėties siūlas su adata.CE ženkliniimas.Būtini pavyzdžiai.
|  | 38 | 2-0 | 1\2 | 24-26 | apvali | 75 | vnt. | 72
|  | 39 | 3-0 | 3\8 | 18-20 | pjautinė | 45 | vnt. | 144
|  | 40 | 3-0 | 1\2 | 17-20 | apvali | 75 | vnt. | 36
|  | 41 | 3-0 | 1\2 | 25-26 | apvali | 75 | vnt. | 36
|  | 42 | 4-0 | 3\8 | 18-20 | pjautinė | 45 | vnt. | 180
|  | 43 | 4-0 | 1\2 | 24-26 | pjautinė | 75 | vnt | 36
302 | Chirurginis siūlas |  | 2-0 su kilpa |  |  |  |  | vnt | 72 | Siūlas polidioksanonas 2-0 su kilpa 53cm ilgio su vamzdeliu.Arba panašios sudėties siūlas su adata.Būtini pavyzdžiai. | 1.Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija: 1.1chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgiscm, spalva, rezorbupjantis-nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), tuzinų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm,sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 5 metai nuo pagaminimo datos). 2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės atitinka originalo dydį. 3.Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį. t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.4.Chiruginio siūlo individuali pakuotė yra folgos darinys (arba kita saugi metalizuota pakuotė). 5. Cirurginių siūlų vartojimo instrukcija lietuvių kalba pateikiama su kiekvienu užsakymu.
303 | Sterilus vaškas |  | Sterilus vaškas 2,5g |  |  |  |  | vnt | 36 | Medicininis vaškas kraujavimui stabdyti steriliai supakuotas. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
304 | Odos klijai | [6 empty] | g | 300 | Pagaminti cianokrilato pagrindu su antimikrobiniu poveikiu. Sterilūs. Nesirezorbuojantys. Antimikrobinis barjeras išlieka ne mažiau nei 5-10 dienų. Bekvapiai. Gelinės (ar skystos) konsistencijos. Patogus aplikatorius. Laikomi kambario temperatūroje. Paruošti iš karto naudoti. Individuali pakuotė nuo 0,3 iki 0,6 g. Ant pakuotės pažymėta produkto data ir galiojimo laikas. Būtini pavyzdžaiai
305 | Odos klijai | [6 empty] | g | 360 | Paviršiniai odos klijai. Sudedamoji dalis - 2-Octyl cyanoakrilatas, sterilūs bekvapiai, gelinės (ar skystos) konsistencijos. Antimikrobinis barjeras išlieka ne mažiau nei 5-10 dienų. Su universaliu aplikatoriumi, leidžiančiu užtepti klijus tiek 3-6 mm pločio juosta,tiek siaura 1-2 mm juostele. Su katalizatoriumi. Sudaro barjerą bakterijoms patekti į žaizdą.Sustingus klijai išlaiko elastingumą,ir sustingę klijai išlaiko savo savybes veikiami vandens. Laikomi kambario temperatūroje. Individuali pakuotė nuo 0,8 iki 1,2 g. Ant pakuotės pažymėta produkto data ir galiojimo laikas. Būtini pavyzdžiai
306 | Siūlai su adata | [17 empty] | Čia nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | Čia nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  | 48 | 0 | 1\2 | 25-26 | apvali | 70 | vnt. | 36 | Nesirezorbuojantis pintas natūralus šilkas padengtas vašku,stiprus, patikimas mazgas, atsparus chirurginiams instrumentams.Adatos turi išilginius griovelius, nelūžta ir nesilanksto. Arba labai panašios sudėties siūlas. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
|  | 49 | 0 | 1\2 | 24-26 | pjautinė | 70 | vnt. | 36
|  | 50 | 1 | 1\2 | 25-26 | apvali | 70 | vnt | 36
|  | 51 | 2 | 1\2 | 36-40 | apvali | 70 | vnt | 36
|  | 52 | 2-0 | 1\2 | 25-26 | apvali | 70 | vnt. | 36
307 | Adatos | 53 |  | 1\2 | 18.5 | apvali |  | vnt. | 12 | Adatos pagamintos iš plieno lydinio. Adatos turi išilginius griovelius, nelūžta ir nesilanksto Adatos aštrumas 12:1. Arba panašios sudėties adatos. CE ženklinimas.Būtini pavyzdžiai.
308 | Adatos | 54 |  | 3\8 | 18.7 | pjautinė |  | vnt. | 12 | Adatos pagamintos iš plieno lydinio. Adatos turi išilginius griovelius, nelūžta ir nesilanksto Adatos aštrumas 12:1. Arba panašios sudėties adatos. CE ženklinimas.Būtini pavyzdžiai.
309 | Adatos | 55 |  | 3\8 | 29.9 | pjautinė |  | vnt. | 12 | Adatos pagamintos iš plieno lydinio. Adatos turi išilginius griovelius, nelūžta ir nesilanksto Adatos aštrumas 12:1. Arba panašios sudėties adatos. CE ženklinimas.Būtini pavyzdžiai.
310 | Adatos | 56 |  | 3\8 | 45.1 | pjautinė |  | vnt. | 12 | Adatos pagamintos iš plieno lydinio. Adatos turi išilginius griovelius, nelūžta ir nesilanksto Adatos aštrumas 12:1. Arba panašios sudėties adatos. CE ženklinimas.Būtini pavyzdžiai.
Tęsinys kitame lape

## Traumat ir chirurginės priemon (hidden)
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | BVPŽ kodas | Ilgis cm | diametras mm | Kiekis 12 mėnesių | 2020 METAMS | Mato vnt | charakteristika | Siūlomos prekės techninė charakteristika Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
311 | Enderio vinys | 33183100 | [13 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  |  | 30 | 3.5 | 2 |  | vnt | Metalo implantas, kaulų lūžgalių sutvirtinimui. Nerūdijančio medicininio plieno. Turintys ISO CE sertifikatą.Tinkantys stambiųjų kaulų osteosintezės instrumentams (gamintojas Koreigsel Implantate ir instrumente Zur Ostosynthese GmbH Vokietija). Vienkartinio naudojimo, tinkama sterilizacijai garų sterilizatoriuje.Turi būti pateikta informacija: gamintojo pavadinimas arba prekybinis pavadinimas ir adresas; pakuotės turinio informacija (gaminio paskirtis); partija arba serijos numeris; nuoroda, kad skirtas vienkartiniam naudojimui;
|  |  | 31 | 3.5 | 5 |  | vnt
|  |  | 32 | 3.5 | 4 |  | vnt
|  |  | 36 | 3.5 | 6 |  | vnt
|  |  | 37 | 3.5 | 3 |  | vnt
|  |  | 39 | 3.5 | 2 |  | vnt
|  |  | 31 | 4.5 | 1 |  | vnt
|  |  | 32 | 4.5 | 1 |  | vnt
|  |  | 33 | 4.5 | 3 |  | vnt
|  |  | 34 | 4.5 | 4 |  | vnt
|  |  | 36 | 4.5 | 3 |  | vnt
|  |  | 39 | 4.5 | 2 |  | vnt
|  |  | 40 | 4.5 | 4 |  | vnt
|  |  | 41 | 4.5 | 3 |  | vnt
|  |  | 42 | 4.5 | 2 |  | vnt
|  |  | 46 | 4.5 | 3 |  | vnt
312 | Metiūzo vinys | 33183100 | [13 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  |  | 20 | 1.5 | 9 |  | vnt | Metalo implantai kaulų lūžgalių sutvirtinimui. Nerūdyjančio medicininio plieno arba titano lydinio, turi ISO CE sertifikatą. Vienkartinio naudojimo, tinkama sterilizacijai garų sterilizatoriuje.Turi būti pateikta informacija: gamintojo pavadinimas arba prekybinis pavadinimas ir adresas; pakuotės turinio informacija (gaminio paskirtis); partija arba serijos numeris; nuoroda, kad skirtas vienkartiniam naudojimui;
|  |  | 30 | 1.5 | 9 |  | vnt
|  |  | 28 | 2 | 6 |  | vnt
|  |  | 30 | 2 | 7 |  | vnt
|  |  | 24 | 2.5 | 9 |  | vnt
|  |  | 45 | 2.5 | 8 |  | vnt
|  |  | 32 | 3 | 9 |  | vnt
|  |  | 36 | 3 | 2 |  | vnt
|  |  | 40 | 3 | 9 |  | vnt
313 | Kiršnerio vielos | 33183100 | [13 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  |  | 31 | 1 | 60 |  | vnt | Nerūdyjančio plieno turintys ISO CE sertifikatą. Naudojamos kaulų sintezės operacijose. Vienkartinio naudojimo, tinkama sterilizacijai garų sterilizatoriuje.Turi būti pateikta informacija: gamintojo pavadinimas arba prekybinis pavadinimas ir adresas; pakuotės turinio informacija (gaminio paskirtis); partija arba serijos numeris; nuoroda, kad skirtas vienkartiniam naudojimui.
|  |  | 31 | 1.5 | 60 |  | vnt
|  |  | 31 | 1.6 | 60 |  | vnt
|  |  | 31 | 1.8 | 100 |  | vnt
|  |  | 31 | 2 | 100 |  | vnt
314 | Nency vielos | 33183100 | [13 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  |  | 28 | 2,5 ± 0,1 mm | 6 |  | vnt | Elastinė titaninė viela su užsmailintu lengtu galu.
|  |  | 30 | 2,5 ± 0,1 mm | 5 |  | vnt
|  |  | 45 | 2,5 ± 0,1 mm | 12 | Elastinė titaninė viela su užsmailintu lengtu galu. | vnt
|  |  | 45 | 3 ± 0,1 mm | 15 |  | vnt
|  |  | 33 | 3,5 ± 0,1 mm | 1 |  | vnt
|  |  | 45 | 3,5 ± 0,1 mm | 14 |  | vnt
|  |  | 33 | 4 ± 0,1 mm | 1 |  | vnt
|  |  | 40 | 4 ± 0,1 mm | 15 |  | vnt
|  |  | 45 | 4 ± 0,1 mm | 4 |  | vnt
315 | Kanuliuoti sraigtai kaulų oeteosintezei | 33183100 | [13 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  |  | 1. |  |  | Kanuliuoti, 4 mm skersmens titaniniai sraigtai, daliniu sriegiu. Savigręžiai. Sriegio žingsnis 1,75 mm. Kaniulės skersmuo 1,25 mm, galvutės plotis 6 mm, sukami atsuktuvu, kurio skersmuo 2,5 mm su šešiakampio formos galu |  | Kanuliuoti, 4 mm skersmens titaniniai sraigtai, daliniu sriegiu. Savigręžiai. Sriegio žingsnis 1,75 mm. Kaniulės skersmuo 1,25 mm, galvutės plotis 6 mm, sukami atsuktuvu, kurio skersmuo 2,5 mm su šešiakampio formos galu
|  |  | 1.1 |  | 234 | Ilgis mm (kas 2 mm) nuo 14 iki 70 mm | vnt. | Ilgis mm (kas 2 mm) nuo 14 iki 70 mm
|  |  | 2. |  |  | Kanuliuoti, 6,5 mm skersmens titaniniai sraigtai, įsriegiama dalis 32 mm. Savigręžiai. Sriegio žingsnis 2,75 mm. Kaniulės skersmuo 2,2 mm, galvutės plotis 8 mm, sukami atsuktuvu, kurio skersmuo 3,5 mm su šešiakampio formos galu |  | Kanuliuoti, 6,5 mm skersmens titaniniai sraigtai, įsriegiama dalis 32 ± 2 mm. Savigręžiai. Sriegio žingsnis 2,75 mm. Kaniulės skersmuo 2,2 mm, galvutės plotis 8 mm, sukami atsuktuvu, kurio skersmuo 3,5 mm su šešiakampio formos galu
|  |  | 2.1 |  | 75 | Ilgis mm (kas 5 mm) nuo 45 iki 120 mm | vnt. | Ilgis mm (kas 5 mm) nuo 45 iki 120 mm
316 | Kanuliuoti kompresiniai sraigtai | 33183100 |  |  | 30 | Tinkantys prie ligoninėje turimų kanuliuoto hegsagonalinio atsuktuvo 2 mm skersmens su sraigto ilgio matavimo skale ir dvigubo kanuliuoto grąžto, 2 mm skersmens, ilgio 32 mm; arba instrumentus suteikti panaudai prie siūlomų sraigtų. Kanuliuoti kompresiniai titaniniai savisriegiai sraigtai, su dvigubu skirtingu sriegiu. Distalinės sraigto dalies skersmuo 3 mm, proksimalinės dalies skesmuo 4 mm. Ilgis mm (kas 2 mm) nuo 26 iki 30 mm. Būtini pavyzdžiai | vnt. | Tinkantys prie ligoninėje turimų kanuliuoto hegsagonalinio atsuktuvo 2 mm skersmens su sraigto ilgio matavimo skale ir dvigubo kanuliuoto grąžto, 2 mm skersmens, ilgio 32 mm; arba instrumentus suteikti panaudai prie siūlomų sraigtų. Kanuliuoti kompresiniai titaniniai savisriegiai sraigtai, su dvigubu skirtingu sriegiu. Distalinės sraigto dalies skersmuo 3 mm, proksimalinės dalies skesmuo 4 mm. Ilgis mm (kas 2 mm) nuo 26 iki 30 mm. Būtini pavyzdžiai
317 | Endo saga priekinio kryžminio raiščio ir užpakalinio kryžminio raiščio šlauninei fiksacijai | 33183100 |  |  | 9 |  | vnt. | Sterilioje pakuotėje. Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys. Sagoje - keturios skylės. Endosaga su iš anksto paruošta vientisa, nepinta kilpa be mazgo (poliesterio siūlas) ir dviem skirtingų spalvų įvertais Nr. 5 siūlais implanto pravesimui ir pozicionavimui. Endo sagos matmenys: ilgis 11 ± 1 mm, plotis 4-5 mm. Kilpos ilgiai: nuo 10 mm iki 60 mm ne mažiau 10 ilgių (turi būti didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinių ilgių kas 5 mm). Privalo turėti opciją panaudoti ando sagos padidinimo implantą, įgalinantį padengti nuo 6 mm iki 10 mm diametro šlaunikaulio tunelį. Privalo turėti ando sagos tvirtinimo kaulas-raištis-kaulas opciją, su kilpa, kurios ilgis nuo 15 mm iki 60 mm (ne mažiau 10 ilgių).
318 | Interferenciniai sraigtai | 33183100 |  |  | 10 |  | vnt. | Sterilioje pakuotėje, sterilūs interferenciniai, besirezorbuojantys, kanuliuoti sraigtai be galvutės, sriegis bukas.Cheminė sudėtis - 25 - 30% β TCP ir 70-75 % PLGA. Abi medžiagos homogeniškai sumaišytos MPD technologija, osteokondukcinės. Sraigtų ilgiai nuo 20 iki 30 mm, ne mažiau 3 ilgių (didžiausio, mažiausio ir tarpinių ilgių). Sraigtų diametrai nuo 5 iki 8 mm, ne mažiau 4 storių (didžiausio, mažiausio ir tarpinio diametrų). Reikalingo dudžio sraigtai bus užsakomi atsižvelgiant į individualius paciento poreikius. Pateikti panaudai instrumentus reikalingus sraigto įvedimui (atsuktuvas, kaniuliavimo vieta).
319 | Menisko siuvimo sistema | 33183100 |  |  | 50 |  | vnt. | Sterilioje pakuotėje, turi susidėti iš dviejų "T" inkarų su ne silpnesnio nei Nr.2 storio ypatingai tvirto pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" arba PLLA. Dviguba "U" formos fiksacija. Turi turėti iš anksto paruoštą slystantį mazgą. Turi nepalikti implanto sąnarinėje dalyje. Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (turi būti galimybė pasirinkti iš visų rūšių).
320 | Pėdos implantas plokščiapadystės korekcijai | 33183100 |  |  | 60 | Vientisas konuso formos, distalinėje dalyje pereinantis į srėgiuotą cilindro formos dalį stentas; Anatominis dizainas, konusinė dalis užpildo sinus dalį, cilindrinė dalis užpildo sinus Tarsi kanalą; Stentas turi būti pagamintas iš titano lydinio; Srėgiuota vidinė/medialinė cilindro formos dalis užpildo Sinus Tarsi kanalą; Ta Konuso formos vidurinė dalis stabilizuoja pašokikaulinį sąnarį ties lateraliniu šokikaulio kraštu, konusas stabilizuoja stentą ir apsaugo nuo migracijos Sinus Tarsi kanalo kryptimi; Lygi vagelė einanti aplink išorinį stento kraštą skirta stento ištraukimui revizijų atveju; Šešiakampio formos ertmė išorinėje stento dalyje skirta įstatyti stento įvedimo įrankį; Stentų skersmuo nuo 5 mm iki 9 mm (žingsnis kas 1 mm) (bus pasirenkama reikiamo skersmens). Instrumentų rinkinys turi būti suteikiamas panaudai | vnt. | Vientisas konuso formos, distalinėje dalyje pereinantis į srėgiuotą cilindro formos dalį stentas; Anatominis dizainas, konusinė dalis užpildo sinus dalį, cilindrinė dalis užpildo sinus Tarsi kanalą; Stentas turi būti pagamintas iš titano lydinio; Srėgiuota vidinė/medialinė cilindro formos dalis užpildo Sinus Tarsi kanalą; Ta Konuso formos vidurinė dalis stabilizuoja pašokikaulinį sąnarį ties lateraliniu šokikaulio kraštu, konusas stabilizuoja stentą ir apsaugo nuo migracijos Sinus Tarsi kanalo kryptimi; Lygi vagelė einanti aplink išorinį stento kraštą skirta stento ištraukimui revizijų atveju; Šešiakampio formos ertmė išorinėje stento dalyje skirta įstatyti stento įvedimo įrankį; Stentų skersmuo nuo 5 mm iki 9 mm (žingsnis kas 1 mm) (bus pasirenkama reikiamo skersmens). Instrumentų rinkinys turi būti suteikiamas panaudai
321 | Kaukolės skliauto defektų plastikos medžiaga | 33141700 |  |  | 40 | 40g | g | Mendec Cranio arba lygiavertis. Pakuotėje 20 g±5 g. Kaulinės rekonstrukcijos cementas "Mendec Cranio" arba panašus. Akrilo derva, skirta kranialiniams defektams pašalinti. Sterili, vienkartinio naudojimo. CE ženklas.Pateikti pavyzdį. Vienkartinio naudojimo. Turi būti nurodytas gamintojo pavadinimas arba prekybinis pavadinimas ir adresas ; informacija, kad būtų galima identifikuoti pakuotės turinį ( gaminio paskirtis); nurodyta partija arba serijos numeris.
322 | Hemostatinis besirezorbuojantis tinklelis | 33141000 |  |  | 10 |  | vnt | Sterilus, retai pintas tinklas 50mmx75mm. Vietiškai besirezorbuojantis hemostatikas, pagamintas iš oksiduotos regeneruotos celiuliozės (paruošto iš 100 proc viskozės). Vietiškai stabdo kraujavimą per 2-4 min, dėl žemo ph (apie 3.0) turi bakteriocidinį vietinį poveikį prieš Gram teigiamus ir Gram neigiamus organizmus, įskaitant aerobus bei anaerobus, prilimpa prie audinių, nemigruoja, nekeičia formos sušlapus, rezorbuojasi per 7-14 dienų. Arba panašios sudėties tinklelis.Turi CE ženklą ir atitikties deklaracija (pagal MDD 93/42 EEB)
323 | Kabutės | 33141000 |  |  | 300 | 9 | vnt (kabučių) | Titaninės, tinkančios laparoskopiniam klipatoriui MediumLarge. Dydis: vidutinis/didelis. Sterilios; vienkartinio naudojimo, atrauminės, trikampė kabutės skerspjūvio forma užtikrinanti patikimą prisitaikymą prie instrumento darbinio paviršiaus, deimanto formos grioveliai vidiniame kabutės paviršiuje. Kasetėje ne daugiau 6 vnt.
324 | Sėklidės implantas | 33184100 |  |  | 3 |  | vnt. | Silikoninis su silikono gelio užpildu arba silikoninis, užpildomas fiziologiniu tirpalu.
325 | Odos biopsinės adatos | 33141320 | [13 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
[5 empty] | 15 |  | vnt. | 6 mm diametro, vienkartinės, sterilios, be ftalatų, be lateikso, ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno, su apsauginiu dangteliu, spalvinis rankenėlės žymėjimas pagal dydžius, rankenėlė iš plastiko, su grioveliais, apsaugančiais nuo slydimo procedūros metu, adatos dydis aiškiai (skaičiais) nurodytas ant rankenėlės
[5 empty] | 15 |  | vnt. | 8 mm diametro, vienkartinės, sterilios, be ftalatų, be lateikso, ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno, su apsauginiu dangteliu, spalvinis rankenėlės žymėjimas pagal dydžius, rankenėlė iš plastiko, su grioveliais, apsaugančiais nuo slydimo procedūros metu, adatos dydis aiškiai (skaičiais) nurodytas ant rankenėlės
Tęsinys kitame lape

## Tracheostom vamzd be manžet (hidden)
Pirkimo dalies Nr | Prekės pavadinimas | BVPŽ kodas | Kiekis 12 mėn. | Mato vnt | Reikalavimai | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
326 | Tracheostominis vamzdelis be manžetės | 33141000-0 | 5 | vnt. | Tracheostominis vamzdelis Nr.3, vienkartinis, nearmuotas, be latekso, be manžetės, su obturatoriumi, rentgenokontrastinis, su kaklo bandažu, vidinis diametras 3,0 mm, išorinis diametras ≥ 4,5 mm. Viso vamzdelio ilgis 30-39 mm, išorinis vamzdelio kampas 120 laipsnių. CE ženklas
327 | Tracheostominis vamzdelis be manžetės | 33141000-0 | 5 | vnt. | Tracheostominis vamzdelis Nr.3,5, vienkartinis, nearmuotas, be latekso, be manžetės, su obturatoriumi, rentgenokontrastinis, su kaklo bandažu, vidinis diametras 3,0 mm, išorinis diametras ≥ 5,2 mm. Viso vamzdelio ilgis 32-40 mm, išorinis vamzdelio kampas 120 laipsnių. CE ženklas
328 | Tracheostominis vamzdelis be manžetės | 33141000-0 | 5 | vnt. | Tracheostominis vamzdelis Nr.4,0, vienkartinis, nearmuotas, be latekso, be manžetės, su obturatoriumi, rentgenokontrastinis, su kaklo bandažu, vidinis diametras 4,0 mm, išorinis diametras ≥ 5,9 mm. Viso vamzdelio ilgis 34-41 mm, išorinis vamzdelio kampas 120 laipsnių. CE ženklas
329 | Tracheostominis vamzdelis be manžetės | 33141000-0 | 5 | vnt. | Tracheostominis vamzdelis Nr.4,5, vienkartinis, nearmuotas, be latekso, be manžetės, su obturatoriumi, rentgenokontrastinis, su kaklo bandažu, vidinis diametras 4,5 mm, išorinis diametras ≥ 6,5 mm. Viso vamzdelio ilgis 36-42mm, išorinis vamzdelio kampas 120 laipsnių. CE ženklas
330 | Tracheostominis vamzdelis be manžetės | 33141000-0 | 5 | vnt. | Tracheostominis vamzdelis Nr.5,0, vienkartinis, nearmuotas, be latekso, be manžetės, su obturatoriumi, rentgenokontrastinis, su kaklo bandažu, vidinis diametras 5,0 mm, išorinis diametras ≥ 7,1 mm. Viso vamzdelio ilgis 44-50mm, išorinis vamzdelio kampas 120 laipsnių. CE ženklas
331 | Tracheostominis vamzdelis be manžetės | 33141000-0 | 5 | vnt. | Tracheostominis vamzdelis Nr.5,5, vienkartinis, nearmuotas, be latekso, be manžetės, su obturatoriumi, rentgenokontrastinis, su kaklo bandažu, vidinis diametras 5,5 mm, išorinis diametras ≥ 7,7 mm. Viso vamzdelio ilgis 46-52mm, išorinis vamzdelio kampas 120 laipsnių. CE ženklas
332 | Tracheostominis vamzdelis be manžetės | 33141000-0 | 5 | vnt. | Tracheostominis vamzdelis Nr.6,0, vienkartinis, nearmuotas, be latekso, be manžetės, su obturatoriumi, rentgenokontrastinis, su kaklo bandažu, vidinis diametras 6,0 mm, išorinis diametras ≥ 8,3 mm. Viso vamzdelio ilgis 50-54mm, išorinis vamzdelio kampas 120 laipsnių. CE ženklas
333 | Tracheostominis vamzdelis be manžetės | 33141000-0 | 5 | vnt. | Tracheostominis vamzdelis Nr.6,5, vienkartinis, nearmuotas, be latekso, be manžetės, su obturatoriumi, rentgenokontrastinis, su kaklo bandažu, vidinis diametras 6,5 mm, išorinis diametras ≥ 9,0 mm. Viso vamzdelio ilgis 54-56mm, išorinis vamzdelio kampas 120 laipsnių. CE ženklas
Tęsinys kitame lape

## Priemonės sterilizacijai (hidden)
Pirkimo dalies Nr | Pavadinimas | BVPŽ kodas | Kiekis | Mato vnt | Techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytas pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Pakuotės kaina be PVM , Eur (Konkurso metu nevertinama) | Pakuotės kaina su PVM, Eur (Konkurso metu nevertinama) | Prekės mato vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės mato vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
334 | Bowie-Dick testas | 33191000-5 | 750 | vnt. | 2 klasės specialiųjų tyrimų cheminis indikatorius, skirtas Bowie ir Dicko bandymui,turi atitikti LST EN 285, LST EN ISO 11140-1, LST EN ISO 11140-4 (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). Indikatorius ir įtaisas turi sudaryti vieningą sistemą. Jeigu testo rinkinyje esantis įtaisas skirtas tam tikram indikatorių kiekiui, tai jo kaina turi būti įskaičiuota į kiekvieną rinkinio kainą. Jeigu įtaisas skirtas ilgalaikiam naudojimui, tai tiekėjas su panaudos sutartimi turi pateikti reikiamą įtaisų skaičių pagal įstaigos poreikį. Turi tikti didiesiems garo sterilizatoriams. Skirtas oro pašalinimo iš sterilizatoriaus darbo kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei. Indikatorius turi būti padengtas polimeriniu sluoksniu (nedrėksta, “neišplaunama” dažų spalva, neblunka 5-rius metus). Indikatorius sudarytas iš popierinio pagrindo ir 6 segmentų indikatorinio agento. Ant pakuotės turi būti nurodyta indikatorių klasė ir atitikimas standartams, gamintojo pavadinimas.Turi būti pateiktas indikatoriaus spalvos pasikeitimo etalonas su teigiamų ir neigiamų rezultatų paaiškinimais lietuvių kalba. Turi tikti klijuoti į dokumentus, krovinio registracijos korteles. Pateikti pavyzdžius išbandymui.
335 | Sterilizuojamų paketų sutvirtinimo lipni juosta su integruotu išoriniu 1 klasės proceso poveikio cheminiu indikatoriumi sočiųjų vandens garų sterilizacijai | 33191000-5 | 10000 | metras | Išorinės cheminės sterilizacijos garais indikatorinė lipni juostelė, skirta paketų tvirtinimui.Plotis: 2 cm (±5mm). Temperatūros režimas 120° - 135°C. Vidinis juostos paviršius lipnus, išoriniame paviršiuje – cheminių dažų linijos, kurios garų poveikyje keičia spalvą (1 klasės proceso cheminis indikatorius). Juosta turi būti ypač stiprios fiksacijos, ritinėlio šonai nelipnūs, nepritraukia nešvarumų, klijai netepa rankų. Sterilizacijos metu nenukrenta, o po jos lengvai nuimama. Atitinkantis LST EN ISO11140-1 dalies reikalavimus. Pateikti produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Pateikti pavyzdžius išbandymui.
336 | Krepuotas popierius 60x60 cm (±5 cm) | 33191000-5 | 3500 | vnt. | Turi tikti sterilizacijai garais vakuuminiuose sterilizatoriuose. Ypatingai tvirtas, skirtas didelių, labai sunkių ortopedinių rinkinių pakavimui. Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų), pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė.Popieriaus svoris ne mažiau 60g/kv.m Užtikrina tiek sausą, tiek drėgną bakterinį barjerą. Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Sukarpytas lakštais. Popieriaus paviršius turi būti lygus, be plaušų ir kitokių popieriaus priedų, kad pakuojant medicinos prietaisus nesukeltų odos pažeidimų, mikrotraumų bei odos alergijos reiškinių. Turi atitikti LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-2 standartų reikalavimus (pateikti kopijas). Turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB).Išmatavimai 60x60 cm (±5 cm). Pateikti pavyzdžius.
337 | Krepuotas popierius 90x90 cm (±5 cm) | 33191000-5 | 7000 | vnt. | Turi tikti sterilizacijai garais vakuuminiuose sterilizatoriuose. Ypatingai tvirtas, skirtas didelių, labai sunkių ortopedinių rinkinių pakavimui. Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų), pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė. Popieriaus svoris ne mažiau 60g/kv.m. Užtikrina tiek sausą, tiek drėgną bakterinį barjerą. Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Sukarpytas lakštais. Popieriaus paviršius turi būti lygus, be plaušų ir kitokių popieriaus priedų, kad pakuojant medicinos prietaisus nesukeltų odos pažeidimų, mikrotraumų bei odos alergijos reiškinių. Turi atitikti LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-2 standartų reikalavimus (pateikti kopijas). Turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB).Išmatavimai 90x90 cm (±5 cm). Pateikti pavyzdžius.
338 | Krepuotas popierius 120x120 cm (±5 cm) | 33191000-5 | 2000 | vnt. | Turi tikti sterilizacijai garais vakuuminiuose sterilizatoriuose. Ypatingai tvirtas, skirtas didelių, labai sunkių ortopedinių rinkinių pakavimui. Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų), pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė. Popieriaus svoris ne mažiau 60g/kv.m. Užtikrina tiek sausą, tiek drėgną bakterinį barjerą. Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Sukarpytas lakštais. Popieriaus paviršius turi būti lygus, be plaušų ir kitokių popieriaus priedų, kad pakuojant medicinos prietaisus nesukeltų odos pažeidimų, mikrotraumų bei odos alergijos reiškinių. Turi atitikti LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-2 standartų reikalavimus (pateikti kopijas). Turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB).Išmatavimai 120x120 cm (±5 cm). Pateikti pavyzdžius.
339 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 75 (±10) mm | 33191000-5 | 6000 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 75 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
340 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 100 (±10) mm | 33191000-5 | 6000 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 100 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
341 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 150 (±10) mm | 33191000-5 | 8000 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 150 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
342 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 200 (±10) mm | 33191000-5 | 2000 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 200 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
343 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 250 (±10) mm | 33191000-5 | 2000 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 250 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
344 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 300 (±10) mm | 33191000-5 | 1500 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 300 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
345 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 400 (±10) mm | 33191000-5 | 1500 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 400 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
346 | Užlydymo juostos kokybės indikatorius | 33191000-5 | 100 | vnt. | Skirtas nustatyti ar siūlėtuvo daromos juostos yra tinkamos kokybės. Atitinka ISO 11607 reikalavimus. Ant testo yra vietos reikiamai informacijai įrašyti. Pritaikytas dokumentacijai. Pateikti pavyzdžius.
347 | Markeris, skirtas rašymui tiesiogiai ant paketų | 30192125-3 | 20 | vnt. | Tinkamas rašymui tiesiogiai ant sterilizuojamų paketų, rašalas atsparus garų sterilizacijai. Saugus ir nepažeidžiantis įpakavimo. Nesusiliejantis, greitai išdžiūna, netoksiškas. Juodos spalvos. Pateikti gamintojo dokumentus.
348 | Apsaugos aštriems instrumentams 50 x 128 mm (± 5 mm) | 33191000-5 | 7000 | vnt. | Vienkartinės, popierinės, su permatoma kišene, skirtos pakuotės apsaugai nuo pažeidimų. Skirtos sterilizacijai sočiaisiais vandens garais. Netrukdo sterilizacijos agentui prasiskverbti prie instrumentų dengiamų dalių. Ženklintos CE (pagal MDD 93/42 EEB). Turi būti nurodytas gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Apsaugos dedamos ant instrumentų aštrių dalių. Bendri apsaugos išmatavimai ilgiui ir pločiui: 50 x 128 mm (± 5 mm). Pateikti pavyzdžius
349 | Testas pavojingų ir ypač pavojingų medicinos prietaisų valymo ir dezinfekcijos kokybei nustatyti, naudojant rankinį plovimo būdą | 33191000-5 | 24 | testas | Kraujo likučiams nustatyti ant instrumentų paviršių. Paruošti naudoti. Saugūs aplinkai. Skirti vienalyčių ir tuščiavidurių medicinos prietaisų plovimo kokybei nustatyti. Pateikti atitikties LST EN ISO15883 deklaraciją, naudojimo instrukciją lietuvių kalba. Rezultatas –vertinamas tuoj pat procesui pasibaigus.
350 | Lipdukas-etiketė | 30192800-9 | 100 000 | etiketė | Lipdukas-etiketė turi būti trijų eilučių,kiekvienoje eilutėje turi tilpti po 12 simbolių (skaitmenų), gali būti panaudotas du kartus, be indikatoriaus. Pakuotėje turi būti rašalo papildymas. Po sterilios pakuotės atidarymo, lipdukas lengvai nusiima nuo jos ir gali būti įklijuotas į paciento kortelę arba į krovinio registracijos kortelę. Sutarties galiojimo metu suteikti panaudai 4 rankinius spausdintuvus, į kuriuos tiktų siūlomos etiketės. Pateikti pavyzdžius.