TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# 27 pirkimo dalis. Elektrinės medicininės funkcinės lovos su čiužiniu, 22 vnt.

Modelis: Eleganza1, gamintojas „Linet“

Siūlomos prekės pavadinimas, modelis, konkreti modifikacija, gamintojas

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yr a siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai maitinimo šaltiniams | 1. Elektros tinklas nominalios vertės 230V 50Hz. 2. Baterija. Ne mažiau 1.2 A.h. | Atitikmuo dokumente: “E1 instrukcija“; puslapis: 26 1. Elektros tinklas nominalios vertės 230V 50Hz. 2. Baterija. 1.2 A.h. |
| 2. | Reikalavimai lovos matmenims | 1. Išoriniai matmenys: (plotis x ilgis) 100 x 220 cm ±2 cm (matuojama plačiausia lovos vieta įskaitant visas apsaugas, su pakeltais lovos šonais). 2. Čiužinio platformos paviršiaus matmenys: (plotis x ilgis) 90 x 200 cm. | Atitikmuo dokumente: “E1 instrukcija“; puslapis: 24 1. Išoriniai matmenys: (plotis x ilgis) 99,5 x 218 cm (matuojama plačiausia lovos vieta įskaitant visas apsaugas, su pakeltais lovos šonais). 2. Čiužinio platformos paviršiaus matmenys: (plotis x ilgis) 90 x 200 cm. |
| 3. | Reikalavimai čiužinio platformai | 1. Ne mažiau 4 sekcijų (nugaros, sėdimoji, šlaunų, blauzdų). 2. Pagrindas plastikinės nuimamos dalys, su oro tarpais. 3. Čiužinio laikikliai: a) Galvūgalyje ir kojūgalyje b) Ne mažiau 3 pozicijų laikiklių prailginimas kojūgalyje. | Atitikmuo dokumente: “E1 instrukcija“; puslapis: 35; 18; 20 1. 4 sekcijų (nugaros, sėdimoji, šlaunų, blauzdų). 2. Pagrindas plastikinės nuimamos dalys, su oro tarpais. 3. Čiužinio laikikliai: a) Galvūgalyje ir kojūgalyje b) 3 pozicijų laikiklių prailginimas kojūgalyje. |
| 4. | Čiužinio platformos aukščio reguliavimas (matuojamas nuo žemės iki čiužinio platformos, be čiužinio) | 1. Ne siauresniame diapazone kaip nuo 40 cm iki 75 cm. 2. Valdomas elektrine pavara. | Atitikmuo dokumente: “E1 instrukcija“; puslapis: 24; 44 1. Diapazone nuo 39.5 cm iki 76 cm. 2. Valdomas elektrine pavara. |
| 5. | Dviguba autoregresijos funkcija | Ne mažiau kaip 15 cm. | Atitikmuo dokumente: “E1 instrukcija“; puslapis: 24 Dviguba autoregresijos funkcija 16 cm (10+6cm) |
| 6. | Pultas (Nr.1) | 1. Rankinis, personalui ir/arba pacientui su laidu prijungiamas prie lovos. 2. Galima pakabinti ant lovos šono. 3. Su specialiu lengvai prieinamu kištuku - pultą galima atjungti/prijungti be jokių instrumentų. 4. Pulto pajungimo jungtis yra abiejose lovos pusėse. 5. Su pultelio aktyvavimo (įjungimo) mygtuku. Po paskutinio paspaudimo lova automatiškai pereina į budėjimo režimą ne ilgiau kaip per 5 min. 6. Galima keisti šių lovos sekcijų kampus: a) Nugaros- aukštyn/žemyn. b) Šlaunų –aukštyn/žemyn. c) Autokontūras (vienu metu nugaros ir šlaunų sekcijos) d) Čiužinio platforma – aukštyn/žemyn. 7. Su integruotu žibintuvėliu. | Atitikmuo dokumente: “gamintojo deklaracija”; “E1 instrukcija“; puslapis: 46; 18; 45 1. Rankinis, personalui ir/arba pacientui su laidu prijungiamas prie lovos. 2. Galima pakabinti ant lovos šono. 3. Su specialiu lengvai prieinamu kištuku - pultą galima atjungti/prijungti be jokių instrumentų. 4. Pulto pajungimo jungtis yra abiejose lovos pusėse. 5. Su pultelio aktyvavimo (įjungimo) mygtuku. Po paskutinio paspaudimo lova automatiškai pereina į budėjimo režimą per 3 min. 6. Galima keisti šių lovos sekcijų kampus: a) Nugaros- aukštyn/žemyn. b) Šlaunų –aukštyn/žemyn. c) Autokontūras (vienu metu nugaros ir šlaunų sekcijos) d) Čiužinio platforma – aukštyn/žemyn. 7. Su integruotu žibintuvėliu. |
| 7. | Funkcijų valdymo pultas Nr.2 | 1. Personalui. 2. Viršutinėje dalyje metalinio vientiso kabliuko pagalba kabinamas kojūgalyje. 3. Galima keisti šias funkcijas: a) Čiužinio platforma aukštyn ir žemyn. b) Nugaros sekcija aukštyn ir žemyn. c) Šlaunų sekcija aukštyn ir žemyn. d) Autokontūras aukštyn ir žemyn. e) Čiužinio platformos pavertimas: nuleidžia galvūgalį žemyn, kojūgalį pakelia aukštyn. f) Čiužinio platformos pavertimas: pakelia galvūgalį aukštyn, kojūgalį nuleidžia žemyn. 4. Užprogramuotos pozicijos, valdomos vieno mygtuko paspaudimu: a) Gaivinimo: nuleidžia čiužinio platformą į žemiausią padėtį ir ištiesina čiužinio platformą. b) Skubios pagalbos trendelenburgas: ištiesina čiužinio platformą ir nuleidžia galvūgalį žemyn, kojūgalį pakelia aukštyn. c) Kardiologinė kėdė: išformuoja lovą į sėdimą padėtį. 5.Integruoti užraktai. Galima užrakinti: a) Nugaros sekcijos valdymą personalo pulte ir rankiniame pultelyje. b) Šlaunų sekcijos valdymą personalo pulte ir rankiniame pultelyje. c) Čiužinio platformos pakėlimo/nuleidimo valdymą personalo pulte ir rankiniame pultelyje. d) Kojinio pedalo valdymą. 6. Pultas su aktyvavimo mygtuku: prieš pradedant valdyti lovos funkcijas reikia paspausti aktyvavimo mygtuką. Po paskutinio paspaudimo lova automatiškai pereina į budėjimo režimą ne ilgiau kaip per 5 min. 7. Pultas su „STOP“ mygtuku. 8. Baterijos įkrovimo indikatorius. | Atitikmuo dokumente: “pultelis”; “E1 instrukcija“: puslapis: 44; 45; 46 1. Personalui. 2. Viršutinėje dalyje metalinio vientiso kabliuko pagalba kabinamas kojūgalyje. 3. Galima keisti šias funkcijas: a) Čiužinio platforma aukštyn ir žemyn. b) Nugaros sekcija aukštyn ir žemyn. c) Šlaunų sekcija aukštyn ir žemyn. d) Autokontūras aukštyn ir žemyn. e) Čiužinio platformos pavertimas: nuleidžia galvūgalį žemyn, kojūgalį pakelia aukštyn. f) Čiužinio platformos pavertimas: pakelia galvūgalį aukštyn, kojūgalį nuleidžia žemyn. 4. Užprogramuotos pozicijos, valdomos vieno mygtuko paspaudimu: a) Gaivinimo: nuleidžia čiužinio platformą į žemiausią padėtį ir ištiesina čiužinio platformą. b) Skubios pagalbos trendelenburgas: ištiesina čiužinio platformą ir nuleidžia galvūgalį žemyn, kojūgalį pakelia aukštyn. c) Kardiologinė kėdė: išformuoja lovą į sėdimą padėtį. 5.Integruoti užraktai. Galima užrakinti: a) Nugaros sekcijos valdymą personalo pulte ir rankiniame pultelyje. b) Šlaunų sekcijos valdymą personalo pulte ir rankiniame pultelyje. c) Čiužinio platformos pakėlimo/nuleidimo valdymą personalo pulte ir rankiniame pultelyje. d) Kojinio pedalo valdymą. 6. Pultas su aktyvavimo mygtuku: prieš pradedant valdyti lovos funkcijas reikia paspausti aktyvavimo mygtuką. Po paskutinio paspaudimo lova automatiškai pereina į budėjimo režimą per 3 min. 7. Pultas su „STOP“ mygtuku. 8. Baterijos įkrovimo indikatorius |
| 8. | Kojinis valdymo pultas | 1. Sumontuotas ant lovos rėmo iš abiejų pusių. 2. Su apsauga nuo atsitiktinio paspaudimo. 3. Su aktyvavimo funkcija. 4. Ne daugiau trys valdymo mygtukai. 5. Reguliuojamos padėtys: a) Galima keisti čiužinio platformos aukštį (du mygtukai) – aukštyn/žemyn. b) Vienu mygtuku nustatoma paciento apžiūros padėtis - čiužinio platforma iškeliama į aukščiausią padėtį ir ištiesinama horizontaliai. | Atitikmuo dokumente: “E1 instrukcija“; puslapis: 49 1. Sumontuotas ant lovos rėmo iš abiejų pusių. 2. Su apsauga nuo atsitiktinio paspaudimo. 3. Su aktyvavimo funkcija. 4. trys valdymo mygtukai. 5. Reguliuojamos padėtys: a) Galima keisti čiužinio platformos aukštį (du mygtukai) – aukštyn/žemyn. b) Vienu mygtuku nustatoma paciento apžiūros padėtis - čiužinio platforma iškeliama į aukščiausią padėtį ir ištiesinama horizontaliai. |
| 9. | Nugaros sekcijos reguliavimas | 1. Pasikėlimo kampas ne mažiau 70° 2. Valdoma elektrine pavara. | Atitikmuo dokumente: “E1 instrukcija“; puslapis: 24; 44 1. Pasikėlimo kampas 70° 2. Valdoma elektrine pavara. |
| 10. | Šlaunies sekcijos reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara. 2. Pasikėlimo kampas ne mažiau 30° | Atitikmuo dokumente: “E1 instrukcija“; puslapis: 24; 44 1. Valdoma elektrine pavara. 2. Pasikėlimo kampas 35° |
| 11. | Trendelenburgas/Antitrendelenburgas | 1. Ne mažiau +13°/-13° | Atitikmuo dokumente: “E1 instrukcija“; puslapis: 24 1. +15°/-15° |
| 12. | Blauzdų sekcijos reguliavimas | 1. Valdoma mechaniniu būdu, vienos rankos pagalba, užfiksuojant ir atfiksuojant reikiamo aukščio kampu ir nuleidžiantį pradinę padėtį. 2. Tvirto, nesideformuojančio metalo valdymo konstrukcija (bėgeliai). | Atitikmuo dokumente: “E1 instrukcija“; puslapis: 60; „blauzdų valdymas“ 1. Valdoma mechaniniu būdu, vienos rankos pagalba, užfiksuojant ir atfiksuojant reikiamo aukščio kampu ir nuleidžiantį pradinę padėtį. 2. Tvirto, nesideformuojančio metalo valdymo konstrukcija (bėgeliai). |
| 13. | Šoniniai apsauginiai rėmai | 1. Dvigubi (sudaryti iš dviejų dalių) plastikiniai. 2. Galima nulenkti atskirai, nepriklausomai vienas nuo kito. 3. Užima daugiau kaip 2 trečdalius lovos šono ilgio. 4. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis ne mažiau 35 cm (matuojant nuo čiužinio platformos paviršiaus, be čiužinio). 5. Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba. 6. Nuleidimo mechanizmas dviejų veiksmų -apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo. 7. Nuleidus lovą į žemiausią padėtį, nuleistas lovos šonas negali liesti grindų dangos. 8. Galimybė be įrankių sumontuoti papildomą šoninę apsaugą kojūgalyje pilnai lovos šono apsaugai. 9. Būtina pateikti papildomos šonų apsaugos sumontavimo ir valdymo instrukciją (komplekte apsaugų nėra). 10. Papildoma apsauga fiksuojama dviejose padėtyse: a) Lygiai su apsauginiu lovos šonu- apsaugotas visas lovos šonas. b) Lygiai su kojūgaliu- naudojama kaip rankena įlipant į /išlipant iš lovos | Atitikmuo dokumente: “E1 instrukcija“; puslapis: 20; 1; 24; 54; 60; 61 1.Dvigubi (sudaryti iš dviejų dalių) plastikiniai. 2. Galima nulenkti atskirai, nepriklausomai vienas nuo kito. 3. Užima daugiau kaip 2 trečdalius lovos šono ilgio. 4. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis 38 cm (matuojant nuo čiužinio platformos paviršiaus, be čiužinio). 5. Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos pagalba. 6. Nuleidimo mechanizmas dviejų veiksmų -apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo. 7. Nuleidus lovą į žemiausią padėtį, nuleistas lovos šonas neliečia grindų dangos. 8. Yra galimybė be įrankių sumontuoti papildomą šoninę apsaugą kojūgalyje pilnai lovos šono apsaugai. 9. Yra pateikiama papildomos šonų apsaugos sumontavimo ir valdymo instrukciją (komplekte apsaugų nėra). 10. Papildoma apsauga fiksuojama dviejose padėtyse: a) Lygiai su apsauginiu lovos šonu- apsaugotas visas lovos šonas. b) Lygiai su kojūgaliu- naudojama kaip rankena įlipant į /išlipant iš lovos |
| 14. | CPR (rankena skirta mechaniniu būdu nuleisti nugaros sekciją į horizontalią padėtį gaivinimui). | 1. Būtina. 2. Sumontuota ant lovos rėmo iš abiejų pusių. 3. Palenkus rankeną nugaros sekcija negali laisvai kristi žemyn. | Atitikmuo dokumente: “E1 instrukcija“; puslapis: 32; 50 1. Yra. 2. Sumontuota ant lovos rėmo iš abiejų pusių. 3. Palenkus rankeną nugaros sekcija nekrenta laisvai žemyn. |
| 15. | Lovos transportavimas | 1. 4 ratukai. Pagaminti iš triukšmo neskleidžiančios ir grindų netepančios medžiagos. 2. Ne mažiau kaip vienas ratukas antistatinis 3. Ne mažiau 150 mm skersmens. | Atitikmuo dokumente: “gamintojo deklaracija”; „ratukai“; “E1 instrukcija“; puslapis: 19; 24 1. 4 ratukai. Pagaminti iš triukšmo neskleidžiančios ir grindų netepančios medžiagos. 2. Vienas ratukas antistatinis 3. 150 mm skersmens. |
| 16. | Stabdymo sistema | 1. Centrinė stabdymo sistema. 2. Valdymo svirtys sumontuotos dviejuose taškuose kojūgalyje. 3. Valdymo svirtys atskiros ir sumontuotos virš kojūgalio ratukų, lengvai pasiekiamos. 4. Būtinos ne mažiau kaip 3 valdymo padėtys: a) visi ratai nestabdomi, manevruojami. b) visi ratai stabdomi. c) trys ratai nestabdomi, viename lovos gale manevruojami, kitame - bent vienas ratas fiksuotos padėties (nesisukiojantis apie vertikalią ašį). | Atitikmuo dokumente: “E1 instrukcija“; puslapis: 55; 19 1. Centrinė stabdymo sistema. 2. Valdymo svirtys sumontuotos dviejuose taškuose kojūgalyje. 3. Valdymo svirtys atskiros ir sumontuotos virš kojūgalio ratukų, lengvai pasiekiamos. 4. Būtinos ne mažiau kaip 3 valdymo padėtys: a) visi ratai nestabdomi, manevruojami. b) visi ratai stabdomi. c) trys ratai nestabdomi, viename lovos gale manevruojami, kitame - bent vienas ratas fiksuotos padėties (nesisukiojantis apie vertikalią ašį). |
| 17. | Saugus darbinis apkrovimas | Ne mažiau 250 kg. | Atitikmuo dokumente: “E1 instrukcija“; puslapis: 25 250 kg. |
| 18. | Apsauga nuo dulkių ir vandens | Ne blogiau nei IPx4 | Atitikmuo dokumente: “E1 instrukcija“; puslapis: 26 IPx4 |
| 19. | Lovos galai | 1. Uždaro arba pusiau uždaro tipo užapvalintais kampais; 2. Operatyviai nuimami/uždedami, patikimai pritvirtinami prie lovos rėmo. 3. Su užrakinimo funkcija (užrakinama/atrakinama be jokių papildomų instrumentų, užraktas dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta). | Atitikmuo dokumente: “E1 instrukcija“; puslapis: 33; 34 1. Pusiau uždaro tipo užapvalintais kampais; 2. Operatyviai nuimami/uždedami, patikimai pritvirtinami prie lovos rėmo. 3. Su užrakinimo funkcija (užrakinama/atrakinama be jokių papildomų instrumentų, užraktas dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta). |
| 20. | Lovos svoris | Ne daugiau 140 kg | Atitikmuo dokumente: “E1 instrukcija“; puslapis: 24 135kg |
| 21. | Apsauginiai bamperiai | 4 lovos kampuose, atitinkantys išorinius lovos matmenis. | Atitikmuo dokumente: “E1 instrukcija“; puslapis: 18 4 lovos kampuose, atitinkantys išorinius lovos matmenis. |
| 22. | Lovos prailginimas | 1. Būtinas čiužinio platformos prailginamas į kojūgalio pusę ne mažiau 14 cm. 2. Prailginus čiužinio platformą, perkeliamas ir čiužinio laikiklis. 3. Prailginimas atliekamas ir užfiksuojamas be papildomų įrankių ar išsukamų varžtų. | Atitikmuo dokumente:”prailginimas”; “E1 instrukcija“; puslapis: 24 1. Yra čiužinio platformos prailginamas į kojūgalio pusę 15 cm. 2. Prailginus čiužinio platformą, perkeliamas ir čiužinio laikiklis. 3. Prailginimas atliekamas ir užfiksuojamas be papildomų įrankių ar išsukamų varžtų |
| 23. | Elektriniai varikliai | Su apsauga nuo perkrovimo | Atitikmuo dokumente: “Deklaracija apie varikliu apsauga nuo perkrovimo“ Elektriniai varikliai: su apsauga nuo perkrovimo |
| 24. | Lovos spalvų paletės pasirinkimas | Ne mažiau 4 spalvų. Parenkama užsakymo metu. | Atitikmuo dokumente: “Spalva E1“ 12 spalvų. Parenkama užsakymo metu. |
| 25. | Atitikimas EN 60601-2-52 standarto reikalavimams | 1. Pateikti atitikimą įrodančius dokumentus. 2. Sertifikatas išduotas gamyklai nepriklausančio eksperto. | Atitikmuo dokumente: ”TUV sertifikatas”; “CE Eleganza 1 EN” 1. Pateikiama atitikimą įrodantys dokumentai. 2. Sertifikatas išduotas gamyklai nepriklausančio eksperto. |
| 26. | Čiužinys su užvalkalu | 1. Matmenys (plotis x ilgis) 90 x 200 cm ±1 cm. 2. Skirtas ne mažesnei nei II pragulų rizikos grupei. 3. Aukštis: ne mažiau 14 cm. 4. Pagamintas iš elastingo tankio poliuretano putų (porolono tankis ne mažiau 22 kg/m3). 5. Atsparumas spaudimui ne mažiau nei 4,0 kPa/m2 6. Čiužinio svoris ne daugiau nei 7 kg 7. Užvalkalas pagamintas iš audinio (100% poliesterio, dengto 100% poliuretano sluoksniu arba lygiaverčių medžiagų): 7.1 Čiužinio užvalkalo audinio medžiaga: 7.1.1 nepralaidi skysčiams, pralaidi orui; 7.1.2 antibakterinė 7.1.3 lengvai valoma; 7.1.4 dezinfekuojamas paviršius; 7.1.5 džiovinama džiovyklėse; 7.1.6 atsparus ugniai (crib). 8. Užvalkalas su užtrauktuku ne mažiau nei 1800. 9. Čiužinio apkrova ne mažiau 110 kg. 10. Čiužinį galima naudoti iš abiejų pusių. Čiužinio viršus ir apačia iškarpyta, kad padidintų oro cirkuliaciją tarp čiužinio ir užvalkalo. 11. Čiužinio ir užvalkalo garantija ne mažiau 12 mėn. | Atitikmuo dokumente: “čiužinys“; „užvalkalas“; „čiužinio garantija“ 1. Matmenys (plotis x ilgis) 90 x 200 cm 2. II pragulų rizikos grupei. 3. Aukštis: 14 cm. 4. Pagamintas iš elastingo tankio poliuretano putų (porolono tankis 23 kg/m3). 5. Atsparumas spaudimui 4,0 kPa/m2 6. Čiužinio svoris 6,5 kg 7. Užvalkalas pagamintas iš audinio (100% poliesterio, dengto 100% poliuretano sluoksniu arba lygiaverčių medžiagų): 7.1 Čiužinio užvalkalo audinio medžiaga: 7.1.1 nepralaidi skysčiams, pralaidi orui; 7.1.2 antibakterinė 7.1.3 lengvai valoma; 7.1.4 dezinfekuojamas paviršius; 7.1.5 džiovinama džiovyklėse; 7.1.6 atsparus ugniai (crib). 8. Užvalkalas su užtrauktuku 1800. 9. Čiužinio apkrova 110 kg. 10. Čiužinį galima naudoti iš abiejų pusių. Čiužinio viršus ir apačia iškarpyta, kad padidintų oro cirkuliaciją tarp čiužinio ir užvalkalo. 11. Čiužinio ir užvalkalo garantija 12 mėn. |