## Lapas1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
ATVIRAS KONKURSAS "PAGALBINĖS IR MATAVIMO PRIEMONĖS TUBERKULIOZĖS TYRIMAMS (4634)"
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Tiekėjui nepateikus prašomų dokumentų kartu su pasiūlymu, jo pasiūlymas bus atmestas.
2. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vnt. įkainis Eur be PVM | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Tikslus komercinis prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, Nr. gamintojo kataloge. Dokumento pavadinimas, puslapio Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras. Pastabos.
1 | Mėgintuvėliai užsukamais dangteliais 1,5 ml | 1,5 ml tūrio, negraduoti, skaidrūs, konusiniu dugnu, užsukamu prie mėgintuvėlio pritvirtintu dangteliu su tarpine, su dangtelio įdėklu ženklinimui, sterilūs, be DNR, Dnazių, Rnazių, pirogenų. Atsparūs temperatūrai nuo -86 °C iki +100 °C, tinkami mėginiams centrifuguoti iki 16 000 x g. | vnt. | 20000
2 | Mėgintuvėliai užsukamais dangteliais 2 ml, negraduoti | 2 ml tūrio, negraduoti, skaidrūs, konusiniu dugnu, konusinės dalies ilgis ne daugiau nei 5 mm, užsukamu prie mėgintuvėlio pritvirtintu dangteliu su tarpine, su dangtelio įdėklu ženklinimui, sterilūs, be DNR, Dnazių, Rnazių, pirogenų. Atsparūs temperatūrai nuo -86 °C iki +100 °C, tinkami mėginiams centrifuguoti iki 16 000 x g. | vnt. | 20000
3 | Mėgintuvėliai užsukamais dangteliais 2 ml, graduoti | 2 ml tūrio, graduoti, su baltu lauku užrašams, konusiniu dugnu, konusinės dalies ilgis ne daugiau nei 5 mm, užsukamu prie mėgintuvėlio pritvirtintu dangteliu su tarpine, su dangtelio įdėklu ženklinimui, sterilūs, be DNR, Dnazių, Rnazių, pirogenų. Atsparūs temperatūrai nuo -86 °C iki +100 °C, tinkami mėginiams centrifuguoti iki 16 000 x g. | vnt. | 20000
4 | PGR mėgintuvėliai, užspaudžiamais dangteliais, 1,5 ml | 1,5 tūrio mėgintuvėliai, konusiniu dugnu, skaidrūs, graduoti, užspaudžiamu plokščiu kamšteliu, kamštelis su apsauga nuo netyčinio atsidarymo centrifugavimo ar kitų manipuliacijų metu, sterilūs, be DNR, Dnazių, Rnazių, pirogenų. Atsparūs temperatūrai nuo -86 °C iki +100 °C, tinkami mėginiams centrifuguoti iki 16 000 x g. | vnt. | 20000 | 0.06 | 21 | 0.0726 | 1200 | 1452 | Eppendorf 0030123328. Failas " 4 poz., 1,2 psl."
5 | Mėgintuvėliai mėginių šaldymui, 2 ml | Tinkami mėginių šaldymui -70 - -86 °C temperatūroje, atsparūs +100 °C temperatūrai, pagaminti iš didelio tankio polipropileno, sterilūs, 2 ml talpos, graduoti, su užsukamais kamšteliais, kamštelio užsukimo sriegis turi būti mėgintuvėlio išorėje, apvaliadugniai, pastatomi, su dangtelio įdėklu ženklinimui. Ant mėgintuvėlio sienelės būtinas baltas laukas uzrašams. | vnt. | 30000
6 | Plonasieniai mėgintuvėliai, 500 µl | Plonasieniai skaidrūs polipropileno mėgintuvėliai, 500 µl, užspaudžiamu dangteliu, skirti darbui su fluorimetru Qubit. | vnt. | 5000
7 | Kriožymekliai | Juodos spalvos laboratoriniai kriožymekliai, 0,5 mm storio, atsparūs žemoms temperatūroms, vandeniui, alkoholiui. | vnt. | 100
8 | Kriolipdukai mėgintuvėliams žymėti | Tinkami mėginių šaldymui -70 - -86 °C temperatūroje, nenusilupantys ir nesutrūkinėjantys, spalva balta, išmatavimai tinkami 1,5-2 ml mėgintuvėliams. | vnt. | 20000 | 0.04 | 21 | 0.0484 | 800 | 968 | Isolab 099.07.033, Failas "8 poz. , 1 psl."
9 | Indeliai svėrimui | Polistireniniai, kvadrato formos, antistatiniai, atsparūs rūgštims, bazėms ir alkoholiams, 8 ± 2 ml tūrio, 45 ± 5 x 45 ± 5 mm. | vnt. | 3000 | 0.08 | 21 | 0.0968 | 240 | 290.4 | Carl Roth 1878.2, Failas "9 poz. , 1 psl."
10 | Maišai atliekų autoklavavimui su biologinio pavojaus ženklu | Polipropileniniai, [≥60; ≤70] cm x [≥75; ≤85] cm, storis ne mažesnis nei 50 µm, su biologinio pavojaus ženklu. | vnt. | 10000 | 0.66 | 21 | 0.7986 | 6600 | 7986 | Carl Roth 1CE7.1. Failas "10 poz. , 1 psl."
11 | Maišai atliekų autoklavavimui, maži | Polipropileniniai, [≥20; ≤25] cm x [≥30; ≤35], storis ne mažesnis nei 40 µm. | vnt. | 12000 | 0.09 | 21 | 0.1089 | 1080 | 1306.8 | Nerbe 09-302-0020. Failas "11 poz., 1 psl."
12 | Maišai atliekų autoklavavimui, dideli | Polipropileniniai, [≥30; ≤35] cm x [≥65; ≤70], storis ne mažesnis nei 40 µm. | vnt. | 12000
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai | Mato vienetas | Kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas, % | Vnt. kaina Eur su PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Tikslus komercinis prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, Nr. gamintojo kataloge. Dokumento pavadinimas, puslapio Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras. Pastabos.
13 | Biohit tipo mechaninių pipečių-dozatorių rinkinys su stovu | Rinkinį sudaro vienas 6 vietų karuselinis stovas ir 6 mechaninės pipetės: 2-20 mikrolitrų, 10-100 mikrolitrų, 20-200 mikrolitrų, 100-1000 mikrolitrų, 500-5000 mikrolitrų, 1-10 mililitrų. | komp. | 4
Tiekėjas turi pateikti antgalius siūlomoms 500-5000 mikrolitrų (6000 vnt.) ir 1-10 ml pipetėms (6000 vnt.) dozatoriams. Antgaliai turi būti sterilūs arba nesterilūs su galimybe autoklavuoti.
Vienakanalės ergonomiškos mechaninės pipetės skirtos tiksliam skysčių dozavimui.
Apsauginis keičiamas filtras, apsaugantis pipetę ir mėginį nuo užteršimo.
Sistema užtikrinanti sandarų ir lengvą antgalių uždėjimą.
Atskiras antgalių numetimo mygtukas.
Tūrio nustatymo mechanizmas su užraktu, apsaugančiu nuo netyčinio tūrio pakeitimo.
Spalvinis kodavimas skirtingo tūrio pipetėms, palengvinantis tinkamų antgalių parinkimą.
Galimybė autoklavuoti (121˚C, 20 min., 1 bar/100 kPa) pipetes jų neišmontavus.
Pipetės turi būti atsparios cheminėms medžiagoms, UV spinduliams.
Gamintojo patikros sertifikatas kiekvienai pipetei.
24 mėn. garantija kiekvienai pipetei.
14 | Nefelometras mikobakterijų suspensijų drumstumui matuoti | Paskirtis: standartizuoti ruošiamų mikroorganizmų suspensijų drumstumą, prieš atliekant inokuliaciją ir jautrumo antibiotikams tyrimus. | vnt. | 1
Konstrukcija: lengvas, mobilus, statomas ant horizantolaus paviršiaus.
Matavimo ribos: ne siauresnės nei 0,5 – 7,5 McF.
Suspensijos drumstumo matavimas: prietaisas turi būti suderinamas su laboratorijoje naudojamomis API NaCl 0,85% Medium 2 ml ampulėmis, automatiškai įsijungti įdėjus ampulę į optinį bloką ir automatiškai išsijungti išėmus ampulę iš optinio bloko.
Maitinimas: nominalios vertės 230 V, 50 Hz. Su siūloma įranga turi būti pateikimas kintamos įtampos adapteris, jei toks yra reikalingas.
Šviesos šaltinis: LED 950 nm.
Veikimo temperatūra: iki 30 ºC.
CE IVD (98/79/CE) deklaracija.
Garantinis laikotarpis: ne mažiau nei 24 mėn.
Su įranga pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija anglų kalba, garantijos dokumentas, techninis pasas.
Įrangos instaliavimas: tiekėjas turi visiškai paruošti įrangą darbui, instaliuoti ją ir apmokyti pirkėjo atstovą naudotis įranga.