TSD -1080,  VPP-4056

Fibrobronchoskopų techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fibrobronchoskopas (kiekis 1 vnt) | - Regėjimo laukas ≥ 100 o; - Lenkimo aukštyn/ žemyn kampai: ≥ 180 o / ≥100 o; - Įvedamo vamzdelio diametras ≤ 5,2 mm; - Kanalo diametras ≥ 1,95 mm; - Darbinis ilgis ≥ 540 mm; - Fibrobronchoskopas tinkamas plauti automatinėse endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašinose. - Komplekte pateikiamas miniatiūrinis LED šviesos šaltinis, suderinamas su fibrobronchoskopu; - Garantija ne mažiau 24 mėn. | - Regėjimo laukas 110 o; - Lenkimo aukštyn/ žemyn kampai: 180 o /100 o; - Įvedamo vamzdelio diametras 5,2 mm; - Kanalo diametras 2,3 mm; - Darbinis ilgis 540 mm; - Fibrobronchoskopas tinkamas plauti automatinėse endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašinose. - Komplekte pateikiamas miniatiūrinis LED šviesos šaltinis, suderinamas su fibrobronchoskopu; - Garantija 24 mėn. Karl Storz 11001BNK1; 11301D4 Techniniai aprašai psl. 1; 2; 3; 42 |
| 2. | Fibrobronchoskopas (kiekis 1 vnt) | - Regėjimo laukas ≥ 100 o; - Lenkimo aukštyn/ žemyn kampai: ≥ 180 o / ≥ 90 o; - Įvedamo vamzdelio diametras ≤ 6,0 mm; - Kanalo diametras ≥ 2,55 mm; - Darbinis ilgis ≥ 540 mm; - Fibrobronchoskopas tinkamas plauti automatinėse endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašinose. - Komplekte pateikiamas miniatiūrinis LED šviesos šaltinis, suderinamas su fibrobronchoskopu; - Garantija ne mažiau 24 mėn. | - Regėjimo laukas 110 o; - Lenkimo aukštyn/ žemyn kampai: 180 o / 100 o; - Įvedamo vamzdelio diametras 5,6 mm; - Kanalo diametras 2,6 mm; - Darbinis ilgis 540 mm; - Fibrobronchoskopas tinkamas plauti automatinėse endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašinose. - Komplekte pateikiamas miniatiūrinis LED šviesos šaltinis, suderinamas su fibrobronchoskopu; - Garantija 24 mėn. Karl Storz 11009BCK1; 11301D4 Techniniai aprašai psl. 1; 2; 3; 42 |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas ( kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). | Pateiktas CE sertifikatas |
| 4. | Kartu su preke pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |
| 5. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 6. | Prekių pristatymas ir instaliavimas | Prekių pristatymo, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Prekių pristatymo, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |

Papildomas reikalavimas:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomo modelio bei komplektacijos prekės pavyzdys.