Įrangos, skirtos skubiosios telemedicinos paslaugų užtikrinimui,

techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Diagnostinis komplektas (kiekis - 5 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos prekės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taikymo sritis (šio punkto reikalavimų atitikties įrodymui pakanka pateikti tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą) | Telemedicina | Telemedicina Miis.pdf psl. 8 |
| 2. | Komplektacija: (šio punkto reikalavimų atitikties įrodymui pakanka pateikti tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą) | - Prietaisas paciento apžiūrai – 1 vnt. - Keičiami prietaiso priedai: - objektyvas bendrai apžiūrai – 1 vnt. - oftalmoskopinis objektyvas akies dugno apžiūrai – 1 vnt. - plyšinės lempos objektyvas (objektyvas su specialiu priedu priekinio akies segmento apžiūrai) – 1 vnt. - otoskopinis objektyvas – 1 vnt. | 1-2(a-d) MiiS.pdf psl. 10 |
| 3. | Reikalavimai prietaisui: |  |  |
| 3.1. | Prietaiso tipas | Rankinis skaitmeninis prietaisas | Rankinis, skaitmeninis prietaisas MiiS.pdf psl. 2; 6 |
| 3.2. | Prietaiso ekranas | Liečiamasis, spalvotas, skystųjų kristalų, ne mažesnės kaip 3,5 colio įstrižainės | Liečiamasis, spalvotas, skystųjų kristalų, 3,5 colio įstrižainės MiiS.pdf psl. 9; 8 |
| 3.3. | Vaizdo kamera | Integruota prietaise, ne mažiau kaip 2560 x 1920 vaizdo elementų raiškos | Integruota prietaise, 2560 x 1920 vaizdo elementų raiškos MiiS.pdf psl. 11 |
| 3.4. | Prietaise įmontuoti mygtukai (arba lygiaverčiai konstrukciniai elementai) vaizdo reguliavimui: | - Fokusavimui; - Šviesumo reguliavimui. | Prietaise įmontuoti mygtukai fokusavimui ir šviesumo reguliavimui. MiiS.pdf psl. 9 |
| 3.5. | Elektros maitinimo šaltinis | Vidinis ličio (ličio jonų arba lygiavertis) akumuliatorius | Vidinis ličio akumuliatorius. https://www.miis.com.tw/products_detail.php?lang=us&id=88&last_page=0&last_id=15 |
| 3.6. | Prietaiso veikimo nuo vidinio akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau 1,5 val. | 1.5~4.5 val., priklausomai nuo naudojamų priedų. https://www.miis.com.tw/products_detail.php?lang=us&id=88&last_page=0&last_id=15 |
| 3.7. | Sąsajos sujungimui su išoriniais įrenginiais | USB, HDMI, Wi-Fi ir Bluetooth arba lygiavertės | Mini USB, Micro HDMI, WI-FI, Bluetooth. MiiS.pdf psl. 11 |
| 3.8. | Nuotraukų ir video formatai | JPEG ir H.264 arba lygiaverčiai | JPEG（Foto）／H.265（Video）https://www.miis.com.tw/products_detail.php?lang=us&id=88&last_page=0&last_id=15 |
| 3.9. | Komplekte su prietaisu pateikiama laikmena duomenų išsaugojimui | Ne mažesnės kaip 2 GB talpos atminties kortelė arba lygiavertė laikmena | 2 Gb atminties kortelė. MiiS.pdf psl. 11 |
| 4. | Reikalavimai keičiamiems prietaiso priedams: |  |  |
| 4.1. | Objektyvas bendrai apžiūrai |  | DGC100 |
| 4.1.1. | Apžiūros kampas | Ne mažiau kaip 85 laipsniai | 88 laipsniai https://www.miis.com.tw/products_detail.php?lang=us&id=94 |
| 4.1.2. | Apšvietimas fotografavimui/filmavimui | LED arba lygiavertis apšvietimas natūraliai balta šviesa | Natūraliai baltos šviesos LED https://www.miis.com.tw/products_detail.php?lang=us&id=94 |
| 4.2. | Oftalmoskopinis objektyvas akies dugno (angl. „fundus“) apžiūrai |  | DEC100 |
| 4.2.1. | Apžiūros kampas | Ne mažiau kaip 40 laipsnių | 40 laipsnių. https://www.miis.com.tw/products_detail.php?lang=us&id=92&last_page=0&last_id=16 |
| 4.2.2. | Apšvietimas fotografavimui/filmavimui | LED arba lygiavertis apšvietimas natūraliai balta šviesa | Natūraliai, baltos šviesos LED https://www.miis.com.tw/products_detail.php?lang=us&id=92&last_page=0&last_id=16 |
| 4.2.3. | Apšvietimo akies dugno stebėjimui parinktys: | - Natūraliai balta šviesa; - Infraraudonieji spinduliai. | Natūraliai balta šviesa / infraraudonieji spinduliai. https://www.miis.com.tw/products_detail.php?lang=us&id=92&last_page=0&last_id=16 |
| 4.2.4. | Fokusavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo -20 D iki +20 D | -20 D iki +20 D https://www.miis.com.tw/products_detail.php?lang=us&id=92&last_page=0&last_id=16 |
| 4.3. | Plyšinės lempos objektyvas (objektyvas su specialiu priedu priekinio akies segmento apžiūrai) |  | DEA200P |
| 4.3.1. | Plyšio projekcijos kampo reguliavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip ±45 laipsniai | ±45 laipsniai https://www.miis.com.tw/products_detail.php?lang=us&id=102&last_page=0&last_id=16 |
| 4.3.2. | Plyšio ilgis | 9-11 mm | 9-11 (10 mm (±10%)) https://www.miis.com.tw/products_detail.php?lang=us&id=102&last_page=0&last_id=16 |
| 4.3.3. | Plyšio plotis | Plyšio plotis keičiamas diapazone nuo ≤ 0,2 mm iki ≥ 5 mm; viso ne mažiau kaip keturios skirtingos plyšio pločio parinktys | ≤ 0,2 mm iki 5 mm, penkios skirtingos plyšio pločio parinktys. https://www.miis.com.tw/products_detail.php?lang=us&id=102&last_page=0&last_id=16 |
| 4.3.4. | Pilno apšvietimo lauko (neformuojant plyšio) skersmuo | Ne mažiau kaip 10 mm | 10 mm https://www.miis.com.tw/products_detail.php?lang=us&id=102&last_page=0&last_id=16 |
| 4.3.5. | Šviesos filtrai: | - Mėlynas; - Žalias (beraudis). | Mėlynas ir žalias https://www.miis.com.tw/products_detail.php?lang=us&id=102&last_page=0&last_id=16 |
| 4.3.6. | Konstrukcinis (-iai) elementas (-ai) objektyvo padėties paciento atžvilgiu reguliavimui bei fiksavimui | Reguliuojamo ilgio atrama į paciento kaktą (arba lygiavertis konstrukcinis elementas, leidžiantis reguliuoti bei fiksuoti objektyvo padėtį paciento atžvilgiu) | Reguliuojamo ilgio atrama į paciento kaktą, leidžianti reguliuoti bei fiksuoti objektyvo padėtį paciento atžvilgiu https://www.miis.com.tw/products_detail.php?lang=us&id=102&last_page=0&last_id=16 |
| 4.4. | Otoskopinis objektyvas |  | DOC300S |
| 4.4.1. | Apšvietimas fotografavimui/filmavimui | LED arba lygiavertis apšvietimas natūraliai balta šviesa | Natūraliai baltos šviesos LED https://www.miis.com.tw/products_detail.php?lang=us&id=103&last_page=0&last_id=16 |
| 4.4.2. | Fokusavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 7 mm iki 20 mm | 5~50 mm https://www.miis.com.tw/products_detail.php?lang=us&id=103&last_page=0&last_id=16 |
| 5. | Garantinis laikotarpis | ≥ 36 mėn. | 36 mėn. |
| 6. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Tvirtiname, kad atsarginės dalys (jų tiekimas rinkai) bus užtikrintas ne mažiau kaip penkis metus, praėjus garantiniam laikotarpiui. |