## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Atviras konkursas "Reagentai ir pagalbinės priemonės (6236)"
Bendrieji reikalavimai
1. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
2. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, prietaiso/ -ų vartotojo vadovą, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf formatu) anglų ir lietuvių kalbomis. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Papildomai Tiekėjas gali teikti ir kitus objektyvius dokumentus bei kitą informaciją (pvz. nuotraukas, filmuotą medžiagą ir kt.). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
3. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti (Pateikti reikalingą reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti). Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui turimais prietaisais arba panaudai siūlomais prietaisais (pateikti gamintojo patvirtintą dokumentą).
4. Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
5. Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti reagentus ir atlikti panaudai siūlomų prietaisų techninę priežiūrą ir remontą. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti panaudos būdu siūlomos įrangos techninį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
6. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
7. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
8. Žalieji kriterijai. Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas: prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai atitikties įrodymui: gamintojo ir (ar) tiekėjo, ir (ar) importuotojo rašytinis patvirtinimas, ir (ar) pakuotės aprašymas, ir (ar) gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakterikos, reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus perkamas kiekis | Numat. PVM % | 1 mato vnt. įkainis be PVM, Eur | 1 mato vnt. įkainis su PVM, Eur | Viso kaina be PVM, Eur | Viso kaina su PVM, Eur | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1. | Dažų rinkinys dažymui Gramo būdu | Rinkinio sudedamosios dalys: 1 % kristalvioleto tirpalas; liugolio tirpalas; safranino tirpalas; blankinimo tirpalas. Rinkinio sudedamosios dalys ne mažesnėse kaip 500 ml pakuotėse. Reagentų rinkinio komplekte privalomas dvigubas blankinimo tirpalo kiekis (t.y. 2 x ne mažiau kaip 500 ml). | rink. | 20 | 5 | 60 | 63 | 1200 | 1260 | BioGram 4 rinkinys, 5x500 ml, kat. Nr. BGR4-K-500. Biognost Ltd. , Kroatija Žr, Metodiką
2. | Giemsa Azur-Eozino-Metileno mėlynasis vandeninis dažų tirpalas | Eozino, metileno mėlynojo reagento ir žydrųjų dažiklių tirpalas metanolyje ir glicerolyje su stabilizatoriumi. Dažų tirpalas skirtas tepinėlių dažymui Pappenheimo (May-Grunwaldo-Giemsos) būdu. Pakuotė ne mažesnė kaip 2,5 L ir ne didesnė kaip 10 L. | ml | 22000 | 5 | 0.020045 | 0.021048
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 9x2,5L | 5 | 49 | 51.45 | 441 | 463.05 | Giemsa tirpalas, 2,5 L, kat. Nr. GM-OT-2.5L. Biognost Ltd. , Kroatija Žr. Metodiką
3. | May-Griunwaldo Eozino-Metileno mėlynasis vandeninis dažų tirpalas | Eozino ir metileno mėlynojo reagentų tirpalas metanolyje su stabilizatoriais. Dažų tirpalas skirtas tepinėlių dažymui Pappenheimo (May-Grunwaldo-Giemsos) būdu. Pakuotė ne mažesnė kaip 2,5 L ir ne didesnė kaip 10 L. | ml | 60000 |  | 0.0188 | 0.01974
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 24x2,5 L | 5 | 47 | 49.35 | 1128 | 1184.4 | May-Grünwald, 2,5 L, kat. Nr. MG-OT-2.5L. Biognost Ltd. , Kroatija Žr. Metodiką
4. | Tabletės buferinio tirpalo paruošimui | Tabletės, skirtos 7,2 (±0,05) pH fosfatinio buferinio tirpalo ruošimui. 1 tabletė naudojama 1 litrui buferinio tirpalo paruošti. Fosfatinis buferinis tirpalas naudojamas tepinėlių dažymui Pappenheimo (May-Grunwaldo-Giemsos) būdu. | vnt. | 3600 |  | 0.56 | 0.588
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 100 tab. | 5 | 56 | 58.8 | 2016 | 2116.8 | Buferinės tabletės, pH 7.2, kat. Nr. PT-72-100. Biognost Ltd. , Kroatija Žr. Metodiką
5. | Bevandenė dengiamoji medžiaga | Bevandenė, greitai džiūstanti dengiamųjų stiklelių klijavimo medžiaga (entelanas arba dengiamoji medžiaga tolueno pagrindu ar lygiavertė) skirta rankiniam citologinių tepinėlių padengimui. Ne didesnė kaip 500 ml talpos pakuotė. | ml | 2000 |  | 0.072 | 0.0756
|  | Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis kokiomis bus išrašomos sąskaitos. | pak. | 500 ml | 5 | 36 | 37.8 | 144 | 151.2 | BioMount, 500 ml, kat. Nr. BMT-500. Biognost Ltd. , Kroatija Žr. Metodiką
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Preliminarus perkamas kiekis | Numat. PVM % | 1 mato vnt. įkainis be PVM | 1 mato vnt. įkainis su PVM | Viso kaina be PVM | Viso kaina su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
6. | REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KIEKYBINIAMS SLAPTO KRAUJO TYRIMAMS SU PRIETAISU SUTEIKIAMU PANAUDOS BŪDU. Teikiant reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų pasiūlymą, jų kiekių apskaičiavimui būtina remtis atliekamų tyrimų skaičiumi, siūlomų reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų stabilumo terminais, bei įsivertinti, kad nurodyto tyrimų skaičiaus atlikimas yra nuolatinis ištisus 36 mėnesių, o kokybės kontrolė atliekama kiekvieną dieną tiriant ne mažiau kaip dvi skirtingas kontrolines medžiagas, TODĖL SIŪLOMI REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ KIEKIAI TURI BŪTI PAKANKAMI ŽEMIAU NURODYTIEMS TYRIMAMS ATLIKTI IŠTISUS 36 MĖNESIUS.
Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai.
| Tyrimai | Tyrimų skaičius per 36 mėnesius (į nurodytą tyrimų skaičių įskaičiuoti paciento mėginio tyrimai, įskaičiuoti kokybės kontrolės tyrimai).
| Kiekybinis iFOB tyrimas, skirtas nustatyti žmogaus hemoglobino koncentracijai išmatų mėginyje. Matavimo metodas: imunoturbidimetrinis. Paimtų mėginių saugojimo trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 7 dienos kambario temperatūroje ir ne trumpesnė kaip 14 dienų 2-8 ºC temperatūroje. | 10500
Reagentų, papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų poreikio apimtis nurodyta aukščiau tyrimų skaičiumi (į nurodytą tyrimų skaičių įskaičiuoti paciento mėginio tyrimai, įskaičiuoti kokybės kontrolės tyrimai)). Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas (6.1.1. - 6.1.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis kokiomis bus tiekiama perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų, papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų priemonių pasiūlymas turi būti teikiamas 6.1.1. - 6.1.n. punktuose, kur nurodyta "įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių/prekių rūšių skaičių. Reagentai bei papildomos priemonės turi būti tinkami darbui su siūlomu analizatoriumi. Jeigu siūlomi kiti, ne analizatoriaus gamintojo reagentai, būtina pateikti gamintojo adaptacijos ir validavimo protokolus konkrečiam analizatoriaus modeliui, patvirtinančius patikimus, siūlomų reagentų išbandymo su šiuo analizatoriumi, rezultatus.
6.1 | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Preliminarus perkamas kiekis | Numat. PVM % | 1 mato vnt. įkainis be PVM | 1 mato vnt. įkainis su PVM | Viso kaina be PVM | Viso kaina su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
6.1.1 | ........................ Reagentai, papildomos priemonės kontrolinės medžiagos, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | ........................ Reagentai, papildomos priemonės kontrolinės medžiagos, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
6.1.n | ........................ Reagentai, papildomos priemonės kontrolinės medžiagos, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Viso 6 pirkimo dalies suma Eur be PVM: | [8 empty] | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| 5 % PVM suma Eur: | [8 empty] | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Viso 6 pirkimo dalies suma Eur su PVM: | [8 empty] | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
TECHNINIAI REIKALAVIMAI PANAUDAI SUTEIKIAMAM PRIETAISUI
| Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
6.2.1. | Naujas, visiškai automatizuotas prietaisas skirtas kiekybiniams iFOB tyrimams atlikti. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo prietaiso naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą prietaiso aprašą anglų kalba).Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
6.2.2. | Mėginiai imami į specialius paėmimo mėgintuvėlius, fiksuotam išmatų kiekio paėmimui, užpildytus konservuojančiu buferiniu tirpalu. Matavimas atliekamas nustatant hemoglobino koncentraciją buferyje tiesiogiai iš paėmimo mėgintuvėlio, analizatoriaus adatai pradūrus paėmimo mėgintuvėlio sandarinimo kamštelį. Galimybė tirti ne mažiau kaip 20 mėginių vienu metu. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo prietaiso naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą prietaiso aprašą anglų kalba).Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
6.2.3. | Turi būti kiekybinis matavimo rezultato perskaičiavimas iš ng/ml (Hb koncentracijos buferyje) į μg/g (Hb koncentraciją išmatų mėginyje); galimybė priskirti vertę teigiamam rezultatui; perspėjimas viršijus matavimo galimybes (prozono efektas). Matavimo ribos ne siauresnės kaip 50-1000 ng/ml hemoglobino koncentracijos buferyje arba 10 μg/g – 200 μg/g hemoglobino koncentracijos išmatų mėginyje. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo prietaiso naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą prietaiso aprašą anglų kalba).Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
6.2.4. | Siūlomi mėginių paėmimo mėgintuvėliai turi būti tinkami darbui su siūlomu prietaisu. Prietaisas turi turėti galimybę nuskaityti brūkšninio kodo informaciją pats arba ją nuskaitys vartotojas.Turi būti galimybė atspausdinti matavimo rezultatus įmontuotu vidiniu analizatoriaus spausdintuvu ar atskiru spausdintuvu. Matavimo rezultatų atkartojamumo vidurkis CV≤ 2,5 %. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo prietaiso naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą prietaiso aprašą anglų kalba).Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Preliminarus perkamas kiekis | Numat. PVM % | 1 mato vnt. įkainis be PVM | 1 mato vnt. įkainis su PVM | Viso kaina be PVM | Viso kaina su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
7. | REAGENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO tyrimams atliekamiems AUTOMATINIU ENG ANALIZATORIUMI, "Starrsed ST". Teikiant reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų pasiūlymą, jų kiekių apskaičiavimui būtina remtis atliekamų tyrimų skaičiumi, siūlomų reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų stabilumo terminais, bei įsivertinti, kad nurodyto tyrimų skaičiaus atlikimas yra nuolatinis ištisus 36 mėnesių, o kokybės kontrolė atliekama kiekvieną dieną tiriant ne mažiau kaip dvi skirtingas kontrolines medžiagas, TODĖL SIŪLOMI REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ KIEKIAI TURI BŪTI PAKANKAMI ŽEMIAU NURODYTIEMS TYRIMAMS ATLIKTI IŠTISUS 36 MĖNESIUS.
Prietaisas "Starrsed ST", yra įstaigos nuosavybė, todėl lygiaverčio pasiūlymo atveju turi būti suteikti reagentai ir pagalbinės priemonės su prietaisu panaudai. Jei siūlomais reagentais ir pagalbinėmis priemonėmis bus galima atlikti tyrimus "Starssed ST " ENG analizatoriumi tuomet prietaiso panaudai siūlyti nereikia.
Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai.
| Tyrimai | Tyrimų skaičius per 36 mėnesius (į nurodytą tyrimų skaičių įskaičiuoti paciento mėginio tyrimai, įskaičiuoti kokybės kontrolės tyrimai).
| Eritrocitų nusėdimo greičio tyrimas iš veninio kraujo mėginio, Westergren'o metodu. | 100000
Reagentų, papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų poreikio apimtis nurodyta aukščiau tyrimų skaičiumi (į nurodytą tyrimų skaičių įskaičiuoti paciento mėginio tyrimai, įskaičiuoti kokybės kontrolės tyrimai). Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas (7.1.1. - 7.1.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis kokiomis bus tiekiama perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų, papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų priemonių pasiūlymas turi būti teikiamas 7.1.1. - 7.1.n. punktuose, kur nurodyta "įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių/prekių rūšių skaičių. Reagentai bei papildomos priemonės turi būti tinkami darbui su STARRSED ST prietaisu arba panaudai siūlomu analizatoriumi. Jeigu siūlomi kiti, ne analizatoriaus gamintojo reagentai, būtina pateikti gamintojo adaptacijos ir validavimo protokolus konkrečiam analizatoriaus modeliui, patvirtinančius patikimus, siūlomų reagentų išbandymo su šiuo analizatoriumi, rezultatus.
7.1 | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Preliminarus perkamas kiekis | Numat. PVM % | 1 mato vnt. įkainis be PVM | 1 mato vnt. įkainis su PVM | Viso kaina be PVM | Viso kaina su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
7.1.1 | ........................ Reagentai, papildomos priemonės kontrolinės medžiagos, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | ........................ Reagentai, papildomos priemonės kontrolinės medžiagos, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
7.1.n | ........................ Reagentai, papildomos priemonės kontrolinės medžiagos, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Viso 7 pirkimo dalies suma Eur be PVM: | [8 empty] | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| 5% PVM suma Eur: | [8 empty] | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Viso 7 pirkimo dalies suma Eur su PVM: | [8 empty] | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
TECHNINIAI REIKALAVIMAI PANAUDAI SUTEIKIAMAM PRIETAISUI
| Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
7.2.1. | Automatinis ENG tyrimų prietaisas turi būti naujas, nenaudotas. ENG matavimo metodas - Westergren'o metodas. Matavimo rezultatai pateikiami mm/h. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo prietaiso naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą prietaiso aprašą anglų kalba).Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
7.2.2. | Prietaisas turi atlikti eritrocitų nusėdimo greičio matavimą iš uždaro mėgintuvėlio su K2EDTA. Prietaisas turi turėti galimybę ištirti ne mažiau kaip 24 mėginius per 1 val.. Prietaisas turi turėti galimybę nuskaityti mėginio brūkšninio kodo informaciją pats arba ją nuskaitys vartotojas.Turi būti galimybė atspausdinti matavimo rezultatus įmontuotu vidiniu analizatoriaus spausdintuvu ar atskiru spausdintuvu. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo prietaiso naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą prietaiso aprašą anglų kalba).Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.