      TSD-618, VPP-2671
Skysčių valdymo (infuzinių pompų) sistemos techninė specifikacija 
(orientacinis kiekis 40 komplektų)
I.  Skysčių valdymo sistemos komponentai (1 komplekto):
1. Prietaisus integruojantis/laikantis įrenginys – 1 vnt. Spaceplus station stotis  – 1vnt.
2. Infuzinė švirkštinė pompa – 3 vnt. Spaceplus Perfusor® švirkštinė pompa – 3 vnt.
3. Infuzinė tūrinė pompa – 1 vnt. Spaceplus Infusomat® tūrinė pompa  – 1 vnt. 
II. Reikalavimai infuzinius prietaisus integruojančiam/laikančiam įrenginiui (stotelei)

	Eil.

Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės nurodytos: Space plus stotelės katalogas

	1.
	Įrenginio tvirtinimas
	Galimybė fiksuoti prie vertikalaus stovo arba konsolės, arba infuzinio stovo, arba paciento lovos;
	Galima fiksuoti prie vertikalaus arba horizontalaus stovo (lovos, konsolės ir t.t.). Katalogas 17, 35 psl.

	2.
	Viename įrenginyje: 
	
	

	2.1.
	Fiksuojamų infuzinių pompų skaičius
	Ne mažiau keturių pompų
	Viename integruojančiame įrenginyje yra fiksuojamos 4-ios pompos. Katalogas 7 psl.

	2.2.
	Fiksuojamų infuzinių pompų rūšys
	Švirkštinės ir tūrinės
	Švirkštinės ir tūrinės. Katalogas 7 psl.

	3.
	Bendras leistinas pompų skaičius
	≥ 16 pompų ≥ 4 integruojančiuose įrenginiuose sujungtuose į vieną bendrą stotį.
	24 pompų 6 integruojančiuose įrenginiuose sujungtuose į vieną bendrą stotį. Katalogas 7 psl.

	4.
	Aksesuarų jungtys:


	1.  Personalo iškvietimo / 12 V;

2.  Paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) jungtuko;
	2 jungtys: 

Personalo iškvietimo / 12 V;

Paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) jungtuko. Katalogas 15 psl.

	5.
	Klasifikacija
	1.  Atsparus defibriliacijai; 

2.  I apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė).

3.  Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasės (arba lygiavertė).
	Atsparus defibriliacijai; 

I apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1.

Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasės. Katalogas 40 psl.

	6.
	Elektros maitinimas
	Iš 230V/50Hz elektros tinklo
	Iš 230V/50Hz elektros tinklo Katalogas 40 psl.

	7.
	Tuščio įrenginio svoris 
	Ne daugiau 4 kg
	3,6 kg. Katalogas 41 psl.

	8.
	Akumuliatorius
	Įrenginyje yra akumuliatorius. Pilnai pakrauto akumuliatoriaus darbo laikas ne trumpesnis nei 4 val.
	Įrenginyje yra akumuliatorius. Pilnai pakrauto akumuliatoriaus darbo laikas 4 val. Katalogas 42 psl.

	9.
	Garsiakalbis
	Įrenginyje yra garsiakalbis 
	Įrenginyje yra garsiakalbis Katalogas 42 psl.


III. Reikalavimai infuzinei švirkštinei pompai

	Eil. 
Nr.
	Parametrai 
(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės nurodytos:Perfusor Space plus katalogas ir techninių duomenų lapas

	1.
	 Naudojamų švirkštų dydžiai
	2/3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml.
	2/3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml. Techninių duomenų lapas

	2.
	Korektiškai atpažįstami šių gamintojų švirkštai
	Ne mažiau 4 skirtingų gamintojų
	4 skirtingų gamintojų. Techninių duomenų lapas 

	3.
	Infuzijos greičio nustatymo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus 

(ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 0,1 ml/val. iki 999 ml/val.
	Nuo 0,01 ml/val. iki 999,9 ml/val. Katalogas 56 psl.

	4.
	Infuzijos laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)

	Nuo 1 min iki 99 val.
	Nuo 1 min iki 99h59min59s. Techninių duomenų lapas

	5.
	Apsauga nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu
	Pompoje integruotas švirkšto stūmoklio stabdis arba sensorius apsaugantis nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės švirkšto keitimo metu
	Pompoje integruotas švirkšto stūmoklio stabdis nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės švirkšto keitimo metu. Techninių duomenų lapas

	6.
	Infuzijos greičio paklaida
	Ne daugiau  ± 2 %
	± 2 %. Techninių duomenų lapas

	7.
	Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkcija
	Pompa turi automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkciją.
	Pompa turi automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkciją. Techninių duomenų lapas

	8.
	Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais:
	mg, µg, IU arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.)
	mg, µg, IU arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.). Techninių duomenų lapas

	9.
	Istorijos protokolas
	1000 istorijos įrašų, seniausi įrašai perrašomi.

Istorija išsaugoma išjungus siurblį arba kai išimta baterija.
	1000 istorijos įrašų, seniausi įrašai perrašomi.

Istorija išsaugoma išjungus siurblį arba kai išimta baterija. Katalogas 56 psl.

	10.
	Programuojant infuziją galima pasirinkti
	1. Vaistą

2. Paciento profilį

3. Vaisto koncentraciją

4. Infuzijos profilį
	1. Vaistą

2. Paciento profilį

3. Vaisto koncentraciją

4. Infuzijos profilį. Katalogas 33 psl.

	11.
	Smūginės dozės (boliuso) parametrai:


	1. Boliusas su išankstiniu tūrio arba dozės pasirinkimu;

2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį);

3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.;
4. Boliuso skyrimas µg, mg, IU arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai.
	1. Boliusas su išankstiniu tūrio arba dozės pasirinkimu;

2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį);

3. Boliuso greičio reguliavimo ribos nuo 1 ml/val. iki 1800 ml/val.;
4. Boliuso skyrimas µg, mg, IU arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai. Techninių duomenų lapas

	12.
	Antiboliuso funkcija
	Boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo
	Boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo. Techninių duomenų lapas

	13.
	Ekrane rodomos reikšmės infuzijos metu:
	1. Infuzijos greitis;

2. Likęs suleisti infuzijos tūris;

3. Infuzuotas tūris; 

4. Likęs infuzijos laikas;

5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); 

6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija; 

7. Aliarminės situacijos;

8. Aliarmo priežastys.
	1. Infuzijos greitis;

2. Likęs suleisti infuzijos tūris;

3. Infuzuotas tūris; 

4. Likęs infuzijos laikas;

5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); 

6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija; Katalogas 24 psl.
7. Aliarminės situacijos;

8. Aliarmo priežastys. Katalogas 39 psl.

	14.
	Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būsena)
	1. Švirkštas beveik tuščias;

2. Tūris beveik suleistas arba infuzijos laikas beveik pasibaigė;

3. Baterija beveik tuščia;
	1. Švirkštas beveik tuščias;

2. Tūris beveik suleistas arba infuzijos laikas beveik pasibaigė;

3. Baterija beveik tuščia. Techninių duomenų lapas

	15.
	Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija
	1. Švirkštas tuščias;

2. Tūris suleistas;

3. Baterija tuščia;

4. Švirkšto laikiklis atidarytas;

5. Pasiektas švirkšto likutinis tūris;

6. Baigėsi KVO režimo veikimas;

7. Spaudimas per aukštas;

8. Neteisingai įstatytas švirkštas. 
	1. Švirkštas tuščias;

2. Tūris suleistas;

3. Baterija tuščia;

4. Švirkšto laikiklis atidarytas;

5. Pasiektas švirkšto likutinis tūris;

6. Baigėsi KVO režimo veikimas;

7. Spaudimas per aukštas;

8. Neteisingai įstatytas švirkštas. Katalogas 41-43 psl.

	16.
	Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribos
	Ne siauresnės kaip 0,1 – 1,1 bar,

ne mažiau kaip 9 nustatymo lygiai
	Nuo 0,1 – 1,2 bar,

9 nustatymo lygiai. Techninių duomenų lapas

	17.
	Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai)
	Būtina, ne mažiau 3 lygių:

1. Normali būsena (vyksta infuzija);

2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams;

3. Aliarmas, esant kritinei situacijai. 
	3 lygių:

1. Normali būsena (vyksta infuzija);

2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams;

3. Aliarmas, esant kritinei situacijai. Katalogas 17 psl.

	18.
	Wi-Fi sąsaja
	Saugumo standartai:

Wi-Fi Protected Access (WPA)

IEEE 802.11i (WPA2)
	Saugumo standartai:

Wi-Fi Protected Access (WPA)

  IEEE 802.11i (WPA2). Katalogas 58 psl.

	19.
	Pompos maitinimo galimybės:
	1. Nuo vidinio akumuliatoriaus;

2. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo;

3. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio / laikančio įrenginio).
	1. Nuo vidinio akumuliatoriaus;

2. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo;

3. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio / laikančio įrenginio). Techninių duomenų lapas

	20.
	Pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė
	Ne mažiau kaip 6 val., esant infuzijos greičiui 25 ml/val., naudojant 50 ml švirkštą
	11 val., esant infuzijos greičiui 25 ml/val., naudojant 50 ml švirkštą. Techninių duomenų lapas

	21.
	Pompos ekranas
	Ne mažesnis kaip 5 colių įstrižainės, spalvotas, lietimui jautrus
	5,1 colių įstrižainės, spalvotas, lietimui jautrus. Techninių duomenų lapas

	22.
	Programinės įrangos atnaujinimas
	Galimybė atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu
	Galima atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu. Techninių duomenų lapas

	23.
	Įrenginio sąsajos
	1. Jungtis (-ys) paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui;

  2. Jungtis (-ys) personalo iškvietimo pultelio        prijungimui;

3. Infraraudonųjų spindulių arba lygiavertė sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu belaidžiu būdu;
	1. Jungtis paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui;

  2. Jungtis personalo iškvietimo pultelio        prijungimui;

3. Infraraudonųjų spindulių sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu belaidžiu būdu; Techninių duomenų lapas ir katalogas 20 psl.

	24.
	Vaistų biblioteka
	1. Maksimali vaistų bibliotekos talpa – ne mažiau kaip 5 000 vaistų įrašų;

2. Vaistų grupavimui galima sukurti:

 a) ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų;

 b) ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo nustatytų paciento profilių.
	1. Maksimali vaistų bibliotekos talpa – 10 000 vaistų įrašų;

2. Vaistų grupavimui galima sukurti:

 a) 31 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų;

 b) 32 skirtingų vartotojo nustatytų paciento profilių. Techninių duomenų lapas

	25.
	Pauzės (budėjimo) režimas
	Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 24 val.
	Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos nuo 1 min. iki 24 val. Techninių duomenų lapas

	26.
	Duomenų užrakinimo galimybė
	Pompa turi duomenų užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) funkciją.
	Pompa turi duomenų užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) funkciją. Techninių duomenų lapas

	27.
	Reikalavimai infuzinei švirkštinei pompai 
	1. Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį;

2. Infuzinės pompos jungtis personalo iškvietimui;

3. Kompiuterinė arba infraraudonųjų spindulių sąsaja;

4. Infuzinės pompos tvirtinimas tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo;

  5. Galimybė sujungti kelias infuzines pompas    tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena;
	1. Galima nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį; Katalogas 37 psl.
2. Infuzinės pompos jungtis personalo iškvietimui; Techninių duomenų lapas
3. Infraraudonųjų spindulių sąsaja; Techninių duomenų lapas
4. Infuzinės pompa tvirtinima tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo; Katalogas 19 psl.

  5. Galima sujungti 3 infuzines pompas    tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena; Katalogas 19 psl.

	28.
	Švirkštinės pompos svoris
	Ne daugiau 3 kg.
	1,9 kg. Techninių duomenų lapas

	29.
	Švirkštinės pompos klasifikacija
	1. Atspari defibriliacijai;

2. II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė);

3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP34 klasės arba lygiavertė).
	1. Atspari defibriliacijai;

2. II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1;

3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasės. Techninių duomenų lapas

	30.
	Komplektacija
	1. Pakrovėjas arba pakrovimo laidas

2. Rankena / fiksatorius tvirtinti prie stovo
	1. Pakrovimo laidas Katalogas 70 psl.
2. Fiksatorius tvirtinti prie stovo Katalogas 19 psl.

	31.
	Garantinis terminas 
	≥ 36 mėn.
	36 mėn.

	32.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	Kartu su pasiūlymu pateiksime CE  sertifikato kopiją.


IV. Reikalavimai infuzinei tūrinei pompai

	Eil. 

Nr.
	Parametrai 

(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės nurodytos: Infusomat Space plus katalogas ir techninių duomenų lapas.

	1.
	Pompos darbo režimai:
	1. Enterinės mitybos

2. Nuolatinės infuzijos

3. Transfuzijos
	1. Enterinės mitybos

2. Nuolatinės infuzijos

3. Transfuzijos. Katalogas 9 psl.

	2.
	Oro burbulų detekcija
	Aptinkami imtinai iki 0,015 ml tūrio (pageidautina ir mažesni) oro burbuliukai
	Aptinkami imtinai 0,01 ml tūrio oro burbuliukai. Katalogas 55 psl.

	3.
	Infuzijos greičio nustatymo ribos 

 (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val.  


	Nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val.  Techninių duomenų lapas


	4.
	Infuzijos greičio paklaida
	Ne daugiau  ± 3%
	± 3% Techninių duomenų lapas

	5.
	Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos
	Ne siauresnės kaip nuo 0,1 iki 1,1 bar, 

ne mažiau kaip 9 nustatymo lygiai


	nuo 0,067 iki 1,1 bar ir 9 nustatymo lygiai. Techninių duomenų lapas 


	6.
	Infuzijos tūrio nustatymo ribos

 (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 0,1 ml iki 9999 ml
	Nuo 0,01 ml iki 9999 ml. Techninių duomenų lapas

	7.
	Infuzijos laiko nustatymo ribos 

(ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 1 min iki 99 val.
	Nuo 1 min iki 99h59min59s. Techninių duomenų lapas

	8.
	Infuzijos greičio skaičiavimas
	Pompa turi automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkciją
	Pompa turi automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkciją. Techninių duomenų lapas

	9.
	Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais:
	mg, µg, IU arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.)
	mg, µg, IU arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.). Techninių duomenų lapas

	10.
	Smūginės dozės (boliuso) parametrai:


	1. Boliusas su išankstiniu tūrio / dozės pasirinkimu;

2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį);

3. Boliuso greičio reguliavimo ribos, ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.;

4. Boliuso skyrimas µg, mg, IU arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai.
	1. Boliusas su išankstiniu tūrio / dozės pasirinkimu;

2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį);

3. Boliuso greičio reguliavimo ribos, ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.;

4. Boliuso skyrimas µg, mg, IU arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai. Techninių duomenų lapas

	11.
	Priešsrovinis slėgio daviklis
	Pompa turi integruotą daviklį okliuzijos priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje detekcijai
	Pompa turi integruotą daviklį okliuzijos priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje detekcijai. Techninių duomenų lapas

	12.
	Istorijos protokolas
	1000 istorijos įrašų, seniausi įrašai perrašomi.

Istorija išsaugoma išjungus siurblį arba kai išimta baterija.
	1000 istorijos įrašų, seniausi įrašai perrašomi.

Istorija išsaugoma išjungus siurblį arba kai išimta baterija. Katalogas 55 psl.

	13.
	Ekrane rodomos reikšmės infuzijos metu: 
	1. Infuzijos greitis;

2. Likęs suleisti infuzijos tūris;

3. Infuzuotas tūris; 

4. Infuzijos trukmė;

5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); 

6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija; 

7. Vaisto pavadinimas;

8. Aliarminės situacijos;

9. Aliarmo priežastys.
	1. Infuzijos greitis;

2. Likęs suleisti infuzijos tūris;

3. Infuzuotas tūris; 

4. Infuzijos trukmė;

5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); 

6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija; 

7. Vaisto pavadinimas;

8. Aliarminės situacijos;

9. Aliarmo priežastys. Katalogas psl. 22, 23, 40 

	14.
	Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būsena)
	1. Infuzija beveik baigta;

2. Baterija beveik tuščia;
	1. Infuzija beveik baigta;

2. Baterija beveik tuščia; Techninių duomenų lapas

	15.
	Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija
	Infuzinė tūrinė pompa turi automatinę STOP funkciją, kuri kontroliuoja šiuos parametrus:

  1. Oras infuzinėje sistemoje;

  2. Infuzijos pabaiga;

  3. Okliuzija;

  4. Baterijos signalas;

  5. Techninis signalas arba lygiavertis – blokuota pompos pavara;
	Infuzinė tūrinė pompa turi automatinę STOP funkciją, kuri kontroliuoja šiuos parametrus:

  1. Oras infuzinėje sistemoje;

  2. Infuzijos pabaiga;

  3. Okliuzija;

  4. Baterijos signalas;

5. Techninis signalas - blokuota pompos pavara; Techninių duomenų lapas ir katalogas 44 psl.

	16.
	Programuojant infuziją galima pasirinkti (naudojant vaistų biblioteką)
	1. Vaistą;

2. Paciento profilį;

3. Vaisto koncentraciją;

4. Infuzijos profilį;
	1. Vaistą;

2. Paciento profilį;

3. Vaisto koncentraciją;

4. Infuzijos profilį; Katalogas 33 psl.

	17.
	Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai)
	Būtina, ne mažiau 3 lygių:

1. Normali būsena (vyksta infuzija);

2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams;

3. Aliarmas, esant kritinei situacijai. 
	3 lygių:

1. Normali būsena (vyksta infuzija);

2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams;

3. Aliarmas, esant kritinei situacijai. Katalogas 16 psl.

	18.
	Wi-Fi sąsaja
	Saugumo standartai:

Wi-Fi Protected Access (WPA)

IEEE 802.11i (WPA2)
	Saugumo standartai:

Wi-Fi Protected Access (WPA)

  IEEE 802.11i (WPA2) . Katalogas 57             psl.

	19.
	Pompos maitinimo galimybės:
	1. Nuo vidinio akumuliatoriaus;

2. Iš 100-240V, 50-60 Hz elektros tinklo;

3. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio);
	1. Nuo vidinio akumuliatoriaus;

2. Iš 100-240V, 50-60 Hz elektros tinklo;

3. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio); Techninių duomenų lapas

	20.
	Pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė
	Ne mažiau kaip 4,5 val., esant infuzijos greičiui 1200ml/val.
	4,5 val., esant infuzijos greičiui 1200ml/val. ir įjungtam wi-fi, Katalogas 52 psl.

	21.
	Pompos ekranas
	Ne mažesnis kaip 5 colių, spalvotas, lietimui jautrus
	5,1 colių, spalvotas, lietimui jautrus. Techninių duomenų lapas

	22.
	Programinės įrangos atnaujinimas
	Galimybė atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu
	Galima atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu. Techninių duomenų lapas

	23.
	Įrenginio sąsajos
	1. Jungtis (-ys) paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui;

  2. Jungtis (-ys) personalo iškvietimo pultelio prijungimui;

3. Infraraudonųjų spindulių arba lygiavertė sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu / laikančiu įrenginiu belaidžiu būdu;
	1. Jungtis paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui;

  2. Jungtis personalo iškvietimo pultelio prijungimui;

3. Infraraudonųjų spindulių sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu / laikančiu įrenginiu belaidžiu būdu; Techninių duomenų lapas ir katalogas 19 psl.

	24.
	Vaistų biblioteka
	1. Maksimali vaistų bibliotekos talpa – ne mažiau kaip 5 000 vaistų įrašų;

2. Vaistų grupavimui galima sukurti:

a) ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų;

b) ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo nustatytų paciento profilių.
	1. Maksimali vaistų bibliotekos talpa – 10 000 vaistų įrašų;

2. Vaistų grupavimui galima sukurti:

a) 31 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų;

b) 32 skirtingų vartotojo nustatytų paciento profilių. Techninių duomenų lapas

	25.
	Pauzės (budėjimo) režimas
	Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 24 val.
	Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos nuo 1 min. iki 24 val. Techninių duomenų lapas

	26.
	Duomenų užrakinimo galimybė
	Pompa turi duomenų užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) funkciją.
	Pompa turi duomenų užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) funkciją. Techninių duomenų lapas

	27.
	Reikalavimai pompai 
	1. Slėgio infuzinėje sistemoje stebėjimas;

2. Galimybė automatiškai ar rankiniu būdu nustatyti naktinį režimą (sumažinamas ekrano ir kitų indikatorių ryškumas);

3. Apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės;

4. Oro iš ilginamojo vamzdelio pašalinimo funkcija;

5. Pauzės (laikino infuzijos sustabdymo) funkcija;

6. Klaviatūros arba ekrano užrakinimo funkcija;

7. Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį;

8. Infuzinės pompos jungtis personalo iškvietimui;

9. Kompiuterinė arba infraraudonųjų spindulių sąsaja;

10. Infuzinės pompos tvirtinimas tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo;

11. Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena;
	1. Slėgio infuzinėje sistemoje stebėjimas; Katalogas 29 psl.
2. Galima automatiškai arba rankiniu būdu nustatyti naktinį režimą (sumažinamas ekrano ir kitų indikatorių ryškumas); Techninių duomenų lapas
3. Yra apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės; Techninių duomenų lapas
4. Yra oro iš ilginamojo vamzdelio pašalinimo funkcija; Katalogas 28 psl.

5. Pauzės (laikino infuzijos sustabdymo) funkcija; Techninių duomenų lapas
6. Klaviatūros arba ekrano užrakinimo funkcija; Katalogas 24 psl.
7. Galima nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį; Katalogas 38 psl.
8. Infuzinės pompos jungtis personalo iškvietimui; techninių duomenų lapas
9. Infraraudonųjų spindulių sąsaja; techninių duomenų lapas
10. Infuzinės pompos tvirtinimas tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo; Katalogas 18 psl.
11. Galimybė sujungti 3 infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena; Katalogas 18 psl.

	28.
	Pompos svoris
	Ne daugiau 3 kg
	1,9 kg Techninių duomenų lapas


	29.
	Pompos klasifikacija
	1. Atspari defibriliacijai;

2. II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė).

3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP34 klasės arba lygiavertė).
	1. Atspari defibriliacijai;

2. II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1;

3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasės. Techninių duomenų lapas

	30.
	Garantinis terminas 
	≥ 36 mėn.
	36 mėn.

	31.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	Kartu su pasiūlymu pateiksime CE  sertifikato kopiją.


Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

PAGE  
1

