1 SPS priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PASTABA

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagos ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma “arba lygiavertis”. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

1. Visoms pirkimo dalims turi būti ne trumpesnis kaip 36 mėn. garantinis laikotarpis.

2. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- PIRKIMO DALIS. AUTOMATIZUOTAS IMUNOFERMENTINIS ANALIZATORIUS (1 VNT.)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai ir jų reikšmės bei juos patvirtinančio dokumento, pavadinimas, psl. Nr., prekės katalogo Nr., gamintojas, modelis, konkreti modifikacija, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Visiškai automatizuotas ELISA plokštelių išpilstymo, reakcijos įvykdymo ir rezultatų nustatymo sprendimas | Visiškai automatizuotas ELISA plokštelių išpilstymo, reakcijos įvykdymo ir rezultatų nustatymo aparatas. DS2, 2-plates fully automatic ELISA analyzer (su barkodų skaitytuvu ir išoriniu kompiuteriu) Dynex Technologies, Inc. Kat. Nr. 62010 https://www.testlinecd.com/ds2 |
| 2 | Darbinės stotys | 1. Ne mažiau nei 2 darbinės stotys darbui su 2 plokštelėmis (96 šulinėlių). 2. Stočių procesai visiškai nepriklausomi | 1. 2 darbinės stotys darbui su 2 plokštelėmis (96 šulinėlių). 2. Stočių procesai visiškai nepriklausomi |
| 3 | Pipetavimas | - Reagentų antgalių tūris ne mažesnis nei 1300µl. - Reagentų išpilstymo tūrio intervalas ne mažesnis nei niuo 20 iki 1000 µl. - Reagentų išpilstymo tikslumas ne didesnis skaitine reikšme nei ±2% nustatyto išpilstyti tūrio. - Ne mažiau nei 18 galimų skirtingų reagentų. - Ne mažiau nei 6 kontrolių ir standartų. - Galima programuoti ne mažiau nei 12 skirtingų išpilstymų (assays) plokštelėje. - Vienos plokštelės standartinio išpilstymo trukmė ne ilgesnė nei 30min. - Mėginių kiekis ne mažiau nei 100vnt | - 1. Reagentų antgaliai - 1300µl. 2.Reagentų išpilstymo tūrio intervalas nuo 20 iki 1000 µl. 3.Reagentų išpilstymo tikslumas ±2% nustatyto išpilstyti tūrio. 4. 18 galimų skirtingų reagentų. 5. 6 galimų kontrolių ir standartų. 7. Vienos plokštelės standartinio mėginio išpilstymo trukmė < 15 min/plokštelė(50 μl x 96 ) 8. Mėginių kiekis 100vnt |
| 4. | Inkubavimas | - Darbinės stotys inkubuojamos nepriklausomai viena nuo kitos. - Inkubavimo temperatūros intevalas ne mažesnis nei nuo +4 laipsnių s iki 40 laipsnių. - Temperatūros tikslumas ne didesnisiskaitine reikšme nei ±1laipsnis. - Integruotas plokštelių purtymas. - Purtymo dažnis pasirenkamas ne mažesniame intervale nei nuo 15 iki 20 Hz. - Turi būti galimybė pasirinkti pastovų purtymą. | - 1.Darbinės stotys inkubuojamos nepriklausomai viena nuo kitos. - 2.Inkubavimo temperatūros intevalas nuo RT+4 laipsnių iki 40 laipsnių. - 3.Temperatūros tikslumas ±1laipsnis. - 4.Integruotas plokštelių purtymas. 5.Purtymo dažnis pasirenkamas intervale nuo15 iki 20 Hz. - 6.Galimybė pasirinkti pastovų arba periodišką purtymą. |
| 5. | Skaitytuvas | - Skaitytuvo optinis intervalas ne mažesnis nei nuo 0.100 iki 3.000 OD - Dinaminis diapazonas ne mažesnis nei 3.000 OD - Bangos ilgio interalas ne mažesnis nei nuo 410 iki 690nm - Tikslumas ne didesnis skaitine reikšme nei ±0,010, matavimo intervale nuo 0,000 iki 0,500 OD - Nuskaitymo greitis ne didesnis nei 30s vienu bangos ilgiu | - 1.Skaitytuvo optinis intervalas nuo 0 iki 3.000 OD - 2.Dinaminis diapazonas 3.000 OD - 3.Bangos ilgio intervalas nuo 405 iki 690nm - 4.Tikslumas ±0,005 OD, 5.Nuskaitymo greitis < 30s vienu bangos ilgiu |
| 6. | Mikroplokštelių plautuvė | - Ne mažiau nei 8 kanalų manifoldas. - Pasirenkamas tūris ne mažesniame interval nei nuo 50 iki 1000µl - Plovimo buferių kiekis ne mažesnis nei 2, ne mažesnio nei 2L kiekvienas. - Plovimo buferių talpos privalo būti su buferio lygio sensoriumi. - Liekamasis tūris šulinėlyje ne didesnis nei 3µl. - Plovimo buferio pipetavimo tikslumas ne didesnis nei 3% (intervale nuo 10 iki 250µl) | - 1.8 kanalų manifoldas. - 2.Pasirenkamas tūris nuo 50 iki 1000µl - 3. Dvi plovimo buferių talpos , talpa - 2L kiekvienos. 4.Plovimo buferių talpos su buferio lygio sensoriumi. - 5. Liekamasis tūris šulinėlyje < 3µl. 6.Plovimo buferio pipetavimo tikslumas 3% |
| 7. | Garantija | ≥36 mėn. | 36 mėn. |