TSD-296,  VPP-4541

Veloergometro su širdies krūvio mėginių sistema techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos įrangos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplektacija | 1. EKG registravimo sistema (kompiuteris su specialia programine įranga, monitoriumi ir spausdintuvu, EKG signalų stiprintuvas su elektrodų prijungimo kabeliu bei elektrodais ir specialus vežimėlis EKG registravimo sistemos įrangai) 2.Veloergometras 3. Arterinio kraujo spaudimo (AKS) matavimo aparatas arba modulis su šiems matavimams atlikti reikalingais priedais. | 1. EKG registravimo sistema CASE(kompiuteris su specialia programine įranga, monitoriumi ir spausdintuvu, EKG signalų stiprintuvas CAM Connect 14 (CC14) su elektrodų prijungimo kabeliu bei elektrodais ir specialus vežimėlis EKG registravimo sistemos įrangai) 2.Veloergometras eBike III 3. Arterinio kraujo spaudimo (AKS) matavimo modulis su šiems matavimams atlikti reikalingais priedais. Techninis aprasas Psl. 1, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 40) |
| 2. | Reikalavimai EKG registravimo sistemai |  |  |
| 2.1 | Kompiuterinės įrangos komplektas | 1. Susidedantis iš kompiuterio su darbui reikalingais priedais, monitoriaus ir spausdintuvo; 2. Suderintas su siūloma EKG registravimo bei veloergometro valdymo programine įranga | 1. Susidedantis iš kompiuterio su darbui reikalingais priedais, monitoriaus ir spausdintuvo; 2. Suderintas su siūloma EKG registravimo bei veloergometro valdymo programine įranga Techninis aprasas Psl. 4, 5, 7 |
| 2.1.1. | Kompiuteris | 1. Operacinė sistema "Windows" (64 bit) 2. Kietasis diskas ≥ 250 GB talpos 3. Operatyvioji atmintis ≥ 8 GB | 1. Operacinė sistema "Windows 10" (64 bit) 2. Kietasis diskas 256 GB talpos 3. Operatyvioji atmintis 8 GB Techninis aprasas Psl. 25, 8 |
| 2.1.2. | Monitorius | 1. Skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis) 2. Ekrano įstrižainė ≥21“ 3.Skiriamoji geba ≥(1680x1050) vaizdo elementų | 1. Skystųjų kristalų (LCD) 2. Ekrano įstrižainė 22“ 3.Skiriamoji geba (1680x1050) vaizdo elementų Techninis aprasas Psl. 3 |
| 2.1.3. | Spausdintuvas | Spausdinantis ant A4 formato popieriaus | A4 formato popieriaus Techninis aprasas Psl. 23 |
| 2.2. | EKG signalų stiprintuvas | Įmontuotas į vežimėlį ar veloergometrą arba tvirtinamas prie vežimėlio ar veloergometro | Tvirtinamas prie vežimėlio Techninis aprasas Psl. 3 |
| 2.3. | Paciento kabelis ir EKG registravimas | 1. Paciento kabelis su ne mažiau kaip 12 derivacijų elektrodų rinkiniu 2. EKG registravimas nuo vakuuminių prisiurbiamų ir prilipdomų elektrodų | 1. Paciento kabelis su 12 derivacijų elektrodų rinkiniu 2. EKG registravimas nuo vakuuminių prisiurbiamų ir prilipdomų elektrodų Techninis aprasas Psl. 40 |
| 2.4. | Registruojamo signalo diskretizacijos dažnis | 1. ≥ 1000 Hz | Registruojamo signalo diskretizacijos dažnis 2000 Hz (2 ksps) Techninis aprasas Psl. 2 |
| 2.5. | Skiriamoji geba | ≤ 5 µV/bit | 0.1192 µV/bit Techninis aprasas Psl. 2 |
| 2.6. | Blogo elektrodų kontakto indikacija | Būtina blogo elektrodų kontakto indikacija, nurodant problemiškus elektrodus | Blogo elektrodų kontakto indikacija, nurodant problemiškus elektrodus Techninis aprasas Psl. 2, 19, 20 |
| 2.7. | Automatinė izoelektrinės linijos dreifo kompensacija arba automatinis bazinės linijos korekcijos filtras | Būtina automatinė izoelektrinės linijos dreifo kompensacija arba automatinis bazinės linijos korekcijos filtras | Automatinė izoelektrinės linijos dreifo kompensacija Techninis aprasas Psl. 1, 21 |
| 2.8. | EKG duomenų iš 3, 6, 12 derivacijų užrašymas | Būtina EKG duomenų iš 3, 6, 12 derivacijų užrašymas | EKG duomenų iš 3, 6, 12, 15 derivacijų užrašymas Techninis aprasas Psl. 22, 23 |
| 2.9. | 12 derivacijų ST segmento matavimas | Būtina 12 derivacijų ST segmento matavimas | 12 derivacijų ST segmento matavimas Techninis aprasas Psl. 28 |
| 2.10. | J taško nustatymas automatiniu arba rankiniu būdu | Būtina J taško nustatymas automatiniu arba rankiniu būdu | J taško nustatymas automatiniu arba rankiniu būdu Techninis aprasas Psl. 1, 21 |
| 2.11. | 12 derivacijų ST segmento analizė realiame laike | Būtina 12 derivacijų ST segmento analizė realiame laike | 12 derivacijų ST segmento analizė realiame laike Techninis aprasas Psl. 27, 28 |
| 2.12. | Galimybė ekrane matyti bet kurios derivacijos padidintą ST segmento atkarpą (ST pokyčių vizualizavimui) | Būtina galimybė ekrane matyti bet kurios derivacijos padidintą ST segmento atkarpą (ST pokyčių vizualizavimui) | Yra galimybė ekrane matyti bet kurios derivacijos padidintą ST segmento atkarpą (ST pokyčių vizualizavimui) Techninis aprasas Psl. 27 |
| 2.13. | Tyrimo tendencijos matomos atskirame lange | Atvaizduojami ne mažiau kaip trys parametrai: širdies susitraukimų dažnis, arterinis kraujospūdis, ST lygio kitimas. | Atvaizduojami trys parametrai: širdies susitraukimų dažnis, arterinis kraujospūdis, ST lygio ir nuolydžio kitimas. Techninis aprasas Psl. 29 |
| 2.14. | Galimybė išsaugoti kompiuterio atmintyje svarbius EKG fragmentus/kompleksus (12 derivacijų EKG informaciją) | Būtina galimybė išsaugoti kompiuterio atmintyje svarbius EKG fragmentus/kompleksus (12 derivacijų EKG informaciją) | Yra galimybė išsaugoti kompiuterio atmintyje svarbius EKG fragmentus/kompleksus (12 derivacijų EKG informaciją) Techninis aprasas Psl. 30 |
| 2.15. | Automatinė aritmijų analizė realiame laike (sistema automatiškai atpažįsta aritmiją ir ją išsaugo) | Būtina automatinė aritmijų analizė realiame laike (sistema automatiškai atpažįsta aritmiją ir ją išsaugo), su galimybe šią funkciją įjungti/išjungti. | Automatinė aritmijų analizė realiame laike (sistema automatiškai atpažįsta aritmiją ir ją išsaugo), su galimybe šią funkciją įjungti/išjungti. Techninis aprasas Psl. 21, 27, 30 |
| 2.16. | Krūvio mėginio preliminari diagnozė - interpretacija | Būtina krūvio mėginio preliminari diagnozė -interpretacija | Krūvio mėginio preliminari diagnozė -interpretacija ir matavimai Techninis aprasas Psl. 31 |
| 2.17. | Galimybė pasirinkti testo protokolą, nurodant didžiausią numatytą širdies susitraukimų dažnį | Būtina galimybė pasirinkti testo protokolą, nurodant didžiausią numatytą širdies susitraukimų dažnį | Galimybė pasirinkti testo protokolą, nurodant didžiausią numatytą širdies susitraukimų dažnį Techninis aprasas Psl. 32 |
| 2.18. | Veloergometro valdymo iš kompiuterio programa | 1.Būtina veloergometro valdymo iš kompiuterio programa. 2. Yra galimybė naudoti vartotojo sudaromas krūvio keitimo programas 3. ≥ 5 fiksuotos (gamyklinės) krūvio keitimo programos | 1 Veloergometro valdymo iš kompiuterio programa CASE. 2. Yra galimybė naudoti vartotojo sudaromas krūvio keitimo programas 3. 8 fiksuotos (gamyklinės) krūvio keitimo programos Techninis aprasas Psl. 10, 33, 34, 35, 36 |
| 2.19. | Galimybė jungtis prie kompiuterinio tinklo (Ethernet) | Būtina galimybė jungtis prie kompiuterinio tinklo (Ethernet) | Yra galimybė jungtis prie kompiuterinio tinklo (Ethernet) Techninis aprasas Psl. 3 |
| 2.20. | Duomenų eksportavimas | Sistema užtikrina automatiškai atliekamus duomenų mainus su elektronine pacientų duomenų baze (IS - informacine sistema): a) gauti iš IS anketinę ir identifikacinę informaciją apie pacientą ir jam paskirtą tyrimą; b) perduoti į IS paciento tyrimų duomenis ir rezultatų protokolą. | Palaiko DICOM duomenų mainų su IS protokolą. Sistema užtikrina automatiškai atliekamus duomenų mainus su elektronine pacientų duomenų baze (IS - informacine sistema): a) gauti iš IS anketinę ir identifikacinę informaciją apie pacientą ir jam paskirtą tyrimą per DICOM modality worklist/orders. b) perduoti į IS paciento tyrimų duomenis ir rezultatų protokolą. Techninis aprasas Psl. 1 |
| 3. | Reikalavimai veloergometrui |  |  |
| 3.1. | Ratukai transportavimui | Būtini ratukai transportavimui. Darbinėje padėtyje veloergometras turi stovėti stabiliai (bent viename gale ne ant ratukų). | Ratukai transportavimui. Darbinėje padėtyje veloergometras stovėti stabiliai viename gale ne ant ratukų. Techninis aprasas Psl. 14 |
| 3.2. | Stabdžių sistema | Elektromagnetinė | Elektromagnetinė Techninis aprasas Psl. 10, 12 |
| 3.3. | Apkrovos reguliavimas | 1. Nepriklausomas nuo greičio 2. Reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 20 W iki 400 W | 1. Nepriklausomas nuo greičio 2. Reguliavimo ribos nuo 6 W iki 999 W Techninis aprasas Psl. 10, 12 |
| 3.4. | Greičio reguliavimo ribos | - Ne siauresnės kaip nuo - 30 aps./min iki 130 aps./min | - nuo 30 aps./min iki 130 aps./min - Techninis aprasas Psl. 10, 12 |
| 3.5. | Veloergometro ekrane (-uose) rodoma informacija | 1. Apkrova 2. Greitis 3. Trukmė 4. Paskutinio AKS bei širdies susitraukimų dažnio matavimo rezultatai | 1. Apkrova 2. Greitis 3. Trukmė 4. Paskutinio AKS bei širdies susitraukimų dažnio matavimo rezultatai Techninis aprasas Psl. 10 |
| 3.6. | Pasirenkamas krūvio keitimo žingsnis | Veloergometre arba programinėje įrangoje pasirenkamas krūvio keitimo žingsnis ≤ 5 W | Programinėje įrangoje pasirenkamas krūvio keitimo žingsnis 1 W Techninis aprasas Psl. 18 |
| 3.7. | Sėdynės aukščio reguliavimas | Reguliuojamas sėdynės aukštis | Reguliuojamas sėdynės aukštis Techninis aprasas Psl. 10, 12 |
| 3.8. | Reguliuojamos rankenos | Būtinos reguliuojamos rankenos. Rankenų palenkimo kampas (tuo pačiu ir aukštis) reguliuojamas - rankenos neribotai (360°) sukamos apie rankenų stovui statmeną ašį, fiksuojamos norimoje padėtyje. | Reguliuojamos rankenos. Rankenų palenkimo kampas (tuo pačiu ir aukštis) reguliuojamas - rankenos neribotai (360°) sukamos apie rankenų stovui statmeną ašį, fiksuojamos norimoje padėtyje. Techninis aprasas Psl. 10, 12, 15 |
| 3.9. | Gamintojo numatytas maksimalus įrenginio apkrovimas (maksimalus tiriamo paciento svoris) | Ne mažiau 160 kg | 200 kg Techninis aprasas Psl. 10, 12 |
| 3.10. | Pėdos fiksavimo diržai ant pedalų | Būtini pėdos fiksavimo diržai ant pedalų | Pėdos fiksavimo diržai ant pedalų Techninis aprasas Psl. 9 |
| 3.11. | Neinvazinio AKS matavimo aparatas arba modulis | Būtinas neinvazinio AKS matavimo aparatas arba modulis. Su priedais suaugusiųjų ir vaikų AKS matavimams (komplekte ne mažiau kaip 3 dydžių manžetės) | Neinvazinio AKS matavimo modulis. Su priedais suaugusiųjų ir vaikų AKS matavimams (komplekte 3 dydžių manžetės) Techninis aprasas Psl. 9, 11, 13, 16, 17 |
| 3.11.1. | AKS matavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 40 mmHg iki 260 mmHg | nuo 40 mmHg iki 280 mmHg Techninis aprasas Psl. 11, 13 |
| 3.11.2. | Širdies susitraukimų dažnio matavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 40 k/min iki 230 k/min | 35 k/min iki 230 k/min Techninis aprasas Psl. 11, 13 |
| 4. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Visai įrangai, išskyrus keičiamus eksploatacinius priedus ≥ 36 mėn. Keičiamiems eksploataciniams priedams ≥ 12 mėn. | Visai įrangai, išskyrus keičiamus eksploatacinius priedus 36 mėn. Keičiamiems eksploataciniams priedams 12 mėn. |
| 5. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas bei personalo apmokymas | Įrangos pristatymo į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Taip |
| 6. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba. |
| 7. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Pateikta kartu su pasiūlymu |

Papildomi reikalavimai:

1. Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomos prekės eskizais – iliustracijomi.