## 1 pirkimo objekto dalis
Konkurso sąlygų 2 priedas
Tyrimų, reagentų ir papildomų priemonių bei įrangos tyrimų atlikimui techninė specifikacija
1 pirkimo objekto dalis – Reagentai ir papildomos priemonės imunologiniams tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu
TYRIMŲ, REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių kiekis ir dydis (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) |  | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra suma, EUR be PVM | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 (5*3) | 7
1. Imunologiniai tyrimai, reagentai ir papildomos priemonės (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga)
1.1. | Anti-Chlamydia pneumonia IgG | 456 | ––– |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.1.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.2. | Anti-Chlamydia pneumonia IgM | 1968 | ––– |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.2.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.3. | Anti-EBV (VCA) IgG | 408 | ––– |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.3.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.4. | Anti-EBV (VCA) IgM | 696 | ––– |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.4.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.5. | Anti-Helicobacter pylori IgG | 4512 | ––– |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.5.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.6. | Tymų IgG | 168 | ––– |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.6.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.7. | ANA Detect | 1056 | ––– |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.7.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.8. | Anti-Tissue-Transglutaminase IgA | 912 | ––– |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.8.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.9. | Antikūnų prieš mitochondrijų antigenus nustatymas (AMA) | 168 | ––– |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.9.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.10. | Anti-Gliadin IgA | 312 | ––– |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.10.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.11. | Calprotectin | 1500 | ––– |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.11.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.12. | Anti-TG | 312 | ––– |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.12.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.13. | Anti-Borrelia IgG | 6000 | ––– |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.13.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.14. | Anti-Borrelia IgM | 6000 | ––– |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.14.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.15. | Anti-VZV IgG | 456 | ––– |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.15.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.16. | Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG | 456 | ––– |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.16.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.17. | Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM | 1368 | ––– |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.17.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas |  | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [6 empty] | –––
PVM (... proc.), Eur: | [6 empty] | –––
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: | [6 empty] | –––
Bendrieji reikalavimai
1. | Į siūlomą tyrimo įkainį turi būti įskaičiuoti visi kokybiškam tyrimų atlikimui (kokybiškam tyrimo rezultato atidavimui) ir įrangos priežiūrai būtini reagentai bei kitos papildomos priemonės (kalibracinės, kontrolinės medžiagos, tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys).
2 | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti. Jeigu tiekėjas, atlikdamas šiame punkte nurodytus skaičiavimus, padarys klaidą, tai tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita pateikti trūkstamus diagnostikos reagentus, papildomas priemones, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir perkančioji organizacija įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį.
3. | Jeigu reagentai ir papildomos priemonės pagaminti kito gamintojo negu įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai ir papildomos priemonės yra adaptuoti šiai įrangai ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės parametrus.
4. | Kartu turi būti tiekiamos visos tyrimams ir įrangos priežiūrai atlikti reikalingos papildomos priemonės (kalibravimo, kontrolinės medžiagos, tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys).
5. | Reagentai ir papildomos priemonės privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų reikalavimus ir ženklinti CE ženklu.
6. | Tyrimų kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija tyrimams reikalingus reagentus ir visas papildomas priemones pirkimo sutarties galiojimo metu planuoja pirkti pagal atskirus užsakymus, atsižvelgdama į perkančiosios organizacijos poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų tyrimų kiekis priklauso nuo pirkimo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis gydymo įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pirkimo sutarties galiojimo metu neįsipareigoja išpirkti viso numatyto preliminaraus tyrimo kiekio.
7. | Perkančioji organizacija pirkimo sutarties pagrindu sumoka tiekėjui tik už faktiškai atliktų tyrimų skaičių (tyrimų ataskaita pateikiama iš laboratorinės informacinės sistemos).
8. | Prekių pristatymo vieta – VšĮ Antakalnio poliklinika, Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius.
9. | Tiekėjas, skaičiuodamas techninėje specifikacijoje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus bei visas papildomas priemones, privalo įvertinti, kad nurodyti diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės (kontrolinės, kalibracinės medžiagos, tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys) bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo nurodytą galiojimo laiką ir atidarius reagentą / papildomą priemonę - stabilumo terminą po atidarymo. Tiekėjas turi įvertinti ir tai, kad kiekvieną dieną prieš atliekant tyrimus bus naudojamos kontrolinės medžiagos. Taip pat gali būti atliekami pakartotiniai tyrimai, esant nepatikimiems rezultatams.
ĮRANGOS IMUNOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. nr. | Reikalaujami techniniai parametrai: |  |  |  | Siūlomos įrangos techniniai parametrai | Tiksli nuoroda į siūlomos įrangos dokumentaciją, kurioje tiksliai pažymimas atitikimas keliamam techniniam parametrui
1. | Tiekėjas turi pasiūlyti 1 (vieną) pilnai automatinį ar pusiau automatinį imunologinį analizatorių ar kelis naujus pilnai automatinius arba pusiau automatinius imunologinius analizatorius imunologiniams tyrimams atlikti, pagamintą(-us) ne seniau kaip prieš 12 (dvylika) mėn. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |  |  | (nurodomas įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data)
2. | Automatinis imunologinis analizatorius (-iai), komplektuojamas (-i) su kompiuteriu ir programine įranga (jei tai būtina), nenutrūkstamo maitinimo šaltiniu, integruotu ir/ar išoriniu lazeriniu spausdintuvu (jo kasete), integruotu ir/ar išoriniu brūkšninių kodų skaitytuvu.
3. | Būtinas garsinis signalas ar pranešimas ekrane, apibūdinantis analizatoriaus (-ių) techninę būklę.
4. | Ne mažiau kaip dviejų lygių kokybės kontrolė (norma ir patologija) kiekvienam techninėje specifikacijoje įvardintam tyrimui.
5. | Naudojamų reagentų, papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų ir kalibratorių galiojimo laikas nuo pristatymo datos ne trumpesnis kaip 6 (šeši) mėn.
6. | Analizatoriuje (-uose) turi būti temperatūros palaikymo (galinti ir šildyti ir šaldyti) sistema.
7. | Įrangos našumas: vienu metu galima atlikti ne mažiau nei 30 tyrimų, ne ilgiau nei per 2 val. |  |  |  |  | -
8. | Kiekybinis antikūnų aptikimo procesas pilnai automatizuotas (analizatorius atlieka matavimą ir pateikia kiekybinį tyrimo rezultatą).
9. | Automatinį imunologinį analizatorių (-ius) būtina prijungti į LIS dvikrypte jungtimi, pateikti pajungimo protokolą.
10. | Automatinio imunologinio analizatoriaus (-ių) programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į laboratorijos informacinę sistemą (toliau -LIS) ir turi gebėti (neapsiribojant) perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, tyrimų atlikimo laiką, analizatoriaus (įrangos) ID. Programinė įranga turi užtikrinti galimybę iš statistinių duomenų sudaryti ir atspausdinti ir/arba įrašyti į USB laikmeną kiekybinių analičių dienos kontroles ir kalibracijas. Įrangos programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus (-ių) (įrangos) turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas.
11. | Reikalinga atspausdinti ir/arba į USB laikmeną įrašyti pacientų dienos tyrimų rezultatų originalius (iš analizatoriaus (-ių) (įrangos)) duomenis viename protokole.
12. | Analizatoriuje (-iuose) turi būti integruota automatinė mechaninių ir matavimo procesų sutrikimų informavimo sistema, informuojanti operatorių apie trikdžius.
13. | Garantija ne mažiau kaip 12 mėn. ir pogarantinis aptarnavimas visą sutarties laikotarpį. Aptarnavimą turi atlikti gamintojo įgaliotas inžinierius, turintis tai patvirtinančius sertifikatus. |  |  |  |  | -
Bendrieji reikalavimai pagal panaudą siūlomam analizatoriui (-iams)
1. | Siūloma įranga turi būti ženklinta CE ženklu ir turėti galiojantį CE sertifikatą.
2 | Tiekėjas privalo pagal panaudą – neatlygintinai suteikti perkančiajai organizacijai automatinį imunologinį analizatorių (-ius), atitinkantį (-čius) šioje specifikacijoje nustatytus reikalavimus (tol, kol pagal prekių viešojo pirkimo - pardavimo sutartį (atviro konkurso sąlygų 3 priedas) bus perkami iš tiekėjo diagnostikos reagentai (toliau – reagentai), papildomos priemonės (kontrolinės medžiagos, kalibratoriai, valikliai, skiedikliai ir kt.), reikalingą imunologiniams tyrimams atlikti.
3. | Panaudos davėjas turi supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamos įrangos naudojimo ypatumais, perduoti įrangos naudojimosi instrukcijas (originalo ir lietuvių kalba), pateikti pilnai užpildytus įrangų techninius pasus. Privalės būti pateikta įrangos instrukcija (vadovas), kurioje detaliai ir aiškiai būtų aprašytas duomenų perdavimo į išorinę informacinę sistemą būdas, duomenų persiuntimo protokolų pavyzdžiai.
4. | Panaudos davėjas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo įrangos pristatymo dienos įsipareigoja supažindinti/apmokyti Panaudos gavėją (skyriaus, kuriam perduodama įranga personalą) su įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir konsultuoti medicininės įrangos naudojimo klausimais visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Mokymai rengiami visam laboratorijos personalui Panaudos gavėjo patalpose adresu Antakalnio g. 59, Vilnius. Mokymai turi vykti ne didesnėse kaip 3 asmenų grupėse. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą).
5. | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad įranga bus pristatyta, surinkta, sumontuota/instaliuota/įdiegta perkančiosios organizacijos adresu Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius, paruošta darbui ir suderinta/išbandyta ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo panaudos sutarties įsigaliojimo dienos.
6. | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduotos įrangos techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad įrangos techninė priežiūra ir galimų defektų ir/ar gedimų šalinimas/remontas bus vykdomi pagal įrangos gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas.
7. | Tiekėjas galimų defektų ir/ar gedimų atveju privalo savo sąskaita šalinti/remontuoti visus defektus ir/ar gedimus arba sugedusią įrangos detalę (-es) (komponentą (-us) pakeisti ekvivalentiška (-ais) perkančiosios organizacijos patalpose (Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius) ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo apie defektą ir /ar gedimą gavimo momento. Jei defekto ir/ar gedimo neįmanoma pašalinti/suremontuoti perkančiosios organizacijos patalpose, tiekėjas privalo įrangą savo sąskaita išvežti defektui ir/ar gedimui šalinti/remontuoti tiekėjo transportu. Sutaisyta ir veikianti įranga pristatoma perkančiajai organizacijai tiekėjo sąskaita ir tiekėjo transportu. Jei defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto atlikti perkančiosios organizacijos patalpose (vietoje) negalima, tiekėjas defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto laikotarpiui privalo pristatyti perkančiajai organizacijai ir perduoti naudoti ekvivalentišką veikiančią įrangą arba sudaryti galimybę tyrimus atlikti papildomų tyrimų laboratorijoje, turinčioje Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę verstis laboratorinių tyrimų atlikimu, teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas (PTL), išlaidas tokiu atveju apmoka Tiekėjas.
8. | Jei pagal panaudą teikiama įranga genda 2 (du) mėnesius iš eilės dažniau nei 3 (tris) kartus per mėnesį, Tiekėjas privalo keisti įrangą į to paties modelio įrangą, kol bus pašalinti pagrindinio analizatoriaus sutrikimai.
9. | Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.
10. | Jei, dirbant analizatoriumi, buvo pastebėti netinkami tyrimų rezultatai (esant praėjusiai kokybės kontrolei), už pakartotus tyrimus perkančioji organizacija nemokės.
11. | Vidaus kokybės kontrolė (ne mažiau kaip dviejų lygių kokybės kontrolė) bus atliekama pagal in vitro diagnostikos medicinos prietaiso gamintojo rekomendacijas tiek kartų, kiek reikia, kad būtų užtikrinta pakankama laboratorinių tyrimų kokybė, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per 24 val. (jei gamintojas nenumato kitaip). Gavus naujos partijos vidaus kokybės kontrolės medžiagą, prieš pradedant ją naudoti, bus nustatomas laboratorijos vidaus kokybės kontrolės medžiagos aritmetinis koncentracijos (aktyvumo, kiekio) vidurkis ir standartinis nuokrypis išskyrus tais atvejais, jei gamintojo pateiktos medžiagų koncentracijos (kiekio, aktyvumo) ribos yra nustatytos pamatiniais metodais arba susietos su pamatinėmis medžiagomis ir tai nurodyta vidaus kokybės kontrolės medžiagų naudojimo instrukcijoje. Kokybės kontrolė taip pat bus atliekama po įrangos gedimo bei atlikus profilaktinę įrangos priežiūrą. Kontrolinės medžiagos turi apimti visas kliniškai svarbias matavimo sritis (pamatinių biologinių verčių arba rekomenduojamų ribų intervalą, taip pat kliniškai svarbių patologinių verčių intervalą (-us) visiems matuojamiems parametrams patikrinti. Kokybės kontrolių tyrimai ir kalibracijai (jeigu taikoma) skirti tyrimai nėra įskaičiuoti į bendrą planuojamą tyrimų skaičių.
12. | Įrangos pristatymo vieta – VšĮ Antakalnio poliklinika, Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius.
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas*) | (Vardas ir pavardė)
*Kadangi pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis ir yra reikalaujama pasiūlymą pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

## 2 pirkimo objekto dalis
Konkurso sąlygų 2 priedas
Tyrimų, reagentų ir papildomų priemonių bei įrangos tyrimų atlikimui techninė specifikacija
2 pirkimo objekto dalis – Reagentai ir papildomos priemonės imunologiniams tyrimams atlikti automatiniu imunologiniu analizatoriumi VIDAS arba lygiaverčiu automatiniu imunologiniu analizatoriumi perduodamu panaudai.
TYRIMŲ, REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių kiekis ir dydis (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) |  | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra suma, EUR be PVM | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 (5*3) | 7
2. Imunologiniai tyrimai, reagentai ir papildomos priemonės
2.1. | Parathormono (PTH) nustatymas | 360 | ––– |  | 4.6 | 1656 | –––
2.1.1. | VIDAS PTH (1-84) | ––– | 13 |  | ––– | ––– | bioMerieux, VIDAS PTH (1-84), 422010
2.1.2. | VIDAS QCV | ––– | 2 |  | ––– | ––– | bioMerieux, VIDAS QCV, 30706
2.2. | Hepatitas B | 120 | ––– |  | 7.4 | 888 | –––
2.2.1. | VIDAS HBsAg Ultra | ––– | 4 |  | ––– | ––– | bioMerieux, VIDAS HBsAg Ultra, 30315
2.2.2. | VIDAS QCV | ––– | 1 |  | ––– | ––– | bioMerieux, VIDAS QCV, 30706
2.3. | Hepatitas C | 540 | ––– |  | 6 | 3240 | –––
2.3.1. | VIDAS Anti-HCV | ––– | 11 |  | ––– | ––– | bioMerieux, VIDAS Anti-HCV, 30308
2.3.2. | VIDAS QCV | ––– | 2 |  | ––– | ––– | bioMerieux, VIDAS QCV, 30706
2.4. | Prokalcitoninas | 60 | ––– |  | 9.8 | 588 | –––
2.4.1. | VIDAS PBRAHMS Procalcitonin | ––– | 3 |  | ––– | ––– | bioMerieux, VIDAS BRAHMS Procalcitonin, 304450
2.4.2. | VIDAS QCV | ––– | 1 |  | ––– | ––– | bioMerieux, VIDAS QCV, 30706
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [5 empty] | 6372 | –––
PVM (5 proc.), Eur: | [5 empty] | 318.6 | –––
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: | [5 empty] | 6690.6 | –––
Bendrieji reikalavimai
1. | Į siūlomą tyrimo įkainį turi būti įskaičiuoti visi kokybiškam tyrimų atlikimui (kokybiškam tyrimo rezultato atidavimui) ir įrangos priežiūrai būtini reagentai bei kitos papildomos priemonės (kalibracinės, kontrolinės medžiagos, tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys).
2 | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti. Jeigu tiekėjas, atlikdamas šiame punkte nurodytus skaičiavimus, padarys klaidą, tai tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita pateikti trūkstamus diagnostikos reagentus, papildomas priemones, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir perkančioji organizacija įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį.
3. | Jeigu reagentai ir papildomos priemonės pagaminti kito gamintojo negu įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai ir papildomos priemonės yra adaptuoti šiai įrangai ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės parametrus.
4. | Kartu turi būti tiekiamos visos tyrimams ir įrangos priežiūrai atlikti reikalingos papildomos priemonės (kalibravimo, kontrolinės medžiagos, tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys).
5. | Reagentai ir papildomos priemonės privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų reikalavimus ir ženklinti CE ženklu.
6. | Tyrimų kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija tyrimams reikalingus reagentus ir visas papildomas priemones pirkimo sutarties galiojimo metu planuoja pirkti pagal atskirus užsakymus, atsižvelgdama į perkančiosios organizacijos poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų tyrimų kiekis priklauso nuo pirkimo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis gydymo įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pirkimo sutarties galiojimo metu neįsipareigoja išpirkti viso numatyto preliminaraus tyrimo kiekio.
7. | Perkančioji organizacija pirkimo sutarties pagrindu sumoka tiekėjui tik už faktiškai atliktų tyrimų skaičių (tyrimų ataskaita pateikiama iš laboratorinės informacinės sistemos).
8. | Prekių pristatymo vieta – VšĮ Antakalnio poliklinika, Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius.
9. | Tiekėjas, skaičiuodamas techninėje specifikacijoje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus bei visas papildomas priemones, privalo įvertinti, kad nurodyti diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės (kontrolinės, kalibracinės medžiagos, tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys) bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo nurodytą galiojimo laiką ir atidarius reagentą / papildomą priemonę - stabilumo terminą po atidarymo. Tiekėjas turi įvertinti ir tai, kad kiekvieną dieną prieš atliekant tyrimus bus naudojamos kontrolinės medžiagos. Taip pat gali būti atliekami pakartotiniai tyrimai, esant nepatikimiems rezultatams.
PAŽYMIME
1. Automatinis imunologinis „VIDAS“ analizatorius priklauso perkančiajai organizacijai nuosavybės teise. Perkančioji organizacija, laikydamasi VPT rekomendacijų ir siekdama racionaliai panaudoti turimas lėšas, nurodo, kad tiekėjai, neatstovaujantys perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimo automatinio imunologinio „VIDAS“ analizatoriaus gamintojo, gali siūlyti kitą automatinį imunologinį analizatorių kartu su diagnostikos reagentais ir papildomomis priemonėmis nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui atlikti.
2. Siūlomas kitas automatinis imunologinis tyrimo analizatorius perduodamas perkančiajai organizacijai pagal panaudą naudotis tol, kol pagal su tiekėju sudarytą prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartį bus perkami diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės tyrimams.
3. Tiekėjo siūlomas kitas automatinis imunologinis analizatorius privalo atitikti minimalius nustatytus reikalavimus:
TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI
Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Siūlomos įrangos techniniai parametrai | Tiksli nuoroda į siūlomos įrangos dokumentaciją, kurioje tiksliai pažymimas atitikimas keliamam techniniam parametrui
1. | Tiekėjas turi pagal panaudą – neatlygintinai pasiūlyti 1 (vieną) automatinį imunologinį analizatorių, pagamintą ne seniau kaip prieš 5 (penkis) metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |  |  | (nurodomas įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data)
2. | Automatinis imunologinis analizatorius, komplektuojamas su kompiuteriu ir programine įranga, nenutrūkstamo maitinimo šaltiniu, išoriniu lazeriniu spausdintuvu, integruotu ir/ar išoriniu brūkšninių kodų skaitytuvu.
3. | Būtinas garsinis signalas ar pranešimas ekrane, apibūdinantis analizatoriaus techninę būklę.
4. | Ne mažiau kaip dviejų lygių kokybės kontrolė (norma ir patologija) kiekvienam techninėje specifikacijoje įvardintam tyrimui.
5. | Naudojamų reagentų, papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų ir kalibratorių galiojimo laikas nuo pristatymo datos ne trumpesnis kaip 6 (šeši) mėn.
6. | Tyrimo atlikimui naudojamas mėginio kiekis: ne daugiau kaip 200 µl.
7. | Įrangos našumas: vienu metu galima atlikti ne mažiau nei 30 tyrimų.
8. | Tyrimo metodas: imunocheminis.
9. | Automatinį imunologinį analizatorių būtina prijungti į LIS dvikrypte jungtimi, pateikti pajungimo protokolą.
10. | Automatinio imunologinio analizatoriaus programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į laboratorijos informacinę sistemą (toliau -LIS) ir turi gebėti (neapsiribojant) perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, tyrimų atlikimo laiką, analizatoriaus (įrangos) ID. Programinė įranga turi užtikrinti galimybę iš statistinių duomenų sudaryti ir atspausdinti ir/arba įrašyti į USB laikmeną kiekybinių analičių dienos kontroles ir kalibracijas. Įrangos programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus (-ių) (įrangos) turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas.
11. | Reikalinga atspausdinti ir/arba į USB laikmeną įrašyti pacientų dienos tyrimų rezultatų originalius (iš analizatoriaus (įrangos)) duomenis viename protokole.
12. | Analizatoriuje turi būti integruota automatinė mechaninių ir matavimo procesų sutrikimų informavimo sistema, informuojanti operatorių apie trikdžius.
13. | Garantija ne mažiau kaip 12 mėn. ir pogarantinis aptarnavimas visą sutarties laikotarpį. Aptarnavimą turi atlikti gamintojo įgaliotas inžinierius, turintis tai patvirtinančius sertifikatus. |  |  |  |  | -
Bendrieji reikalavimai pagal panaudą siūlomam analizatoriui
1. | Siūloma įranga turi būti ženklinta CE ženklu ir turėti galiojantį CE sertifikatą.
2 | Tiekėjas privalo pagal panaudą – neatlygintinai suteikti perkančiajai organizacijai automatinį imunologinį analizatorių, atitinkantį šioje specifikacijoje nustatytus reikalavimus (tol, kol pagal prekių viešojo pirkimo - pardavimo sutartį (atviro konkurso sąlygų 3 priedas) bus perkami iš tiekėjo diagnostikos reagentai (toliau – reagentai), papildomos priemonės (kontrolinės medžiagos, kalibratoriai, valikliai, skiedikliai ir kt.), reikalingą imunologiniams tyrimams atlikti.
3. | Panaudos davėjas turi supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamos įrangos naudojimo ypatumais, perduoti įrangos naudojimosi instrukcijas (originalo ir lietuvių kalba), pateikti pilnai užpildytus įrangų techninius pasus. Privalės būti pateikta įrangos instrukcija (vadovas), kurioje detaliai ir aiškiai būtų aprašytas duomenų perdavimo į išorinę informacinę sistemą būdas, duomenų persiuntimo protokolų pavyzdžiai.
4. | Panaudos davėjas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo įrangos pristatymo dienos įsipareigoja supažindinti/apmokyti Panaudos gavėją (skyriaus, kuriam perduodama įranga personalą) su įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir konsultuoti medicininės įrangos naudojimo klausimais visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Mokymai rengiami visam laboratorijos personalui Panaudos gavėjo patalpose adresu Antakalnio g. 59, Vilnius. Mokymai turi vykti ne didesnėse kaip 3 asmenų grupėse. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą).
5. | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad įranga bus pristatyta, surinkta, sumontuota/instaliuota/įdiegta perkančiosios organizacijos adresu Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius, paruošta darbui ir suderinta/išbandyta ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo panaudos sutarties įsigaliojimo dienos.
6. | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduotos įrangos techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad įrangos techninė priežiūra ir galimų defektų ir/ar gedimų šalinimas/remontas bus vykdomi pagal įrangos gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas.
7. | Tiekėjas galimų defektų ir/ar gedimų atveju privalo savo sąskaita šalinti/remontuoti visus defektus ir/ar gedimus arba sugedusią įrangos detalę (-es) (komponentą (-us) pakeisti ekvivalentiška (-ais) perkančiosios organizacijos patalpose (Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius) ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo apie defektą ir /ar gedimą gavimo momento. Jei defekto ir/ar gedimo neįmanoma pašalinti/suremontuoti perkančiosios organizacijos patalpose, tiekėjas privalo įrangą savo sąskaita išvežti defektui ir/ar gedimui šalinti/remontuoti tiekėjo transportu. Sutaisyta ir veikianti įranga pristatoma perkančiajai organizacijai tiekėjo sąskaita ir tiekėjo transportu. Jei defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto atlikti perkančiosios organizacijos patalpose (vietoje) negalima, tiekėjas defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto laikotarpiui privalo pristatyti perkančiajai organizacijai ir perduoti naudoti ekvivalentišką veikiančią įrangą arba sudaryti galimybę tyrimus atlikti papildomų tyrimų laboratorijoje, turinčioje Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę verstis laboratorinių tyrimų atlikimu, teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas (PTL), išlaidas tokiu atveju apmoka Tiekėjas.
8. | Jei pagal panaudą teikiama įranga genda 2 (du) mėnesius iš eilės dažniau nei 3 (tris) kartus per mėnesį, Tiekėjas privalo keisti įrangą į to paties modelio įrangą, kol bus pašalinti pagrindinio analizatoriaus sutrikimai.
9. | Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.
10. | Vidaus kokybės kontrolė (ne mažiau kaip dviejų lygių kokybės kontrolė) bus atliekama pagal in vitro diagnostikos medicinos prietaiso gamintojo rekomendacijas tiek kartų, kiek reikia, kad būtų užtikrinta pakankama laboratorinių tyrimų kokybė, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per 24 val. (jei gamintojas nenumato kitaip). Gavus naujos partijos vidaus kokybės kontrolės medžiagą, prieš pradedant ją naudoti, bus nustatomas laboratorijos vidaus kokybės kontrolės medžiagos aritmetinis koncentracijos (aktyvumo, kiekio) vidurkis ir standartinis nuokrypis išskyrus tais atvejais, jei gamintojo pateiktos medžiagų koncentracijos (kiekio, aktyvumo) ribos yra nustatytos pamatiniais metodais arba susietos su pamatinėmis medžiagomis ir tai nurodyta vidaus kokybės kontrolės medžiagų naudojimo instrukcijoje. Kokybės kontrolė taip pat bus atliekama po įrangos gedimo bei atlikus profilaktinę įrangos priežiūrą. Kontrolinės medžiagos turi apimti visas kliniškai svarbias matavimo sritis (pamatinių biologinių verčių arba rekomenduojamų ribų intervalą, taip pat kliniškai svarbių patologinių verčių intervalą (-us) visiems matuojamiems parametrams patikrinti. Vidaus kokybės kontrolė bus leidžiama du kartus iš eilės esant naujam reagento LOT numeriui (bus atliekamas reagento palyginimas su ankstesniu reagentu). Kokybės kontrolių tyrimai ir kalibracijai (jeigu taikoma) skirti tyrimai nėra įskaičiuoti į bendrą planuojamą tyrimų skaičių.
11. | Įrangos pristatymo vieta – VšĮ Antakalnio poliklinika, Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius.
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas*) | (Vardas ir pavardė)
*Kadangi pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis ir yra reikalaujama pasiūlymą pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.