4 pirkimo objekto dalis – Elektroneuromiografas.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos įrangos parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Specialieji reikalavimai: |  |  |
| 1 | Elektros maitinimo šaltinis: | ~220+10% V, 50/60Hz | 220 V, 50/60Hz 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 1113, 1114 |
| 2 | Kanalų skaičius | Ne mažiau 2 kanalų | 2 kanalai 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 721 |
| 3. Reikalavimai atliekamiems neurofiziologiniams tyrimams: |  |  |  |
|  | Nervų laidumo tyrimai: |  |  |
| 3.1 | Motorinio nervo laidumo tyrimas | Būtina | Motorinio nervo laidumo tyrimas 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr.715 |
| 3.2 | Sensorinio nervo laidumo tyrimas | Būtina | Sensorinio nervo laidumo tyrimas 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 715 |
| 3.3 | Pakartotinė stimuliacija | Būtina | Pakartotinė stimuliacija 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 715 |
| 3.4 | F bangos tyrimas | Būtina | F bangos tyrimas 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 715 |
| 3.5 | H reflekso tyrimas | Būtina | H reflekso tyrimas 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 715 |
| 3.6 | Mirksėjimo reflekso tyrimas | Būtina | Mirksėjimo reflekso tyrimas 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 715 |
| 4. Elektromiografija (EMG): |  |  |  |
| 4.1 | Kiekybinė elektromiografija | Būtina | Kiekybinė elektromiografija 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 717 |
| 4.2 | IPA (interference pattern analysis) | Būtina | IPA (interference pattern analysis) 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 717 |
| 4.3 | Makromiografija | Būtina | Makromiografija 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 717 |
| 4.4 | Vienos skaidulos EMG tyrimas (spontaninis ir stimuliuojamas) | Būtina | Vienos skaidulos EMG tyrimas (spontaninis ir stimuliuojamas) 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 717 |
| 5. Reikalavimai stiprintuvui: |  |  |  |
| 5.1 | Optiškai izoliuotas stiprintuvas | Ne mažiau 2 kanalų | 2 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 721 |
| 5.2 | Įėjimo varža | Ne blogiau 200 M10 proc. | 200M 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 1110 |
| 5.3 | CMRR | Ne mažiau 106 dB | 112 dB 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 721 |
| 5.4 | Elektrodų varžos tikrinimas | 2,5,10,20 K | 2,5,10,20 K 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 754, 757 |
| 5.5 | Elektrodų montažas | Kontroliuojamas programinės įrangos | Kontroliuojamas programinės įrangos 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 17 |
| 5.6 | Amplitudės kalibracija | 1-100 uV; 1-10 mV ±5% | 1μV,10μV,100μV,1mV,10mV 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 1110 |
| 5.7 | Jautrumas | 1-500 uV/div, ne blogiau nei 1-10 mV/div ±5% | 1-500 uV/div, ne blogiau nei 1-10 mV/div 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 1110 |
| 6. Reikalavimai filtrams: |  |  |  |
| 6.1 | Žemo dažnio filtrai | Nuo 0,01iki 500 Hz; 1-3 kHz | 0.01,0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,5,10,20,50,100,200,500Hz,1k,2k,3kHz 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 1110 |
| 6.2 | Aukšto dažnio filtrai | 10-500 Hz, 1-20 kHz | 10,20,50,100,200,500Hz,1k,1.5k,2k,3k,5k,10k,20kHz 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 1110 |
| 6.3 | El. Tinklo (notch) filtras | 50/60Hz | 50/60Hz 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 1110 |
| 7 .Reikalavimai duomenų įrašymui: |  |  |  |
| 7.1 | A/D konverteris | Ne mažiau 16 bitų | 18 bitų 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 721 |
| 7.2 | Artefaktų atmetimas | Konfigūruojamas kiekvienam kanalui atskirai | Konfigūruojamas kiekvienam kanalui atskirai 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 373, 839, 1075 |
| 8. Reikalavimai elektriniam stimuliatoriui: |  |  |  |
| 8.1 | Stimulo trukmė | Nuo 0,01 iki 1.0 ms | Nuo 0,01 iki 1.0 ms 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 1111 |
| 8.2 | Stimulo režimai | Vieno stimulo, dvigubo stimulo, “train” | Vieno stimulo, dvigubo stimulo, “train” 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 1111 |
| 8.3 | Stimuliavimo intensyvumas | 0,1 iki 100 mA (esant 0.1, 0.2 ar 1 mA žingsniu) | 0,1 iki 100 mA (esant 0.1, 0.2 ar 1 mA žingsniu) 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 17, 110 |
| 9. Reikalavimai įrangos vežimėliui ir sistemai: |  |  |  |
| 9.1 | Mobilus | Su rankena ir ratukais | Su rankena ir ratukais 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 721 |
| 9.2 | Stovas monitoriaus ir stiprintuvo tvirtinimui | Būtina | Stovas monitoriaus ir stiprintuvo tvirtinimui 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 721 |
| 9.3 | Lentyna klaviatūrai, pelei | Būtina | Lentyna klaviatūrai, pelei 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 721 |
| 9.4 | Sistema turi turėti jungtis leidžiančias prijungti tokią papildomą įrangą kaip stiprintuvas, elektros stimuliatorius, ausinės, mikrofonas, LED akiniai, VEP monitorius. | Būtina | Sistema turi jungtis leidžiančias prijungti tokią papildomą įrangą kaip stiprintuvas, elektros stimuliatorius, ausinės, mikrofonas, LED akiniai, VEP monitorius. 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 37, 40, 41, 748, 749 |
| 9.5 | Akustiškai apsaugotos ausinės su mikrofonu garsinei stimuliacijai | Galimybė komplektuoti papildomai | Užsakoma papildomai 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 37 |
| 10. Reikalavimai elektroneuromiografo komplektacijai: 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 734 |  |  |  |
| 10.1 | Monitoravimo ir duomenų apdorojimo kompiuteris | 1 kompl. | Monitoravimo ir duomenų apdorojimo kompiuteris 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 721 |
| 10.2 | Įrangos vežimėlis su elektros izoliavimo transformatoriumi | 1 kompl. | Įrangos vežimėlis su elektros izoliavimo transformatoriumi 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 721 |
| 10.3 | EMG/EP stiprintuvas su kabeliais | 1 kompl. | EMG/EP stiprintuvas su kabeliais 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 721 |
| 10.4 | Valdymo konsolė su kabeliu | 1 vnt. | Valdymo konsolė su kabeliu 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 721, 727 |
| 10.5 | -Bipolinis el. stimuliatorius (tiesūs ir/ar lenkti elektrodai) -Monopolinis el. stimuliatorius (tiesus elektrodas) | 1 vnt. | -Bipolinis el. stimuliatorius (tiesūs ir/ar lenkti elektrodai) -Monopolinis el. stimuliatorius (tiesus elektrodas) 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 27 |
| 10.6 | LCD monitorius, ne mažiau 19“ | 1 vnt. | LCD monitorius, 21“ 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 721 |
| 10.7 | Įvairių elektrodų rinkinys | 1 kompl. | Įvairių elektrodų rinkinys 4 p.d. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 27 |
| 10.8 | Instrukcija | Būtina | Pateikiama su įranga |
| 10.9 | CE sertifikatas | Būtina pateikti | Pateikiamas |
| 10.10 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | 24 mėn. |