TSD-933, VPP-5575

Elektrodų techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Orientac. kiekis, vnt. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vienkartinis elektrodas gerklų ir trachėjos procedūroms atlikti | 10 | 1. Siūlomas vienkartinis elektrodas turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Arthrocare ENT“ sistema „Coblator 2“; 2. Ilgas, lankstus, žemo profilio elektrodas su integruota siurbimo, kobliacijos ir koaguliacijos sistema viename; 3. Darbinė dalis su plokščiu aktyviu elektrodu, siurbimo anga bei trimis fiziologinio tirpalo angomis; 3. Matmenys: - darbinio stiebo ilgis (lanksčios dalies) 165 mm ± 0,3 mm, diametras 4,1 mm ± 0,3 mm; - siurbimo angos diametras 1,7 mm ± 0,3 mm; - distalinio galiuko plotis 2,9 mm ± 0,3 mm, gylis 3,4 mm ± 0,3 mm; 4. Efektyvi bipoliarinė koaguliacija; 5. Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad jis liestųsi su audiniais; 6. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo; 7. Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. (firmos „Smith & Nephew Arthrocare“ elektrodo kodas EIC7070-01 arba lygiavertis) | 1. Siūlomas vienkartinis elektrodas yra techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Arthrocare ENT“ sistema „Coblator 2“; 2. Ilgas, lankstus, žemo profilio elektrodas su integruota siurbimo, kobliacijos ir koaguliacijos sistema viename; 3. Darbinė dalis su plokščiu aktyviu elektrodu, siurbimo anga bei trimis fiziologinio tirpalo angomis; 3. Matmenys: - darbinio stiebo ilgis (lanksčios dalies) 165mm, dia 4,1mm ; - siurbimo angos diametras 1,7 mm; - distalinio galiuko plotis 2,9mm, gylis 3,4 mm; 4. Efektyvi bipoliarinė koaguliacija; 5. Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad jis liestųsi su audiniais; 6. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo; 7. Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. „Smith & Nephew Arthrocare“ elektrodo kodas EIC7070-01; |
| 2. | Vienkartinis elektrodas gerklų ir trachėjos procedūroms atlikti | 10 | 1. Siūlomas vienkartinis elektrodas turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Arthrocare ENT“ sistema „Coblator 2“; 2. Labai ilgas, smulkus, žemo profilio elektrodas su integruota siurbimo, kobliacijos ir koaguliacijos sistema viename; 3. Darbinė dalis su vienu aktyviu elektrodu, siurbimo bei fiziologinio tirpalo anga. Tiksli, abliacija „į tašką“; 4. Matmenys: - darbinio stiebo ilgis (lanksčios dalies) 190 mm ± 0,3 mm, diametras 3,25 mm ± 0,3 mm; - siurbimo angos diametras 1,9 mm ± 0,3 mm; - distalinio galiuko plotis 2,4 mm ± 0,3 mm; 5. Efektyvi bipoliarinė koaguliacija; 6. Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad jis liestųsi su audiniais; 7. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo; 8. Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. (firmos „Smith & Nephew Arthrocare“ elektrodo kodas EIC7071-01 arba lygiavertis) | 1. Siūlomas vienkartinis elektrodas yra techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Arthrocare ENT“ sistema „Coblator 2“; 2. Labai ilgas, smulkus, žemo profilio elektrodas su integruota siurbimo, kobliacijos ir koaguliacijos sistema viename; 3. Darbinė dalis su vienu aktyviu elektrodu, siurbimo bei fiziologinio tirpalo anga. Tiksli, abliacija „į tašką“; 4. Matmenys: - darbinio stiebo ilgis (lanksčios dalies) 190 mm, diametras 3,25 mm; - siurbimo angos diametras 1,9 mm; - distalinio galiuko plotis 2,4 mm; 5. Efektyvi bipoliarinė koaguliacija; 6. Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad jis liestųsi su audiniais; 7. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo; 8. Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. „Smith & Nephew Arthrocare“ elektrodo kodas EIC7071-01; |
| 3. | Vienkartinis ylinis elektrodas nosies kriauklių procedūroms atlikti | 3 | 1. Siūlomas vienkartinis elektrodas turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Arthrocare ENT“ sistema „Coblator 2“; 2. Ilgas, lankstus kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas su integruotu kabeliu; 3. Darbinė dalis ylinės formos, lenkta 45° ± 1° kampu, su trimis lazerinėmis gylio atžymomis; 4. Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad jis liestųsi su audiniais; 5. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo; 6. Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. (firmos „Smith & Nephew Arthrocare“ elektrodo kodas EIC4845-01 arba lygiavertis) | 1. Siūlomas vienkartinis elektrodas yra techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Arthrocare ENT“ sistema „Coblator 2“; 2. Ilgas, lankstus kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas su integruotu kabeliu; 3. Darbinė dalis ylinės formos, lenkta 45° ± 1° kampu, su trimis lazerinėmis gylio atžymomis; 4. Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad jis liestųsi su audiniais; 5. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo; 6. Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. „Smith & Nephew Arthrocare“ elektrodo kodas EIC4845-01; |
| 4. | Vienkartinis ylinis elektrodas nosies kriauklių procedūroms atlikti | 3 | 1. Siūlomas vienkartinis elektrodas turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Arthrocare ENT“ sistema „Coblator 2“; 2. Plonas, kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas su integruotu kabeliu; 3. Darbinė dalis ylinės formos, lenkta, su dvejomis, oranžinės spalvos, lazerinėmis gylio atžymomis; 4. Distalinė dalis – smailėjanti, užtikrinanti minimalią invazinę atlikimo techniką; 5. Vienu metu šalina ir sutraukia išvešėjusią submukozinio audinio dalį; 6. Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti kad jis liestųsi su audiniais; 7. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo; 8. Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. (firmos „Smith & Nephew Arthrocare“ elektrodo kodas EIC4835-01 arba lygiavertis) | 1. Siūlomas vienkartinis elektrodas yra techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Arthrocare ENT“ sistema „Coblator 2“; 2. Plonas, kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas su integruotu kabeliu; 3. Darbinė dalis ylinės formos, lenkta, su dvejomis, oranžinės spalvos, lazerinėmis gylio atžymomis; 4. Distalinė dalis – smailėjanti, užtikrinanti minimalią invazinę atlikimo techniką; 5. Vienu metu šalina ir sutraukia išvešėjusią submukozinio audinio dalį; 6. Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti kad jis liestųsi su audiniais; 7. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo; 8. Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. „Smith & Nephew Arthrocare“ elektrodo kodas EIC4835-01 |
| 5. | Vienkartinis elektrodas tonzilektomijos is adenoidektomijos procedūroms atlikti | 15 | 1. Siūlomas vienkartinis elektrodas turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Arthrocare ENT“ sistema „Coblator 2“; 2. Ilgas, lankstus kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas su integruotais dviem kanalais fiziologinio tirpalo padavimui ir siurbimui ir integruotu kabeliu; 3. Darbinė dalis su trimis lygiagrečiai išdėstytais aktyviais elektrodais, sukuria stabilų plazmos lauką ir pašalina audinį tonzilektomijos arba adenoidektomijos metu; 4. Matmenys: - darbinio stiebo ilgis (lanksčios dalies) 137 mm ± 0,3 mm, diametras 5,8 mm ± 0,1 mm; - siurbimo angos diametras 1,6 mm ± 0,1 mm; - distalinio galiuko plotis 3,4 mm ± 0,3 mm, gylis 3,8 mm ± 0,3 mm; 5. Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad jis liestųsi su audiniais; 6. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo; 7. Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. (firmos „Smith & Nephew Arthrocare“ elektrodo kodas EIC5872-01 arba lygiavertis) | 1. Siūlomas vienkartinis elektrodas yra techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Arthrocare ENT“ sistema „Coblator 2“; 2. Ilgas, lankstus kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas su integruotais dviem kanalais fiziologinio tirpalo padavimui ir siurbimui ir integruotu kabeliu; 3. Darbinė dalis su trimis lygiagrečiai išdėstytais aktyviais elektrodais, sukuria stabilų plazmos lauką ir pašalina audinį tonzilektomijos arba adenoidektomijos metu; 4. Matmenys: - darbinio stiebo ilgis (lanksčios dalies) 137 mm, dia 5,8 mm; - siurbimo angos diametras 1,6mm; - distalinio galiuko plotis 3,4 mm, gylis 3,8 mm; 5. Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad jis liestųsi su audiniais; 6. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo; 7. Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. „Smith & Nephew Arthrocare“ elektrodo kodas EIC5872-01; |
| 6. | Vienkartinis elektrodas gerklų ir trachėjos procedūroms atlikti | 10 | 1. Siūlomas vienkartinis elektrodas turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Arthrocare ENT“ sistema „Coblator 2“; 2. Ilgas, lankstus kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas su integruotais trimis kanalais fiziologinio tirpalo padavimui, kuris pozicionuojasi elektrodo viršutinėje dalyje, užtikrinant nenutrūkstamą fiziologinio tirpalo padavimą, nepaisant elektrodo padėties ir siurbimui, su integruotu kabeliu; 3. Matmenys: - darbinio stiebo ilgis (lanksčios dalies) 137 mm ± 0,3 mm, diametras 4,6 mm ± 0,1 mm; - siurbimo angos diametras 1,6 mm ± 0,1 mm; - distalinio galiuko plotis 3,5 mm ± 0,3 mm, gylis 4,0 mm ± 0,3 mm; 4. Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad jis liestųsi su audiniais; 5. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo; 6. Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. (firmos „Smith & Nephew Arthrocare“ elektrodo kodas EIC8875-01 arba lygiavertis) | 1. Siūlomas vienkartinis elektrodas yra techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Arthrocare ENT“ sistema „Coblator 2“; 2. Ilgas, lankstus kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas su integruotais trimis kanalais fiziologinio tirpalo padavimui, kuris pozicionuojasi elektrodo viršutinėje dalyje, užtikrinant nenutrūkstamą fiziologinio tirpalo padavimą, nepaisant elektrodo padėties ir siurbimui, su integruotu kabeliu; 3. Matmenys: - darbinio stiebo ilgis (lanksčios dalies) 137 mm, diametras 4,6 mm; - siurbimo angos diametras 1,6 mm; - distalinio galiuko plotis 3,5mm, gylis 4,0 mm; 4. Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad jis liestųsi su audiniais; 5. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo; 6. Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. „Smith & Nephew Arthrocare“ elektrodo kodas EIC8875-01 |
| 7. | Vienkartinis elektrodas minkštojo gomurio mažinimui arba uvulopalatoplastikos procedūroms atlikti | 5 | 1. Siūlomas vienkartinis elektrodas turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Arthrocare ENT“ sistema „Coblator 2“; 2. Vienlaidis aktyvus, kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas su integruotu kabeliu; 3. Elektrodo stiebas prailgintas, su labai plona darbine dalimi, todėl sudaromas didesnis vizualinis laukas; 4. Elektrode integruota druskos tirpalo padavimo ir siurbimo sistema; 5. Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad jis liestųsi su audiniais; 6. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo; 7. Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. (firmos „Smith & Nephew Arthrocare“ elektrodo kodas EIC4857-01 arba lygiavertis) | 1. Siūlomas vienkartinis elektrodas yra techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Arthrocare ENT“ sistema „Coblator 2“; 2. Vienlaidis aktyvus, kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas su integruotu kabeliu; 3. Elektrodo stiebas prailgintas, su labai plona darbine dalimi, todėl sudaromas didesnis vizualinis laukas; 4. Elektrode integruota druskos tirpalo padavimo ir siurbimo sistema; 5. Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad jis liestųsi su audiniais; 6. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo; 7. Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. „Smith & Nephew Arthrocare“ elektrodo kodas EIC4857-01; |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Lentelėje pateiktas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines prekių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomos nurodytų gamintojų, konkrečiais kataloginiais numeriais įvardintos prekės arba joms lygiavertės (ne blogesnių techninių charakteristikų) kitų firmų prekės.

2. Būtina nurodyti siūlomų prekių gamintojus, kataloginius numerius.

3. Siūlomos prekės turi būti ženklinamos CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).

4. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.