[image: image1.png]GRAINA





Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms 



TSD-1191, VPP-7096
Operacinės vaizdo monitoriaus angiografui ir jo pakeitimo darbų techninė specifikacija 

Atitikimus tikrinti dokumente „Prekių aprašymas KONF 2 lapai‘

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Operacinės vaizdo monitorius angiografui
	1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Shimadzu Corporation“ dviejų detektorių angiografinė sistema su specializuotu stalu „Trinias B12“;
2. Monitoriaus ekranas TFT LCD (arba lygiavertis);
3. Ekrano įstrižainė ≥ 145 cm;
4. Raiška ≥ 8 MP;
5. Spalvų atvaizdavimas ≥ 16000000;
6. Ekrano santykis nbe prastesnis kaip 16:9;
7. Matymo kampas ≥ 176˚;
8. Maksimalus skaistis ≥ 700 cd/m2;
9. Maksimalus kontrastas ≥ 4000:1;
10. Taško atnaujinimo dažnis ≥ 255 MHz;
11. Reagavimo laikas ≤ 9,5 ms;
12. Skaitmeninė sąsaja DVI („Dual link“) arba lygiavertė;
13. Tvirtinimo standartas VESA (400 mm) arba lygiavertis;
14. Monitorius komplektuojamas su neatspindinčia stikline ekrano apsauga;
15. Maitinimo šaltinis 230 V, 50 Hz elektros tinklas;
16. Maksimalios elektros energijos sąnaudos ≤ 400 W;
17. Monitoriaus svoris ≤ 60 kg;
18. Monitoriui suteikiamos garantijos laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai;
19. Žymimas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.
	1. Taip, techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Shimadzu Corporation“ dviejų detektorių angiografinė sistema su specializuotu stalu „Trinias B12“;

2. TFT LCD;

3. 147,3 cm;

4. 8 MP;

5. 16000000;

6. 16:9

7. 178˚;
8. 700 cd/m2;

9. 4000:1;

10. 260 MHz;

11. 9,5 ms;

12. Taip, skaitmeninė sąsaja DVI („Dual link“);

13. VESA (400 mm);

14. Taip, monitorius komplektuojamas su neatspindinčia stikline ekrano apsauga;
15. 90 – 264 V 50 Hz;

16. 400 W;

17. 57,5 kg;

18. 24 mėnesių garantinis laikotarpis;

Prekių aprašymas KONF 2 lapai
19. Taip, žymimas CE ženklu. Pateikiama žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento kopija.

CE deklaracija MDR 8358 4 lapai

	2.
	Monitoriaus instaliavimas ir derinimas dviejų detektorių angiografinėje sistemoje
	Monitoriaus instaliavimas ir derinimas dviejų detektorių angiografinėje sistemoje atliekamas pagal gamintojo „Shimadzu Corporation“ numatytus reikalavimus (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad monitoriaus instaliavimas ir derinimas dviejų detektorių angiografinėje sistemoje bus atliekamas pagal gamintojo „Shimadzu Corporation“ numatytus reikalavimus)
	Taip, Patvirtiname, kad 
monitoriaus instaliavimas ir derinimas dviejų detektorių angiografinėje sistemoje bus atliekamas pagal gamintojo „Shimadzu Corporation“ numatytus reikalavimus.

	3.
	Pasiūlymo kaina
	Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas operacinės vaizdo monitorius angiografui, jo pakeitimo darbai (monitoriaus instaliavimas ir derinimas dviejų detektorių angiografinėje sistemoje) ir transportavimo išlaidos (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotas operacinės vaizdo monitorius angiografui, jo pakeitimo darbai (monitoriaus instaliavimas ir derinimas dviejų detektorių angiografinėje sistemoje) ir transportavimo išlaidos).
	Taip, Patvirtiname, kad 
operacinės vaizdo monitorius angiografui, jo pakeitimo darbai (monitoriaus instaliavimas ir derinimas dviejų detektorių angiografinėje sistemoje) ir transportavimo išlaidos  įskaičiuotos į pasiųlymo kainą. 


	Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė
	
	
	
	Vilma Gudonienė

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)


1
2

