TSD-1066, VPP-1135

Metalo implantų osteosintezei techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Orientacinis kiekis, vnt. | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plokštelės ir sraigtai osteosintezei: |  | 1.2-1.5 punktuose nurodyti implantai ir instrumentai (pateikiami panaudai) turi būti to paties gamintojo, sudarantys vieningą tarpusavyje suderintų, kartu naudojamų implantų bei instrumentų sistemą |  |
| 1.1. | Tubuliarinė plokštelė | 200 | 1. 1/3 (skerspjūvio profilis sudaro 1/3 apskritimo); 2. Fiksuojama 3,5 ± 0,2 mm diametro sraigtais. 3. Plokštelės storis 1-1,5 mm, plotis 9-10 mm; 4. Kiaurymių skaičius pasirenkamas imtinai nuo 4 iki 10 kiaurymių (viso ne mažiau kaip 7 skirtingo kiaurymių skaičiaus/ilgio plokštelės). | 1. 1/3 (skerspjūvio profilis sudaro 1/3 apskritimo) tubuliarinė plokštelė; 2. Fiksuojama 3,5 mm diametro sraigtais. 3. Plokštelės storis 1 mm, plotis 9 mm; 4. Kiaurymių skaičius pasirenkamas imtinai nuo 4 iki 10 kiaurymių (7 skirtingo kiaurymių skaičiaus/ilgio plokštelės). Katalogo psl. 1 |
| 1.2. | DCS sistemos plokštelė | 100 | 1. DCS kondiliarinė plokštelė; 2. Lenkta 95° ± 3° kampu; 3. Su kompresinėmis kiaurymėmis. 4. Plokštelės plotis 16-19 mm; 5. Kiaurymių skaičius pasirenkamas nuo 4 iki 20 kiaurymių (viso ne mažiau kaip 14 skirtingo kiaurymių skaičiaus/ilgio plokštelių). | 1. DCS kondiliarinė plokštelė; 2. Lenkta 95° kampu; 3. Su kompresinėmis kiaurymėmis. 4. Plokštelės plotis 16 mm; 5. Kiaurymių skaičius pasirenkamas nuo 4 iki 20 kiaurymių (15 skirtingo kiaurymių skaičiaus plokštelių). Katalogo psl. 2, 4, 5 |
| 1.3. | DHS sistemos plokštelė | 100 | 1. DHS pertrochanterinė plokštelė; 2. Lenkta 135° ± 3° kampu; 3. Su kompresinėmis kiaurymėmis; 4. Plokštelės plotis 16-20 mm; 5. Kiaurymių skaičius pasirenkamas imtinai nuo 4 iki 12 kiaurymių (viso ne mažiau kaip 6 skirtingo kiaurymių skaičiaus/ilgio plokštelių). | 1. DHS pertrochanterinė plokštelė; 2. Lenkta 135° kampu; 3. Su kompresinėmis kiaurymėmis; 4. Plokštelės plotis 18 mm; 5. Kiaurymių skaičius pasirenkamas imtinai nuo 4 iki 12 kiaurymių (9 skirtingo kiaurymių skaičiaus plokštelių). Katalogo psl. 3-5 |
| 1.4. | DHS/DCS sraigtas | 200 | 1. Įsriegtos sraigto dalies ilgis 23 - 30 mm; 2. Sraigto ilgis pasirenkamas imtinai nuo 50 iki 140 mm (kas ≤ 5 mm). | DHS/DCS sraigtas: 1. Įsriegtos sraigto dalies ilgis 23 mm; 2. Sraigto ilgis pasirenkamas imtinai nuo 50 iki 140 mm (kas 5 mm). Katalogo psl. 2 |
| 1.5. | Kompresinis sraigtas | 200 | Suderinamas su DHS/DCS sraigtais | Kompresinis sraigtas, suderinamas su DHS/DCS sraigtais. Katalogo psl. 2 |
| 1.6. | Kortikalinis sraigtas | 3000 | 1. Kortikalinis; 2. Įsriegtos dalies skersmuo 4,5 ± 0,2 mm, galvos skersmuo 8,0 ± 0,2 mm; 3. Įsukamas atsuktuvu, suderinamu su siūlomu sraigtu. 4. Sraigto ilgis pasirenkamas imtinai nuo 12 iki 70 mm (kas ≤ 2 mm). | 1. Kortikalinis sraigtas; 2. Įsriegtos dalies skersmuo 4,5 mm, galvos skersmuo 8,0 mm; 3. Įsukamas atsuktuvu su šešiakampio formos galu (atstumas tarp lygiagrečių viena kitai šešiakampio plokštumų 3,5 mm). 4. Sraigto ilgis pasirenkamas imtinai nuo 12 iki 70 mm (kas ≤ 2 mm). Katalogo psl. 6 |
| 1.7. | Kortikalinis sraigtas | 3000 | 1. Kortikalinis, savisriegis; 2. Įsriegtos dalies skersmuo 4,5 ± 0,2 mm, galvos skersmuo 8,0 ± 0,2 mm; 3. Įsukamas atsuktuvu, suderinamu su siūlomu sraigtu; 4. Sraigto ilgis pasirenkamas imtinai nuo 12 iki 70 mm (kas ≤ 2 mm). | 1. Kortikalinis sraigtas, savisriegis; 2. Įsriegtos dalies skersmuo 4,5 mm, galvos skersmuo 8,0 mm; 3. Įsukamas atsuktuvu su šešiakampio formos galu (atstumas tarp šešiakampio plokštumų 3,5 mm). 4. Sraigto ilgis pasirenkamas imtinai nuo 12 iki 70 mm (kas 2 mm). Katalogo psl. 8 |
| 1.8. | Kortikalinis sraigtas | 1500 | 1. Kortikalinis; 2. Įsriegtos dalies skersmuo 3,5 ± 0,2 mm, galvos skersmuo 6,0 ± 0,2 mm; 3. Įsukamas atsuktuvu, suderinamu su siūlomu sraigtu. 4. Sraigto ilgis pasirenkamas (imtinai): nuo 14 iki 50 mm (kas ≤ 2 mm) ir nuo 55 iki 95 mm (kas ≤ 5 mm). | 1. Kortikalinis sraigtas; 2. Įsriegtos dalies skersmuo 3,5 mm, galvos skersmuo 6,0 mm; 3. Įsukamas atsuktuvu su šešiakampio formos galu (atstumas tarp šešiakampio plokštumų 2,5 mm). 4. Sraigto ilgis pasirenkamas (imtinai): nuo 14 iki 50 mm (kas 2 mm) ir nuo 55 iki 95 mm (kas 5 mm). Katalogo psl. 9 |
| 1.9. | Kortikalinis sraigtas | 1500 | 1. Kortikalinis, savisriegis; 2. Įsriegtos dalies skersmuo 3,5 ± 0,2 mm, galvos skersmuo 6,0 ± 0,2 mm; 3. Įsukamas atsuktuvu, suderinamu su siūlomu sraigtu. 4. Sraigto ilgis pasirenkamas (imtinai): nuo 10 iki 50 mm (kas ≤ 2 mm) ir nuo 55 iki 95 mm (kas ≤ 5 mm). | 1. Kortikalinis sraigtas, savisriegis; 2. Įsriegtos dalies skersmuo 3,5 mm, galvos skersmuo 6,0 mm; 3. Įsukamas atsuktuvu su šešiakampio formos galu (atstumas tarp šešiakampio plokštumų 2,5 mm). 4. Sraigto ilgis pasirenkamas (imtinai): nuo 10 iki 50 mm (kas 2 mm) ir nuo 55 iki 95 mm (kas 5 mm). Katalogo psl. 8, 10 |
| 1.10. | Spongiozinis sraigtas | 200 | 1. Spongiozinis; 2. Įsriegtos dalies skersmuo 6,5 ± 0,2 mm, ilgis 16-18 mm, galvos skersmuo 8,0 ± 0,2 mm; 3. Įsukamas atsuktuvu, suderinamu su siūlomu sraigtu. 4. Sraigto ilgis pasirenkamas imtinai nuo 30 iki 140 mm (kas ≤ 5 mm). | 1. Spongiozinis sraigtas; 2. Įsriegtos dalies skersmuo 6,5 mm, ilgis 16 mm, galvos skersmuo 8,0 mm; 3. Įsukamas atsuktuvu su šešiakampio formos galu (atstumas tarp šešiakampio plokštumų 3,5 mm). 4. Sraigto ilgis pasirenkamas imtinai nuo 30 iki 140 mm (kas 5 mm). Katalogo psl. 11 |
| 1.11. | Spongiozinis sraigtas | 200 | 1. Spongiozinis; 2. Įsriegtos dalies skersmuo 6,5 ± 0,2 mm, ilgis 32-34 mm, galvos skersmuo 8,0 ± 0,2 mm; 3. Įsukamas atsuktuvu, suderinamu su siūlomu sraigtu. 4. Sraigto ilgis pasirenkamas imtinai nuo 40 iki 140 mm (kas ≤ 5 mm). | 1. Spongiozinis sraigtas; 2. Įsriegtos dalies skersmuo 6,5 mm, ilgis 32 mm, galvos skersmuo 8,0 mm; 3. Įsukamas atsuktuvu su šešiakampio formos galu (atstumas tarp šešiakampio plokštumų 3,5 mm). 4. Sraigto ilgis pasirenkamas imtinai nuo 40 iki 140 mm (kas 5 mm). Katalogo psl. 11 |
| 1.12. | Spongiozinis sraigtas | 200 | 1. Spongiozinis; 2. Įsriegtos dalies skersmuo 6,5 ± 0,2 mm; 3. Sriegis per visą sraigto ilgį; 4. Galvos skersmuo 8,0 ± 0,2 mm; 5. Įsukamas atsuktuvu, suderinamu su siūlomu sraigtu. 6. Sraigto ilgis pasirenkamas imtinai nuo 25 iki 110 mm (kas ≤ 5 mm). | 1. Spongiozinis sraigtas; 2. Įsriegtos dalies skersmuo 6,5 mm; 3. Sriegis per visą sraigto ilgį; 4. Galvos skersmuo 8,0 mm; 5. Įsukamas atsuktuvu su šešiakampio formos galu (atstumas tarp šešiakampio plokštumų 3,5 mm). 6. Sraigto ilgis pasirenkamas imtinai nuo 25 iki 110 mm (kas 5 mm). Katalogo psl. 12 |
| 1.13. | Navikuliarinis arba spongiozinis sraigtas | 300 | 1. Navikuliarinis arba spongiozinis; 2. Įsriegtos dalies skersmuo 3,5 ± 0,2 mm; 3. Sriegis per visą sraigto ilgį; 4. Įsukamas atsuktuvu, suderinamu su siūlomu sraigtu. 5. Sraigto ilgis pasirenkamas (imtinai): nuo 10 iki 50 mm (kas ≤ 2 mm) ir nuo 55 iki 70 mm (kas ≤ 5 mm). | 1. Navikuliarinis sraigtas; 2. Įsriegtos dalies skersmuo 3,5 mm; 3. Sriegis per visą sraigto ilgį; 4. Sukamas atsuktuvu su šešiakampio formos galu (atstumas tarp šešiakampio plokštumų 2,5 mm). 5. Sraigto ilgis pasirenkamas (imtinai): nuo 10 iki 50 mm (kas 2 mm) ir nuo 55 iki 70 mm (kas 5 mm). Katalogo psl. 13 |
| 1.14. | Navikuliarinis arba spongiozinis sraigtas | 300 | 1. Navikuliarinis arba spongiozinis; 2. Dalinai įsriegtas; 3. Įsriegtos dalies skersmuo 4,0 ± 0,2 mm; 4. Įsukamas atsuktuvu, suderinamu su siūlomu sraigtu. 5. Sraigto ilgis pasirenkamas (imtinai): nuo 14 iki 50 mm (kas ≤ 2 mm) ir nuo 55 iki 70 mm (kas ≤ 5 mm). | 1. Navikuliarinis sraigtas; 2. Dalinai įsriegtas; 3. Įsriegtos dalies skersmuo 4,0 mm; 4. Sukamas atsuktuvu su šešiakampio formos galu (atstumas tarp šešiakampio plokštumų 2,5 mm). 5. Sraigto ilgis pasirenkamas (imtinai): nuo 14 iki 50 mm (kas 2 mm) ir nuo 55 iki 70 mm (kas 5 mm). Katalogo psl. 14 |
| 1.15. | Maleoliarinis sraigtas | 50 | 1. Maleoliarinis; 2. Dalinai įsriegtas; 3. Įsriegtos dalies skersmuo 4,5 ± 0,2 mm; 4. Įsukamas atsuktuvu, suderinamu su siūlomu sraigtu. 5. Sraigto ilgis pasirenkamas imtinai nuo 25 iki 90 mm (kas ≤ 5 mm). | 1. Maleoliarinis sraigtas; 2. Dalinai įsriegtas; 3. Įsriegtos dalies skersmuo 4,5 mm; 4. Sukamas atsuktuvu su šešiakampio formos galu (atstumas tarp šešiakampio plokštumų 3,5 mm). 5. Sraigto ilgis pasirenkamas imtinai nuo 25 iki 90 mm (kas ≤ 5 mm). Katalogo psl. 15 |
| 1.16. | Smulkus sraigtas | 50 | 1. Įsriegtos dalies skersmuo 2,7 ± 0,2 mm; 2. Sriegis per visą sraigto ilgį; 3. Įsukamas atsuktuvu, suderinamu su siūlomu sraigtu. 4. Sraigto ilgis pasirenkamas imtinai nuo 6 iki 40 mm (kas ≤ 2 mm). | Smulkūs sraigtai: 1. Įsriegtos dalies skersmuo 2,7 mm; 2. Sriegis per visą sraigto ilgį; 3. Sukamas atsuktuvu su šešiakampio formos galu (atstumas tarp šešiakampio plokštumų 2,5 mm). 4. Sraigto ilgis pasirenkamas imtinai nuo 6 iki 40 mm (kas 2 mm). Katalogo psl. 16, 17 |
| 1.17. | Smulkus sraigtas | 50 | 1. Įsriegtos dalies skersmuo 2,0 ± 0,2 mm; 2. Sriegis per visą sraigto ilgį; 3. Įsukamas atsuktuvu, suderinamu su siūlomu sraigtu. 4. Sraigto ilgis pasirenkamas imtinai nuo 6 iki 24 mm (kas ≤ 2 mm). | Smulkūs sraigtai: 1. Įsriegtos dalies skersmuo 2,0 mm; 2. Sriegis per visą sraigto ilgį; 3. Sukamas atsuktuvu su šešiakampio formos galu (atstumas tarp šešiakampio plokštumų 1,5 mm). 4. Sraigto ilgis pasirenkamas imtinai nuo 6 iki 24 mm (kas 1-2 mm). Katalogo psl. 16, 17 |
| 1.18. | Smulkus sraigtas | 50 | 1. Įsriegtos dalies skersmuo 1,5 ± 0,2 mm; 2. Sriegis per visą sraigto ilgį; 3. Įsukamas atsuktuvu, suderinamu su siūlomu sraigtu. 4. Sraigto ilgis pasirenkamas imtinai nuo 6 iki 16 mm (≤ 2 mm) | Smulkūs sraigtai: 1. Įsriegtos dalies skersmuo 1,5 mm; 2. Sriegis per visą sraigto ilgį; 3. Sukamas atsuktuvu su šešiakampio formos galu (atstumas tarp šešiakampio plokštumų 1,5 mm). 4. Sraigto ilgis pasirenkamas imtinai nuo 6 iki 16 mm (kas 1-2 mm). Katalogo psl. 16 |
| 1.19. | Smulkus sraigtas | 50 | 1. Įsriegtos dalies skersmuo 1,2-1,5 mm; 2. Sriegis per visą sraigto ilgį; 3. Įsukamas atsuktuvu, suderinamu su siūlomu sraigtu. 4. Sraigto ilgis pasirenkamas imtinai nuo 6 iki 10 mm (kas ≤ 1 mm). | Smulkūs sraigtai: 1. Įsriegtos dalies skersmuo 1,5 mm; 2. Sriegis per visą sraigto ilgį; 3. Sukamas atsuktuvu su šešiakampio formos galu (atstumas tarp šešiakampio plokštumų 1,5 mm). 4. Sraigto ilgis pasirenkamas imtinai nuo 6 iki 10 mm (kas 1 mm). Katalogo psl. 16 |
| 1.20. | Kortikalinis sraigtas | 20 | 1. Kortikalinis; 2. Pagamintas iš titano lydinio; 3. Sriegis per visą sraigto ilgį; 4. Įsriegtos dalies skersmuo 2,7-3,0 mm; 5. Savisriegis; 6. Sukamas atsuktuvu. 7. Sraigto ilgis pasirenkamas imtinai nuo 12 iki 40 mm (kas ≤ 5 mm). | 1. Kortikalinis sraigtas; 2. Pagamintas iš titano lydinio; 3. Sriegis per visą sraigto ilgį; 4. Įsriegtos dalies skersmuo 2,7 mm; 5. Savisriegis; 6. Sukamas atsuktuvu. 7. Sraigto ilgis pasirenkamas imtinai nuo 12 iki 40 mm (kas 2 mm). Katalogo psl. 16, 17 |

Papildomi reikalavimai:

- Nepriklausomai nuo pasirenkamo implanto tipo ir/ar dydžio, tos pačios pirkimo dalies implantų, aprašytų toje pačioje techninės specifikacijos pozicijoje su nurodytu bendru kiekiu, vieneto kainos turi būti vienodos.

- Būtinas siūlomų prekių žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančios dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją).

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, kuriame yra aprašytos konkursui siūlomos prekės.

- Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Tiekėjo pasiūlymai su tiekėjo ir/ar gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originaliose gamintojo pakuotėse.

- Gavę 1 pirkimo dalyje nurodytų metalo implantų osteosintezei užsakymą, tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pateikti gydymo įstaigai tiekiamų implantų naudojimui skirtus instrumentus, sudėtus gamintojo numatytame (-uose) metaliniame (-iuose), instrumentų sterilizavimui pritaikytame (-uose) konteineryje (-iuose).